## №4
Приложение № 4
Технические характеристики закупаемой продукции
| Характеристики | Параметры и условия
Лот № 1 Биохимический анализатор
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие
6 | Технические характеристики:
7 | Открытая система: возможность использования реагентов различных изготовителей | Наличие
8 | Светофильтры:
9 | Длина волны, нм | 340
10 | Длина волны, нм | 405
11 | Длина волны, нм | 505
12 | Длина волны, нм | 545
13 | Длина волны, нм | 578
14 | Длина волны, нм | 630
15 | Позиций для дополнительных фильтров не менее | 2
16 | Измерения:
17 | во встроенной термостатируемой (37 град. С) проточной кювете | Наличие
18 | в наливных кюветах | Наличие
19 | в пробирках | Наличие
20 | Расход реагента в диапазоне не уже мкл | 250-1000
21 | Память:
22 | методик записанных не менее | 44
23 | методик задаваемых пользователем не менее | 76
24 | Ввод данных:
25 | встроенная клаиатура | Наличие
26 | внешняя клаиатура (возможность подключения) | Наличие
27 | Вывод данных:
28 | на дисплей с подсветкой с разрешением не менее, точек | 240х128
29 | на встроенный термопринтер не менее, мм | 110
30 | Порт RS-232 | Наличие
31 | Методы расчета и измерения:
32 | измерение оптической плотности | Наличие
33 | расчет концентрации по одноточечной калибровке (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие
34 | расчет концентрации по фактору (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие
35 | расчет концентрации по нескольким калибраторам | Наличие
36 | кинетика по калибратору и фактору | Наличие
37 | двухточечная кинетика по калибратору и по фактору | Наличие
38 | дифференциальный режим | Наличие
39 | двухволновые методы | Наличие
40 | режим измерения «группа проб» | Наличие
41 | Интерфейс пользователя русский | Наличие
42 | Встроенная програма контроля качества с построением контрольных карт | Наличие
43 | Встроенный рабочий журнал | Наличие
44 | Контроль линейности в кинетике «он лайн» на дисплее с выбором линейного участка | Наличие
45 | Размеры не более, мм | 440х400х170
46 | Вес не более, кг | 8
47 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
48 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
49 | Год выпуска не ранее | 2007
50 | Количество, шт. | 1
Лот № 2 Гематологический анализатор-автомат
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений
6 | Технические характеристики:
7 | Открытая система | Наличие
8 | Исследуемые параметры:
9 | лейкоциты + дифференциация на 3 субпопуляции | Наличие
10 | эритроциты | Наличие
11 | тромбоциты | Наличие
12 | гемоглобин | Наличие
13 | гематокрит | Наличие
14 | средный объем эритроцита | Наличие
15 | среднее содержание гемоглобина в эритроците | Наличие
16 | средняя концентрация гемоглобина в эритроците | Наличие
17 | ширина распределения эритроцитов | Наличие
18 | средный объем тромбоцита | Наличие
19 | тромбокрит | Наличие
20 | ширина распределения тромбоцитов | Наличие
21 | гистограммы распределения по объему эритроцитов | Наличие
22 | гистограммы распределения по объему лейкоцитов | Наличие
23 | гистограммы распределения по объему тромбоцитов | Наличие
24 | Производительность не менее, проб/час | 60
25 | Объем пробы:
26 | цельной крови в штатном режиме не более, мкл | 125
27 | цельной крови в экономном режиме не более, мкл цельной крови в экономном режиме | 60
28 | цельной крови в режиме измерения из разведенияне не более, мкл | 25
29 | Встроенная программа контроля качества | Наличие
30 | Автоматическая промывка прибора после измерения каждой пробы | Наличие
31 | Сохранение в памяти последних результатов измерений не менее | 200
32 | Автоматическая система диагностики прибора при запуске и в процессе работы | Наличие
33 | Вывод результатов:
34 | дисплей | Наличие
35 | внешний принтер | Наличие
36 | Жидкокристаллический дисплей:
37 | разрешение не менее, точек | 320х240
38 | Аналитические характеристики:
39 | Диапазон линейности:
40 | WBC не уже , 103 клеток/мкл | 0,3-99
41 | RBC не уже , 106 клеток/мкл | 0,05-9,99
42 | HGB не уже , г/100 мл | 15-300
43 | MCV не уже , фл | 40-150
44 | PTL не уже , 103 клеток/мкл | 10-999
45 | Типичный CV%:
46 | WBC не более, (103 клеток/мкл) % | 1.5
47 | RBC не более, (106 клеток/мкл) % | 1
48 | HGB не более, (г/100 мл) % | 1
49 | MCV не более, (фл) % | 0.8
50 | PTL не более, (103 клеток/мкл) % | 3
51 | Програмное обеспечение:
52 | установка диапазонов нормальных величин и принятия клинического решения | Наличие
53 | наличие файлов для 3-х уровней значений одной партии контрольного материала | Наличие
54 | сохранение результатов измерений контрольных материалов за 100 дней (1 измерение на каждый уровень контрольного материала в день) | Наличие
55 | построение по месяцам контрольных карт | Наличие
56 | расчет средних значений | Наличие
57 | коэффициент вариации (CV%) | Наличие
58 | коэффициент среднеквадр. отклонений (SD) | Наличие
59 | автоматический расчет, изменение и сохранение в памяти калибровочных факторов | Наличие
60 | возможность ручного введения дополнительных калибровочных факторов | Наличие
61 | Рабочая температура окружающей среды не уже, °С | 15 - 32
62 | Размеры не более, м | 500х450х400
63 | Вес не более, см | 30
64 | Комплектация расходными материалами на количество исследований не менее | 1000
65 | Система взятия крови (К3-ЭДТА с клапанной крышкой) | Наличие
66 | Капилляр MiniCollect c К3-ЭДТА | Наличие
67 | Изотонический разбавитель | Наличие
68 | Лизирующий раствор | Наличие
69 | Очищающий раствор | Наличие
70 | Раствор для срочной очистки | Наличие
71 | Контрольная кровь/низкие значения | Наличие
72 | Контрольная кровь/нормальные значения | Наличие
73 | Контрольная кровь/высокие значения | Наличие
74 | Прочие условия:
75 | Термопринтер с адаптером | Наличие
76 | Перемешивающее устройство для проб крови | Наличие
77 | Источник бесперебойного питания | Наличие
78 | Интерфейс пользователя русско-английский | Наличие
79 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
83 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
84 | Год выпуска не ранее | 2007
85 | Количество, шт. | 1
Лот №3 Анализатор электролитов
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие
6 | Технические характеристики:
7 | Параметры измеряемые и их диапазоны измерений:
8 | Na+, не менее, ммоль/л | 20-200
9 | K+, не менее, ммоль/л | 0,2-40
10 | Ca++, не менее, ммоль/л | 0,1-6,0
11 | pH, не менее | 6,0-8,0
12 | Объем пробы:
13 | цельная кровь не более, мкл | 100
14 | сыворотка не более, мкл | 100
15 | плазма не более, мкл | 100
16 | Время анализа пробы для крови не более, сек | 60
17 | Электроды сменные, не требующие обслуживания | Наличие
18 | Рабочие растворы и емкость для растворов в сменном одноразовом модуле | Наличие
19 | Емкость модуля не менее, проб | 1200
20 | Память:
21 | пробы пациентов не менее, измерений | 125
22 | количество измерений контроля качества - низкий, норма, высокий не менее | 20
23 | Встроенная программа контроля качества | Наличие
24 | Автоматическая калибровка по требованию оператора | Наличие
25 | Вывод результатов:
26 | на дисплей не менее, стр. х симв. | 2 х 32
27 | на встроенный термопринтер не менее, колонок | 40
28 | Порт RS-232 | Наличие
29 | Интерфейс пользователя русско-английский | Наличие
30 | Стартовый комплект расходных материалов | Наличие
31 | Размеры не более, мм | 240х420х200
32 | Вес не более, кг | 5.8
33 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
37 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
38 | Год выпуска не ранее | 2007
39 | Количество, шт. | 1
Лот № 4 Иммуноферментный анализатор
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие
6 | Технические характеристики:
7 | Тип прибора вертикальный фотометр | Наличие
8 | встроенный микропроцессор | Наличие
9 | Открытая система | Наличие
10 | Режимы измерения:
11 | Режим абсорбции (ABS) | Наличие
12 | Режим отсечки (Cut-Off) | Наличие
13 | Линейная калибровка по одному стандарту | Наличие
14 | Кусочно-линейная калибровка по нескольким стандартам | Наличие
15 | Режим процент абсорбции (% Absorbance) | Наличие
16 | Линейная регрессия | Наличие
17 | Экспоненциальная регрессия | Наличие
18 | Логарифмическая регрессия | Наличие
19 | Степенная регрессия | Наличие
20 | Количество одновременно считываемых тестов, не менее | 12
21 | Количество каналов счёта, не менее | 8
22 | Свободное формирование планшета | Наличие
23 | Источник света галогеновая лампа 8В – 50Вт | Наличие
24 | Колесо фильтров не менее, позиций | 8
25 | Длина волны, нм | 405
26 | Длина волны, нм | 450
27 | Длина волны, нм | 492
28 | Длина волны, нм | 630
29 | Позиций для дополнительных фильтров не менее | 4
30 | Скорость измерения планшета не более, с | 5
31 | Точность измерения не более, % (или А) | ± 1,0 (или ± 0,007)
32 | Воспроизводимость не более, % (или А) | ± 0,5 (или ± 0,005)
33 | Линейность не более, % (или А) | ± 2,0 (или ± 0,007)
34 | Дисплей цветной сенсорный жидкокристаллический не менее, дюймов | 5.7
35 | Ввод данных:
36 | Ручка ввода | Наличие
37 | сенсорный ЖК дисплей | Наличие
38 | внешняя мышка | Наличие
39 | Время выхода в рабочий режим не более, мин | 1
40 | Принтер встроенный | Наличие
41 | Порт RS-232 | Наличие
42 | Память:
43 | методик не менее | 500
44 | записей по пациентам не менее | 1000
45 | результатов не менее | 10000
46 | Контроль качества:
47 | построением кривых Леви-Дженингса | Наличие
48 | с расчетом средних значений | Наличие
49 | стандартное отклонения | Наличие
50 | коэффициент вариации (CV%) | Наличие
51 | Размеры не более, мм | 450х330х140
52 | Вес не более, кг | 10
53 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
54 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
55 | Год выпуска не ранее | 2007
56 | Количество, шт. | 1
Лот № 5 Ионоселективный анализатор газов крови и электролитов
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие
6 | Технические характеристики:
7 | Параметры вводимые:
8 | Т °С пациента | Наличие
9 | FlO2 | Наличие
10 | Параметры измеряемые и их диапазоны измерений:
11 | pH, не менее | 6,5 – 8
12 | pCO2, не менее, мм Hg | 5 – 150
13 | pO2, не менее, мм Hg | 5 –700
14 | Na+, не менее, ммоль/л | 80 – 200
15 | K+, не менее, ммоль/л | 1 - 20
16 | Ca++, не менее, ммоль/л | 0,25 – 5
17 | Hct, не менее, % | 10 - 70
18 | Параметры расчетные:
19 | Концентрация гемоглобина | Наличие
20 | Откорректированные по температуре pH, pCO2, pO2 | Наличие
21 | Двуокись углерода общая | Наличие
22 | Кислород общий | Наличие
23 | Нормализованный кальций | Наличие
24 | Бикарбонат | Наличие
25 | Избыток оснований в крови | Наличие
26 | Избыток оснований во внеклеточной жидкости | Наличие
27 | Стандартный бикарбонат | Наличие
28 | Насыщение кислородом | Наличие
29 | Альвеолярно-артериальный градиент | Наличие
30 | Респираторный индекс | Наличие
31 | Материал пробы:
32 | Артериальная кровь | Наличие
33 | Венозная кровь | Наличие
34 | Капиллярная кровь | Наличие
35 | Объём пробы:
36 | Гепаринизированный капилляр цельной крови, не более, мкл | 95
37 | Гепаринизированный шприц цельной крови не, не более, мкл | 120
38 | Производительность: не менее, проб/час | 30
39 | Электроды:
40 | Сменные, не требующие обслуживания | Наличие
41 | Калибровочные растворы с газами, ёмкость для отходов:
42 | В сменном интегрированном пакете | Наличие
43 | срок работы пакета не менее, дней | 35
44 | Память:
45 | Пробы пациентов, измерений, не менее | 64
46 | Контроли каждого уровня (норма, высокий, низкий), измерений, не менее | 30
47 | Калибровка автоматическая | Наличие
48 | Встроенная программа контроля качества | Наличие
49 | Вывод данных:
50 | Встроенный дисплей | Наличие
51 | Встроенный термопринтер | Наличие
52 | Параллельный порт | Наличие
53 | Стартовый комплект расходных материалов | Наличие
54 | Размеры не более, мм | 400 х350 х 200
55 | Вес не более, кг | 10
56 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
57 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
58 | Год выпуска не ранее | 2007
59 | Количество, шт. | 1
Лот № 6 Стерилизатор паровой горизонтальный круглый
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
5 | Сертификат соответствия | наличие
6 | Инструкция на русском языке | наличие
7 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
8 | Год выпуска не ранее | 2007
9 | Технические характеристики
10 | Полуавтоматическое управление с защитой от перепадов напряжения питающей сети и отключения напряжения | наличие
11 | Объем стерилизационной камеры, не менее, л | 100
12 | Габаритные размеры стерилизатора (длина, ширина, высота), мм не более | 1170х604х1465
13 | Мощность, кВт | 14
14 | Материал стерилизационной камеры из нержавеющей стали | наличие
15 | Диаметр стерилизационной камеры, мм не менее | 400
16 | Напряжение питания | 380 В
17 | Точность поддержания стерилизационной температуры | ± 2о С
18 | Коррозионностойкий материал трубок контактирующих с жидкостями и паром | наличие
19 | Внешние поверхности из нержавеющей стали толщиной 1 мм | наличие
20 | Возможность установки времени и температуры стерилизации:
21 | 1 Режим 1320 С–20мин–0,2 МПа | наличие
22 | 2 Режим 1200С–45мин–0,1МПа | наличие
23 | Индикация:
24 | -давление; | наличие
25 | -уровень воды в водопаровой камере | наличие
26 | Режимы предварительной продувки | наличие
27 | Система безопасности:
28 | -система аварийного отключения при снижении уровня воды или отклонении от установленных параметров; | наличие
29 | -ручной выключатель аварийной системы | наличие
30 | Режим вакуумной сушки стерилизуемой продукции | наличие
31 | Встроенный парогенератор | наличие
32 | 3.Комплектация
33 | Стерилизационные коробки для продукции с фильтрами КСК -18 или эквивалент, шт. | 4
34 | Тележка универсальная из нержавеющих труб с поворотными колесами, шт. | 1
35 | Парогаситель | 1
36 | Подставка под биксы | 1
37 | Запасные части | наличие
38 | Количество шт. | 6
Лот № 7 Дезкамера
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ. | Наличие
6 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие
7 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
8 | Год выпуска | 2007
9 | Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие
10 | Питание | от сети 3-фазного переменного тока
11 | Напряжение | 380 или 220 В, 50ГЦ
12 | Потребляемая мощность | не более 12 кВт
13 | Внутренние размеры не менее | 1310*710*1950
14 | Габаритные размеры не более | 1390*995*2150 мм
15 | Масса | не более 700кг
16 | Материал | нержавеющая сталь
Лот № 8 Открытая реанимационная система с сервоконтролем температурного режима с комплектом принадлежностей для проведения интенсивной терапии новорожденным и детям младшего возраста
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Предназначение и общая характеристика оборудования
2 | Наименование
3 | Модель
4 | Производитель, страна происхождения
5 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
6 | Сертификат соответствия | Наличие
7 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V | Наличие
2 | Характеристика основных компонентов открытой реанимационной системы:
2.1 | Мобильное основание:
2.2 | На 4-х антистатических колесах (2 с блокировкой), защищенное противоударными накладками | Наличие
2.3 | Наличие не менее 6 креплений для подвешивания полок, инфузионной стойки и других принадлежностей | Наличие
2.4 | Встроенная двухсекционная металлическая тумба для хранения рабочих принадлежностей | Наличие
2.5 | Наличие ручек для передвижения открытой реанимационной системы | Наличие
2.6 | Манипуляционный стол с матрасом: | Наличие
2.7 | Размеры не менее 76 см х 60 см | Наличие
2.8 | Плавная регулировка положения Тренделенбурга/Фоулера в дипазоне ± 10о | Наличие
2.9 | Рентгенопрозрачное основание | Наличие
2.10 | Лоток для установки рентгеновских кассет с метками | Наличие
2.11 | 4 боковых прозрачных ограждения с метками для установки рентгеновских кассет, откидывающиеся вниз | Наличие
2.12 | Кварцевый нагреватель: | Наличие
2.13 | Наличие поворотного устройства вокруг вертикальной оси с углом поворота ± 60о | Наличие
2.14 | Интенсивность нагрева: 500 Вт | Наличие
2.15 | Мощность излучения IR (800 – 12000 нм): 32 мкВ/см2 | Наличие
2.16 | Мощность излучения IRА (800 – 1400 нм): 1, 073 мкВ/см2 | Наличие
2.17 | Встроенная низковольтовая лампа местного освещения до 1000 люкс, 12 В, 50 Вт, 40о | Наличие
2.18 | Наличие защитной сетки, предупреждающей касание медицинским персоналом нагревательного элемента | Наличие
2.19 | Контрольный блок, встроенный в вертикальную стойку системы: | Наличие
2.20 | Наличие двух режимов нагрева: ручного и автоматического (по сервоконтролю температуры кожи ребенка) | Наличие
2.21 | Автоматическая самодиагностика (в течение 15 сек. после включения) | Наличие
2.22 | Регулировка нагрева в ручном режиме в диапазоне 0 – 100% | Наличие
2.23 | Регулировка желаемой температуры кожи ребенка в автоматическом режиме в дипазоне 34о – 37,9оС | Наличие
2.24 | Точность температурного датчика: 0,1оС | Наличие
2.25 | Жидкокристаллический дисплей температуры с подсветкой | Наличие
2.26 | Разрешение: 0,1оС | Наличие
2.27 | Диапазон отображения температуры: 0,0 – 99,9оС | Наличие
2.28 | Двойной блок фототерапии | Наличие
2.29 | Двойной блок фототерапии, расположенный по обеим сторонам нагревателя, включает в себя 3 фототерапевтичесих лампы белого света | Наличие
2.30 | Интенсивность фототерапевтического излучения (400 – 500 нм): 1, 70 мкВ/см2 | Наличие
2.31 | Защитные очки (комплект 12 шт) | Наличие
2.32 | Сигналы тревоги: | Наличие
2.33 | Нарушение электроснабжения | Наличие
2.34 | Неисправность предохранителя | Наличие
2.35 | Неподключен температурный датчик | Наличие
2.36 | Неисправность кожного датчика | Наличие
2.37 | Отклонение от установленной температуры кожи ребенка ± 0,8оС | Наличие
2.38 | Высокая температура (39 – 39,5оС) | Наличие
2.39 | Общие параметры: | Наличие
2.40 | Класс защиты: I, уровень защиты : тип ВF | Наличие
2.41 | Размер: 75 х 125 х 194 см | Наличие
2.42 | Минимальная высота: 183 см | Наличие
2.43 | Максимальная высота: 203 см | Наличие
2.44 | Минимальная высота расположения матраса: 88 см | Наличие
2.45 | Максимальная высота расположения матраса: 108 см | Наличие
2.46 | Расстояние между матрасом и нагревателем: 80 см | Наличие
2.47 | Клиренс: 16 см | Наличие
2.48 | Потребление энергии: 1150 ВА | Наличие
2.49 | Потребление энергии с блоками фототерапии: 1550 ВА | Наличие
2.50 | Условия внешней среды: 18 – 30оС, 30 – 75% относительной влажности | Наличие
2.51 | Вес: 115 кг не более | Наличие
2.52 | Принадлежности | Наличие
2.53 | Кожный температурный датчик | 1 шт
2.54 | Полка для мониторов | 1 шт
2.55 | Рельс для дополнительного оборудования | 1 шт
2.56 | Система кислородной терапии, состоящая из: кислородный флоуметр (дозиметр), увлажнитель кислорода без подогрева, эжекционный аспиратор, шланг кислородный высокого давления | 1 шт
2.57 | Кислородный монитор включая датчик – большой легко читаемый дисплей, автокалибровка, тревога при отсоединении датчика, точность ±2%, работа от 3 AA батарей не менее 2000 часов | 1 комплект
2.58 | Кислородная головная палатка, включая 2 защищенных порта для термометра, термометр, рассекатель кислородо-воздушной смеси, резиновое мягкое уплотнение области шеи | 1 шт
3 | Матрасик с подогревом | Наличие
3.1 | Комфортабельный матрац, наполненный провопролежневой пеной | Наличие
3.2 | Огнеустойчивый, легко обрабатывающийся материал покрытия | Наличие
3.3 | Дерматологически безопасное, антибактериальное покрытие | Наличие
3.4 | Адаптация поверхности матраца к каждому ребенку | Наличие
3.5 | Рентгенопрозрачный нагревательный элемент | Наличие
3.6 | Размер матраца не менее 60 х 76,5 см, масса не более5,5 кг | Наличие
3.7 | Возможность использования одного контрольного блока с матрасиками различного размера | Наличие
3.8 | Возможность использования в операционных и при проведении инвазивных манипуляций | Наличие
3.9 | Блок, контролирующий поддержание температуры матраса в пределах 28 - 38 оС | Наличие
3.10 | Проведение процедур самодиагностики при включении | Наличие
3.11 | Установка температуры с шагом 0,1 оС | Наличие
3.12 | Точность индикации температуры +/- 0,5 оС | Наличие
3.13 | Отображение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта | Наличие
3.14 | Цифровой индикатор указывает реальную температуру поверхности матраса | Наличие
3.15 | Программа автоматической диагностики состояния матраца | Наличие
3.16 | Наличие режима тревоги - световой и звуковой аларм, возникающий при нарушении температурного режима | Наличие
3.17 | Установка громкости, тональности и мелодии сигнала тревоги | Наличие
3.18 | Световые и звуковые сигналы тревоги: | Наличие
3.19 | Отклонение реальной температуры матраца от заданной | Наличие
3.20 | Нарушение электроснабжения | Наличие
3.21 | Неисправность температурного датчика | Наличие
3.22 | Неисправность нагревателя | Наличие
3.23 | Изменение громкости и тональности сигналов тревог | Наличие
3.24 | Защита от перегрева: максимальная температура: 40 град. С | Наличие
3.25 | Не требует сервисного обслуживания | Наличие
3.26 | Питание: 220 В, 50/60 Гц, 130 Вт | Наличие
3.27 | Мощность: 130 Вт | Наличие
3.28 | Длина соединительного кабеля: 3 м не менее | Наличие
3.29 | Размеры контрольного блока: 23,5 x 25,0 x 6,5 см | Наличие
3.30 | Вес контрольного блока: 4.2 кг | Наличие
3.31 | Наличие кронштейнов для подвешивания контрольного блока или установки его на полку | Наличие
3.32 | Уровень защиты: Класс I, BF, IP 22 | Наличие
4 | Дополнительные условия: | Наличие
4.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
4.2 | Гарантийное обслуживание не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие
Лот № 9 Высокочастотный электрохирургический аппарат
№ | Параметры и условия | Требование
1 | Набор для амбулаторной гинекологии базовый (Ar+МОНО) Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией
2 | Производитель, страна происхождения
3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
4 | Сертификат соответствия | Наличие
5 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ
6 | Аппарат может быть использован в открытой хирургии, а так же в гибкой и жёсткой эндоскопии. | Наличие
7 | Аппарат должен позволять производить: бесконтактную коагуляцию биологических тканей факелом аргоновой плазмы с целью быстрой и эффективной остановки кровотечений на больших раневых поверхностях, в том числе и из паренхиматозных органов, с автоматически ог | Наличие
8 | Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р50267.2 (МЭК 601-2-2) | Наличие
9 | Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заз | Наличие
10 | Общие требования
11 | Напряжение сети, 220 В | Наличие
12 | Ток переменный, частота 50 Гц | Наличие
13 | Номинальная выходная мощность не менее | 140 Вт
14 | Вес блока управления не более | 6,5 кг
15 | Гарантия на блок управления не менее 3 лет | Наличие
16 | Специальные требования
17 | Три монополярных режима: | Наличие
18 | - монополярное резание с коагуляцией без аргона; | Наличие
19 | - мягкая аргоноплазменная коагуляция при увеличении времени воздействия глубина коагуляции плавно увеличивается от 0,5мм до 3,0 мм | Наличие
20 | - форсированная аргоноплазменная коагуляция – при воздействии факелом аргоновой плазмы происходит жёсткая коагуляция тканей на глубину 3,0 мм без карбонизации с возможностью выполнения резания с одновременной коагуляцией тканей в среде аргона или без ар | Наличие
21 | Монополярное резание с коагуляцией без аргона | Наличие
22 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 ом | 120 Вт
23 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1400 В
24 | Мягкая плавная аргоноплазменная коагуляция | Наличие
25 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом | 70 Вт
26 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее | 7000 В
27 | Форсированная глубокая аргоноплазменная коагуляция | Наличие
28 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом | 140 Вт
29 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее | 7000 В
30 | Максимальное значение мощности для поджигания факела аргоновой плазмы в режиме аргоноплазменной коагуляции при нагрузочном сопротивлении 500 Ом | 140Вт
31 | Рабочая частота разомкнутой цепи во всех режимах не более | 350 кГц
32 | В режиме аргоноплазменной коагуляции возможность включать и отключать подачу аргона | Наличие
33 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи плёночно-контактных кнопок | Наличие
34 | Независимая плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией | Наличие
35 | Диапазон плавной регулировки расхода аргона | От 0,5 л/мин до 8,0 л/мин.
36 | Сохранение в памяти последних установленных рабочих режимов и выходных мощностей | Наличие
37 | Активация монополярных режимов двухклавишной педалью | Наличие
38 | Активация монополярных режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие
39 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие
40 | Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие
41 | Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие
42 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие
43 | Комплектация
44 | ЕА141В ВЧ электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией, 140 Вт; выход "Ассистент"; моно: СМЕСЬ, СПРЕЙ (Ar), ФУЛЬГУР (Ar), ПУЛЬС (Ar); пуск с руки | Наличие
45 | ЕР202 Педаль двухклавишная | Наличие
46 | ЕН231 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (240 х 170 мм, 408 см кв.) | Наличие
47 | ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие
48 | ЕН380 Баллон для аргона, 5 л, заправленный | Наличие
49 | ЕН369 Редуктор для аргона | Наличие
50 | ЕН359 Шланг высокого давления (1 м) | Наличие
51 | ЕН383 Столик аппаратный с приспособлением для крепления баллонов | Наличие
52 | ЕН381 Комплект ЗИП (гаечные ключи) | Наличие
53 | ЕН341 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм), 2 шт. | Наличие
54 | 932-041W Электрохирургическая ручка для аргонусиленной коагуляции с кнопками управления, длина кабеля 3,5 м, многоразовая | Наличие
55 | ЕН363 Кабель для подключения монополярных инструментов для аргоноплазменной коагуляции (длина кабеля 3 м) | Наличие
56 | ЕМ501 Монополярный инструмент, электрод для аргоноплазменной коагуляции ( длина 160 мм, прямой факел) - 2 шт. | Наличие
57 | ЕМ503 Монополярный инструмент, электрод для аргоноплазменной коагуляции изогнутый (длина 160 мм, прямой факел) - 2 шт. | Наличие
58 | ЕМ155 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие
59 | ЕМ172 Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие
60 | ЕМ156-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
61 | ЕМ158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
62 | ЕМ159-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
63 | ЕМ151 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) | Наличие
64 | ЕМ161 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 94 мм, с изоляцией) | Наличие
65 | Дополнительные условия
69 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие
71 | Количество наборов | 2
Лот № 10 Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Инструкция на русском языке | Наличие
7 | Русифицированная версия прибора | Наличие
8 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
9 | Год выпуска не ранее | 2007
10 | Требования по функциональным и диагностическим характеристикам | Наличие
11 | Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие
12 | Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме. | Наличие
13 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможнос-тью коррекции порогов тревог.при отсутствии сигнала с датчиков, тахи или брадикардии и отсутствии движений плода | Наличие
14 | Автоматическое самотестирование функционального и технического состояния монитора и датчиков | Наличие
15 | Функция «помощника» для контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие
16 | Архивирование данных КТГ в памяти монитора | Наличие
17 | Ввод данных о пациентке и клинической аннотации | Наличие
18 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода | Наличие
19 | Индикация патологических параметров при отклонении кривой КТГ от нормы с комментариями | Наличие
20 | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с оценкой функционального состояния плода, начиная с 24 недель беременности: | Наличие
21 | - базальной частоты; | Наличие
22 | - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин; | Наличие
23 | - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин; | Наличие
24 | - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин; | Наличие
25 | - высоких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие
26 | - низких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие
27 | - вариабельности коротких отрезков (мс); | Наличие
28 | - количества шевелений плода за 1 час; | Наличие
29 | - количества маточных сокращений; | Наличие
30 | - потери сигнала с УЗ датчика (в %) | Наличие
31 | Оценка функционального состояния плода с учетом срока беременности | Наличие
32 | Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода со второго триместра беременности. | Наличие
33 | Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. | Наличие
34 | Требования по основным техническим характеристикам. | Наличие
35 | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС плода: | Наличие
36 | Направленный импульсный допплер | Наличие
37 | Частота УЗ датчика не ниже, МГц | 1.5
38 | Диапазон измерения ЧСС плода (уд./мин) | 30-240
39 | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие
40 | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob) не более, мВт/см2 | 1.8
41 | Акустическая выходная мощность УЗ датчика должна соответствовать требованиям IEC 1157 и FDA 510(k) | Наличие
42 | Точность расчета ЧСС плода (уд./мин) | +/-0,25
43 | Безопастность, Тип защиты CF | Наличие
44 | Водоупорность, Тип IPX7 | Наличие
45 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие
46 | Диапазон измерений ТОСО датчика (100% эквивалентно 150 гр.), % | 0-100
47 | Диапазон компенсации нагрузки на датчик, гр. | +/- 100
48 | Ручной режим установки нуля | Наличие
49 | Автообнуление | Наличие
50 | Безопастность, Тип защиты CF | Наличие
51 | Водоупорность, Тип IPX7 | Наличие
52 | Канал регистрации двигательной активности плода с помощью отметчика событий | Наличие
53 | Графический жидкокристаллический дисплей | Наличие
54 | Интерактивный режим сопровождения исследования КТГ на русском языке | Наличие
55 | Термопринтер: | Наличие
56 | Скоростей протяжки бумаги не менее | 2
57 | 1 скорость протяжки бумаги, см/мин | 1.2
58 | 2 скорость протяжки бумаги, см/мин | 3
59 | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие
60 | Размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | 30-240
61 | Печать реальной КТГ и протокола исследования. | Наличие
Лот № 11 Перфоратор кожных трансплантантов
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Инструменты изготовлены из стали марки 50 CHMOV15 (1.4116) | Наличие
7 | Инструменты имееют матовую антибликовую поверхность и повышенную коррозионную устойчивость в результате процесса химической посевации | Наличие
8 | Технические характеристики:
9 | Кожный перфоратор | Наличие
10 | заменяемый режущий валик | Наличие
11 | автоклавируемый | 143 град. C
12 | в компелкте с корзиной для стерилизации и хранения | Наличие
13 | Лезвие для перфоратора, стерильно упакованное, 1:3, 10 шт/уп - 2 уп | Наличие
14 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие
Лот №12 Криодиструктор гинекологический
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | манометр | наличие
7 | Зондовый наконечник | наличие
8 | Двусторонний гаечный ключ | наличие
9 | кейс | наличие
10 | хладоагент | Гемиоксид азота N2O и диоксид углерода СО2
11 | Автоклавирование наконечников при температуре не менее, °С | 134
12 | Наконечник криозонда №1, шт | 1
13 | диаметр не менее 9 мм., длина 16 мм | 9
14 | длина не менее 16 мм | 16
15 | Наконечник криозонда №2 шт | 1
16 | диаметр не менее мм | 21
17 | длина не менее мм | 18
18 | Наконечник криозонда №3 шт | 1
19 | диаметр не менее | 23
20 | длина не менее мм | 20
21 | Наконечник криозонда № 4 шт | 1
22 | диаметр не менее мм | 25
23 | длина не менее мм | 22
24 | Наконечник криозонда для цервикального канала № 5 шт | 1
25 | диаметр не менее мм | 18
26 | длина не менее мм | 25
27 | Штуцер газового цилиндра с фильтром | Наличие
31 | Гарантия на аппарат не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
32 | Габариты с кейсом не более, мм | 450х450х110
33 | Инструкция на русском языке | Наличие
Лот №13 Наркозно-дыхательный аппарат
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения | Наличие
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Техническое описание на русском языке | наличие
7 | Технические характеристики: | наличие
8 | Количество газов | Трех-газовая модель - кислород, воздух, закись азота
9 | Контур циркуляции дыхательного газа | Полуоткрытый, полузакрытый
10 | Автоматический выбор контура циркуляции дыхательного газа (в зависимости от потока свежего газа) | Наличие
11 | Потоки | Наличие
Высокий поток, низкий поток, минимальный поток
12 | Блок флоуметров | Наличие
Всего четыре, два для кислорода, по одному на закись азота, воздух
13 | Электронный/механический контроллер кислорода. | Наличие
обеспечивает содержание кислорода в дыхательной смеси не менее 25 %
14 | Электронная и пневматическая, с визуальной и звуковой тревогой защита от гипоксии | Наличие
15 | Тесты | наличие
Короткий – при каждом включении аппарата;
Полный (сервисный) тест
16 | Крепление испарителей: | наличие
Типа Selectatec® или эквивалент, не менее чем на 2 испарителя
17 | Абсорбер углекислого газа | наличие
Объем не менее 1.5 л, встроенный в систему рециркуляции
18 | Выдвижные ящики, встроенные в тележку | Не менее двух.
19 | Колеса тележки | Не менее четырех, антистатические, передние колеса оборудованы тормозами.
20 | Крепления для баллонов с сжатым газом | На задней стенке тележки, две штуки – для баллонов по 10 л
21 | Магистрали высокого давления | 4 штуки – кислород, воздух, закись азота, вакуум.
22 | Коннекторы | Наличие
NIST&DIN или эквивалент
23 | Вентилятор | наличие
24 | Управление | наличие
Электронное, Микропроцессор
25 | Привод | наличие
Воздух/кислород
26 | Тип | наличие
“Bag-in-Bottle”, горизонтальное расположение, или эквивалент
27 | По группам пациентов | наличие
Одна система “Bag-in-Bottle” для всех групп пациентов или эквивалент
28 | Дезинфекция | наличие
Контур дыхательного аппарата многоразовый, съемный, автоклавируемый
29 | Компрессор | наличие
Портативный, встроенный в тележку аппарата.
30 | Дисплей
31 | Тип дисплея | наличие
QVGA, монохромный, интегрированный в вентилятор
32 | Управление | наличие
Поворотная ручка, клавиши.
33 | Отображаемые параметры | наличие
Пиковое давление в дыхательный путях, (Ppeak); Среднее давление в дыхательных путях (Pmean); Доставленный объем (TV); Частота дыхания (f); Соотношение вдох/выдох I:E; Пауза вдоха; Уровень PEEP; Кривая Давление/Время; % Кислорода; Лимиты (верхний/нижний) давления в дыхательных путях;
34 | Параметры ИВЛ
35 | Режимы | наличие
СMV, PCV, MAN/SPONT
36 | Дыхательный объем/Регулировки (VCV) | 10,00 – 1600,00 мл/ 1 мл
37 | Частота дыхания | 4 – 80 в мин.
38 | Максимальное давление (PCV) | 5 – 70 мбар
39 | Пауза вдоха | 0% - 50%
40 | Соотношение Вдох/Выдох | 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6; 2:1; 3:1; 4:1
41 | Поток О2 | 40 л/мин при давлении 3 mBar
42 | РЕЕР | наличие
Электронный, 0 – 20 см Н2О, шаг 1 см Н2О
43 | Форма кривой потока | наличие
Нисходящая
44 | Регулировка скорости потока Автоматическая | наличие
45 | Безопасность пациента
46 | Регулировки уровня высокого давления | От 8 до 98 мбар
47 | Регулировки уровня кислорода | 20 – 99%
48 | Регулировки уровня низкого давления | От 2 мбар до 92 мбар (VCV) От 2 мбар до 66 мар (PCV)
49 | Предупреждение баротравмы с соответствующим программным обеспечением | наличие
50 | Предупреждение волютравмы с соответствующим программным обеспечением | наличие
51 | Компенсации | наличие
Утечек из дыхательного контура, комплайнса, сопротивления.
52 | Дыхательный контур пациента | наличие
Многоразовый, автоклавируемый, со встроенной водяной ловушкой
53 | Датчик потока | наличие
Встроенный в линию выдоха контура аппарата
54 | Расположение | наличие
В контуре выдоха аппарата
55 | Принцип измерения „Fleisch” в ламинарном потоке или эквивалент | наличие
56 | Гарантированное производителем время работы при соблюдении условий эксплуатации | До 5 лет
57 | Клапаны вдоха и выдоха | наличие
Вертикальные, металлические
58 | Гальванический датчик кислорода | наличие
59 | Батарея встроенная, герметичная, свинцовая | 2 шт
60 | Тип батарей Аккумуляторная, подзаряжаемая | наличие
61 | Время зарядки полностью разраженной батареи | До 6 часов
62 | Время работы аппарата при полностью заряженной батарее | До 4-х час при использовании встроенного компрессора, до 8-ми часов при использовании источника сжатого газа
63 | Тревоги Звуковые и визуальные | наличие
64 | Установки тревог | наличие
Низкое давление кислорода/воздуха/закиси азота; АПНОЭ; Низкое содержание О2; Превышение/снижение установленных лимитов; Дисконнекция/разгерметизация контура пациента; Ошибки установок оператора; Системная ошибка.
65 | Высота/ширина/длинна (см) не более | 144 x 60 x 70 см
66 | Масса не более | 100 кг
67 | Питание | 100-240 В, 50-60 Hz

## №5
Приложение №5
Предметное предложение
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Технические характеристики предлагаемого оборудования
Лот № 1 Биохимический анализатор
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие | №__сроком действия ___
6 | Технические характеристики:
7 | Открытая система: возможность использования реагентов различных изготовителей | Наличие
8 | Светофильтры:
9 | Длина волны, нм | 340
10 | Длина волны, нм | 405
11 | Длина волны, нм | 505
12 | Длина волны, нм | 545
13 | Длина волны, нм | 578
14 | Длина волны, нм | 630
15 | Позиций для дополнительных фильтров не менее | 2
16 | Измерения:
17 | во встроенной термостатируемой (37 град. С) проточной кювете | Наличие
18 | в наливных кюветах | Наличие
19 | в пробирках | Наличие
20 | Расход реагента в диапазоне не уже мкл | 250-1000
21 | Память:
22 | методик записанных не менее | 44
23 | методик задаваемых пользователем не менее | 76
24 | Ввод данных:
25 | встроенная клаиатура | Наличие
26 | внешняя клаиатура (возможность подключения) | Наличие
27 | Вывод данных:
28 | на дисплей с подсветкой с разрешением не менее, точек | 240х128
29 | на встроенный термопринтер не менее, мм | 110
30 | Порт RS-232 | Наличие
31 | Методы расчета и измерения:
32 | измерение оптической плотности | Наличие
33 | расчет концентрации по одноточечной калибровке (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие
34 | расчет концентрации по фактору (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие
35 | расчет концентрации по нескольким калибраторам | Наличие
36 | кинетика по калибратору и фактору | Наличие
37 | двухточечная кинетика по калибратору и по фактору | Наличие
38 | дифференциальный режим | Наличие
39 | двухволновые методы | Наличие
40 | режим измерения «группа проб» | Наличие
41 | Интерфейс пользователя русский | Наличие
42 | Встроенная програма контроля качества с построением контрольных карт | Наличие
43 | Встроенный рабочий журнал | Наличие
44 | Контроль линейности в кинетике «он лайн» на дисплее с выбором линейного участка | Наличие
45 | Размеры не более, мм | 440х400х170
46 | Вес не более, кг | 8
47 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
48 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
49 | Год выпуска не ранее | 2007
50 | Количество, шт. | 1
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 2 Гематологический анализатор-автомат
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений |  | №__сроком действия ___
6 | Технические характеристики:
7 | Открытая система | Наличие
8 | Исследуемые параметры:
9 | лейкоциты + дифференциация на 3 субпопуляции | Наличие
10 | эритроциты | Наличие
11 | тромбоциты | Наличие
12 | гемоглобин | Наличие
13 | гематокрит | Наличие
14 | средный объем эритроцита | Наличие
15 | среднее содержание гемоглобина в эритроците | Наличие
16 | средняя концентрация гемоглобина в эритроците | Наличие
17 | ширина распределения эритроцитов | Наличие
18 | средный объем тромбоцита | Наличие
19 | тромбокрит | Наличие
20 | ширина распределения тромбоцитов | Наличие
21 | гистограммы распределения по объему эритроцитов | Наличие
22 | гистограммы распределения по объему лейкоцитов | Наличие
23 | гистограммы распределения по объему тромбоцитов | Наличие
24 | Производительность не менее, проб/час | 60
25 | Объем пробы:
26 | цельной крови в штатном режиме не более, мкл | 125
27 | цельной крови в экономном режиме не более, мкл цельной крови в экономном режиме | 60
28 | цельной крови в режиме измерения из разведенияне не более, мкл | 25
29 | Встроенная программа контроля качества | Наличие
30 | Автоматическая промывка прибора после измерения каждой пробы | Наличие
31 | Сохранение в памяти последних результатов измерений не менее | 200
32 | Автоматическая система диагностики прибора при запуске и в процессе работы | Наличие
33 | Вывод результатов:
34 | дисплей | Наличие
35 | внешний принтер | Наличие
36 | Жидкокристаллический дисплей:
37 | разрешение не менее, точек | 320х240
38 | Аналитические характеристики:
39 | Диапазон линейности:
40 | WBC не уже , 103 клеток/мкл | 0,3-99
41 | RBC не уже , 106 клеток/мкл | 0,05-9,99
42 | HGB не уже , г/100 мл | 15-300
43 | MCV не уже , фл | 40-150
44 | PTL не уже , 103 клеток/мкл | 10-999
45 | Типичный CV%:
46 | WBC не более, (103 клеток/мкл) % | 1.5
47 | RBC не более, (106 клеток/мкл) % | 1
48 | HGB не более, (г/100 мл) % | 1
49 | MCV не более, (фл) % | 0.8
50 | PTL не более, (103 клеток/мкл) % | 3
51 | Програмное обеспечение:
52 | установка диапазонов нормальных величин и принятия клинического решения | Наличие
53 | наличие файлов для 3-х уровней значений одной партии контрольного материала | Наличие
54 | сохранение результатов измерений контрольных материалов за 100 дней (1 измерение на каждый уровень контрольного материала в день) | Наличие
55 | построение по месяцам контрольных карт | Наличие
56 | расчет средних значений | Наличие
57 | коэффициент вариации (CV%) | Наличие
58 | коэффициент среднеквадр. отклонений (SD) | Наличие
59 | автоматический расчет, изменение и сохранение в памяти калибровочных факторов | Наличие
60 | возможность ручного введения дополнительных калибровочных факторов | Наличие
61 | Рабочая температура окружающей среды не уже, °С | 15 - 32
62 | Размеры не более, м | 500х450х400
63 | Вес не более, см | 30
64 | Комплектация расходными материалами на количество исследований не менее | 1000
65 | Система взятия крови (К3-ЭДТА с клапанной крышкой) | Наличие
66 | Капилляр MiniCollect c К3-ЭДТА | Наличие
67 | Изотонический разбавитель | Наличие
68 | Лизирующий раствор | Наличие
69 | Очищающий раствор | Наличие
70 | Раствор для срочной очистки | Наличие
71 | Контрольная кровь/низкие значения | Наличие
72 | Контрольная кровь/нормальные значения | Наличие
73 | Контрольная кровь/высокие значения | Наличие
74 | Прочие условия:
75 | Термопринтер с адаптером | Наличие
76 | Перемешивающее устройство для проб крови | Наличие
77 | Источник бесперебойного питания | Наличие
78 | Интерфейс пользователя русско-английский | Наличие
79 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
83 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
84 | Год выпуска не ранее | 2007
85 | Количество, шт. | 1
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот №3 Анализатор электролитов
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие | №__сроком действия ___
6 | Технические характеристики:
7 | Параметры измеряемые и их диапазоны измерений:
8 | Na+, не менее, ммоль/л | 20-200
9 | K+, не менее, ммоль/л | 0,2-40
10 | Ca++, не менее, ммоль/л | 0,1-6,0
11 | pH, не менее | 6,0-8,0
12 | Объем пробы:
13 | цельная кровь не более, мкл | 100
14 | сыворотка не более, мкл | 100
15 | плазма не более, мкл | 100
16 | Время анализа пробы для крови не более, сек | 60
17 | Электроды сменные, не требующие обслуживания | Наличие
18 | Рабочие растворы и емкость для растворов в сменном одноразовом модуле | Наличие
19 | Емкость модуля не менее, проб | 1200
20 | Память:
21 | пробы пациентов не менее, измерений | 125
22 | количество измерений контроля качества - низкий, норма, высокий не менее | 20
23 | Встроенная программа контроля качества | Наличие
24 | Автоматическая калибровка по требованию оператора | Наличие
25 | Вывод результатов:
26 | на дисплей не менее, стр. х симв. | 2 х 32
27 | на встроенный термопринтер не менее, колонок | 40
28 | Порт RS-232 | Наличие
29 | Интерфейс пользователя русско-английский | Наличие
30 | Стартовый комплект расходных материалов | Наличие
31 | Размеры не более, мм | 240х420х200
32 | Вес не более, кг | 5.8
33 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
37 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
38 | Год выпуска не ранее | 2007
39 | Количество, шт. | 1
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 4 Иммуноферментный анализатор
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие | №__сроком действия ___
6 | Технические характеристики:
7 | Тип прибора вертикальный фотометр | Наличие
8 | встроенный микропроцессор | Наличие
9 | Открытая система | Наличие
10 | Режимы измерения:
11 | Режим абсорбции (ABS) | Наличие
12 | Режим отсечки (Cut-Off) | Наличие
13 | Линейная калибровка по одному стандарту | Наличие
14 | Кусочно-линейная калибровка по нескольким стандартам | Наличие
15 | Режим процент абсорбции (% Absorbance) | Наличие
16 | Линейная регрессия | Наличие
17 | Экспоненциальная регрессия | Наличие
18 | Логарифмическая регрессия | Наличие
19 | Степенная регрессия | Наличие
20 | Количество одновременно считываемых тестов, не менее | 12
21 | Количество каналов счёта, не менее | 8
22 | Свободное формирование планшета | Наличие
23 | Источник света галогеновая лампа 8В – 50Вт | Наличие
24 | Колесо фильтров не менее, позиций | 8
25 | Длина волны, нм | 405
26 | Длина волны, нм | 450
27 | Длина волны, нм | 492
28 | Длина волны, нм | 630
29 | Позиций для дополнительных фильтров не менее | 4
30 | Скорость измерения планшета не более, с | 5
31 | Точность измерения не более, % (или А) | ± 1,0 (или ± 0,007)
32 | Воспроизводимость не более, % (или А) | ± 0,5 (или ± 0,005)
33 | Линейность не более, % (или А) | ± 2,0 (или ± 0,007)
34 | Дисплей цветной сенсорный жидкокристаллический не менее, дюймов | 5.7
35 | Ввод данных:
36 | Ручка ввода | Наличие
37 | сенсорный ЖК дисплей | Наличие
38 | внешняя мышка | Наличие
39 | Время выхода в рабочий режим не более, мин | 1
40 | Принтер встроенный | Наличие
41 | Порт RS-232 | Наличие
42 | Память:
43 | методик не менее | 500
44 | записей по пациентам не менее | 1000
45 | результатов не менее | 10000
46 | Контроль качества:
47 | построением кривых Леви-Дженингса | Наличие
48 | с расчетом средних значений | Наличие
49 | стандартное отклонения | Наличие
50 | коэффициент вариации (CV%) | Наличие
51 | Размеры не более, мм | 450х330х140
52 | Вес не более, кг | 10
53 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
54 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
55 | Год выпуска не ранее | 2007
56 | Количество, шт. | 1
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 5 Ионоселективный анализатор газов крови и электролитов
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие | №__сроком действия ___
6 | Технические характеристики:
7 | Параметры вводимые:
8 | Т °С пациента | Наличие
9 | FlO2 | Наличие
10 | Параметры измеряемые и их диапазоны измерений:
11 | pH, не менее | 6,5 – 8
12 | pCO2, не менее, мм Hg | 5 – 150
13 | pO2, не менее, мм Hg | 5 –700
14 | Na+, не менее, ммоль/л | 80 – 200
15 | K+, не менее, ммоль/л | 1 - 20
16 | Ca++, не менее, ммоль/л | 0,25 – 5
17 | Hct, не менее, % | 10 - 70
18 | Параметры расчетные:
19 | Концентрация гемоглобина | Наличие
20 | Откорректированные по температуре pH, pCO2, pO2 | Наличие
21 | Двуокись углерода общая | Наличие
22 | Кислород общий | Наличие
23 | Нормализованный кальций | Наличие
24 | Бикарбонат | Наличие
25 | Избыток оснований в крови | Наличие
26 | Избыток оснований во внеклеточной жидкости | Наличие
27 | Стандартный бикарбонат | Наличие
28 | Насыщение кислородом | Наличие
29 | Альвеолярно-артериальный градиент | Наличие
30 | Респираторный индекс | Наличие
31 | Материал пробы:
32 | Артериальная кровь | Наличие
33 | Венозная кровь | Наличие
34 | Капиллярная кровь | Наличие
35 | Объём пробы:
36 | Гепаринизированный капилляр цельной крови, не более, мкл | 95
37 | Гепаринизированный шприц цельной крови не, не более, мкл | 120
38 | Производительность: не менее, проб/час | 30
39 | Электроды:
40 | Сменные, не требующие обслуживания | Наличие
41 | Калибровочные растворы с газами, ёмкость для отходов:
42 | В сменном интегрированном пакете | Наличие
43 | срок работы пакета не менее, дней | 35
44 | Память:
45 | Пробы пациентов, измерений, не менее | 64
46 | Контроли каждого уровня (норма, высокий, низкий), измерений, не менее | 30
47 | Калибровка автоматическая | Наличие
48 | Встроенная программа контроля качества | Наличие
49 | Вывод данных:
50 | Встроенный дисплей | Наличие
51 | Встроенный термопринтер | Наличие
52 | Параллельный порт | Наличие
53 | Стартовый комплект расходных материалов | Наличие
54 | Размеры не более, мм | 400 х350 х 200
55 | Вес не более, кг | 10
56 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
57 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
58 | Год выпуска не ранее | 2007
59 | Количество, шт. | 1
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 6 Стерилизатор паровой горизонтальный круглый
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | №__сроком действия ___
5 | Сертификат соответствия | наличие | №__сроком действия ___
6 | Инструкция на русском языке | наличие
7 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
8 | Год выпуска не ранее | 2007
9 | Технические характеристики
10 | Полуавтоматическое управление с защитой от перепадов напряжения питающей сети и отключения напряжения | наличие
11 | Объем стерилизационной камеры, не менее, л | 100
12 | Габаритные размеры стерилизатора (длина, ширина, высота), мм не более | 1170х604х1465
13 | Мощность, кВт | 14
14 | Материал стерилизационной камеры из нержавеющей стали | наличие
15 | Диаметр стерилизационной камеры, мм не менее | 400
16 | Напряжение питания | 380 В
17 | Точность поддержания стерилизационной температуры | ± 2о С
18 | Коррозионностойкий материал трубок контактирующих с жидкостями и паром | наличие
19 | Внешние поверхности из нержавеющей стали толщиной 1 мм | наличие
20 | Возможность установки времени и температуры стерилизации:
21 | 1 Режим 1320 С–20мин–0,2 МПа | наличие
22 | 2 Режим 1200С–45мин–0,1МПа | наличие
23 | Индикация:
24 | -давление; | наличие
25 | -уровень воды в водопаровой камере | наличие
26 | Режимы предварительной продувки | наличие
27 | Система безопасности:
28 | -система аварийного отключения при снижении уровня воды или отклонении от установленных параметров; | наличие
29 | -ручной выключатель аварийной системы | наличие
30 | Режим вакуумной сушки стерилизуемой продукции | наличие
31 | Встроенный парогенератор | наличие
32 | 3.Комплектация
33 | Стерилизационные коробки для продукции с фильтрами КСК -18 или эквивалент, шт. | 4
34 | Тележка универсальная из нержавеющих труб с поворотными колесами, шт. | 1
35 | Парогаситель | 1
36 | Подставка под биксы | 1
37 | Запасные части | наличие
38 | Количество шт. | 6
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 7 Дезкамера
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
5 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ. | Наличие | №__сроком действия ___
6 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие
7 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. | Наличие
8 | Год выпуска | 2007
9 | Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие
10 | Питание | от сети 3-фазного переменного тока
11 | Напряжение | 380 или 220 В, 50ГЦ
12 | Потребляемая мощность | не более 12 кВт
13 | Внутренние размеры не менее | 1310*710*1950
14 | Габаритные размеры не более | 1390*995*2150 мм
15 | Масса | не более 700кг
16 | Материал | нержавеющая сталь
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 8 Открытая реанимационная система с сервоконтролем температурного режима с комплектом принадлежностей для проведения интенсивной терапии новорожденным и детям младшего возраста
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Предназначение и общая характеристика оборудования
2 | Наименование |  | указать
3 | Модель |  | указать
4 | Производитель, страна происхождения |  | указать
5 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
6 | Сертификат соответствия | Наличие | №__сроком действия ___
7 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V | Наличие
2 | Характеристика основных компонентов открытой реанимационной системы:
2.1 | Мобильное основание:
2.2 | На 4-х антистатических колесах (2 с блокировкой), защищенное противоударными накладками | Наличие
2.3 | Наличие не менее 6 креплений для подвешивания полок, инфузионной стойки и других принадлежностей | Наличие
2.4 | Встроенная двухсекционная металлическая тумба для хранения рабочих принадлежностей | Наличие
2.5 | Наличие ручек для передвижения открытой реанимационной системы | Наличие
2.6 | Манипуляционный стол с матрасом: | Наличие
2.7 | Размеры не менее 76 см х 60 см | Наличие
2.8 | Плавная регулировка положения Тренделенбурга/Фоулера в дипазоне ± 10о | Наличие
2.9 | Рентгенопрозрачное основание | Наличие
2.10 | Лоток для установки рентгеновских кассет с метками | Наличие
2.11 | 4 боковых прозрачных ограждения с метками для установки рентгеновских кассет, откидывающиеся вниз | Наличие
2.12 | Кварцевый нагреватель: | Наличие
2.13 | Наличие поворотного устройства вокруг вертикальной оси с углом поворота ± 60о | Наличие
2.14 | Интенсивность нагрева: 500 Вт | Наличие
2.15 | Мощность излучения IR (800 – 12000 нм): 32 мкВ/см2 | Наличие
2.16 | Мощность излучения IRА (800 – 1400 нм): 1, 073 мкВ/см2 | Наличие
2.17 | Встроенная низковольтовая лампа местного освещения до 1000 люкс, 12 В, 50 Вт, 40о | Наличие
2.18 | Наличие защитной сетки, предупреждающей касание медицинским персоналом нагревательного элемента | Наличие
2.19 | Контрольный блок, встроенный в вертикальную стойку системы: | Наличие
2.20 | Наличие двух режимов нагрева: ручного и автоматического (по сервоконтролю температуры кожи ребенка) | Наличие
2.21 | Автоматическая самодиагностика (в течение 15 сек. после включения) | Наличие
2.22 | Регулировка нагрева в ручном режиме в диапазоне 0 – 100% | Наличие
2.23 | Регулировка желаемой температуры кожи ребенка в автоматическом режиме в дипазоне 34о – 37,9оС | Наличие
2.24 | Точность температурного датчика: 0,1оС | Наличие
2.25 | Жидкокристаллический дисплей температуры с подсветкой | Наличие
2.26 | Разрешение: 0,1оС | Наличие
2.27 | Диапазон отображения температуры: 0,0 – 99,9оС | Наличие
2.28 | Двойной блок фототерапии | Наличие
2.29 | Двойной блок фототерапии, расположенный по обеим сторонам нагревателя, включает в себя 3 фототерапевтичесих лампы белого света | Наличие
2.30 | Интенсивность фототерапевтического излучения (400 – 500 нм): 1, 70 мкВ/см2 | Наличие
2.31 | Защитные очки (комплект 12 шт) | Наличие
2.32 | Сигналы тревоги: | Наличие
2.33 | Нарушение электроснабжения | Наличие
2.34 | Неисправность предохранителя | Наличие
2.35 | Неподключен температурный датчик | Наличие
2.36 | Неисправность кожного датчика | Наличие
2.37 | Отклонение от установленной температуры кожи ребенка ± 0,8оС | Наличие
2.38 | Высокая температура (39 – 39,5оС) | Наличие
2.39 | Общие параметры: | Наличие
2.40 | Класс защиты: I, уровень защиты : тип ВF | Наличие
2.41 | Размер: 75 х 125 х 194 см | Наличие
2.42 | Минимальная высота: 183 см | Наличие
2.43 | Максимальная высота: 203 см | Наличие
2.44 | Минимальная высота расположения матраса: 88 см | Наличие
2.45 | Максимальная высота расположения матраса: 108 см | Наличие
2.46 | Расстояние между матрасом и нагревателем: 80 см | Наличие
2.47 | Клиренс: 16 см | Наличие
2.48 | Потребление энергии: 1150 ВА | Наличие
2.49 | Потребление энергии с блоками фототерапии: 1550 ВА | Наличие
2.50 | Условия внешней среды: 18 – 30оС, 30 – 75% относительной влажности | Наличие
2.51 | Вес: 115 кг не более | Наличие
2.52 | Принадлежности | Наличие
2.53 | Кожный температурный датчик | 1 шт
2.54 | Полка для мониторов | 1 шт
2.55 | Рельс для дополнительного оборудования | 1 шт
2.56 | Система кислородной терапии, состоящая из: кислородный флоуметр (дозиметр), увлажнитель кислорода без подогрева, эжекционный аспиратор, шланг кислородный высокого давления | 1 шт
2.57 | Кислородный монитор включая датчик – большой легко читаемый дисплей, автокалибровка, тревога при отсоединении датчика, точность ±2%, работа от 3 AA батарей не менее 2000 часов | 1 комплект
2.58 | Кислородная головная палатка, включая 2 защищенных порта для термометра, термометр, рассекатель кислородо-воздушной смеси, резиновое мягкое уплотнение области шеи | 1 шт
3 | Матрасик с подогревом | Наличие
3.1 | Комфортабельный матрац, наполненный провопролежневой пеной | Наличие
3.2 | Огнеустойчивый, легко обрабатывающийся материал покрытия | Наличие
3.3 | Дерматологически безопасное, антибактериальное покрытие | Наличие
3.4 | Адаптация поверхности матраца к каждому ребенку | Наличие
3.5 | Рентгенопрозрачный нагревательный элемент | Наличие
3.6 | Размер матраца не менее 60 х 76,5 см, масса не более5,5 кг | Наличие
3.7 | Возможность использования одного контрольного блока с матрасиками различного размера | Наличие
3.8 | Возможность использования в операционных и при проведении инвазивных манипуляций | Наличие
3.9 | Блок, контролирующий поддержание температуры матраса в пределах 28 - 38 оС | Наличие
3.10 | Проведение процедур самодиагностики при включении | Наличие
3.11 | Установка температуры с шагом 0,1 оС | Наличие
3.12 | Точность индикации температуры +/- 0,5 оС | Наличие
3.13 | Отображение температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта | Наличие
3.14 | Цифровой индикатор указывает реальную температуру поверхности матраса | Наличие
3.15 | Программа автоматической диагностики состояния матраца | Наличие
3.16 | Наличие режима тревоги - световой и звуковой аларм, возникающий при нарушении температурного режима | Наличие
3.17 | Установка громкости, тональности и мелодии сигнала тревоги | Наличие
3.18 | Световые и звуковые сигналы тревоги: | Наличие
3.19 | Отклонение реальной температуры матраца от заданной | Наличие
3.20 | Нарушение электроснабжения | Наличие
3.21 | Неисправность температурного датчика | Наличие
3.22 | Неисправность нагревателя | Наличие
3.23 | Изменение громкости и тональности сигналов тревог | Наличие
3.24 | Защита от перегрева: максимальная температура: 40 град. С | Наличие
3.25 | Не требует сервисного обслуживания | Наличие
3.26 | Питание: 220 В, 50/60 Гц, 130 Вт | Наличие
3.27 | Мощность: 130 Вт | Наличие
3.28 | Длина соединительного кабеля: 3 м не менее | Наличие
3.29 | Размеры контрольного блока: 23,5 x 25,0 x 6,5 см | Наличие
3.30 | Вес контрольного блока: 4.2 кг | Наличие
3.31 | Наличие кронштейнов для подвешивания контрольного блока или установки его на полку | Наличие
3.32 | Уровень защиты: Класс I, BF, IP 22 | Наличие
4 | Дополнительные условия: | Наличие
4.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
4.2 | Гарантийное обслуживание не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 9 Высокочастотный электрохирургический аппарат
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Набор для амбулаторной гинекологии базовый (Ar+МОНО) Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией |  | указать
2 | Производитель, страна происхождения |  | указать
3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
4 | Сертификат соответствия | Наличие | №__сроком действия ___
5 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ
6 | Аппарат может быть использован в открытой хирургии, а так же в гибкой и жёсткой эндоскопии. | Наличие
7 | Аппарат должен позволять производить: бесконтактную коагуляцию биологических тканей факелом аргоновой плазмы с целью быстрой и эффективной остановки кровотечений на больших раневых поверхностях, в том числе и из паренхиматозных органов, с автоматически ог | Наличие
8 | Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р50267.2 (МЭК 601-2-2) | Наличие
9 | Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заз | Наличие
10 | Общие требования
11 | Напряжение сети, 220 В | Наличие
12 | Ток переменный, частота 50 Гц | Наличие
13 | Номинальная выходная мощность не менее | 140 Вт
14 | Вес блока управления не более | 6,5 кг
15 | Гарантия на блок управления не менее 3 лет | Наличие
16 | Специальные требования
17 | Три монополярных режима: | Наличие
18 | - монополярное резание с коагуляцией без аргона; | Наличие
19 | - мягкая аргоноплазменная коагуляция при увеличении времени воздействия глубина коагуляции плавно увеличивается от 0,5мм до 3,0 мм | Наличие
20 | - форсированная аргоноплазменная коагуляция – при воздействии факелом аргоновой плазмы происходит жёсткая коагуляция тканей на глубину 3,0 мм без карбонизации с возможностью выполнения резания с одновременной коагуляцией тканей в среде аргона или без ар | Наличие
21 | Монополярное резание с коагуляцией без аргона | Наличие
22 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 ом | 120 Вт
23 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) | 1400 В
24 | Мягкая плавная аргоноплазменная коагуляция | Наличие
25 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом | 70 Вт
26 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее | 7000 В
27 | Форсированная глубокая аргоноплазменная коагуляция | Наличие
28 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом | 140 Вт
29 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p) не менее | 7000 В
30 | Максимальное значение мощности для поджигания факела аргоновой плазмы в режиме аргоноплазменной коагуляции при нагрузочном сопротивлении 500 Ом | 140Вт
31 | Рабочая частота разомкнутой цепи во всех режимах не более | 350 кГц
32 | В режиме аргоноплазменной коагуляции возможность включать и отключать подачу аргона | Наличие
33 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи плёночно-контактных кнопок | Наличие
34 | Независимая плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией | Наличие
35 | Диапазон плавной регулировки расхода аргона | От 0,5 л/мин до 8,0 л/мин.
36 | Сохранение в памяти последних установленных рабочих режимов и выходных мощностей | Наличие
37 | Активация монополярных режимов двухклавишной педалью | Наличие
38 | Активация монополярных режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие
39 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие
40 | Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие
41 | Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие
42 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие
43 | Комплектация
44 | ЕА141В ВЧ электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией, 140 Вт; выход "Ассистент"; моно: СМЕСЬ, СПРЕЙ (Ar), ФУЛЬГУР (Ar), ПУЛЬС (Ar); пуск с руки | Наличие
45 | ЕР202 Педаль двухклавишная | Наличие
46 | ЕН231 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (240 х 170 мм, 408 см кв.) | Наличие
47 | ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие
48 | ЕН380 Баллон для аргона, 5 л, заправленный | Наличие
49 | ЕН369 Редуктор для аргона | Наличие
50 | ЕН359 Шланг высокого давления (1 м) | Наличие
51 | ЕН383 Столик аппаратный с приспособлением для крепления баллонов | Наличие
52 | ЕН381 Комплект ЗИП (гаечные ключи) | Наличие
53 | ЕН341 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм), 2 шт. | Наличие
54 | 932-041W Электрохирургическая ручка для аргонусиленной коагуляции с кнопками управления, длина кабеля 3,5 м, многоразовая | Наличие
55 | ЕН363 Кабель для подключения монополярных инструментов для аргоноплазменной коагуляции (длина кабеля 3 м) | Наличие
56 | ЕМ501 Монополярный инструмент, электрод для аргоноплазменной коагуляции ( длина 160 мм, прямой факел) - 2 шт. | Наличие
57 | ЕМ503 Монополярный инструмент, электрод для аргоноплазменной коагуляции изогнутый (длина 160 мм, прямой факел) - 2 шт. | Наличие
58 | ЕМ155 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие
59 | ЕМ172 Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие
60 | ЕМ156-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
61 | ЕМ158-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
62 | ЕМ159-1 Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) - 2 шт. | Наличие
63 | ЕМ151 Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) | Наличие
64 | ЕМ161 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 94 мм, с изоляцией) | Наличие
65 | Дополнительные условия
69 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие
71 | Количество наборов | 2
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 10 Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №__сроком действия ___
6 | Инструкция на русском языке | Наличие
7 | Русифицированная версия прибора | Наличие
8 | Гарантия не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
9 | Год выпуска не ранее | 2007
10 | Требования по функциональным и диагностическим характеристикам | Наличие
11 | Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие
12 | Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме. | Наличие
13 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги с возможнос-тью коррекции порогов тревог.при отсутствии сигнала с датчиков, тахи или брадикардии и отсутствии движений плода | Наличие
14 | Автоматическое самотестирование функционального и технического состояния монитора и датчиков | Наличие
15 | Функция «помощника» для контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие
16 | Архивирование данных КТГ в памяти монитора | Наличие
17 | Ввод данных о пациентке и клинической аннотации | Наличие
18 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода | Наличие
19 | Индикация патологических параметров при отклонении кривой КТГ от нормы с комментариями | Наличие
20 | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с оценкой функционального состояния плода, начиная с 24 недель беременности: | Наличие
21 | - базальной частоты; | Наличие
22 | - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин; | Наличие
23 | - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин; | Наличие
24 | - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин; | Наличие
25 | - высоких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие
26 | - низких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие
27 | - вариабельности коротких отрезков (мс); | Наличие
28 | - количества шевелений плода за 1 час; | Наличие
29 | - количества маточных сокращений; | Наличие
30 | - потери сигнала с УЗ датчика (в %) | Наличие
31 | Оценка функционального состояния плода с учетом срока беременности | Наличие
32 | Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода со второго триместра беременности. | Наличие
33 | Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. | Наличие
34 | Требования по основным техническим характеристикам. | Наличие
35 | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС плода: | Наличие
36 | Направленный импульсный допплер | Наличие
37 | Частота УЗ датчика не ниже, МГц | 1.5
38 | Диапазон измерения ЧСС плода (уд./мин) | 30-240
39 | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие
40 | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob) не более, мВт/см2 | 1.8
41 | Акустическая выходная мощность УЗ датчика должна соответствовать требованиям IEC 1157 и FDA 510(k) | Наличие
42 | Точность расчета ЧСС плода (уд./мин) | +/-0,25
43 | Безопастность, Тип защиты CF | Наличие
44 | Водоупорность, Тип IPX7 | Наличие
45 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие
46 | Диапазон измерений ТОСО датчика (100% эквивалентно 150 гр.), % | 0-100
47 | Диапазон компенсации нагрузки на датчик, гр. | +/- 100
48 | Ручной режим установки нуля | Наличие
49 | Автообнуление | Наличие
50 | Безопастность, Тип защиты CF | Наличие
51 | Водоупорность, Тип IPX7 | Наличие
52 | Канал регистрации двигательной активности плода с помощью отметчика событий | Наличие
53 | Графический жидкокристаллический дисплей | Наличие
54 | Интерактивный режим сопровождения исследования КТГ на русском языке | Наличие
55 | Термопринтер: | Наличие
56 | Скоростей протяжки бумаги не менее | 2
57 | 1 скорость протяжки бумаги, см/мин | 1.2
58 | 2 скорость протяжки бумаги, см/мин | 3
59 | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие
60 | Размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | 30-240
61 | Печать реальной КТГ и протокола исследования. | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 11 Перфоратор кожных трансплантантов
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №__сроком действия ___
6 | Инструменты изготовлены из стали марки 50 CHMOV15 (1.4116) | Наличие
7 | Инструменты имееют матовую антибликовую поверхность и повышенную коррозионную устойчивость в результате процесса химической посевации | Наличие
8 | Технические характеристики:
9 | Кожный перфоратор | Наличие
10 | заменяемый режущий валик | Наличие
11 | автоклавируемый | 143 град. C
12 | в компелкте с корзиной для стерилизации и хранения | Наличие
13 | Лезвие для перфоратора, стерильно упакованное, 1:3, 10 шт/уп - 2 уп | Наличие
14 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот №12 Криодиструктор гинекологический
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №__сроком действия ___
6 | манометр | наличие
7 | Зондовый наконечник | наличие
8 | Двусторонний гаечный ключ | наличие
9 | кейс | наличие
10 | хладоагент | Гемиоксид азота N2O и диоксид углерода СО2
11 | Автоклавирование наконечников при температуре не менее, °С | 134
12 | Наконечник криозонда №1, шт | 1
13 | диаметр не менее 9 мм., длина 16 мм | 9
14 | длина не менее 16 мм | 16
15 | Наконечник криозонда №2 шт | 1
16 | диаметр не менее мм | 21
17 | длина не менее мм | 18
18 | Наконечник криозонда №3 шт | 1
19 | диаметр не менее | 23
20 | длина не менее мм | 20
21 | Наконечник криозонда № 4 шт | 1
22 | диаметр не менее мм | 25
23 | длина не менее мм | 22
24 | Наконечник криозонда для цервикального канала № 5 шт | 1
25 | диаметр не менее мм | 18
26 | длина не менее мм | 25
27 | Штуцер газового цилиндра с фильтром | Наличие
31 | Гарантия на аппарат не менее, мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12
32 | Габариты с кейсом не более, мм | 450х450х110
33 | Инструкция на русском языке | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот №13 Наркозно-дыхательный аппарат
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | №__сроком действия ___
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №__сроком действия ___
6 | Техническое описание на русском языке | наличие
7 | Технические характеристики: | наличие
8 | Количество газов | Трех-газовая модель - кислород, воздух, закись азота
9 | Контур циркуляции дыхательного газа | Полуоткрытый, полузакрытый
10 | Автоматический выбор контура циркуляции дыхательного газа (в зависимости от потока свежего газа) | Наличие
11 | Потоки | Наличие
Высокий поток, низкий поток, минимальный поток
12 | Блок флоуметров | Наличие
Всего четыре, два для кислорода, по одному на закись азота, воздух
13 | Электронный/механический контроллер кислорода. | Наличие
обеспечивает содержание кислорода в дыхательной смеси не менее 25 %
14 | Электронная и пневматическая, с визуальной и звуковой тревогой защита от гипоксии | Наличие
15 | Тесты | наличие
Короткий – при каждом включении аппарата;
Полный (сервисный) тест
16 | Крепление испарителей: | наличие
Типа Selectatec® или эквивалент, не менее чем на 2 испарителя
17 | Абсорбер углекислого газа | наличие
Объем не менее 1.5 л, встроенный в систему рециркуляции
18 | Выдвижные ящики, встроенные в тележку | Не менее двух.
19 | Колеса тележки | Не менее четырех, антистатические, передние колеса оборудованы тормозами.
20 | Крепления для баллонов с сжатым газом | На задней стенке тележки, две штуки – для баллонов по 10 л
21 | Магистрали высокого давления | 4 штуки – кислород, воздух, закись азота, вакуум.
22 | Коннекторы | Наличие
NIST&DIN или эквивалент
23 | Вентилятор | наличие
24 | Управление | наличие
Электронное, Микропроцессор
25 | Привод | наличие
Воздух/кислород
26 | Тип | наличие
“Bag-in-Bottle”, горизонтальное расположение, или эквивалент
27 | По группам пациентов | наличие
Одна система “Bag-in-Bottle” для всех групп пациентов или эквивалент
28 | Дезинфекция | наличие
Контур дыхательного аппарата многоразовый, съемный, автоклавируемый
29 | Компрессор | наличие
Портативный, встроенный в тележку аппарата.
30 | Дисплей
31 | Тип дисплея | наличие
QVGA, монохромный, интегрированный в вентилятор
32 | Управление | наличие
Поворотная ручка, клавиши.
33 | Отображаемые параметры | наличие
Пиковое давление в дыхательный путях, (Ppeak); Среднее давление в дыхательных путях (Pmean); Доставленный объем (TV); Частота дыхания (f); Соотношение вдох/выдох I:E; Пауза вдоха; Уровень PEEP; Кривая Давление/Время; % Кислорода; Лимиты (верхний/нижний) давления в дыхательных путях;
34 | Параметры ИВЛ
35 | Режимы | наличие
СMV, PCV, MAN/SPONT
36 | Дыхательный объем/Регулировки (VCV) | 10,00 – 1600,00 мл/ 1 мл
37 | Частота дыхания | 4 – 80 в мин.
38 | Максимальное давление (PCV) | 5 – 70 мбар
39 | Пауза вдоха | 0% - 50%
40 | Соотношение Вдох/Выдох | 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:3; 1:4; 1:5; 1:6; 2:1; 3:1; 4:1
41 | Поток О2 | 40 л/мин при давлении 3 mBar
42 | РЕЕР | наличие
Электронный, 0 – 20 см Н2О, шаг 1 см Н2О
43 | Форма кривой потока | наличие
Нисходящая
44 | Регулировка скорости потока Автоматическая | наличие
45 | Безопасность пациента
46 | Регулировки уровня высокого давления | От 8 до 98 мбар
47 | Регулировки уровня кислорода | 20 – 99%
48 | Регулировки уровня низкого давления | От 2 мбар до 92 мбар (VCV) От 2 мбар до 66 мар (PCV)
49 | Предупреждение баротравмы с соответствующим программным обеспечением | наличие
50 | Предупреждение волютравмы с соответствующим программным обеспечением | наличие
51 | Компенсации | наличие
Утечек из дыхательного контура, комплайнса, сопротивления.
52 | Дыхательный контур пациента | наличие
Многоразовый, автоклавируемый, со встроенной водяной ловушкой
53 | Датчик потока | наличие
Встроенный в линию выдоха контура аппарата
54 | Расположение | наличие
В контуре выдоха аппарата
55 | Принцип измерения „Fleisch” в ламинарном потоке или эквивалент | наличие
56 | Гарантированное производителем время работы при соблюдении условий эксплуатации | До 5 лет
57 | Клапаны вдоха и выдоха | наличие
Вертикальные, металлические
58 | Гальванический датчик кислорода | наличие
59 | Батарея встроенная, герметичная, свинцовая | 2 шт
60 | Тип батарей Аккумуляторная, подзаряжаемая | наличие
61 | Время зарядки полностью разраженной батареи | До 6 часов
62 | Время работы аппарата при полностью заряженной батарее | До 4-х час при использовании встроенного компрессора, до 8-ми часов при использовании источника сжатого газа
63 | Тревоги Звуковые и визуальные | наличие
64 | Установки тревог | наличие
Низкое давление кислорода/воздуха/закиси азота; АПНОЭ; Низкое содержание О2; Превышение/снижение установленных лимитов; Дисконнекция/разгерметизация контура пациента; Ошибки установок оператора; Системная ошибка.
65 | Высота/ширина/длинна (см) не более | 144 x 60 x 70 см
66 | Масса не более | 100 кг
67 | Питание | 100-240 В, 50-60 Hz
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О

## №3
Приложение №3
Техническое задание
№ лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Коли-чество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена лота (тыс.руб.) | Место поставки | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1* | Биохимический анализатор | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 700 | 700 | МУЗ ГБ № 21 | Средства муниципального бюджета
2* | Гематологический анализатор-автомат | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 500 | 500 | МУЗ ГБ № 21 | Средства муниципального бюджета
3* | Анализатор электролитов | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 800 | 800 | МУЗ ГБ № 21 | Средства муниципального бюджета
4* | Иммуноферментный анализатор | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 150 | 150 | МУЗ ГБ № 21 | Средства муниципального бюджета
5* | Ионоселективный анализатор газов крови и электролитов | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 500 | 500 | МУЗ ГБ № 21 | Средства муниципального бюджета
6* | Стерилизатор паровой горизонтальный круглый | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 6 | 160 | 960 | МУЗ ГБ № 21 | Средства муниципального бюджета
7* | Дезкамера | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 4 | 350 | 1400 | МУЗ ГБ № 21 | Средства муниципального бюджета
8* | Открытая реанимационная система с сервоконтролем температурного режима с комплектом принадлежностей для проведения интенсивной терапии новорожденным и детям младшего возраста | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 785 | 785 | МУЗ ГБ № 21 | Средства муниципального бюджета
9* | Высокочастотный электрохирургический аппарат | не более 60 дней | 5 дн. | 3 года | 100% | не ранее 2007 | 2 | 300 | 600 | МУЗ ГБ № 21 | Средства муниципального бюджета
10* | Фетальный монитор (кардиотокограф)для одноплодной беременности | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 500 | 500 | МУЗ ГБ № 21 | Средства муниципального бюджета
11* | Перфоратор кожных трансплантантов | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 300 | 300 | МУЗ ГБ № 21 | Средства ОМС
12* | Криодиструктор гинекологический | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 300 | 300 | МУЗ ГБ № 21 | Средства муниципального бюджета
13* | Наркозно-дыхательный аппарат | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 918 | 918 | МУЗ ГБ № 21 | Средства ОМС
[9 empty] | 8413 |  | ОМС | 1218
[11 empty] | МБ | 7195