## №4
Приложение № 4
Технические характеристики закупаемой продукции
Рентгеновский диагностический аппарат на 3 рабочих места с комплексом получения, обработки и печати цифровых изображений.
№ | Параметры и условия | Требование
Технические требования и спецификация поставки
1 | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование
2 | Наименование оборудования | Указать
3 | Страна производитель | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие
7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
Характеристика
8 | Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места | Наличие
9 | Поворотный стол-штатив | Наличие/Указать модель/Производитель
9.1 | Угол поворота в диапазоне не менее, град. | + 90 /-15
9.2 | Размеры деки стола не менее, см | 70 х 200
9.3 | Продольное движение деки стола в диапазоне не менее, см | + 60/ - 40
9.4 | Поперечное движение деки стола в диапазоне не менее, см. | 0 - 20
9.5 | Все движения деки стола моторизированы | Наличие
9.6 | Продольное движение экраноснимочного устройства моторизировано | Наличие
9.7 | Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до деки стола не менее, см | 40
9.8 | ЭСУ с системой загрузки кассет с левой стороны | Наличие
9.9 | Работа ЭСУ с кассетами формата от 18х24 см до 35х35 см. | Наличие
9.10 | Деление кассет при снимке на 4 и 6 частей накрест | Наличие
9.11 | Время между снимками в режиме быстрой последовательности не более, сек | 0.4
9.12 | Система автоматического распознавания размера кассеты с автоматической корректировкой положения шторок автоматической диафрагмы | Наличие
9.13 | Алфавитно-цифровой дисплей на экраноснимочном устройстве для отображения текущей информации | Наличие
9.14 | Режим слежения за контрастным веществом (fast bolus chasing) (взаимное встречное движение подножки пациента и ЭСУ) при исследовании пищевода | Наличие
9.15 | ЭСУ оснащена углепластиковой ионизационной камерой | Наличие
9.16 | Вес стола в сборе с экраноснимочным устройством и усилителем рентгеновского изображения не менее, кг | 1000
9.17 | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие
9.18 | -отношение растра не менее | 10:1
9.19 | - плотность растра не менее, линии/см | 47
9.20 | - фокусное расстояние не менее, см | 75
9.21 | Система автоматического вычисления положения стола в пространстве для защиты от столкновений с поверхностями комнаты | Наличие
9.22 | Включение рентгеноскопии выполняется как с пультов управления (общего или на экраноснимочном устройстве), так и специальной педалью. | Наличие
9.23 | Инструкция по эксплуатации стола-штатива на русском языке. | Наличие
10 | Усилитель рентгеновского изображения: | Наличие/Указать модель/Производитель
10.1 | Номинальный диаметр рентгеновского электронно-оптического преобразователя не менее, см | 23
10.2 | Количество рабочих полей не менее | 3
10.3 | Телевизионная камера на приборе с зарядовой связью (ПЗС – матрице) с рабочей областью не менее , пиксел | 1024 х 1024
10.4 | Аналоговый цифровой преобразователь телевизионного тракта не менее, бит | 12
10.5 | Телевизионный тракт с системой шумоподавления | Наличие
10.6 | Система автоматической стабилизации яркости телевизионного тракта | Наличие
10.7 | Система запоминания последнего кадра с телевизионного тракта | Наличие
11 | Медицинский ЖКТ монитор (класс медицинских изделий - Класс 1 по Европейской директиве 93/42 / ЕСС): | Наличие/Указать модель/Производитель
11.1 | - размер экрана по диагонали не менее, дюймов | 17
11.2 | - тележка под монитор | Наличие
12 | Томографический стол снимков: | Наличие/Указать модель/Производитель
12.1 | Размер деки стола не менее, см | 70 х 215
12.2 | Общее продольное перемещение деки стола не менее, см | 83
12.3 | Общее поперечное перемещение деки стола не менее , см | 23
12.4 | Общее вертикальное перемещение деки стола (лифт) должно быть в диапозоне от пола не менее , см | 46-79
12.5 | Выключение электромагнитов, фиксирующих деку стола в любой точке стола с помощью фотодиода | Наличие
12.6 | Движение колонны излучателя по рельсам на полу без дополнительного крепления на потолке в диапазоне не менее, см | 0-270
12.7 | Количество углов при линейном томографическом исследовании не менее 4 (четырех) | Наличие
12.8 | Значения углов при линейном томографическом исследовании в диапазоне, не менее градус | 5 - 45
12.9 | Выбор скоростей обследования для каждого угла не менее | 3
12.10 | Выбор слоя томографического обследования : | Наличие
12.11 | с шагом не более, мм | 1
12.12 | в диапазоне не менее, см | 0 - 25
12.13 | Световая индикация высоты исследуемого слоя | Наличие
12.14 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров от 18х24 до 35х43 см | Наличие
12.15 | Кассетодержатель с характеристиками движущего растра | Наличие
12.16 | -отношение растра не менее | 10:1
12.17 | -плотность растра не менее, линии/см | 34
12.18 | -фокусное расстояние не менее, см | 120
12.19 | Продольное движение кассетодержателя в диапазоне не менее,см | 0-54
12.20 | Высота центра излучателя над уровнем пола в самом близком к полу положении не более, см | 43
12.21 | Кассетодержатель с углепластиковой ионизационной камерой | Наличие
12.22 | Кассетодержатель для латеропроекции | Наличие
12.23 | Инструкция по эксплуатации стола снимков на русском языке. | Наличие
13 | Стойка снимков | Наличие/Указать модель/Производитель
13.1 | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя не менее, см. | 150
13.2 | Нижнее положение центра снимка от пола не более, см. | 40
13.3 | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие
13.4 | - отношение растра не менее | 10 : 1
13.5 | - разрешающая способность не менее, линии/см | 34
13.6 | - фокусное расстояние не менее, см | 150
13.7 | Кассетодержатель с углепластиковой ионизационной камерой | Наличие
13.8 | Выполнение на стойке снимков рентгенографии без растра | Наличие
13.9 | Ручка для удержания рук пациента над его головой | Наличие
13.10 | Инструкция по эксплуатации стойки снимков на русском языке | Наличие
14 | Рентгеновский генератор | Наличие/Указать модель/Производитель
14.1 | Русский интерфейс управления генератором реализован на сенсорном экране типа "touchscreen" | Наличие
14.2 | Частота высоковольтного преобразования должна изменяться в зависимости от нагрузки в диапазоне не менее, кГц | 100-200
14.3 | Мощность не менее, кВт. | 50
14.4 | Рабочие значения высокого напряжения в диапазоне не менее, кВ. | 40 - 150
14.5 | Система автоматического контроля экспозиции с твердотельной ионизационной камерой без предусилителей | Наличие
14.6 | Режим автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования | Наличие
14.7 | Количество программ при режиме автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования, доступных одновременно, не менее | 1024
14.8 | Инструкция по эксплуатации рентгеновского генератора на русском языке. | Наличие
15 | Излучатели с рентгеновскими трубками (2 шт.)
15.1 | Максимальное рабочее напряжение не менее, кВ | 150
15.2 | Параметры рентгеновской трубки поворотного стола-штатива: | Наличие/Указать модель/Производитель
15.3 | Малый фокус не более, мм. | 0.6
15.4 | Рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 12
15.5 | Большой фокус не более, мм. | 1.5
15.6 | Рабочая мощность не менее, кВт. | 50
15.7 | Теплоемкость анода не менее, kHU | 300
15.8 | Диаметр анода не менее, мм. | 90
15.9 | Угол наклона анода (мишени) не менее, градусов | 15
15.10 | Параметры рентгеновской трубки стола снимков: | Наличие/Указать модель/Производитель
15.11 | Малый фокус не более, мм | 0.6
15.12 | рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 26
15.13 | Большой фокус не более, мм | 1.2
15.14 | рабочая мощность большого фокуса не менее, кВт | 50
15.15 | Теплоемкость анода не менее, kHU | 400
15.16 | Диаметр анода не менее, мм | 90
15.17 | Дозиметр на две рентгеновские трубки | Наличие/Указать модель/Производитель
15.18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
16 | Количество, компл. | 1
17 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать

## №5
Приложение № 5
Предметное предложение
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Рентгеновский диагностический аппарат на 3 рабочих места с комплексом получения, обработки и печати цифровых изображений.
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
Технические требования и спецификация поставки
1 | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
2 | Наименование оборудования | Указать
3 | Страна производитель | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от _________№________, сроком действия до ___
5 | Сертификат соответствия | Наличие | от _________№________, сроком действия до ___
6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие | от _________№________, сроком действия до ___
7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
Характеристика
8 | Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места | Наличие
9 | Поворотный стол-штатив | Наличие/Указать модель/Производитель
9.1 | Угол поворота в диапазоне не менее, град. | + 90 /-15 | Указать параметры
9.2 | Размеры деки стола не менее, см | 70 х 200 | Указать параметры
9.3 | Продольное движение деки стола в диапазоне не менее, см | + 60/ - 40 | Указать параметры
9.4 | Поперечное движение деки стола в диапазоне не менее, см. | 0 - 20 | Указать параметры
9.5 | Все движения деки стола моторизированы | Наличие
9.6 | Продольное движение экраноснимочного устройства моторизировано | Наличие
9.7 | Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до деки стола не менее, см | 40 | Указать параметры
9.8 | ЭСУ с системой загрузки кассет с левой стороны | Наличие
9.9 | Работа ЭСУ с кассетами формата от 18х24 см до 35х35 см. | Наличие
9.10 | Деление кассет при снимке на 4 и 6 частей накрест | Наличие
9.11 | Время между снимками в режиме быстрой последовательности не более, сек | 0.4 | Указать параметры
9.12 | Система автоматического распознавания размера кассеты с автоматической корректировкой положения шторок автоматической диафрагмы | Наличие
9.13 | Алфавитно-цифровой дисплей на экраноснимочном устройстве для отображения текущей информации | Наличие
9.14 | Режим слежения за контрастным веществом (fast bolus chasing) (взаимное встречное движение подножки пациента и ЭСУ) при исследовании пищевода | Наличие
9.15 | ЭСУ оснащена углепластиковой ионизационной камерой | Наличие
9.16 | Вес стола в сборе с экраноснимочным устройством и усилителем рентгеновского изображения не менее, кг | 1000 | Указать параметры
9.17 | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие
9.18 | -отношение растра не менее | 10:1 | Указать параметры
9.19 | - плотность растра не менее, линии/см | 47 | Указать параметры
9.20 | - фокусное расстояние не менее, см | 75 | Указать параметры
9.21 | Система автоматического вычисления положения стола в пространстве для защиты от столкновений с поверхностями комнаты | Наличие
9.22 | Включение рентгеноскопии выполняется как с пультов управления (общего или на экраноснимочном устройстве), так и специальной педалью. | Наличие
9.23 | Инструкция по эксплуатации стола-штатива на русском языке. | Наличие
10 | Усилитель рентгеновского изображения: | Наличие/Указать модель/Производитель
10.1 | Номинальный диаметр рентгеновского электронно-оптического преобразователя не менее, см | 23 | Указать параметры
10.2 | Количество рабочих полей не менее | 3 | Указать параметры
10.3 | Телевизионная камера на приборе с зарядовой связью (ПЗС – матрице) с рабочей областью не менее , пиксел | 1024 х 1024 | Указать параметры
10.4 | Аналоговый цифровой преобразователь телевизионного тракта не менее, бит | 12 | Указать параметры
10.5 | Телевизионный тракт с системой шумоподавления | Наличие
10.6 | Система автоматической стабилизации яркости телевизионного тракта | Наличие
10.7 | Система запоминания последнего кадра с телевизионного тракта | Наличие
11 | Медицинский ЖКТ монитор (класс медицинских изделий - Класс 1 по Европейской директиве 93/42 / ЕСС): | Наличие/Указать модель/Производитель
11.1 | - размер экрана по диагонали не менее, дюймов | 17 | Указать параметры
11.2 | - тележка под монитор | Наличие
12 | Томографический стол снимков: | Наличие/Указать модель/Производитель
12.1 | Размер деки стола не менее, см | 70 х 215 | Указать параметры
12.2 | Общее продольное перемещение деки стола не менее, см | 83 | Указать параметры
12.3 | Общее поперечное перемещение деки стола не менее , см | 23 | Указать параметры
12.4 | Общее вертикальное перемещение деки стола (лифт) должно быть в диапозоне от пола не менее , см | 46-79 | Указать параметры
12.5 | Выключение электромагнитов, фиксирующих деку стола в любой точке стола с помощью фотодиода | Наличие
12.6 | Движение колонны излучателя по рельсам на полу без дополнительного крепления на потолке в диапазоне не менее, см | 0-270 | Указать параметры
12.7 | Количество углов при линейном томографическом исследовании не менее 4 (четырех) | Наличие
12.8 | Значения углов при линейном томографическом исследовании в диапазоне, не менее градус | 5 - 45 | Указать параметры
12.9 | Выбор скоростей обследования для каждого угла не менее | 3 | Указать параметры
12.10 | Выбор слоя томографического обследования : | Наличие
12.11 | с шагом не более, мм | 1 | Указать параметры
12.12 | в диапазоне не менее, см | 0 - 25 | Указать параметры
12.13 | Световая индикация высоты исследуемого слоя | Наличие
12.14 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров от 18х24 до 35х43 см | Наличие
12.15 | Кассетодержатель с характеристиками движущего растра | Наличие
12.16 | -отношение растра не менее | 10:1 | Указать параметры
12.17 | -плотность растра не менее, линии/см | 34 | Указать параметры
12.18 | -фокусное расстояние не менее, см | 120 | Указать параметры
12.19 | Продольное движение кассетодержателя в диапазоне не менее,см | 0-54 | Указать параметры
12.20 | Высота центра излучателя над уровнем пола в самом близком к полу положении не более, см | 43 | Указать параметры
12.21 | Кассетодержатель с углепластиковой ионизационной камерой | Наличие
12.22 | Кассетодержатель для латеропроекции | Наличие
12.23 | Инструкция по эксплуатации стола снимков на русском языке. | Наличие
13 | Стойка снимков | Наличие/Указать модель/Производитель
13.1 | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя не менее, см. | 150 | Указать параметры
13.2 | Нижнее положение центра снимка от пола не более, см. | 40 | Указать параметры
13.3 | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие
13.4 | - отношение растра не менее | 10 : 1 | Указать параметры
13.5 | - разрешающая способность не менее, линии/см | 34 | Указать параметры
13.6 | - фокусное расстояние не менее, см | 150 | Указать параметры
13.7 | Кассетодержатель с углепластиковой ионизационной камерой | Наличие
13.8 | Выполнение на стойке снимков рентгенографии без растра | Наличие
13.9 | Ручка для удержания рук пациента над его головой | Наличие
13.10 | Инструкция по эксплуатации стойки снимков на русском языке | Наличие
14 | Рентгеновский генератор | Наличие/Указать модель/Производитель
14.1 | Русский интерфейс управления генератором реализован на сенсорном экране типа "touchscreen" | Наличие
14.2 | Частота высоковольтного преобразования должна изменяться в зависимости от нагрузки в диапазоне не менее, кГц | 100-200 | Указать параметры
14.3 | Мощность не менее, кВт. | 50 | Указать параметры
14.4 | Рабочие значения высокого напряжения в диапазоне не менее, кВ. | 40 - 150 | Указать параметры
14.5 | Система автоматического контроля экспозиции с твердотельной ионизационной камерой без предусилителей | Наличие
14.6 | Режим автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования | Наличие
14.7 | Количество программ при режиме автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования, доступных одновременно, не менее | 1024 | Указать параметры
14.8 | Инструкция по эксплуатации рентгеновского генератора на русском языке. | Наличие
15 | Излучатели с рентгеновскими трубками (2 шт.)
15.1 | Максимальное рабочее напряжение не менее, кВ | 150 | Указать параметры
15.2 | Параметры рентгеновской трубки поворотного стола-штатива: | Наличие/Указать модель/Производитель
15.3 | Малый фокус не более, мм. | 0.6 | Указать параметры
15.4 | Рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 12 | Указать параметры
15.5 | Большой фокус не более, мм. | 1.5 | Указать параметры
15.6 | Рабочая мощность не менее, кВт. | 50 | Указать параметры
15.7 | Теплоемкость анода не менее, kHU | 300 | Указать параметры
15.8 | Диаметр анода не менее, мм. | 90 | Указать параметры
15.9 | Угол наклона анода (мишени) не менее, градусов | 15 | Указать параметры
15.10 | Параметры рентгеновской трубки стола снимков: | Наличие/Указать модель/Производитель
15.11 | Малый фокус не более, мм | 0.6 | Указать параметры
15.12 | рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 26 | Указать параметры
15.13 | Большой фокус не более, мм | 1.2 | Указать параметры
15.14 | рабочая мощность большого фокуса не менее, кВт | 50 | Указать параметры
15.15 | Теплоемкость анода не менее, kHU | 400 | Указать параметры
15.16 | Диаметр анода не менее, мм | 90 | Указать параметры
15.17 | Дозиметр на две рентгеновские трубки | Наличие/Указать модель/Производитель
15.18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
16 | Количество, компл. | 1 | Указать
17 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать | Указать
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  | Ф.И.О

## №3
Приложение №3
Техническое задание
Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта(тыс.руб.) | Место поставки | Источник финансирования
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Рентгеновский диагностический аппарат на 3 рабочих места с комплексом получения, обработки и печати цифровых изображений. | не более 60 дней | 5 дней | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 6550 | 6550 | МУЗ Пермь, ул. Куйбышева, 111 | Средства ОМС