## №4
Приложение № 4
Технические характеристики закупаемой продукции
| Характеристики | Параметры и условия
| 1 | 2
Лот № 1 Аппарат искусственной вентиляции легких
№ | Параметры и условия | Требование
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Аппарат для длительной вентиляции лёгких у взрослых и детей старше 6 лет или проведения ИВЛ во время наркоза. | Наличие
6.1 | Вентилятор | Электропроводной с микропроцессорным управлением
6.2 | Газоснабжение | Медицинский кислород и воздух 1, 4-4,5 атм .
6.3 | Использование совместно с наркозным блоком | Возможность
6.4 | Возможность размещения дополнительного навесного оборудования | Наличие. Три полки для размещения дополнительного оборудования
6.5 | Встроенное электропитание (аккумуляторы) | наличие
6.6 | Увлажнение и подогрев дыхательной смеси 32-38оС с цифровым индикатором | наличие
6.7 | Шасси на четырёх антистатических колёсах с двумя стопорными устройствами | Наличие
6.8 | Встроенная функция дезинфекции паровоздушным, химическим (хлоргексидин) методом | наличие
6.9 | Триггерное устройство по давлению | наличие
6.10 | Чувствительность датчика не более | 2 см Н2О
6.11 | Триггерный датчик встроенный не требующий регулярной замены | наличие
6.12 | Режимы вентиляции | CMV, IMV, SIMV (PS), IRV, SPONT, высокочастотный Управление вентиляцией пультом дистанционного управления (ПДУ)
6.13 | Измерение пульса при помощи ПДУ | наличие
6.14 | Образование дыхательной кислородно-воздушной смеси
6.14.1 | Полуавтоматический смеситель | Наличие
6.14.2 | Блок ротаметрических дозиметров | возможность
6.15 | Частота дыхания | Диапазон регулирования частоты дыхания 1/мин
-нормочастотный режим от 10 до 40
- высокочастотный режим от 40 до 160
6.16 | Соотношение t вдоха : t выдоха % (IRV) Плавная регулировка с шагом в 1% | 30:60 до 60:30
6.17 | Продолжительность задержки вдоха “плато” в % от времени вдоха плавная регулировка с шагом в 1% | Наличие До 30%
6.18 | Дыхательный объём | 50-2000 мл
6.19 | Минутная вентиляция | 2-37
6.20 | Время поддержки самостоятельного дыхания потоком на режиме IMV, сек. Регулируется с шагом в 1 сек. | 35-1
6.21 | Частота механических вдохов на режиме SIMV | До 20 в 1/мин
6.22 | Поток поддержки на режимах IMV и SIMV | Не менее 40 л/мин
6.23 | Давление поддержки на режиме SIMV | До 40 см Н2О
6.24 | Давление в дыхательных путях | До 60 см Н2О
6.25 | Давление ПДКВ | До 25 см Н2О
6.26 | Форма графика давления на режимах CMV, IMV на режимах SIMV (PS) | Квадратная Нисходящая
6.27 | Мониторинг:
6.27.1 | Давление | По манометру
6.27.2 | Частота дыхания, минутной вентиляции, дыхательного объёма, соотношения tвд : tвыд, величины “плато”, температуры дыхательной смеси, объёмная скорость потока на режимах ручного управления, IMV | Числовые индикаторы
6.28 | Тревожная сигнализация с отображением символа и звуковым сигналом | Не менее 65 Дб
6.28.1 | AL 1 – неисправен электропривод | Наличие
6.28.2 | AL 2 – разгерметизация (дыхательного) контура | Наличие
6.28.3 | AL 3 - пациент не дышит | Наличие
6.28.4 | AL 4 – давление ИВЛ падает | Наличие
6.28.5 | AL 5 – давление ИВЛ растёт | Наличие
6.28.6 | AL 6 – превышение предельного давления P lim max | Наличие
6.28.7 | AL 7 – превышение давления ПДКВ | Наличие
6.28.8 | AL 8 – превышение увлажнителя (t > 41oC) | Наличие
6.28.9 | AL 9 – нет питания от сети (220В) | Наличие
6.28.10 | AL 10 – аккумулятор разряжен | Наличие
6.28.11 | AL 11 – остановка вентилятора продува (аппарата) | Наличие
6.29 | Электропитание
6.29.1 | Сеть переменного тока | От 198 до 244 в Частотой 50 Гц
6.29.2 | Сеть постоянного тока (встроенный аккумулятор) | Наличие 12В, 5Ач (Ампер часов), на 3-4 часа
6.30 | Самодезинфекция с обратным отсчётом времени и индикацией времени посекундно, с автоматическим отключением после завершения режима | Наличие
6.30.1 | Самодезинфекция паровоздушная в двух режимах: | Наличие
6.30.2 | Для спорообразующих бактерий | Наличие
6.30.3 | Для неспорообразующих бактерий | Наличие
6.30.4 | Самодезинфекция хлортексидином 0, 5% | Наличие
6.31 | Габариты в рабочем положении не более | 45х65х135 см.
6.31.1 | вес в рабочем положении | Не более 40 кг
6.32 | Комплект поставки
6.32.1 | - вентилятор | Наличие
6.32.2 | -передвижное шасси с тремя полками и держателем контура | Наличие
6.32.3 | -кислородно-воздушный смеситель | Наличие
6.32.4 | -блок ротаметров | Возможность
6.32.5 | -увлажнитель | Наличие
6.32.6 | - дыхательный контур с влагосборниками многоразовый силиконовый | Наличие
6.32.7 | -комплект запасных частей | Наличие
6.32.8 | -анализатор кислорода | Возможность
6.32.9 | - электронный волюметр | Возможность
6.32.10 | наркозный блок на F255 фторотан с абсорбером | Возможность
6.33 | Наличие регистрационного удостоверения | Наличие
6.34 | Наличие сертификата | Наличие
6.35 | Гарантийный срок обслуживания со дня ввода в эксплуатацию | Не менее 12 месяцев
6.36 | Инструкция на русском языке | Наличие
Лот № 2 Наркозный аппарат
№ | Параметры и условия | Требование
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Возможность проведения ингаляционного наркоза фторотаном, и медицинской закисью азота | наличие
8 | Контуры дыхания при проведении ингаляционного наркоза | нереверсивный, частично-реверсивный
9 | Условия эксплуатации:
10 | место | стационарные хирургические операционные
11 | температура окружающего воздуха | +25±50С
12 | относительная влажность воздуха | 80%
13 | атмосферное давление | 101±4 кПа
14 | Режимы ИВЛ: спонтанное дыхание, ручная ИВЛ посредством дыхательного мешка или аппарата для ручной ИВЛ | наличие
15 | Предохранительный клапан включенный в линию выдоха | наличие
16 | Фильтры-поглотители анестетиков, установленные на выходах клапана нереверсивного выдоха и предохранительного клапана | наличие
17 | Сменный испаритель для фторотана | наличие
18 | Наличие посадочного места для постоянного подсоединения аппарата-приставки ИВЛ | наличие
19 | Выполнение контура дыхания из антистатических и электропроводных материалов | наличие
20 | Зажим и провод внешнего заземления, электрически соединенных с контуром дыхания | наличие
21 | Прекращение подачи закиси азота при падении давления и прекращении подачи кислорода | наличие
22 | Экстренная подача кислорода в случае необходимости | наличие
23 | Проведение ИВЛ воздухом ручным аппаратом при аварийном падении давления кислорода | наличие
24 | Переключение контуров дыхания посредством быстросъёмного управляемого клапана нереверсивного выдоха | наличие
25 | Прозрачность и легкоразбираемость двухкамерного адсорбера углекислоты | наличие
26 | Легкоразборность без инструментов для дезинфекции и стерилизации всего дыхательного блока | наличие
27 | Сменный испаритель для фторотана | наличие
28 | Рабочие диапазоны объёмной концентрации анестетиков, %
29 | фторотан | От 0 до 4,5
31 | Диапазоны регулирования дозированной подачи газов дозиметром, л/мин: кислород | От 0,2 до 2.0 От 1,0 до 10,0
33 | Диапазоны регулирования дозированной подачи газов дозиметром, л/мин:закись азота | От 1,0 до 10,0
34 | Экстренная (не дозированная) подача кислорода | От 45 до 75 л/мин
35 | Диапазон регулирования давления разгерметизации контура дыхания и стравливания избыточного газа предохранительным клапаном | От 0,1 кПа до 6 кПа
37 | Общая вместимость поглотителя двух камер адсорбера выдыхаемой углекислоты | 1,5л
43 | Давление сжатых газов питания | (400±50) кПа
44 | Масса аппарата не более, кг | 60
46 | Аппарат-приставка ИВЛ
47 | Аппарат предназначен для проведения ИВЛ при использовании совместно с аппаратами ингаляционного наркоза при анестезиологическом пособии у взрослых и детей старше 1 года | наличие
48 | Управление аппарата | электронное
49 | Приведение в действие | пневматическое
50 | Объём минутной вентиляции с взрослым мехом | 2-30 л/мин
51 | Дыхательный объём с взрослым мехом | 0,2 – 1,5 л
52 | Частота дыхания | 4-60 1/мин
53 | Длительность вдоха | 25-50%
54 | Пауза вдоха | 0-30%
55 | Диапазон установки ограничения максимального давления на вдохе | 15-65 см.вод.ст
56 | Механический клапан ограничения давления на вдохе | 65-75 см.вод.ст
57 | Объём вдоха | 150% дыхательного объёма, но не более 1,5л взрослым
58 | Частота вздохов | 1 вздох активации, а затем через 60 или 30 принудительных вдохов
59 | Требования к приводному газу (воздух или кислород) | 300-600 кПА при потоке не менее 70 л/мин
60 | Требования к внешнему электропитанию:
61 | напряжение | 220В±10%
62 | частота | 50 Гц
63 | Встроенный аккумулятор | наличие
64 | Время автономной работы от встроенного аккумулятора | Не менее 180 мин
Лот № 3 Аппарат ультразвуковой диагностики
№ | Параметры и условия | Требование
1. Общие требования
1. | Общие требования: Высокоэффективная универсальная цветная ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой, для проведения ультразвуковых исследований в акушерстве, гинекологии, урологии, ангиологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии.
2. | Основной блок:
2.1 | Режимы визуализации: В, 2В, М, М+В, B/C/D, B/PD, B/PW, В/PD/PW | Наличие
2.2 | Число цифровых каналов прием/передача (не менее) | 1024
2.3 | Технология мультилучевого сканирования | Наличие
2.4 | Динамическая цифровая аподизация | Наличие
2.5 | Динамическая цифровая апертура | Наличие
2.6 | Динамический диапазон, дБ (не менее) | 170
2.7 | Импульсный допплер | Наличие
2.8 | Постоянный допплер | Наличие
2.9 | Энергетический допплер | Наличие
2.10 | Цветной допплер | Наличие
2.11 | Тканевой допплер | Наличие
2.12 | Цветной М-режим | Наличие
2.13 | Функция второй гармоники | Наличие
2.14 | Функция пульсовой инверсной гармоники | Наличие
2.15 | Дуплексный и триплексный режим | Наличие
2.16 | Блок 2-й гармоники | Наличие
2.17 | Увеличение изображения без потери качества (Zoom) | Не менее 10 кратного
2.18 | Точечная фокусировка | Наличие
2.19 | Глубина проникновения УЗ луча, не менее 24см | Наличие
2.20 | Отображение градации серого цвета не менее | 256
2.21 | 100% цифровое формирование луча, устранение многократного отражения, нелинейного ослабления и неточного времени задержки | Наличие
2.22 | Псевдокалоризация В-режима | Наличие
2.23 | Интерфейс пользователя | по типу персонального компьютера
2.24 | Операционная система Windows 2000 | Наличие
2.25 | Получение трехмерного изображения методом Free hand | Наличие
2.26 | Получение трехмерного изображения в реальном времени | Возможность
2.27 | Получение трехмерного изображения сосудистого русла в режиме энергетического допплера | Возможность
2.28 | Режимы обработки объемного изображения: поверхностный, минимальный, максимальный, рентгеновский. | Наличие
2.29 | Режим «виртуального скальпеля» для редактирования объемного изображения | Наличие
2.30 | Режим просмотра последовательности плоскостных сечений из полученного объемного изображения | Возможность
2.31 | Режим получения сечения по любому, произвольно выбранному сечению объемного изображения | Возможность
2.32 | Режим автоматического расчета объема образований неправильной формы | Возможность
2.33 | Доступ к «сырым» трехмерным данным в архиве для повторного построения и обработки объемного изображения | Наличие
2.34 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам | Наличие
2.35 | Оптимизация качества изображения у трудно визуализируемых пациентов | Наличие
2.36 | Автоматическая привязка окна цветного картирования к положению пробного объема в триплексном режиме | Наличие
2.37 | Программа автоматического обведения допплеровского спектра в реальном времени | Наличие
2.38 | Режим трапециевидного сканирования для линейного датчика | Наличие
2.39 | Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика | Наличие
2.40 | Одновременное подключение датчиков не менее | 4
2.41 | Возможность создания пользователем индивидуальных настроек, не менее 42 на датчик | Наличие
2.42 | Кинопетля во всех режимах В, кадров не менее | 256
2.43 | Кинопетля во всех режимах D, кадров не менее | 2048
2.44 | Система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений с возможностью копирования изображений на гибкие диски | Наличие
2.45 | Жесткий диск не менее 80 ГБ | Наличие
2.46 | Количество архивируемых изображений на жесткий диск не менее 200 000 (объем одного изображения не менее 300Кб) | Наличие
2.47 | Передача данных в электронном виде по локальным сетям и через интернет, система DICOM | Возможность
2.48 | Интеллектуально-логическая система автоматического ввода комментариев и возможность создания собственной библиотеки | Наличие
2.49 | Встроенный электронный обучающий атлас по ультразвуковой диагностике | Наличие
2.50 | Дальнейшая обработка архивных изображений (в том числе выполнение расчетов) | Наличие
2.51 | Цветной безбликовый высокоразрешающий монитор не жидкокристаллический | Наличие
2.52 | Диагональ монитора не менее | 15"
2.53 | Программы вычисления в ангиологии | Наличие
2.54 | Специализированный урологический пакет для оценки состояния почек, мочевого пузыря, предстательной железы (включая расчет количества остаточной мочи, автоматический расчет должного уровня индекса простатического антигена) | Наличие
2.55 | Специализированный пакет для расчетов в гинекологии (включая фолликулометрию) | Наличие
2.56 | CAFETM (Compound Automatic Flash Elemination) - обеспечивает зависимую от используемого режима нелинейную фильтрацию. Для удаления цветных точек на изображении, возникающих из‑за мерцающих артефактов. Создает улучшенную визуализацию кровотока во всех допп режимах. | Наличие
2.57 | FINETM Filtering – повышает контрастность контуров и уменьшает уровень шумов; | Наличие
2.58 | OSIOTM (Organ Specified Image Optimization) – обеспечивает автоматическую оптимизацию изображения, уменьшая ручные настройки; | Наличие
2.59 | THITM (Tissue Harmonic Imaging) - повышает качество изображения линейное и контрастное разрешение у трудно визуализируемых пациентов. Дает преимущество при исследовании пациентов с повышенным весом. | Наличие
2.60 | Расширенный пакет программ для расчетов в акушерстве (в том числе по мелким костным структурам- плечевой, локтевой, лучевой, большеберцовой кости и т.д.) | Наличие
2.61 | Возможность создания собственных таблиц (протоколов) для оценки развития плода | Наличие
2.62 | Специализированный пакет программ для оценки сердечно-сосудистой системы плода | Наличие
2.63 | Специализированная программа для оценки головного мозга плода и новорожденного | Наличие
2.64 | Программа для оценки состояния суставов новорожденных и типа суставной дисплазии | Наличие
2.65 | Кардиопакет для оценки сердечно-сосудистой системы взрослых | Наличие
2.66 | Блок ЭКГ сигналов и функция программируемой триггерной фиксации изображения | Наличие
2.67 | Высота системы с монитором , в диапазоне не шире | 140см-145см
2.68 | Высота системы без монитора , в диапазоне не шире | 97см -99см
2.69 | Ширина системы, в диапазоне не более | 50см- 52см
2.70 | Глубина системы, в диапазоне не шире | 81см-83см
3. | Типы поддерживаемых датчиков:
3.1 | Типы датчиков, поддерживаемых системой: все электронные, высокоплотные, мультичастотные | Наличие
конвексные,
микроконвексные: неонатальные, вагинальные, ректовагинальные,
линейные, электронные фазированные
3.2 | Электронное переключение всех датчиков | Наличие
3.3 | Все датчики должны быть взаимозаменяемы с системой SA 202 MYCOLOR (PICO) (или эквивалент) | Наличие
3.4 | Датчик конвексный 3-7 MHz / 50 R / 70 D | Наличие
3.5 | Датчик микроконвексный, неонатальный 4-9 МгГц/10R/150D | Наличие
3.6 | Датчик микроконвексный (вагинальный) 4-9 МГц/10R/150D | Наличие
4. | Дополнительные принадлежности
4.1 | Документация на русском языке | Наличие
4.2 | Гарантийное обслуживание | 1 год
4.3 | Послегарантийное обслуживание | Наличие
Лот №4 Комплект силового оборудования и инструментов для обработки кости в травматологии и ортопедии.
№ | Параметры и условия | Требование
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Комплект силового оборудования и инструментов для обработки кости в травматологии и ортопедии. | Наличие
7 | Технические характеристики:
8 | Предлагаемый набор должен выполнять следующие функции: | сверление, нарезание резьбы, проведение спиц, пиление
9 | Привод пневматический, модульный | Наличие
10 | Рекомендованное рабочее давление для привода, атмосфер | 6 - 7
11 | Количество приводов, не менее | 1
12 | Максимальный уровень шума, dB | 72
13 | Рабочая температура, не выше, град.С | 40
14 | Температурный диапазон хранения и транспортировки, град.С | -20 - +70
15 | Диаметр сквозного канала в приводе, мм | 3,2
16 | Максимальный вес без насадок, не более, гр | 780
17 | Выходная мощность, не менее, В | 120
18 | Вращающий момент для сверления, не менее, Nm | 4.7
19 | Скорость вращения ротора, не менее, об/мин | 900
20 | Плавная регулировка скорости вращения | Наличие
21 | Диапазон плавной регулировки скорости вращения, об/мин | 0 - 900
22 | Возможность моментального включения реверса, без предварительной остановки вращения ротора | Наличие
23 | Расход сжатого газа, не более, л/мин | 250
24 | Смена насадок без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
25 | Замена рабочих инструментов без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
26 | Выполняемые операции:
27 | Сверление кортикальной кости | Наличие
28 | Сверление губчатой кости | Наличие
29 | Проведение спиц, в том числе на заданную глубину | Наличие
30 | Рассверливание оригинальным DHS/DCS инструментом | Наличие
31 | Возможность работы оригинальным AO/ASIF инструментом | Наличие
32 | Пиление осциллирующее | Наличие
33 | Пиление возвратно-поступательное | Наличие
34 | Сверление под контролем Электронно-оптического преобразователя | Наличие
35 | Рассверливание интрамедуллярных каналов и вертлужной впадины | Наличие
36 | Возможность усовершенствования и дополнения имеющегося комплекта при развитии системы фирмой-производителем | Наличие
37 | Возможность дополнения и расширения функций комплекта при необходимости | Наличие
38 | Сверление осцилляторное | Наличие
39 | Комплектация:
40 | Дрель пневматическая (1 шт) | Наличие
41 | Головка под ключ для пневматической дрели (1 шт) | Наличие
42 | Работа сверлящим и режущим инструментом с диаметром не более, мм | 6,5
43 | Ключ для головки (1 шт) | Наличие
44 | Головка большая, безключевая (1 шт) | Наличие
45 | Для инструмента диаметром не более, мм | 6,5
46 | Головка быстрого соединения для дрели пневматической (1 шт) | Наличие
47 | Головка быстрого соединения для DHS/DCS разверток (1 шт) | Наличие
48 | Головка быстрого соединения для спиц Киршнера (1 шт) | Наличие
49 | Для спиц диаметром, мм | от 0.6 до 3.2
50 | Осциллирующая пила-насадка с быстрым соединением для пневматической дрели (1 шт) | Наличие
51 | Возможность регулировки амплитуды колебаний в пределах, градусов | от 2,5 до 5,0
52 | Максимальная частота осцилляций не менее | 14000 в минуту
53 | Фиксация режущего полотна в насадке без использования дополнительных ключей | Наличие
54 | Лезвие для осциллирующей пилы-насадки (20 шт) | Наличие
55 | Длина лезвия 91мм; длина рабочей части лезвия 71мм; ширина рабочей части лезвия 27мм; толщина - 1.0 мм | Наличие
56 | Щетка для инструмента (1 шт) | Наличие
57 | Диаметр, мм | 3,2
58 | Двойной возд.шланг системы Synthes, в комлекте с держателем шланга (1 шт) | Наличие
59 | Длина шланга, метров | 3
60 | Двойной воздушный шланг системы Synthes, в комплекте с держателем шланга (1 шт) | Наличие
61 | Длина шланга, метров | 5
62 | Адаптер для смазывания пневмомашин (1 шт) | Наличие
63 | ARO- быстрое соединение с резьбой (1 шт) | Наличие
64 | Масленка (2 шт) | Наличие
65 | Фильтр для воздуха с регулятором давления для пневмодрели (1 шт) | Наличие
66 | Компрессор (1 шт) | Наличие
67 | Обьем, литров | 100
68 | Шланг армированный (50 м) | Наличие
69 | допустимое рабочее давление, не менее, атм | 10
70 | Хомут (4 шт) | Наличие
71 | Штуцер для разводки на операционные (2 шт) | Наличие
72 | Штуцер для разводки на операционные (2 шт) | Наличие

## №5
Приложение № 5
Предметное предложение
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Технические характеристики предлагаемого оборудования
Лот № 1 Аппарат искусственной вентиляции легких
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Аппарат для длительной вентиляции лёгких у взрослых и детей старше 6 лет или проведения ИВЛ во время наркоза. | Наличие
6.1 | Вентилятор | Электропроводной с микропроцессорным управлением
6.2 | Газоснабжение | Медицинский кислород и воздух 1, 4-4,5 атм .
6.3 | Использование совместно с наркозным блоком | Возможность
6.4 | Возможность размещения дополнительного навесного оборудования | Наличие. Три полки для размещения дополнительного оборудования
6.5 | Встроенное электропитание (аккумуляторы) | наличие
6.6 | Увлажнение и подогрев дыхательной смеси 32-38оС с цифровым индикатором | наличие
6.7 | Шасси на четырёх антистатических колёсах с двумя стопорными устройствами | Наличие
6.8 | Встроенная функция дезинфекции паровоздушным, химическим (хлоргексидин) методом | наличие
6.9 | Триггерное устройство по давлению | наличие
6.10 | Чувствительность датчика не более | 2 см Н2О
6.11 | Триггерный датчик встроенный не требующий регулярной замены | наличие
6.12 | Режимы вентиляции | CMV, IMV, SIMV (PS), IRV, SPONT, высокочастотный Управление вентиляцией пультом дистанционного управления (ПДУ)
6.13 | Измерение пульса при помощи ПДУ | наличие
6.14 | Образование дыхательной кислородно-воздушной смеси
6.14.1 | Полуавтоматический смеситель | Наличие
6.14.2 | Блок ротаметрических дозиметров | возможность
6.15 | Частота дыхания | Диапазон регулирования частоты дыхания 1/мин
-нормочастотный режим от 10 до 40
- высокочастотный режим от 40 до 160
6.16 | Соотношение t вдоха : t выдоха % (IRV) Плавная регулировка с шагом в 1% | 30:60 до 60:30
6.17 | Продолжительность задержки вдоха “плато” в % от времени вдоха плавная регулировка с шагом в 1% | Наличие До 30%
6.18 | Дыхательный объём | 50-2000 мл
6.19 | Минутная вентиляция | 2-37
6.20 | Время поддержки самостоятельного дыхания потоком на режиме IMV, сек. Регулируется с шагом в 1 сек. | 35-1
6.21 | Частота механических вдохов на режиме SIMV | До 20 в 1/мин
6.22 | Поток поддержки на режимах IMV и SIMV | Не менее 40 л/мин
6.23 | Давление поддержки на режиме SIMV | До 40 см Н2О
6.24 | Давление в дыхательных путях | До 60 см Н2О
6.25 | Давление ПДКВ | До 25 см Н2О
6.26 | Форма графика давления на режимах CMV, IMV на режимах SIMV (PS) | Квадратная Нисходящая
6.27 | Мониторинг:
6.27.1 | Давление | По манометру
6.27.2 | Частота дыхания, минутной вентиляции, дыхательного объёма, соотношения tвд : tвыд, величины “плато”, температуры дыхательной смеси, объёмная скорость потока на режимах ручного управления, IMV | Числовые индикаторы
6.28 | Тревожная сигнализация с отображением символа и звуковым сигналом | Не менее 65 Дб
6.28.1 | AL 1 – неисправен электропривод | Наличие
6.28.2 | AL 2 – разгерметизация (дыхательного) контура | Наличие
6.28.3 | AL 3 - пациент не дышит | Наличие
6.28.4 | AL 4 – давление ИВЛ падает | Наличие
6.28.5 | AL 5 – давление ИВЛ растёт | Наличие
6.28.6 | AL 6 – превышение предельного давления P lim max | Наличие
6.28.7 | AL 7 – превышение давления ПДКВ | Наличие
6.28.8 | AL 8 – превышение увлажнителя (t > 41oC) | Наличие
6.28.9 | AL 9 – нет питания от сети (220В) | Наличие
6.28.10 | AL 10 – аккумулятор разряжен | Наличие
6.28.11 | AL 11 – остановка вентилятора продува (аппарата) | Наличие
6.29 | Электропитание
6.29.1 | Сеть переменного тока | От 198 до 244 в Частотой 50 Гц
6.29.2 | Сеть постоянного тока (встроенный аккумулятор) | Наличие 12В, 5Ач (Ампер часов), на 3-4 часа
6.30 | Самодезинфекция с обратным отсчётом времени и индикацией времени посекундно, с автоматическим отключением после завершения режима | Наличие
6.30.1 | Самодезинфекция паровоздушная в двух режимах: | Наличие
6.30.2 | Для спорообразующих бактерий | Наличие
6.30.3 | Для неспорообразующих бактерий | Наличие
6.30.4 | Самодезинфекция хлортексидином 0, 5% | Наличие
6.31 | Габариты в рабочем положении не более | 45х65х135 см.
6.31.1 | вес в рабочем положении | Не более 40 кг
6.32 | Комплект поставки
6.32.1 | - вентилятор | Наличие
6.32.2 | -передвижное шасси с тремя полками и держателем контура | Наличие
6.32.3 | -кислородно-воздушный смеситель | Наличие
6.32.4 | -блок ротаметров | Возможность
6.32.5 | -увлажнитель | Наличие
6.32.6 | - дыхательный контур с влагосборниками многоразовый силиконовый | Наличие
6.32.7 | -комплект запасных частей | Наличие
6.32.8 | -анализатор кислорода | Возможность
6.32.9 | - электронный волюметр | Возможность
6.32.10 | наркозный блок на F255 фторотан с абсорбером | Возможность
6.33 | Наличие регистрационного удостоверения | Наличие
6.34 | Наличие сертификата | Наличие
6.35 | Гарантийный срок обслуживания со дня ввода в эксплуатацию | Не менее 12 месяцев
6.36 | Инструкция на русском языке | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 2 Наркозный аппарат
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Возможность проведения ингаляционного наркоза фторотаном, и медицинской закисью азота | наличие
8 | Контуры дыхания при проведении ингаляционного наркоза | нереверсивный, частично-реверсивный
9 | Условия эксплуатации:
10 | место | стационарные хирургические операционные
11 | температура окружающего воздуха | +25±50С
12 | относительная влажность воздуха | 80%
13 | атмосферное давление | 101±4 кПа
14 | Режимы ИВЛ: спонтанное дыхание, ручная ИВЛ посредством дыхательного мешка или аппарата для ручной ИВЛ | наличие
15 | Предохранительный клапан включенный в линию выдоха | наличие
16 | Фильтры-поглотители анестетиков, установленные на выходах клапана нереверсивного выдоха и предохранительного клапана | наличие
17 | Сменный испаритель для фторотана | наличие
18 | Наличие посадочного места для постоянного подсоединения аппарата-приставки ИВЛ | наличие
19 | Выполнение контура дыхания из антистатических и электропроводных материалов | наличие
20 | Зажим и провод внешнего заземления, электрически соединенных с контуром дыхания | наличие
21 | Прекращение подачи закиси азота при падении давления и прекращении подачи кислорода | наличие
22 | Экстренная подача кислорода в случае необходимости | наличие
23 | Проведение ИВЛ воздухом ручным аппаратом при аварийном падении давления кислорода | наличие
24 | Переключение контуров дыхания посредством быстросъёмного управляемого клапана нереверсивного выдоха | наличие
25 | Прозрачность и легкоразбираемость двухкамерного адсорбера углекислоты | наличие
26 | Легкоразборность без инструментов для дезинфекции и стерилизации всего дыхательного блока | наличие
27 | Сменный испаритель для фторотана | наличие
28 | Рабочие диапазоны объёмной концентрации анестетиков, %
29 | фторотан | От 0 до 4,5
31 | Диапазоны регулирования дозированной подачи газов дозиметром, л/мин: кислород | От 0,2 до 2.0 От 1,0 до 10,0
33 | Диапазоны регулирования дозированной подачи газов дозиметром, л/мин:закись азота | От 1,0 до 10,0
34 | Экстренная (не дозированная) подача кислорода | От 45 до 75 л/мин
35 | Диапазон регулирования давления разгерметизации контура дыхания и стравливания избыточного газа предохранительным клапаном | От 0,1 кПа до 6 кПа
37 | Общая вместимость поглотителя двух камер адсорбера выдыхаемой углекислоты | 1,5л
43 | Давление сжатых газов питания | (400±50) кПа
44 | Масса аппарата не более, кг | 60
46 | Аппарат-приставка ИВЛ
47 | Аппарат предназначен для проведения ИВЛ при использовании совместно с аппаратами ингаляционного наркоза при анестезиологическом пособии у взрослых и детей старше 1 года | наличие
48 | Управление аппарата | электронное
49 | Приведение в действие | пневматическое
50 | Объём минутной вентиляции с взрослым мехом | 2-30 л/мин
51 | Дыхательный объём с взрослым мехом | 0,2 – 1,5 л
52 | Частота дыхания | 4-60 1/мин
53 | Длительность вдоха | 25-50%
54 | Пауза вдоха | 0-30%
55 | Диапазон установки ограничения максимального давления на вдохе | 15-65 см.вод.ст
56 | Механический клапан ограничения давления на вдохе | 65-75 см.вод.ст
57 | Объём вдоха | 150% дыхательного объёма, но не более 1,5л взрослым
58 | Частота вздохов | 1 вздох активации, а затем через 60 или 30 принудительных вдохов
59 | Требования к приводному газу (воздух или кислород) | 300-600 кПА при потоке не менее 70 л/мин
60 | Требования к внешнему электропитанию:
61 | напряжение | 220В±10%
62 | частота | 50 Гц
63 | Встроенный аккумулятор | наличие
64 | Время автономной работы от встроенного аккумулятора | Не менее 180 мин
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 3 Аппарат ультразвуковой диагностики
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Общие требования: Высокоэффективная универсальная цветная ультразвуковая диагностическая система с полностью цифровой программируемой архитектурой, для проведения ультразвуковых исследований в акушерстве, гинекологии, урологии, ангиологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии.
2. | Основной блок:
2.1 | Режимы визуализации: В, 2В, М, М+В, B/C/D, B/PD, B/PW, В/PD/PW | Наличие
2.2 | Число цифровых каналов прием/передача (не менее) | 1024
2.3 | Технология мультилучевого сканирования | Наличие
2.4 | Динамическая цифровая аподизация | Наличие
2.5 | Динамическая цифровая апертура | Наличие
2.6 | Динамический диапазон, дБ (не менее) | 170
2.7 | Импульсный допплер | Наличие
2.8 | Постоянный допплер | Наличие
2.9 | Энергетический допплер | Наличие
2.10 | Цветной допплер | Наличие
2.11 | Тканевой допплер | Наличие
2.12 | Цветной М-режим | Наличие
2.13 | Функция второй гармоники | Наличие
2.14 | Функция пульсовой инверсной гармоники | Наличие
2.15 | Дуплексный и триплексный режим | Наличие
2.16 | Блок 2-й гармоники | Наличие
2.17 | Увеличение изображения без потери качества (Zoom) | Не менее 10 кратного
2.18 | Точечная фокусировка | Наличие
2.19 | Глубина проникновения УЗ луча, не менее 24см | Наличие
2.20 | Отображение градации серого цвета не менее | 256
2.21 | 100% цифровое формирование луча, устранение многократного отражения, нелинейного ослабления и неточного времени задержки | Наличие
2.22 | Псевдокалоризация В-режима | Наличие
2.23 | Интерфейс пользователя | по типу персонального компьютера
2.24 | Операционная система Windows 2000 | Наличие
2.25 | Получение трехмерного изображения методом Free hand | Наличие
2.26 | Получение трехмерного изображения в реальном времени | Возможность
2.27 | Получение трехмерного изображения сосудистого русла в режиме энергетического допплера | Возможность
2.28 | Режимы обработки объемного изображения: поверхностный, минимальный, максимальный, рентгеновский. | Наличие
2.29 | Режим «виртуального скальпеля» для редактирования объемного изображения | Наличие
2.30 | Режим просмотра последовательности плоскостных сечений из полученного объемного изображения | Возможность
2.31 | Режим получения сечения по любому, произвольно выбранному сечению объемного изображения | Возможность
2.32 | Режим автоматического расчета объема образований неправильной формы | Возможность
2.33 | Доступ к «сырым» трехмерным данным в архиве для повторного построения и обработки объемного изображения | Наличие
2.34 | Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам | Наличие
2.35 | Оптимизация качества изображения у трудно визуализируемых пациентов | Наличие
2.36 | Автоматическая привязка окна цветного картирования к положению пробного объема в триплексном режиме | Наличие
2.37 | Программа автоматического обведения допплеровского спектра в реальном времени | Наличие
2.38 | Режим трапециевидного сканирования для линейного датчика | Наличие
2.39 | Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика | Наличие
2.40 | Одновременное подключение датчиков не менее | 4
2.41 | Возможность создания пользователем индивидуальных настроек, не менее 42 на датчик | Наличие
2.42 | Кинопетля во всех режимах В, кадров не менее | 256
2.43 | Кинопетля во всех режимах D, кадров не менее | 2048
2.44 | Система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений с возможностью копирования изображений на гибкие диски | Наличие
2.45 | Жесткий диск не менее 80 ГБ | Наличие
2.46 | Количество архивируемых изображений на жесткий диск не менее 200 000 (объем одного изображения не менее 300Кб) | Наличие
2.47 | Передача данных в электронном виде по локальным сетям и через интернет, система DICOM | Возможность
2.48 | Интеллектуально-логическая система автоматического ввода комментариев и возможность создания собственной библиотеки | Наличие
2.49 | Встроенный электронный обучающий атлас по ультразвуковой диагностике | Наличие
2.50 | Дальнейшая обработка архивных изображений (в том числе выполнение расчетов) | Наличие
2.51 | Цветной безбликовый высокоразрешающий монитор не жидкокристаллический | Наличие
2.52 | Диагональ монитора не менее | 15"
2.53 | Программы вычисления в ангиологии | Наличие
2.54 | Специализированный урологический пакет для оценки состояния почек, мочевого пузыря, предстательной железы (включая расчет количества остаточной мочи, автоматический расчет должного уровня индекса простатического антигена) | Наличие
2.55 | Специализированный пакет для расчетов в гинекологии (включая фолликулометрию) | Наличие
2.56 | CAFETM (Compound Automatic Flash Elemination) - обеспечивает зависимую от используемого режима нелинейную фильтрацию. Для удаления цветных точек на изображении, возникающих из‑за мерцающих артефактов. Создает улучшенную визуализацию кровотока во всех допп режимах. | Наличие
2.57 | FINETM Filtering – повышает контрастность контуров и уменьшает уровень шумов; | Наличие
2.58 | OSIOTM (Organ Specified Image Optimization) – обеспечивает автоматическую оптимизацию изображения, уменьшая ручные настройки; | Наличие
2.59 | THITM (Tissue Harmonic Imaging) - повышает качество изображения линейное и контрастное разрешение у трудно визуализируемых пациентов. Дает преимущество при исследовании пациентов с повышенным весом. | Наличие
2.60 | Расширенный пакет программ для расчетов в акушерстве (в том числе по мелким костным структурам- плечевой, локтевой, лучевой, большеберцовой кости и т.д.) | Наличие
2.61 | Возможность создания собственных таблиц (протоколов) для оценки развития плода | Наличие
2.62 | Специализированный пакет программ для оценки сердечно-сосудистой системы плода | Наличие
2.63 | Специализированная программа для оценки головного мозга плода и новорожденного | Наличие
2.64 | Программа для оценки состояния суставов новорожденных и типа суставной дисплазии | Наличие
2.65 | Кардиопакет для оценки сердечно-сосудистой системы взрослых | Наличие
2.66 | Блок ЭКГ сигналов и функция программируемой триггерной фиксации изображения | Наличие
2.67 | Высота системы с монитором , в диапазоне не шире | 140см-145см
2.68 | Высота системы без монитора , в диапазоне не шире | 97см -99см
2.69 | Ширина системы, в диапазоне не более | 50см- 52см
2.70 | Глубина системы, в диапазоне не шире | 81см-83см
3. | Типы поддерживаемых датчиков:
3.1 | Типы датчиков, поддерживаемых системой: все электронные, высокоплотные, мультичастотные | Наличие
конвексные,
микроконвексные: неонатальные, вагинальные, ректовагинальные,
линейные, электронные фазированные
3.2 | Электронное переключение всех датчиков | Наличие
3.3 | Все датчики должны быть взаимозаменяемы с системой SA 202 MYCOLOR (PICO) (или эквивалент) | Наличие
3.4 | Датчик конвексный 3-7 MHz / 50 R / 70 D | Наличие
3.5 | Датчик микроконвексный, неонатальный 4-9 МгГц/10R/150D | Наличие
3.6 | Датчик микроконвексный (вагинальный) 4-9 МГц/10R/150D | Наличие
4. | Дополнительные требования
4.1 | Документация на русском языке | Наличие
4.2 | Гарантийное обслуживание | 1 год
4.3 | Послегарантийное обслуживание | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 4 Комплект силового оборудования и инструментов для обработки кости в травматологии и ортопедии.
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Комплект силового оборудования и инструментов для обработки кости в травматологии и ортопедии. | Наличие
7 | Технические характеристики:
8 | Предлагаемый набор должен выполнять следующие функции: | сверление, нарезание резьбы, проведение спиц, пиление
9 | Привод пневматический, модульный | Наличие
10 | Рекомендованное рабочее давление для привода, атмосфер | 6 - 7
11 | Количество приводов, не менее | 1
12 | Максимальный уровень шума, dB | 72
13 | Рабочая температура, не выше, град.С | 40
14 | Температурный диапазон хранения и транспортировки, град.С | -20 - +70
15 | Диаметр сквозного канала в приводе, мм | 3,2
16 | Максимальный вес без насадок, не более, гр | 780
17 | Выходная мощность, не менее, В | 120
18 | Вращающий момент для сверления, не менее, Nm | 4.7
19 | Скорость вращения ротора, не менее, об/мин | 900
20 | Плавная регулировка скорости вращения | Наличие
21 | Диапазон плавной регулировки скорости вращения, об/мин | 0 - 900
22 | Возможность моментального включения реверса, без предварительной остановки вращения ротора | Наличие
23 | Расход сжатого газа, не более, л/мин | 250
24 | Смена насадок без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
25 | Замена рабочих инструментов без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
26 | Выполняемые операции:
27 | Сверление кортикальной кости | Наличие
28 | Сверление губчатой кости | Наличие
29 | Проведение спиц, в том числе на заданную глубину | Наличие
30 | Рассверливание оригинальным DHS/DCS инструментом | Наличие
31 | Возможность работы оригинальным AO/ASIF инструментом | Наличие
32 | Пиление осциллирующее | Наличие
33 | Пиление возвратно-поступательное | Наличие
34 | Сверление под контролем Электронно-оптического преобразователя | Наличие
35 | Рассверливание интрамедуллярных каналов и вертлужной впадины | Наличие
36 | Возможность усовершенствования и дополнения имеющегося комплекта при развитии системы фирмой-производителем | Наличие
37 | Возможность дополнения и расширения функций комплекта при необходимости | Наличие
38 | Сверление осцилляторное | Наличие
39 | Комплектация:
40 | Дрель пневматическая (1 шт) | Наличие
41 | Головка под ключ для пневматической дрели (1 шт) | Наличие
42 | Работа сверлящим и режущим инструментом с диаметром не более, мм | 6,5
43 | Ключ для головки (1 шт) | Наличие
44 | Головка большая, безключевая (1 шт) | Наличие
45 | Для инструмента диаметром не более, мм | 6,5
46 | Головка быстрого соединения для дрели пневматической (1 шт) | Наличие
47 | Головка быстрого соединения для DHS/DCS разверток (1 шт) | Наличие
48 | Головка быстрого соединения для спиц Киршнера (1 шт) | Наличие
49 | Для спиц диаметром, мм | от 0.6 до 3.2
50 | Осциллирующая пила-насадка с быстрым соединением для пневматической дрели (1 шт) | Наличие
51 | Возможность регулировки амплитуды колебаний в пределах, градусов | от 2,5 до 5,0
52 | Максимальная частота осцилляций не менее | 14000 в минуту
53 | Фиксация режущего полотна в насадке без использования дополнительных ключей | Наличие
54 | Лезвие для осциллирующей пилы-насадки (20 шт) | Наличие
55 | Длина лезвия 91мм; длина рабочей части лезвия 71мм; ширина рабочей части лезвия 27мм; толщина - 1.0 мм | Наличие
56 | Щетка для инструмента (1 шт) | Наличие
57 | Диаметр, мм | 3,2
58 | Двойной возд.шланг системы Synthes, в комлекте с держателем шланга (1 шт) | Наличие
59 | Длина шланга, метров | 3
60 | Двойной воздушный шланг системы Synthes, в комплекте с держателем шланга (1 шт) | Наличие
61 | Длина шланга, метров | 5
62 | Адаптер для смазывания пневмомашин (1 шт) | Наличие
63 | ARO- быстрое соединение с резьбой (1 шт) | Наличие
64 | Масленка (2 шт) | Наличие
65 | Фильтр для воздуха с регулятором давления для пневмодрели (1 шт) | Наличие
66 | Компрессор (1 шт) | Наличие
67 | Обьем, литров | 100
68 | Шланг армированный (50 м) | Наличие
69 | допустимое рабочее давление, не менее, атм | 10
70 | Хомут (4 шт) | Наличие
71 | Штуцер для разводки на операционные (2 шт) | Наличие
72 | Штуцер для разводки на операционные (2 шт) | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О

## №3
Приложение №3
Техническое задание
№ лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество | Цена за единицу лота (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена лота (тыс.руб.) | Место поставки | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Лот 1* | Аппарат искусственной вентиляции легких | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 5 | 219.6 | 1098 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко,2а | Средства ОМС
Лот 2* | Наркозный аппарат | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 350 | 350 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко,2а | Средства ОМС
Лот 3* | Аппарат ультразвуковой диагностики | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 2100 | 2100 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко,2а | Средства ОМС
Лот 4* | Комплект силового оборудования и инструментов для обработки кости в травматологии и ортопедии. | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 950 | 950 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко,2а | Средства ОМС