## №4
Приложение № 4
Технические характеристики закупаемой продукции
Лот № 1 Стол операционный
№ | Параметры и условия | Требование
1 | 2 | 3
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Применение для всех типов операций | Стол универсальный хирургический для всех типов операций
8 | Количество секций | 5 секций, ножная разделенная
9 | Привод тазовой, поясничной и плечевой секции | Электрогидравлический
10 | Привод столешницы | Электрогидравлический привод, обеспечивающий подъем, опускание, боковые наклоны, тренделенбург / антитренделенбург
11 | Головная секция | Съемная, управление механическое
12 | Ножная секция | Раздельная, съемная, управление с помощью газовой пружины
13 | Пульт управления | Наличие ручного, противоударного влагозащищенного пульта управления на электрошнуре
14 | Дублирующий пульт | Расположение дублирующего пульта на торцевой части станины.
15 | Встроенная резервная батарея | Наличие встроенной резервной батареи питания с автоматическим зарядным устройством
16 | Напольный тормоз | Наличие гидравлического, управляемого специальной педалью напольного тормоза-фиксатора
17 | Грузоподъемность | более 360кг
18 | Превышение нагрузки | Возможность двукратного превышения нагрузки на время не менее 4 ч
19 | Станина: легко моющаяся станина с покрытием из полированной нержавеющей стали, устойчивая к механическому воздействию и обработке химически активными дезинфектантами | наличие
20 | Эргономичность | Наличие ниш для ног хирурга в станине, для удобного положения хирурга
21 | Подъемная колонна | Смещенная в сторону от центра, для максимальной R-доступности
22 | Боковые рельсы для крепления дополнительных принадлежностей | Наличие
23 | Столешница – металлически каркас с поликарбоновыми R-прозрачными, устойчивыми к механическим воздействиям и дезинфектантам поверхностями | Наличие
24 | Использование с рентген-кассетой. Наличие встроенного туннеля для рентген-кассеты под столешницей, на всем протяжении стола | Наличие
25 | Матрац : На всю длину столешницы, съемный полиуретановый, водоотталкивающий, негорючий электропроводящий, противопролежневый матрац, состоящий из 4-х слоев, стойкий к истиранию и дезсредствам, с антистатическим эффектом. | Наличие
26 | Толщина матраса | не менее 60 мм
27 | Продолжительность работы стола от резервной батареи | 2 недели, в стандартном режиме
28 | Подъем столешницы, высота от пола, не менее | 700-1040мм
29 | Длина стола | Не менее 1950 мм
30 | Ширина стола без боковых рельсов / с рельсами | Не менее 500 / 550 мм
31 | Функция сгибания столешницы | Не менее 230º
32 | Положение Тренделенбург / Антитренделенбург | Не менее 45º/20º
33 | Боковые наклоны столешницы | Не менее 20º/20º
34 | Плечевая секция вверх/вниз | Не менее 40º/50º
35 | Поясничная секция вверх/вниз | Не менее 75º/15º
36 | Головная секция вверх/вниз | Не менее 30º/90º
37 | Раздельная ножная секция вверх/вниз/в стороны | Не менее 20/º90º/0-180º
38 | Размер боковых рельсов для крепления дополнительных принадлежностей | 9,5х28.5мм
39 | Возможность работы с параметрами питающей сети | от 200 до 240 В, 50 Гц
40 | Стопоры на боковых рельсах, препятствующие соскальзыванию креплений дополнительных принадлежностей | Наличие
41 | Комплектация ортопедической приставкой | Возможность
42 | Гарантия , не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию | Наличие
43 | Техническое задание на комплекты дополнительных принадлежностей к столу операционному электрогидравлическому для ортопедии
44 | Дуга анестезиолога, мощная разборная | 1 шт.
45 | Ремень-фиксатор нижних конечностей, мягкий | 1 шт.
46 | Винтовой зажим ( под круглую штангу) для 9,5х28,5 мм боковых рельсов | 1 шт.
47 | Подлокотник для 9,5х28,5 мм боковых рельсов | 1 шт.
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  | Ф.И.О
Лот № 2 Коагулятор (электрохирургический генератор)
№ | Параметры и условия | Требование
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Технические данные
7 | Ширина 40,6 см не более | Наличие
8 | Глубина (длина) 39,5 см не более | Наличие
9 | Высота 12,7 см не более | Наличие
10 | Вес 6,8 кг не более | Наличие
11 | Наличие ручки для переноски коагулятора при транспортировке | Наличие
12 | Подбор мощности вращающимися регуляторами с минимальным шагом 1 Вт. | Наличие
13 | Максимальная мощность 300 Вт | Наличие
14 | Постоянство подачи максимальной мощности 300 вт в диапазоне 200-1600 Ом. | Наличие
15 | Рекомендуемая средняя мощность для традиционных операций 35-70 Вт (лапаротомия - 35Вт; мастэктомия - 60 Вт; спинальная хирургия - 30 Вт; стернотомия - 75 Вт; артроскопия - 30 Вт; аблация эндометрия - 80 Вт) | Наличие
16 | Рекомендуемая средняя мощность для операций, требующих высоких энергий 130-180 Вт (вапоризации в урологии и гинекологии) | Наличие
17 | Рекомендуемая средняя мощность для операций на малых структурах 2-15 Вт (офтальмология - 2 Вт; сосудистая нейрохирургия - 7-8 Вт; тубопластика в гинекологии - 5-10 Вт; ЛОР-операции - 15 Вт) | Наличие
18 | Возможность использования монополярной педали как биполярной (переключатель на передней панели) | Наличие
19 | Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе 170-280 В | Наличие
20 | Возможность перепрограммировать режим контактной монополярной коагуляции (всего три варианта). При неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор. Три варианта пикового напряжения: 660В; 1100В; 3500В. | Наличие
21 | Возможность перепрограммировать режим безконтактной монополярной коагуляции (всего два варианта). При неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор | Наличие
22 | Характеристики генератора
23 | Номинальная частота 393 кГц в режиме резания и контактной коагуляции; 470 кГц при бесконтактной и биполярной коагуляции. | Наличие
24 | Не подверженность влияниям электромагнитной интерференции (IEC 61000-4-2) | Наличие
25 | Активное подавление токов утечки. | Наличие
26 | Активное подавление искрообразования | Наличие
27 | Постоянный мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод | Наличие
28 | Подбор мощности в ваттах (основной регулируемый пользователем параметр отражающийся на дисплеях) | Наличие
29 | Автоматический контроль выходной мощности коагулятора на уровне, установленном хирургом, несмотря на меняющееся сопротивление тканей больного | Наличие
30 | Мониторинг эффективности контакта двухсекционного REM-нейтрального электрода - для исключения ожогов от нейтрального электрода. | Наличие
31 | Параметры, в которых система слежения за контактом нейтрального электрода с больным (система REM) должны быть в пределах от 5 ом до 135 ом | Наличие
32 | Адаптивность системы мониторинга нейтрального электрода к сопротивлению тканей конкретного больного. | Наличие
33 | Автоматическое самотестирование частей прибора. Наличие более 150 кодов ошибки для сервисного обслуживания | Наличие
34 | Сохранение в памяти коагулятора -не менее 20 последних кодов ошибки, обнаруженных генератором | Наличие
35 | Сохранение в памяти коагулятора - количества и сроки активаций каждого режима. | Наличие
36 | Сохранение в памяти коагулятора - мощность, использованная на каждом из режимов | Наличие
37 | Сохранение в памяти коагулятора - общее время активации генератора | Наличие
38 | Сохранение в памяти коагулятора - калибровочные настройки | Наличие
39 | Сохранение в памяти коагулятора - последние настройки генератора и другая сервисная информация | Наличие
40 | Запоминание последних перед выключением настроек мощности | Наличие
41 | Возможность работы с аргонплазменной приставкой в традиционной и эндохирургии, эндоскопии | Наличие
42 | Возможность синхронной работы с дымоотсосом. Дымоотсос в момент активации коагулятора забирает весь дым из операционного поля | Наличие
43 | Эффективность работы
44 | МОНОПОЛЯРНЫЙ РАЗРЕЗ
45 | Разрез с гладкими краями без струпа - режим "Pure cut" (Чистое резание). Мощность не менее 300 вт, с плато в диапазоне 0-1600 ом (плато до 2000 ом при мощности 120 вт), крест фактор 1,5 | Наличие
46 | Разрез с коагуляцией краев - режим "Blend cut" (Смешанное резание). Мощность не менее 200 вт в диапазоне сопротивлений ткани от 0 до 2000 ом. Крест-фактор 2,1 | Наличие
47 | МОНОПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
48 | Возможность выбрать любой из трех вариантов режима контактной коагуляции. | Наличие
49 | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 1. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 5,0 | Наличие
50 | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 2. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 1,5 | Наличие
51 | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 3. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 1,5 | Наличие
52 | Возможность выбрать любой из двух программных вариантов режима бесконтактной коагуляции (фульгурации). | Наличие
53 | Бесконтактная коагуляция - режим "Fulgurate" (фульгурация или спрей-коагуляция) № 1. Мощность не менее 120 вт (стабильна в диапазоне от 0 до 2000 Ом). Крест-фактор 4,9 | Наличие
54 | Бесконтактная коагуляция - режим "Fulgurate" (фульгурация или спрей-коагуляция) № 2. Мощность не менее 120 вт (стабильна в диапазоне от 0 до 2000 Ом). Крест-фактор 7,0 | Наличие
55 | БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
56 | Стандартный биполярный режим. Мощность не более 70 вт, Крест-фактор 1,5 | Наличие
57 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
60 | Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке | Наличие
61 | Гарантия на оборудование не менее 24 мес. со дня ввода в эксплуатацию | Наличие
62 | СПЕЦИФИКАЦИЯ
63 | Название | Количество кор.
64 | Коагулятор | 1
65 | Переключатель педальный монополярый | 1
66 | Переключатель педальный биполярный | 1
67 | Кабель для биполярной коагуляции | 1
68 | Кабель для монополярной коагуляции лапароскопический | 1
69 | Электрод пациента двухсекционный, REM-типа | 2 кор(50шт)
70 | Электрохирургическая ручка для резания\коагуляции | 10
71 | Ээлектрохирургическая ручка для резания\коагуляции одноразовая | 2 кор (50шт)
72 | Электрод монополярный-скальпель | 1 кор (150шт)
73 | Электрод монополярный-скальпель с антипригарным покрытием | 1 кор (50шт)
74 | Удлинитель электродов многоразовый | 2
75 | Биполярный пинцет изолированный, байонет, 19,7 см, ширина браншей 1,5 мм | 1
76 | Кабель для многоразового силиконового электрода пациента к генераторам | 1
77 | Электрод пациента многоразовый силиконовый | 1
78 | Количество комплектов | 4
80 | Год выпуска 2007 не ранее | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  | Ф.И.О
Лот № 3 Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой
№ | Параметры и условия | Требование
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие
7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
8 | Виды обследований
9 | Абдоминальные | Наличие
10 | Сосудистые | Наличие
11 | Грудная клетка | Наличие
12 | Акушерство/Гинекология | Наличие
13 | Поверхностные органы | Наличие
14 | Мускульно-скелетные | Наличие
15 | Предстательная железа | Наличие
16 | Кардиология | Наличие
17 | Режимы сканирования
18 | В,2В,4В | Наличие
19 | В/М режим | Наличие
20 | Цветной допплер | Наличие
21 | Энергетический допплер | Наличие
22 | Направленный Энергетический допплер | Наличие
23 | Раздельный В/Цветной режим | Наличие
24 | Импульсно-волновой допплер | Наличие
25 | Триплексный режим | Наличие
26 | Режим Spatial Compounding (ультразвуковая томография) | Наличие
27 | Режим тканевой гармоники | Наличие
28 | Режим виртуального конвекса (на линейных датчиках) | Наличие
29 | Режим постоянно-волнового допплера для секторных фазированных датчиков | Наличие
30 | Панорамное сканирование (для линейных, конвексных и секторных датчиков) | Наличие
31 | 3D Freehand сканирование | Наличие
32 | Технология расширения угла обзора | Наличие
33 | Параметры системы
34 | Количество цифровых широкополосных каналов, не менее | 512
35 | Разрядность АЦП, не менее | 16 бит
36 | Максимальное число кадров в секунду, не менее | 629
37 | Максимальный размер дисплея, не менее | 1024x768
38 | Динамический диапазон системы, не менее | 260dB
39 | Физические параметры системы
40 | Занимаемое пространство: 52 см x 112 см не более | Наличие
41 | Высота: 152 см не более | Наличие
42 | Регулировка наклона, высоты и поворота консоли | Наличие
43 | Безбликовый жидкокристалический монитор, не менее, дюймов | 17
44 | Количество активных портов, не менее | 3
45 | Подключение периферийных устройств | Наличие
46 | Широкополосные датчики
47 | Конвексный датчик (3-7МГц), длина излучающей поверхности 50 мм, длина кабеля 1,9 м. Клинические применения: брюшная полость, акушерство и гинекология, урология, исследования новорожденных. Режимы сканирования: В, 2В, 4В, В/М режим, ЦДК, Энергетический и Направленный энергетический допплеры, Импульсный допплер, Режим Spatial Compound, Режим тканевой гармоники, 3D Free-hand режим. | Наличие
48 | Широкополосный линейный датчик (5-14МГц), длина излучающей поверхности 38 мм, длина кабеля 1,9 м. Клинические применения: близкие области (молочная, щитовидная железы), сосуды, мышци, брюшная полость. Режимы сканирования: В, 2В, 4В, В/М режим, ЦДК, энергетический и направленный энергетический допплеры, импульсный допплер, режим spatial compound, 3D Free-hand режим. | Наличие
49 | Трансвагинальный датчик (5-9МГц), длина излучающей поверхности 10 мм, длина кабеля 1,9 м. Клинические применения: трансректальные и трансвагинальные исследования. Режимы сканирования: В, 2В, 4В, В/М режим, ЦДК, Энергетический и Направленный энергетический допплеры, Импульсный допплер, Режим Spatial Compound, 3D Free-hand режим | Наличие
50 | Настройки
51 | Заводские настройки | Наличие
52 | Неограниченное число пользовательских настроек | Наличие
53 | Интерфейс пользователя
54 | Быстрый запуск исследования одной кнопкой | Наличие
55 | Полностью русифицированный интерфейс | Наличие
56 | Послойное усиление не менее 8 зон | Наличие
57 | Максимальная глубина сканирования, не менее | 30 см
58 | Фокусировка, подвижных фокусных зон, не менее | 8
59 | Регулировка акустической мощности | Наличие
60 | Регулировка динамического диапазона, не менее, дБ | 0-260
61 | Интеллектуальная система удаления помех и артефактов | Наличие
62 | Увеличение изображения в реальном времени, не менее, крат | 25
63 | Увеличение изображения в режиме кинопетли, не менее, крат | 25
64 | Интеллектуальная автоматическая система оптимизации изображения (В режим) | Наличие
65 | Интеллектуальная автоматическая система оптимизации изображения Цветной и Спектральный допплеры) | Наличие
66 | Сенсорный LCD экран для быстрого доступа к функциям системы, не менее дюймов | 7
67 | Программируемые клавиши | Наличие
68 | Ввод текста и заметок | Наличие
69 | Пиктограммы | Наличие
70 | Удаленная поддержка
71 | Связь со специалистом в реальном времени | Наличие
72 | Система удаленной диагностики системы | Наличие
73 | Обновление ПО системы с CD диска | Наличие
74 | Обновление ПО системы с USB flash накопителя | Наличие
75 | Обновление ПО системы через Интернет | Наличие
76 | Кинопамять
77 | Синопетля B/D | До 13000 кадров/до 4 минут
78 | Вывод на экран изображений одновременно, не менее | 36
79 | Хранение информации и возможности подключений
80 | DICOM(Print/Store/Commit/Worklist) | Наличие
81 | Встроенный жесткий диск, не менее, ГБ | 150
82 | Система хранения изображений (JPG, DICOM, BMP, T1F, PNG) не менее | 480000
83 | Система хранения и редактирования кинопетель (WMV) | Наличие
84 | Запись на встроенный CD/DVD привод с фронтальной загрузкой | Наличие
85 | 2 USB-порта на передней панели | Наличие
86 | Встроенный Firewall | Наличие
87 | Видео выход - Композитный цветной | Наличие
88 | Видео выход - Композитный ч/б | Наличие
89 | Видео выход - Отдельный VGA выход | Наличие
90 | Видео выход - S-Video выход | Наличие
91 | Видео выход - DVI выход | Наличие
92 | Видео вход - S-Video | Наличие
93 | Последовательный СОМ порт | Наличие
94 | Модуль ЭКГ | Возможность
95 | Параллельный и USB выходы для струйного или лазерного принтера | Наличие
96 | Встроенный модем и сетевая плата | Наличие
97 | Измерения и Анализ
98 | Акушерский/Гинекологический пакет расчетов | Наличие
99 | Сосудистый пакет расчетов | Наличие
100 | Кардиологический пакет расчетов | Наличие
101 | Урологический пакет расчетов | Наличие
102 | Встроенная система ведения базы данных пациентов | Наличие
103 | Хранение и передача данных в формате DICOM | Наличие
104 | Полностью настраиваемый отчет | Наличие
105 | Возможность добавления и изменения собственных измерений и расчетов | Наличие
106 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
107 | Гарантийный срок не менее 24 месяцев на аппарат, не менее 12 месяцев на датчики со дня ввода в эксплуатацию | Указать
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП
Лот № 4 Фиброгастроскоп
№ | Параметры и условия | Требование
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Фиброгастроскоп | Указать
8 | Направление обзора, | не более 0° (прямой обзор)
9 | Угол поля зрения , | не менее 120°
10 | Глубина резкости, | 3-100 мм
11 | Диаметр дистального конца, (внешний диаметр) | не более 9.8 мм
12 | Изгиб дистальной части , | вверх 210°, вниз 90°, вправо 100°, влево 100°
13 | Наружный диаметр вводимой гибкой трубки, | не более 9,8 мм
14 | Длина общая | не менее 1370 мм
15 | Длина рабочая | не менее 1030 мм
16 | Инструментальный канал, внутренний диаметр | не менее 2,8 мм
17 | Мин.видимое расстояние от дист.конца, | не менее 2 мм
18 | Комплектация стандартная | Наличие
19 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
20 | Гарантийное обслуживание не менее 12 мес с момента ввода в эксплуатацию | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП
Лот № 5 Колоноскоп
№ | Параметры и условия | Требование
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Техническое описание на русском языке (проспекты)
7 | Колонооскоп
7.1 | Встроенная цветная ПЗС -матрица высокого разрешения в дистальном конце | Наличие
7.2 | Поддержка системы "NBI"-обработка изображенияв специальном спектре для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки | Наличие
7.3 | Направление обзора (прямой обзор), град. | 0
7.4 | Угол поля зрения не менее, град. | 170
7.5 | Диаметр дистального конца не более, мм | 13,2 мм
7.6 | Диаметр вводимой трубки,мм | 12,8 мм
7.7 | Диаметр внутреннего канала | 3,7 мм
7.8 | Наличие дополнительного канала подачи воды | Наличие
7.9 | Углы изгиба раочей части ввер/вниз | 180/180
7.10 | Углы изгиба раочей части влево/вправо | 160/160
7.11 | Рабочая длина не менее, мм | 1680 мм
7.12 | Общая длина не менее, мм | 2005 мм
7.13 | Минимально видимое расстояние от дистального конца, не менее, мм | 3мм
7.14 | Наличие функции изменения жесткости вводимой части с рукоятки эндоскопа | Наличие
7.15 | Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации | Наличие
7.16 | Наличие специалного разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием | Наличие
7.17 | Наличие 4 прграммируемых кнопокна рукоятке эндоскопа для дистанционного управления | Наличие
7.18 | Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере,количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета | Наличие
8 | Гарантия не менее 12 мес.со дня ввода в эксплуатацию | 12 месяцев
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП
Лот №6 Гинекологическое кресло-кровать с электроприводом
№ | Параметры и условия | Требование
1 | Общие требования
2 | Наименование | Указать
3 | Модель | Указать
4 | Производитель, страна происхождения | Указать
5 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
6 | Сертификат соответствия | Наличие
7 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие
8 | Инструкция на русском языке | Наличие
9 | Год выпуска, не ранее | 2007
10 | Технические характеристики
11 | Материал основного каркаса - сталь с двойным эпоксидным покрытием | Наличие
12 | Материал заглушек - ABS пластик | Наличие
13 | Ложе с двухсекционным матрацным основанием | Наличие
14 | Материал ложа: обивка легкомоющимся кожзаменителем, устойчивым к истиранию и воздействию чистящих и дезинфицирующих средств | Наличие
15 | Цвет ложа: красный/синий на выбор заказчика | Наличие
16 | Ширина кровати не менее, мм | 950
17 | Длина кровати не менее, мм | 2200
18 | Ширина ложа без подлокотников не менее, мм | 600
19 | Длина ложа без ножной секции не менее, мм | 1900
20 | Изменение высоты минимум/максимум, мм | 580/980
21 | Спинная секция, регулировка диапазон не менее, град. | 10-60
22 | Привод спинной секции полностью электрический | Наличие
23 | Механизм управления приводом: электродвигатель и ножной пульт управления | Наличие
24 | Механическая функция перевода в реанимационное положение: рукоятка Quck release- экстренная разблокировка секций без участия электромоторов (перевод в горизонтальное положение) | Наличие
25 | Трансформация из положения кресла до положения кровати, с помощью специального матраса ножная секция | Наличие
26 | Штыревые гнёзда для установки кронштейна для внутривенных вливаний по периметру ложа не менее, шт | 2
27 | Диаметр гнёзд для установки кронштейна для внутривенных вливаний не более, мм | 150
28 | Подголовник: индивидуально регулируемая съёмная подушечка | Наличие
29 | Опоры для колен по Геппелю: гинекологические подколенники съёмные, регулируются по высоте и углу поворота | Наличие
30 | Подлокотники: регулируются с возможностью расположения для внутривенных вливаний | Наличие
31 | Упоры для рук: дугообразные, регулируются по углу поворота | Наличие
32 | Гинекологический лоток: выдвижное судно из нержавеющей стали под тазовой секцией | Наличие
33 | Колёса: с индивидуальным тормозными устройствами, стальное основание, серая немаркая резина, диаметрколес, не менее, см | 13
34 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП
Лот №7 Цифровой видеокольпоскоп напольный мобильный
№ | Параметры и условия | Требование
1 | Наименование оборудования | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Страна производитель | Наличие
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Указать
7 | Цель применения | Визуальное исследование и диагностирование гинекологических и онкогинекологических заболеваний
8 | Видеокамера | Цифровая оптико-электронная видеокамера SONY Super HAD color digital CCD или эквивалент
9 | Разрешение | Не менее 480 линий, 680000 пикселей
10 | Интерфейс выходного сигнала видеокамеры | S-Video
11 | Режим фокусирования | Автоматический и ручной
12 | Рабочее фокусное расстояние, мм | Автофокусирование-200-300мм
Ручная фокусировка-150-350мм
13 | Глубина изображения | Не менее 5-120мм
14 | Максимальное увеличение | Не менее 25×
15 | Диаметр поля зрения: | Не менее 120 мм
16 | Источник света | Ультра-белый светодиодный холодный свет
17 | Тип освещения | Циркулярный, направленный, коаксиальный.
18 | Количество светодиодов | Не менее 36
19 | Освещенность | Не менее 2200 люкс
20 | Встроенный электронный зеленый фильтр | Наличие
21 | Функция замораживания картинки (стоп-кадр) | Наличие
22 | Встроенный фильтр | Зелёный, для визуализации сосудов
23 | Возможность непрерывной работы | Не менее 8ч
24 | Номинальное напряжение | 220 В, 50 Hz
25 | Инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие
26 | Русскоязычное меню | Наличие
27 | Прямая стойка | Наличие
28 | Механические требования к стойке кольпоскопа
29 | Максимально возможная высота головки кольпоскопа | 950 мм
30 | Минимально возможная высота головки кольпоскопа | 1190 мм
31 | Диапазон регулировки высоты головки кольпоскопа | 240 мм
32 | Диапазон изменения угла наклона головки кольпоскопа | Не менее 180 С
33 | Программное обеспечение для обработки и архивации полученных данных | Наличие
34 | Программа должна включать:
35 | карту видеозахвата | Наличие
36 | Возможности программы
37 | - интерфейс на русском языке | Наличие
38 | - формирование диагнозов (кольпоскопического, гистологического, цитологического, клинического) в соответствии с классификациями диагнозов принятыми в России (МКБ 10 и др.) | Наличие
39 | - формирование базы пациентов с наличием поисковой системы | Наличие
40 | - архивация и обработка изображения | Наличие
41 | - формирование отчетов по результатам исследования | Наличие
42 | - проведение статистического анализа по результатам исследования. | Наличие
43 | Срок гарантии 12 мес.с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП
Лот № 8 Комплект силового оборудования и инструментов для обработки кости в травматологии и ортопедии.
№ | Параметры и условия | Требование
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Комплект силового оборудования и инструментов для обработки кости в травматологии и ортопедии. | Наличие
7 | Технические характеристики:
8 | Предлагаемый набор должен выполнять следующие функции: | сверление, нарезание резьбы, проведение спиц, пиление
9 | Привод пневматический, модульный | Наличие
10 | Рекомендованное рабочее давление для привода, атмосфер | 6 - 7
11 | Количество приводов, не менее | 1
12 | Максимальный уровень шума, dB | 72
13 | Рабочая температура, не выше, град.С | 40
14 | Температурный диапазон хранения и транспортировки, град.С | -20 - +70
15 | Диаметр сквозного канала в приводе, мм | 3,2
16 | Максимальный вес без насадок, не более, гр | 780
17 | Выходная мощность, не менее, В | 120
18 | Вращающий момент для сверления, не менее, Nm | 4.7
19 | Скорость вращения ротора, не менее, об/мин | 900
20 | Плавная регулировка скорости вращения | Наличие
21 | Диапазон плавной регулировки скорости вращения, об/мин | 0 - 900
22 | Возможность моментального включения реверса, без предварительной остановки вращения ротора | Наличие
23 | Расход сжатого газа, не более, л/мин | 250
24 | Смена насадок без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
25 | Замена рабочих инструментов без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
26 | Выполняемые операции:
27 | Сверление кортикальной кости | Наличие
28 | Сверление губчатой кости | Наличие
29 | Проведение спиц, в том числе на заданную глубину | Наличие
30 | Рассверливание оригинальным DHS/DCS инструментом | Наличие
31 | Возможность работы оригинальным AO/ASIF инструментом | Наличие
32 | Пиление осциллирующее | Наличие
33 | Пиление возвратно-поступательное | Наличие
34 | Сверление под контролем Электронно-оптического преобразователя | Наличие
35 | Рассверливание интрамедуллярных каналов и вертлужной впадины | Наличие
36 | Возможность усовершенствования и дополнения имеющегося комплекта при развитии системы фирмой-производителем | Наличие
37 | Возможность дополнения и расширения функций комплекта при необходимости | Наличие
38 | Сверление осцилляторное | Наличие
39 | Комплектация:
40 | Дрель пневматическая (1 шт) | Наличие
41 | Головка под ключ для пневматической дрели (1 шт) | Наличие
42 | Работа сверлящим и режущим инструментом с диаметром не более, мм | 6,5
43 | Ключ для головки (1 шт) | Наличие
44 | Головка большая, безключевая (1 шт) | Наличие
45 | Для инструмента диаметром не более, мм | 6,5
46 | Головка быстрого соединения для дрели пневматической (1 шт) | Наличие
47 | Головка быстрого соединения для DHS/DCS разверток (1 шт) | Наличие
48 | Головка быстрого соединения для спиц Киршнера (1 шт) | Наличие
49 | Для спиц диаметром, мм | от 0.6 до 3.2
50 | Осциллирующая пила-насадка с быстрым соединением для пневматической дрели (1 шт) | Наличие
51 | Возможность регулировки амплитуды колебаний в пределах, градусов | от 2,5 до 5,0
52 | Максимальная частота осцилляций не менее | 14000 в минуту
53 | Фиксация режущего полотна в насадке без использования дополнительных ключей | Наличие
54 | Лезвие для осциллирующей пилы-насадки (20 шт) | Наличие
55 | Длина лезвия 91мм; длина рабочей части лезвия 71мм; ширина рабочей части лезвия 27мм; толщина - 1.0 мм | Наличие
56 | Щетка для инструмента (1 шт) | Наличие
57 | Диаметр, мм | 3,2
58 | Двойной возд.шланг системы Synthes, в комлекте с держателем шланга (1 шт) | Наличие
59 | Длина шланга, метров | 3
60 | Двойной воздушный шланг системы Synthes, в комплекте с держателем шланга (1 шт) | Наличие
61 | Длина шланга, метров | 5
62 | Адаптер для смазывания пневмомашин (1 шт) | Наличие
63 | ARO- быстрое соединение с резьбой (1 шт) | Наличие
64 | Масленка (2 шт) | Наличие
65 | Фильтр для воздуха с регулятором давления для пневмодрели (1 шт) | Наличие
66 | Компрессор (1 шт) | Наличие
67 | Обьем, литров | 100
68 | Шланг армированный (50 м) | Наличие
69 | допустимое рабочее давление, не менее, атм | 10
70 | Хомут (4 шт) | Наличие
71 | Штуцер для разводки на операционные (2шт) | Наличие
72 | Штуцер для разводки на операционные (2шт) | Наличие

## №5
Приложение № 5
Предметное предложение
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Технические характеристики предлагаемого оборудования
Лот № 1 Стол операционный
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Применение для всех типов операций | Стол универсальный хирургический для всех типов операций
8 | Количество секций | 5 секций, ножная разделенная
9 | Привод тазовой, поясничной и плечевой секции | Электрогидравлический
10 | Привод столешницы | Электрогидравлический привод, обеспечивающий подъем, опускание, боковые наклоны, тренделенбург / антитренделенбург
11 | Головная секция | Съемная, управление механическое
12 | Ножная секция | Раздельная, съемная, управление с помощью газовой пружины
13 | Пульт управления | Наличие ручного, противоударного влагозащищенного пульта управления на электрошнуре
14 | Дублирующий пульт | Расположение дублирующего пульта на торцевой части станины.
15 | Встроенная резервная батарея | Наличие встроенной резервной батареи питания с автоматическим зарядным устройством
16 | Напольный тормоз | Наличие гидравлического, управляемого специальной педалью напольного тормоза-фиксатора
17 | Грузоподъемность | более 360кг
18 | Превышение нагрузки | Возможность двукратного превышения нагрузки на время не менее 4 ч
19 | Станина: легко моющаяся станина с покрытием из полированной нержавеющей стали, устойчивая к механическому воздействию и обработке химически активными дезинфектантами | наличие
20 | Эргономичность | Наличие ниш для ног хирурга в станине, для удобного положения хирурга
21 | Подъемная колонна | Смещенная в сторону от центра, для максимальной R-доступности
22 | Боковые рельсы для крепления дополнительных принадлежностей | Наличие
23 | Столешница – металлически каркас с поликарбоновыми R-прозрачными, устойчивыми к механическим воздействиям и дезинфектантам поверхностями | Наличие
24 | Использование с рентген-кассетой. Наличие встроенного туннеля для рентген-кассеты под столешницей, на всем протяжении стола | Наличие
25 | Матрац : На всю длину столешницы, съемный полиуретановый, водоотталкивающий, негорючий электропроводящий, противопролежневый матрац, состоящий из 4-х слоев, стойкий к истиранию и дезсредствам, с антистатическим эффектом. | Наличие
26 | Толщина матраса | не менее 60 мм
27 | Продолжительность работы стола от резервной батареи | 2 недели, в стандартном режиме
28 | Подъем столешницы, высота от пола, не менее | 700-1040мм
29 | Длина стола | Не менее 1950 мм
30 | Ширина стола без боковых рельсов / с рельсами | Не менее 500 / 550 мм
31 | Функция сгибания столешницы | Не менее 230º
32 | Положение Тренделенбург / Антитренделенбург | Не менее 45º/20º
33 | Боковые наклоны столешницы | Не менее 20º/20º
34 | Плечевая секция вверх/вниз | Не менее 40º/50º
35 | Поясничная секция вверх/вниз | Не менее 75º/15º
36 | Головная секция вверх/вниз | Не менее 30º/90º
37 | Раздельная ножная секция вверх/вниз/в стороны | Не менее 20/º90º/0-180º
38 | Размер боковых рельсов для крепления дополнительных принадлежностей | 9,5х28.5мм
39 | Возможность работы с параметрами питающей сети | от 200 до 240 В, 50 Гц
40 | Стопоры на боковых рельсах, препятствующие соскальзыванию креплений дополнительных принадлежностей | Наличие
41 | Комплектация ортопедической приставкой | Возможность
42 | Гарантия , не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию | Наличие
43 | Техническое задание на комплекты дополнительных принадлежностей к столу операционному электрогидравлическому для ортопедии
44 | Дуга анестезиолога, мощная разборная | 1 шт.
45 | Ремень-фиксатор нижних конечностей, мягкий | 1 шт.
46 | Винтовой зажим ( под круглую штангу) для 9,5х28,5 мм боковых рельсов | 1 шт.
47 | Подлокотник для 9,5х28,5 мм боковых рельсов | 1 шт.
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  | Ф.И.О
Лот № 2 Коагулятор (электрохирургический генератор)
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Технические данные
7 | Ширина 40,6 см не более | Наличие | Указать параметры
8 | Глубина (длина) 39,5 см не более | Наличие | Указать параметры
9 | Высота 12,7 см не более | Наличие | Указать параметры
10 | Вес 6,8 кг не более | Наличие | Указать параметры
11 | Наличие ручки для переноски коагулятора при транспортировке | Наличие
12 | Подбор мощности вращающимися регуляторами с минимальным шагом 1 Вт. | Наличие | Указать параметры
13 | Максимальная мощность 300 Вт | Наличие | Указать параметры
14 | Постоянство подачи максимальной мощности 300 вт в диапазоне 200-1600 Ом. | Наличие | Указать параметры
15 | Рекомендуемая средняя мощность для традиционных операций 35-70 Вт (лапаротомия - 35Вт; мастэктомия - 60 Вт; спинальная хирургия - 30 Вт; стернотомия - 75 Вт; артроскопия - 30 Вт; аблация эндометрия - 80 Вт) | Наличие | Указать параметры
16 | Рекомендуемая средняя мощность для операций, требующих высоких энергий 130-180 Вт (вапоризации в урологии и гинекологии) | Наличие | Указать параметры
17 | Рекомендуемая средняя мощность для операций на малых структурах 2-15 Вт (офтальмология - 2 Вт; сосудистая нейрохирургия - 7-8 Вт; тубопластика в гинекологии - 5-10 Вт; ЛОР-операции - 15 Вт) | Наличие | Указать параметры
18 | Возможность использования монополярной педали как биполярной (переключатель на передней панели) | Наличие
19 | Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе 170-280 В | Наличие
20 | Возможность перепрограммировать режим контактной монополярной коагуляции (всего три варианта). При неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор. Три варианта пикового напряжения: 660В; 1100В; 3500В. | Наличие | Указать параметры
21 | Возможность перепрограммировать режим безконтактной монополярной коагуляции (всего два варианта). При неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор | Наличие
22 | Характеристики генератора
23 | Номинальная частота 393 кГц в режиме резания и контактной коагуляции; 470 кГц при бесконтактной и биполярной коагуляции. | Наличие | Указать параметры
24 | Не подверженность влияниям электромагнитной интерференции (IEC 61000-4-2) | Наличие | Указать параметры
25 | Активное подавление токов утечки. | Наличие
26 | Активное подавление искрообразования | Наличие
27 | Постоянный мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод | Наличие
28 | Подбор мощности в ваттах (основной регулируемый пользователем параметр отражающийся на дисплеях) | Наличие
29 | Автоматический контроль выходной мощности коагулятора на уровне, установленном хирургом, несмотря на меняющееся сопротивление тканей больного | Наличие
30 | Мониторинг эффективности контакта двухсекционного REM-нейтрального электрода - для исключения ожогов от нейтрального электрода. | Наличие
31 | Параметры, в которых система слежения за контактом нейтрального электрода с больным (система REM) должны быть в пределах от 5 ом до 135 ом | Наличие | Указать параметры
32 | Адаптивность системы мониторинга нейтрального электрода к сопротивлению тканей конкретного больного. | Наличие
33 | Автоматическое самотестирование частей прибора. Наличие более 150 кодов ошибки для сервисного обслуживания | Наличие | Указать параметры
34 | Сохранение в памяти коагулятора -не менее 20 последних кодов ошибки, обнаруженных генератором | Наличие | Указать параметры
35 | Сохранение в памяти коагулятора - количества и сроки активаций каждого режима. | Наличие
36 | Сохранение в памяти коагулятора - мощность, использованная на каждом из режимов | Наличие
37 | Сохранение в памяти коагулятора - общее время активации генератора | Наличие
38 | Сохранение в памяти коагулятора - калибровочные настройки | Наличие
39 | Сохранение в памяти коагулятора - последние настройки генератора и другая сервисная информация | Наличие
40 | Запоминание последних перед выключением настроек мощности | Наличие
41 | Возможность работы с аргонплазменной приставкой в традиционной и эндохирургии, эндоскопии | Наличие
42 | Возможность синхронной работы с дымоотсосом. Дымоотсос в момент активации коагулятора забирает весь дым из операционного поля | Наличие
43 | ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
44 | МОНОПОЛЯРНЫЙ РАЗРЕЗ
45 | Разрез с гладкими краями без струпа - режим "Pure cut" (Чистое резание). Мощность не менее 300 вт, с плато в диапазоне 0-1600 ом (плато до 2000 ом при мощности 120 вт), крест фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры
46 | Разрез с коагуляцией краев - режим "Blend cut" (Смешанное резание). Мощность не менее 200 вт в диапазоне сопротивлений ткани от 0 до 2000 ом. Крест-фактор 2,1 | Наличие | Указать параметры
47 | МОНОПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
48 | Возможность выбрать любой из трех вариантов режима контактной коагуляции. | Наличие | Указать параметры
49 | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 1. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 5,0 | Наличие | Указать параметры
50 | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 2. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры
51 | Коагуляция контактная - режим "Desiccate" (Высушивание) № 3. Мощность не менее 120 вт в широком диапазоне сопротивлений ткани. Крест-фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры
52 | Возможность выбрать любой из двух программных вариантов режима бесконтактной коагуляции (фульгурации). | Наличие | Указать параметры
53 | Бесконтактная коагуляция - режим "Fulgurate" (фульгурация или спрей-коагуляция) № 1. Мощность не менее 120 вт (стабильна в диапазоне от 0 до 2000 Ом). Крест-фактор 4,9 | Наличие | Указать параметры
54 | Бесконтактная коагуляция - режим "Fulgurate" (фульгурация или спрей-коагуляция) № 2. Мощность не менее 120 вт (стабильна в диапазоне от 0 до 2000 Ом). Крест-фактор 7,0 | Наличие | Указать параметры
55 | БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ
56 | Стандартный биполярный режим. Мощность не более 70 вт, Крест-фактор 1,5 | Наличие | Указать параметры
57 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
60 | Техническая документация (руководство пользователя) на русском языке | Наличие
61 | Гарантия на оборудование не менее 24 мес. со дня ввода в эксплуатацию | Наличие
62 | СПЕЦИФИКАЦИЯ
63 | Название | Количество кор.
64 | Коагулятор | 1
65 | Переключатель педальный монополярый | 1
66 | Переключатель педальный биполярный | 1
67 | Кабель для биполярной коагуляции | 1
68 | Кабель для монополярной коагуляции лапароскопический | 1
69 | Электрод пациента двухсекционный, REM-типа | 2 кор(50шт)
70 | Электрохирургическая ручка для резания\коагуляции | 10
71 | Ээлектрохирургическая ручка для резания\коагуляции одноразовая | 2 кор (50шт)
72 | Электрод монополярный-скальпель | 1 кор (150шт)
73 | Электрод монополярный-скальпель с антипригарным покрытием | 1 кор (50шт)
74 | Удлинитель электродов многоразовый | 2
75 | Биполярный пинцет изолированный, байонет, 19,7 см, ширина браншей 1,5 мм | 1
76 | Кабель для многоразового силиконового электрода пациента к генераторам | 1
77 | Электрод пациента многоразовый силиконовый | 1
78 | Количество комплектов | 4
80 | Год выпуска 2007 не ранее | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  | Ф.И.О
Лот № 3 Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________
7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
8 | Виды обследований
9 | Абдоминальные | Наличие
10 | Сосудистые | Наличие
11 | Грудная клетка | Наличие
12 | Акушерство/Гинекология | Наличие
13 | Поверхностные органы | Наличие
14 | Мускульно-скелетные | Наличие
15 | Предстательная железа | Наличие
16 | Кардиология | Наличие
17 | Режимы сканирования
18 | В,2В,4В | Наличие
19 | В/М режим | Наличие
20 | Цветной допплер | Наличие
21 | Энергетический допплер | Наличие
22 | Направленный Энергетический допплер | Наличие
23 | Раздельный В/Цветной режим | Наличие
24 | Импульсно-волновой допплер | Наличие
25 | Триплексный режим | Наличие
26 | Режим Spatial Compounding (ультразвуковая томография) | Наличие
27 | Режим тканевой гармоники | Наличие
28 | Режим виртуального конвекса (на линейных датчиках) | Наличие
29 | Режим постоянно-волнового допплера для секторных фазированных датчиков | Наличие
30 | Панорамное сканирование (для линейных, конвексных и секторных датчиков) | Наличие
31 | 3D Freehand сканирование | Наличие
32 | Технология расширения угла обзора | Наличие
33 | Параметры системы
34 | Количество цифровых широкополосных каналов, не менее | 512 | указать параметр
35 | Разрядность АЦП, не менее | 16 бит | указать параметр
36 | Максимальное число кадров в секунду, не менее | 629 | указать параметр
37 | Максимальный размер дисплея, не менее | 1024x768 | указать параметр
38 | Динамический диапазон системы, не менее | 260dB | указать параметр
39 | Физические параметры системы
40 | Занимаемое пространство: 52 см x 112 см не более | Наличие
41 | Высота: 152 см не более | Наличие
42 | Регулировка наклона, высоты и поворота консоли | Наличие
43 | Безбликовый жидкокристалический монитор, не менее, дюймов | 17 | указать параметр
44 | Количество активных портов, не менее | 3 | указать параметр
45 | Подключение периферийных устройств | Наличие
46 | Широкополосные датчики
47 | Конвексный датчик (3-7МГц), длина излучающей поверхности 50 мм, длина кабеля 1,9 м. Клинические применения: брюшная полость, акушерство и гинекология, урология, исследования новорожденных. Режимы сканирования: В, 2В, 4В, В/М режим, ЦДК, Энергетический и Направленный энергетический допплеры, Импульсный допплер, Режим Spatial Compound, Режим тканевой гармоники, 3D Free-hand режим. | Наличие | указать параметры
48 | Широкополосный линейный датчик (5-14МГц), длина излучающей поверхности 38 мм, длина кабеля 1,9 м. Клинические применения: близкие области (молочная, щитовидная железы), сосуды, мышци, брюшная полость. Режимы сканирования: В, 2В, 4В, В/М режим, ЦДК, энергетический и направленный энергетический допплеры, импульсный допплер, режим spatial compound, 3D Free-hand режим. | Наличие | указать параметры
49 | Трансвагинальный датчик (5-9МГц), длина излучающей поверхности 10 мм, длина кабеля 1,9 м. Клинические применения: трансректальные и трансвагинальные исследования. Режимы сканирования: В, 2В, 4В, В/М режим, ЦДК, Энергетический и Направленный энергетический допплеры, Импульсный допплер, Режим Spatial Compound, 3D Free-hand режим | Наличие | указать параметры
50 | Настройки
51 | Заводские настройки | Наличие
52 | Неограниченное число пользовательских настроек | Наличие
53 | Интерфейс пользователя
54 | Быстрый запуск исследования одной кнопкой | Наличие
55 | Полностью русифицированный интерфейс | Наличие
56 | Послойное усиление не менее 8 зон | Наличие
57 | Максимальная глубина сканирования, не менее | 30 см | указать параметр
58 | Фокусировка, подвижных фокусных зон, не менее | 8 | указать параметр
59 | Регулировка акустической мощности | Наличие
60 | Регулировка динамического диапазона, не менее, дБ | 0-260 | указать параметр
61 | Интеллектуальная система удаления помех и артефактов | Наличие
62 | Увеличение изображения в реальном времени, не менее, крат | 25 | указать параметр
63 | Увеличение изображения в режиме кинопетли, не менее, крат | 25 | указать параметр
64 | Интеллектуальная автоматическая система оптимизации изображения (В режим) | Наличие
65 | Интеллектуальная автоматическая система оптимизации изображения Цветной и Спектральный допплеры) | Наличие
66 | Сенсорный LCD экран для быстрого доступа к функциям системы, не менее дюймов | 7 | указать параметр
67 | Программируемые клавиши | Наличие
68 | Ввод текста и заметок | Наличие
69 | Пиктограммы | Наличие
70 | Удаленная поддержка
71 | Связь со специалистом в реальном времени | Наличие
72 | Система удаленной диагностики системы | Наличие
73 | Обновление ПО системы с CD диска | Наличие
74 | Обновление ПО системы с USB flash накопителя | Наличие
75 | Обновление ПО системы через Интернет | Наличие
76 | Кинопамять
77 | Синопетля B/D | До 13000 кадров/до 4 минут | указать параметр
78 | Вывод на экран изображений одновременно, не менее | 36 | указать параметр
79 | Хранение информации и возможности подключений
80 | DICOM(Print/Store/Commit/Worklist) | Наличие
81 | Встроенный жесткий диск, не менее, ГБ | 150 | указать параметр
82 | Система хранения изображений (JPG, DICOM, BMP, T1F, PNG) не менее | 480000 | указать параметр
83 | Система хранения и редактирования кинопетель (WMV) | Наличие
84 | Запись на встроенный CD/DVD привод с фронтальной загрузкой | Наличие
85 | 2 USB-порта на передней панели | Наличие
86 | Встроенный Firewall | Наличие
87 | Видео выход - Композитный цветной | Наличие
88 | Видео выход - Композитный ч/б | Наличие
89 | Видео выход - Отдельный VGA выход | Наличие
90 | Видео выход - S-Video выход | Наличие
91 | Видео выход - DVI выход | Наличие
92 | Видео вход - S-Video | Наличие
93 | Последовательный СОМ порт | Наличие
94 | Модуль ЭКГ | Возможность
95 | Параллельный и USB выходы для струйного или лазерного принтера | Наличие
96 | Встроенный модем и сетевая плата | Наличие
97 | Измерения и Анализ
98 | Акушерский/Гинекологический пакет расчетов | Наличие
99 | Сосудистый пакет расчетов | Наличие
100 | Кардиологический пакет расчетов | Наличие
101 | Урологический пакет расчетов | Наличие
102 | Встроенная система ведения базы данных пациентов | Наличие
103 | Хранение и передача данных в формате DICOM | Наличие
104 | Полностью настраиваемый отчет | Наличие
105 | Возможность добавления и изменения собственных измерений и расчетов | Наличие
106 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
107 | Гарантийный срок не менее 24 месяцев на аппарат, не менее 12 месяцев на датчики со дня ввода в эксплуатацию | Указать
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 4 Фиброгастроскоп
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
7 | Фиброгастроскоп | Указать
8 | Направление обзора, | не более 0° (прямой обзор)
9 | Угол поля зрения , | не менее 120°
10 | Глубина резкости, | 3-100 мм
11 | Диаметр дистального конца, (внешний диаметр) | не более 9.8 мм
12 | Изгиб дистальной части , | вверх 210°, вниз 90°, вправо 100°, влево 100°
13 | Наружный диаметр вводимой гибкой трубки, | не более 9,8 мм
14 | Длина общая | не менее 1370 мм
15 | Длина рабочая | не менее 1030 мм
16 | Инструментальный канал, внутренний диаметр | не менее 2,8 мм
17 | Мин.видимое расстояние от дист.конца, | не менее 2 мм
18 | Комплектация стандартная | Наличие
19 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
20 | Гарантийное обслуживание не менее 12 мес с момента ввода в эксплуатацию | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 5 Колоноскоп
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Техническое описание на русском языке (проспекты)
7 | Колонооскоп
7.1 | Встроенная цветная ПЗС -матрица высокого разрешения в дистальном конце | Наличие
7.2 | Поддержка системы "NBI"-обработка изображенияв специальном спектре для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки | Наличие
7.3 | Направление обзора (прямой обзор), град. | 0
7.4 | Угол поля зрения не менее, град. | 170
7.5 | Диаметр дистального конца не более, мм | 13,2 мм
7.6 | Диаметр вводимой трубки,мм | 12,8 мм
7.7 | Диаметр внутреннего канала | 3,7 мм
7.8 | Наличие дополнительного канала подачи воды | Наличие
7.9 | Углы изгиба раочей части ввер/вниз | 180/180
7.10 | Углы изгиба раочей части влево/вправо | 160/160
7.11 | Рабочая длина не менее, мм | 1680 мм
7.12 | Общая длина не менее, мм | 2005 мм
7.13 | Минимально видимое расстояние от дистального конца, не менее, мм | 3мм
7.14 | Наличие функции изменения жесткости вводимой части с рукоятки эндоскопа | Наличие
7.15 | Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации | Наличие
7.16 | Наличие специалного разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием | Наличие
7.17 | Наличие 4 прграммируемых кнопокна рукоятке эндоскопа для дистанционного управления | Наличие
7.18 | Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере,количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета | Наличие
8 | Гарантия не менее 12 мес.со дня ввода в эксплуатацию | 12 месяцев
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот №6 Гинекологическое кресло-кровать с электроприводом
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Общие требования
2 | Наименование | Указать
3 | Модель | Указать
4 | Производитель, страна происхождения | Указать
5 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Указать №, срок действия
6 | Сертификат соответствия | Наличие | Указать №, срок действия
7 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие | Указать №, срок действия
8 | Инструкция на русском языке | Наличие
9 | Год выпуска, не ранее | 2007
10 | Технические характеристики
11 | Материал основного каркаса - сталь с двойным эпоксидным покрытием | Наличие
12 | Материал заглушек - ABS пластик | Наличие
13 | Ложе с двухсекционным матрацным основанием | Наличие
14 | Материал ложа: обивка легкомоющимся кожзаменителем, устойчивым к истиранию и воздействию чистящих и дезинфицирующих средств | Наличие
15 | Цвет ложа: красный/синий на выбор заказчика | Наличие
16 | Ширина кровати не менее, мм | 950
17 | Длина кровати не менее, мм | 2200
18 | Ширина ложа без подлокотников не менее, мм | 600
19 | Длина ложа без ножной секции не менее, мм | 1900
20 | Изменение высоты минимум/максимум, мм | 580/980
21 | Спинная секция, регулировка диапазон не менее, град. | 10-60
22 | Привод спинной секции полностью электрический | Наличие
23 | Механизм управления приводом: электродвигатель и ножной пульт управления | Наличие
24 | Механическая функция перевода в реанимационное положение: рукоятка Quck release- экстренная разблокировка секций без участия электромоторов (перевод в горизонтальное положение) | Наличие
25 | Трансформация из положения кресла до положения кровати, с помощью специального матраса ножная секция | Наличие
26 | Штыревые гнёзда для установки кронштейна для внутривенных вливаний по периметру ложа не менее, шт | 2
27 | Диаметр гнёзд для установки кронштейна для внутривенных вливаний не более, мм | 150
28 | Подголовник: индивидуально регулируемая съёмная подушечка | Наличие
29 | Опоры для колен по Геппелю: гинекологические подколенники съёмные, регулируются по высоте и углу поворота | Наличие
30 | Подлокотники: регулируются с возможностью расположения для внутривенных вливаний | Наличие
31 | Упоры для рук: дугообразные, регулируются по углу поворота | Наличие
32 | Гинекологический лоток: выдвижное судно из нержавеющей стали под тазовой секцией | Наличие
33 | Колёса: с индивидуальным тормозными устройствами, стальное основание, серая немаркая резина, диаметрколес, не менее, см | 13
34 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот №7 Цифровой видеокольпоскоп напольный мобильный
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование оборудования | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Страна производитель | Наличие
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Указать
7 | Цель применения | Визуальное исследование и диагностирование гинекологических и онкогинекологических заболеваний
8 | Видеокамера | Цифровая оптико-электронная видеокамера SONY Super HAD color digital CCD или эквивалент
9 | Разрешение | Не менее 480 линий, 680000 пикселей
10 | Интерфейс выходного сигнала видеокамеры | S-Video
11 | Режим фокусирования | Автоматический и ручной
12 | Рабочее фокусное расстояние, мм | Автофокусирование-200-300мм
Ручная фокусировка-150-350мм
13 | Глубина изображения | Не менее 5-120мм
14 | Максимальное увеличение | Не менее 25×
15 | Диаметр поля зрения: | Не менее 120 мм
16 | Источник света | Ультра-белый светодиодный холодный свет
17 | Тип освещения | Циркулярный, направленный, коаксиальный.
18 | Количество светодиодов | Не менее 36
19 | Освещенность | Не менее 2200 люкс
20 | Встроенный электронный зеленый фильтр | Наличие
21 | Функция замораживания картинки (стоп-кадр) | Наличие
22 | Встроенный фильтр | Зелёный, для визуализации сосудов
23 | Возможность непрерывной работы | Не менее 8ч
24 | Номинальное напряжение | 220 В, 50 Hz
25 | Инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие
26 | Русскоязычное меню | Наличие
27 | Прямая стойка | Наличие
28 | Механические требования к стойке кольпоскопа
29 | Максимально возможная высота головки кольпоскопа | 950 мм
30 | Минимально возможная высота головки кольпоскопа | 1190 мм
31 | Диапазон регулировки высоты головки кольпоскопа | 240 мм
32 | Диапазон изменения угла наклона головки кольпоскопа | Не менее 180 С
33 | Программное обеспечение для обработки и архивации полученных данных | Наличие
34 | Программа должна включать:
35 | карту видеозахвата | Наличие
36 | Возможности программы
37 | - интерфейс на русском языке | Наличие
38 | - формирование диагнозов (кольпоскопического, гистологического, цитологического, клинического) в соответствии с классификациями диагнозов принятыми в России (МКБ 10 и др.) | Наличие
39 | - формирование базы пациентов с наличием поисковой системы | Наличие
40 | - архивация и обработка изображения | Наличие
41 | - формирование отчетов по результатам исследования | Наличие
42 | - проведение статистического анализа по результатам исследования. | Наличие
43 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О
Лот № 8 Комплект силового оборудования и инструментов для обработки кости в травматологии и ортопедии.
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия
6 | Комплект силового оборудования и инструментов для обработки кости в травматологии и ортопедии. | Наличие
7 | Технические характеристики:
8 | Предлагаемый набор должен выполнять следующие функции: | сверление, нарезание резьбы, проведение спиц, пиление
9 | Привод пневматический, модульный | Наличие
10 | Рекомендованное рабочее давление для привода, атмосфер | 6 - 7
11 | Количество приводов, не менее | 1
12 | Максимальный уровень шума, dB | 72
13 | Рабочая температура, не выше, град.С | 40
14 | Температурный диапазон хранения и транспортировки, град.С | -20 - +70
15 | Диаметр сквозного канала в приводе, мм | 3,2
16 | Максимальный вес без насадок, не более, гр | 780
17 | Выходная мощность, не менее, В | 120
18 | Вращающий момент для сверления, не менее, Nm | 4.7
19 | Скорость вращения ротора, не менее, об/мин | 900
20 | Плавная регулировка скорости вращения | Наличие
21 | Диапазон плавной регулировки скорости вращения, об/мин | 0 - 900
22 | Возможность моментального включения реверса, без предварительной остановки вращения ротора | Наличие
23 | Расход сжатого газа, не более, л/мин | 250
24 | Смена насадок без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
25 | Замена рабочих инструментов без дополнительных устройств: ключей, зажимов | Наличие
26 | Выполняемые операции:
27 | Сверление кортикальной кости | Наличие
28 | Сверление губчатой кости | Наличие
29 | Проведение спиц, в том числе на заданную глубину | Наличие
30 | Рассверливание оригинальным DHS/DCS инструментом | Наличие
31 | Возможность работы оригинальным AO/ASIF инструментом | Наличие
32 | Пиление осциллирующее | Наличие
33 | Пиление возвратно-поступательное | Наличие
34 | Сверление под контролем Электронно-оптического преобразователя | Наличие
35 | Рассверливание интрамедуллярных каналов и вертлужной впадины | Наличие
36 | Возможность усовершенствования и дополнения имеющегося комплекта при развитии системы фирмой-производителем | Наличие
37 | Возможность дополнения и расширения функций комплекта при необходимости | Наличие
38 | Сверление осцилляторное | Наличие
39 | Комплектация:
40 | Дрель пневматическая (1 шт) | Наличие
41 | Головка под ключ для пневматической дрели (1 шт) | Наличие
42 | Работа сверлящим и режущим инструментом с диаметром не более, мм | 6,5
43 | Ключ для головки (1 шт) | Наличие
44 | Головка большая, безключевая (1 шт) | Наличие
45 | Для инструмента диаметром не более, мм | 6,5
46 | Головка быстрого соединения для дрели пневматической (1 шт) | Наличие
47 | Головка быстрого соединения для DHS/DCS разверток (1 шт) | Наличие
48 | Головка быстрого соединения для спиц Киршнера (1 шт) | Наличие
49 | Для спиц диаметром, мм | от 0.6 до 3.2
50 | Осциллирующая пила-насадка с быстрым соединением для пневматической дрели (1 шт) | Наличие
51 | Возможность регулировки амплитуды колебаний в пределах, градусов | от 2,5 до 5,0
52 | Максимальная частота осцилляций не менее | 14000 в минуту
53 | Фиксация режущего полотна в насадке без использования дополнительных ключей | Наличие
54 | Лезвие для осциллирующей пилы-насадки (20 шт) | Наличие
55 | Длина лезвия 91мм; длина рабочей части лезвия 71мм; ширина рабочей части лезвия 27мм; толщина - 1.0 мм | Наличие
56 | Щетка для инструмента (1 шт) | Наличие
57 | Диаметр, мм | 3,2
58 | Двойной возд.шланг системы Synthes, в комлекте с держателем шланга (1 шт) | Наличие
59 | Длина шланга, метров | 3
60 | Двойной воздушный шланг системы Synthes, в комплекте с держателем шланга (1 шт) | Наличие
61 | Длина шланга, метров | 5
62 | Адаптер для смазывания пневмомашин (1 шт) | Наличие
63 | ARO- быстрое соединение с резьбой (1 шт) | Наличие
64 | Масленка (2 шт) | Наличие
65 | Фильтр для воздуха с регулятором давления для пневмодрели (1 шт) | Наличие
66 | Компрессор (1 шт) | Наличие
67 | Обьем, литров | 100
68 | Шланг армированный (50 м) | Наличие
69 | допустимое рабочее давление, не менее, атм | 10
70 | Хомут (4 шт) | Наличие
71 | Штуцер для разводки на операционные (2шт) | Наличие
72 | Штуцер для разводки на операционные (2шт) | Наличие
Должность:______________ ______________ __________________________
подпись,МП |  |  | Ф.И.О

## №3
Приложение №3
Техническое задание
№ лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место поставки | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1* | Стол операционный | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 5 | 550 | 2750 | МУЗ МСЧ №7, г. Пермь, ул. Писарева 56 | Средства ОМС
2* | Коагулятор (электрохирургический генератор) | не более 60 дней | 5 дн. | 24 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 4 | 308.25 | 1233 | МУЗ МСЧ №7, г. Пермь, ул. Писарева 56 | Муниципальный бюджет
3* | Аппарат ультразвуковой диагностический цифровой | не более 60 дней | 5 дн. | не менее 24 мес. на аппарат, 12 месяцев на датчики с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 2000 | 2000 | МУЗ МСЧ №7, г. Пермь, ул. Писарева 56 | Муниципальный бюджет
4* | Фиброгастроскоп | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 450 | 450 | МУЗ МСЧ №7, г. Пермь, ул. Писарева 56 | Муниципальный бюджет
5* | Колоноскоп | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 320 | 320 | МУЗ МСЧ №7, г. Пермь, ул. Писарева 56 | Муниципальный бюджет
6* | Гинекологическое кресло-кровать с электроприводом | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  | не ранее 2008 | 5 | 250 | 1250 | МУЗ МСЧ №7, г. Пермь, ул. Писарева 56 | Муниципальный бюджет
7* | Цифровой видеокольпоскоп напольный мобильный | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 2 | 270 | 540 | МУЗ МСЧ №7, г. Пермь, ул. Писарева 56 | Муниципальный бюджет
8* | Комплект силового оборудования и инструментов для обработки кости в травматологии и ортопедии. | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 950 | 950 | МУЗ МСЧ №7, г. Пермь, ул. Писарева 56 | Муниципальный бюджет