Приложение № 2

к извещению № Кт001-06/02

от        06 февраля2008 г.

| Шунтирующая система для лечения гидроцефалии с клапаном с контурным дном стандартного размера ,среднего давления |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клапан с контурным дном, для установки на кость черепа | наличие |  |
| Уровень давления | средний |  |
| Высота профиля клапана не более, мм | 7,5 |  |
| Длина (без коннекторов) не более, мм | 32 |  |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |  |
| Рентгеноконтрастные метки в местах соединения клапан-катетер на входном и выходном коннекторе | наличие |  |
| Штриховые коды указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |  |
| Клапан поставляется в комплекте с вентрикулярным и кардио-перитонеальными катетерами | наличие |  |
| Вентрикулярный катетер не менее, см | 23 |  |
| Наличие маркеров длины | наличие |  |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |  |
| Импрегнация барием | наличие |  |
| Кардиоперитониальный катетер с закрытым концом длиной не менее, см | 90 |  |
| Материал всех компонентов без примеси латекса | наличие |  |
| Отсутсвие металлических деталей | наличие |  |
| Стерильная упаковке | наличие |  |
| Шунтирующая система для лечения гидроцефалии у новорожденных, с мини-клапаном, среднего давления |  |  |
| Клапан с плоским дном, для установки на кость черепа | наличие |  |
| Высота профиля клапана не более, мм | 4 |  |
| Длина (без коннекторов) не более, мм | 20 |  |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |  |
| Рентгеноконтрастные метки в местах соединения клапан-катетер на входном и выходном коннекторе | наличие |  |
| Штриховые коды указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |  |
| Клапан поставляется в комплекте с мини-вентрикулярным и мини-кардиоперитонеальными катетерами | наличие |  |
| Мини-вентрикулярный катетер, см | 23 |  |
| Наружный диаметр не более, мм | 2,1 |  |
| Маркеры длины | наличие |  |
| Угловая клипса | наличие |  |
| Импрегнация барием | наличие |  |
| Мини-кардиоперитонеальный катетер с закрытым концом, см | 90 |  |
| Наружный диаметр не более, мм | 2,1 |  |
| Маркеры длины | наличие |  |
| Материал всех компонентов без примеси латекса | наличие |  |
| Отсутсвие металлических деталей | указать |  |
| Поставляется в стерильной упаковке | указать |  |