### СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента				       Главный врач МУЗ ГКБ №4

внутреннего аудита и				       ______________Д.В.Тришкин

экономики отраслей                                                       ______________2008 года

муниципального хозяйства

__________А.А.Баландина

_______________2008 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку консолей реанимационных

одноплечевых шарнирных без электропривода

г. Пермь, 2008 год

Извещение № 24К от 08.02.2008 г. о проведении открытого конкурса  на  право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования.

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 (МУЗ ГКБ №4)(614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, e-mail: hosp4perm@mail.ru, тел. 265-98-29) извещает о проведении открытого конкурса  на  право заключения Муниципального контракта на поставку консолей реанимационных одноплечевых шарнирных без электропривода, в том числе:

| № лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс. руб.) | Место поставки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 5* | Консоль реанимационная одноплечевая шарнирная без электропривода | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | Не ранее 2008 год | 12 | 120 | 1720 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |

Кроме поставки медицинского оборудования  необходимо выполнение вспомогательных услуг в пятидневный срок после поставки: монтаж и установка, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала.

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены соответствующего лота.

Конкурсная документация в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет предоставлена бесплатно заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. Ким,2 или может быть получена с официального сайта администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Представляемые в запечатанных конвертах заявки на участие в конкурсе принимаются с дня следующего после дня опубликования и размещения данного извещения до 10.00 12.03.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 2. Участники, не успевшие подать заявки до 10.00 12.03.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 2,  могут подать заявки на участие в конкурсе с 11.20 12.03.2008 г. до момента вскрытия конвертов на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, которое состоится  в 11.20 12.03.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23 (малый зал). Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе и подведение итогов назначено на 19.03.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

- Общие сведения

1. Общие сведения

Заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4» (МУЗ ГКБ № 4) извещает о проведении открытого конкурса  на  право заключения муниципального контракта на поставку консолей реанимационных одноплечевых шарнирных без электропривода.

Адрес заказчика: 614000, г. Пермь, ул. Ким, 2, e-mail: hosp4perm@mail.ru, тел. 265-98-29.

Техническое задание:

| № лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место поставки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 5* | Консоль реанимационная одноплечевая шарнирная без электропривода | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2008 | 12 | 120 | 1720 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |

Примечание: для данного лота, отмеченного * параметры и характеристики указаны в приложении № 4 «Технические характеристики  закупаемой продукции».

Источник финансирования: средства муниципального бюджета 1720,00 тыс. руб.

2. Требования к участникам размещения заказа

К участию в открытом конкурсе допускаются любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Устанавливаются следующие  требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

3. Содержание и форма заявки на участие в конкурсе

В отношении лота участник размещения заказа подаёт одну заявку на участие в конкурсе, которая содержит:

1. Предложение об условиях исполнения муниципального контракта, по форме, указанной в приложении № 1.

2. Анкету участника размещения заказа, по форме приложения № 2.

3. Таблицу цен, по форме приложения № 5.

4. Предметное предложение о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых товаров, по форме приложения № 6.

5. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц).

Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).

Копию документа удостоверяющего личность (для иных физических лиц).

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

7. Копии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия  на предлагаемые к поставке товары.

8. Документ,  подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа в отношении определенного лота вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Один участник размещения заказа вправе подать самостоятельные заявки на несколько лотов или на все лоты. При этом каждая такая заявка должна соответствовать требованиям настоящего раздела конкурсной документации.

Заявка на участие в конкурсе составляется на русском языке.

4. Требования к описанию участником размещения заказа предлагаемого товара

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта, анкета участника размещения заказа, предложение о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых товаров (Приложение № 6 «Предметное предложение»), отпечатанные или разборчиво написанные чернилами, должны быть подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа, и скреплены печатью (для юридических лиц). Копии прилагаемых документов должны быть заверены участником размещения заказа.

В Предложении об условиях исполнения муниципального контракта (Приложении № 1) участник размещения заказа должен в соответствующих местах указать: свое наименование, номер лота, цену лота, год выпуска товара, срок гарантии, объем гарантии, срок поставки товара (в календарных днях со дня подписания муниципального контракта), срок предоставления вспомогательных услуг (в календарных днях). Год выпуска предлагаемого товара должен быть не ранее 2008 года. Срок гарантии, объем гарантии не должны быть менее требуемых заказчику и указанных в техническом задании. Срок поставки товара, срок предоставления вспомогательных услуг  не должны быть более требуемых заказчику и указанных в техническом задании.

Предметное предложение должно быть выполнено по форме Приложения № 6 применительно к соответствующему лоту. В столбце 4 таблицы необходимо указать характеристики и свойства предлагаемых товаров. Характеристики предлагаемого товара должны соответствовать характеристикам и свойствам товара, требуемым заказчику.

5. Затраты на участие в открытом конкурсе

Участники размещения заказа несут все расходы по подготовке и подаче заявок на участие в конкурсе, заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов открытого конкурса.

II. Требования заказчика к поставляемым товарам и условиям поставки

1. Требования к товарам и условиям поставки

Поставляемые  товары  должны соответствовать требованиям заказчика, указанным в техническом задании (Приложение № 3). Номенклатура товаров и их характеристики должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 4 «Технические характеристики закупаемой продукции», соответствовать установленным ГОСТам. Соответствие товаров установленным требованиям должно быть подтверждено сертификатами соответствия и регистрационными удостоверениями.

Дата изготовления поставляемых товаров должна быть не ранее 2008 года.

Место поставки – МУЗ ГКБ № 4, г. Пермь, ул. Ким,2.

Срок гарантии на поставляемые товары указан в приложении №3 «Техническое задание» по лоту.

Объем гарантии должен распространяться на весь товар и составлять 100%.

Кроме поставки медицинского оборудования  необходимо выполнение вспомогательных услуг в пятидневный срок после поставки: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Датой поставки партии товара считается дата в товарно-транспортной накладной с отметкой получателя о дате получении товара и о его  соответствии требованиям Контракта и спецификации.

2. Форма, сроки и порядок оплаты товара

Заказчик оплачивает поставленные товары путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком:

- товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и о его соответствии условиям Контракта и спецификации;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сверки задолженности между Поставщиком и Заказчиком.

Валюта оплаты товара – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

III. Цена лота

Цена лота, указываемая участником размещения заказа в заявке, должна включать все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

Указываемая участником размещения заказа цена лота не должна превышать указанную в извещении начальную (максимальную) цену лота, в ином случае участник размещения заказа не будет допущен до участия в открытом конкурсе.

Цена лота определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

IV. Подача заявок на участие в открытом конкурсе

Запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе, должен быть подан в МУЗ ГКБ № 4 по адресу: г. Пермь, ул. Ким, 2  с 11.02.2008 г. до 10.00 12.03.2008 г.

Участник размещения заказа подаёт заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса и № лота, на участие в котором подается данная заявка, и фраза «Не вскрывать до 11.20 12.03.2008 г.».

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируются заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдаст расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения, регистрационного номера конверта.

Участники, не успевшие подать заявки до 10.00 12.03.2008 г. по адресу ул. Ким, 2, могут подать заявки на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии, которое состоится  в 11.20 12.03.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

V. Изменения заявок на участие в конкурсе и их отзыв

Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе, направив подписанное уполномоченным лицом письменное уведомление об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе.

Никакие изменения не вносятся в заявки после  вскрытия конвертов.

Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

VI. Разъяснения конкурсной документации и внесение в нее изменений

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее срока, установленного законодательством0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. В течение одного дня разъяснение конкурсной документации будет размещено заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения публикуются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для публикации и размещения извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней изменения в конкурсной документации направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которые получили конкурсную документацию у заказчика. Срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе срок составлял не менее чем двадцать дней.

VII. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе назначено на 11.20 12.03.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

Перед вскрытием конвертов, конкурсная комиссия представляет присутствующим возможность подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки.

Перед вскрытием конвертов участники размещения заказа или их представители, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, предоставив документы, удостоверяющие личность и документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от лица участника размещения заказа, регистрируются в «листе присутствующих участников размещения заказа».

Конкурсной комиссией публично вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов с заявками оглашаются и заносятся в протокол:

- наименование для юридического лица; фамилия, имя, отчество для физического лица;

- почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения муниципального контракта, в том числе цена лота и срок поставки.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа в отношении одного лота двух и более заявок на участие в конкурсе  при условии, что поданные ранее заявки в отношении этого лота таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа в отношении этого лота не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

После окончания процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком. Указанный протокол будет размещен заказчиком на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) в течение дня, следующего после дня подписания.

Полученные после начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес участника размещения заказа) и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

Заявки на участие в конкурсе, включая сопроводительные документы, которые не были оглашены во время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в отношении определенного лота подана  только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в протокол заседания конкурсной комиссии вносится информация о признании конкурса по такому лоту несостоявшимся.

VIII. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

19.03.2008 г. конкурсная комиссия рассмотрит заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ. Конкурсная комиссия примет в отношении каждого участника размещения заказа решение о допуске к участию в конкурсе и признании его участником конкурса по соответствующему лоту или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

Данное решение оформляется протоколом, который содержит применительно к каждому лоту сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком и в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru). Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляется уведомление о принятых конкурсной комиссией решениях.

IX. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

19.03.2008 г. конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса и определит победителя открытого конкурса.

Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются: цена лота (коэффициент значимости 0,8) и срок поставки товара (коэффициент значимости 0,2) в календарных днях.

Оценка заявок, поданных в отношении определенного лота, производится в следующем порядке:

Цена лота: заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается балл равный 100 (Ц1=100) при этом цена такой заявки на участие в конкурсе принимается за Х1. За Y1…Yn принимаются цены в остальных заявках. Баллы остальных заявок рассчитываются по формуле: Ц(2…n)=X1/Y(2…n)*100.

Срок поставки товара: заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком поставки товара (со дня подписания муниципального контракта) присваивается балл равный 100 (Т1=100) при этом срок поставки товара в такой заявке на участие в конкурсе принимается за Q1. За L2...Ln принимаются сроки поставки товара в остальных заявках. Баллы остальных заявок рассчитываются как: Т(2...n) = Q1/L(2...n)*100.

Суммарный балл (ОБ) заявки рассчитывается на основании суммы баллов с применением коэффициентов значимости по формуле:

ОБ(1…n)=Ц(1…n)*0,8+T(1…n)*0,2

На основании набранных суммарных баллов, конкурсная комиссия сопоставляет и ранжирует заявки всех участников конкурса в отношении определенного лота по убыванию. Первый номер в отношении определенного лота присваивается заявке имеющей наибольший суммарный балл (лучшие условия исполнения контракта).

Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе установлено, что две или более заявок набрали одинаковый суммарный балл (одинаковые условия исполнения контракта) в отношении определенного лота, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок (согласно журналу регистрации), имеющих такой же суммарный балл.

Победителем конкурса в отношении определенного лота, признается участник конкурса, заявке которого, поданной в отношении этого лота, присвоен первый номер.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который содержит в отношении каждого лота информацию о  месте и дате проведения оценки и сопоставления заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставления заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении в отношении каждого лота о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей) и почтовые адреса  участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня подписания протокола, он будет размещен на сайте администрации г.Перми (www.gorodperm.ru) и в течение пяти дней опубликован в официальном печатном издании.

X. Обеспечение заявки на участие в конкурсе

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены соответствующего лота. Участник размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены лота в качестве обеспечения конкурсной заявки.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе перечисляется по следующим реквизитам:

получатель – МУЗ ГКБ № 4           ИНН/КПП     5906014900/590601001

Департамент финансов администрации города Перми ( ГКБ № 4 л/с 04920010616)

РКЦ г. Перми сч. 40302810900000000007    БИК 045744000

В назначение платежа указать: «обеспечение конкурсной заявки на поставку консолей реанимационных одноплечевых шарнирных без электропривода ГКБ № 4 по лоту № 1».

Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям конкурса.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

1. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса;

2. Победителю конкурса – в течение пяти дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса;

- Участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

- Участникам размещения заказа, чьи заявки не были допущены до участия в конкурсе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

XI. Заключение контракта

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю открытого конкурса, или лицу, с которым заключается муниципальный контракт, один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и  муниципальный контракт, который составляется путем включения условий заявки на участие в конкурсе победителя в проект  муниципального контракта (приложение № 7).

Победитель открытого конкурса или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, обязан в течение 13 дней, но не ранее десяти дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок, подписать контракт и представить его заказчику.

В случае, если победитель конкурса или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, в вышеуказанный срок не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя открытого конкурса от заключения муниципального контракта,  заказчик в трехдневный срок вправе заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Приложение №1

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта

Главному врачу МУЗ ГКБ №4

Д.В. Тришкину

«……………………………………………………………………………………………»,

(наименование участника размещения заказа)

изучив конкурсную документацию по открытому конкурсу на  право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, предлагает поставить товары, предусмотренные лотом №______ и соответствующие требованиям, предусмотренным  конкурсной документацией,

по цене__________________________________(цифрами и прописью) рублей;

со сроком поставки товара _______________________________ (цифрами и прописью) календарных дней со дня подписания муниципального контракта;

сроком предоставления вспомогательных услуг______________________(цифрами и прописью) дней с момента поставки;

сроком гарантии_______________(цифрами и прописью) месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

объемом гарантии ______________;

годом выпуска предлагаемого к поставке товара __________________

и обязуется в случае признания победителем конкурса по этому лоту и заключения муниципального контракта, осуществить поставку товаров, предусмотренных  указанным лотом.

Приложения:

- Анкета участника размещения заказа

- Таблица цен

- Предметное предложение

- Копии сертификатов соответствия

- Копии регистрационных удостоверений

- Документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участи в конкурсе

- ….

_________________________		_________________			_____________

(должность) 				        (подпись) 			        (ф. И. О.)

Приложение № 2

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы

___________________________________________________________________

- Место нахождения

____________________________________________________________________

- Почтовый адрес

____________________________________________________________________

- номер контактного телефона: _________________________________________

2. Для физических лиц:

-    Фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________

- паспортные данные

___________________________________________________________________

- сведения о месте жительства

___________________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________.

_______________________                      _________________            ____________________

(должность) 	               (подпись, М.П.)	          (ф.и.о.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место поставки | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 5* | Консоль реанимационная одноплечевая шарнирная без электропривода | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2008 | 12 | 120 | 1720 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |

| Приложение № 4 |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики закупаемой продукции |  |
| Характеристики | Параметры и условия |
| 1 | 2 |
| Лот № 1 Консоль реанимационная одноплечевая шарнирная без электропривода |  |
| Параметры и условия | Требование |
| Общие требования |  |
| Наименование, модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Год выпуска | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат | Наличие |
| Гарантия не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |
| Инструктаж специалистов на рабочем месте | Наличие |
| Инструкция на русском языке | Наличие |
| Комплектация на одну консоль: |  |
| Материал изготовления рабочего блока | Гальванизированная сталь |
| Требования к покрытию | III класс ГОСТ 9.032. Поверхности устойчивы к воздействию дезинфекционных моющих растворов, используемых в соответствии с ОСТ 42-21-2. |
| Высота, мм | не менее 2000 |
| Длина плеча консоли (мм) | 700 - 900 |
| Угол поворота плеча вокруг центральной оси | не менее 300º |
| Угол поворота рабочего блока вокруг цетральной оси | не менее 300º |
| Колличество плеч | 1 |
| газовые клапаны (кислород) | 2 |
| газовые клапаны (воздух) | 2 |
| газовые клапаны (закись азота) | 1 |
| газовые клапаны (углекислый газ) | 1 |
| Газовые штекеры (кислород) | 2 |
| Газовые штекеры (воздух) | 2 |
| Газовые штекеры (закись азота) | 1 |
| Газовые штекеры (углекислый газ) | 1 |
| Стандарт газовых клапанов и штекеров | DIN |
| Подаваемые медицинские газы | кислород, сжатый воздух, закись азота, углекислый газ |
| Колличество приборных полок | 1 |
| Габариты приборной полки (мм) | не менее 400х400х60 |
| Максимальная нагрузка на полку (кг) | не менее 30 |
| Колличество электрических розеток | 12 |
| Суммарная мощность электроаппаратуры, подключаемой к розеткам консоли должна быть (не более), кВт | 4 |
| Клеммы заземления | Наличие |
| Автомат защиты на 16А | Наличие |
| Индикатор наличия электропитания | Наличие |
| Клемма зануления | Наличие |
| Напряжение электрической сети, подводимой к консоли (однофазное) | 220 В, 50 Гц |
| Колличество рельсов для крепления навесного оборудования | 2 |
| Габариты рельсов для крепления навесного оборудования (длина - ширина - толщина ) мм | 400-30-10 |
| Монтажный комплект | Наличие |

| Приложение №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица цен |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участника размещения заказа____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота |  | Наименование |  |  | Количество | Цена за единицу (тыс. руб.) | Цена контракта |  | Место поставки |
| 1 |  | 2 |  |  | 7 | 8 | 9 |  | 11 |
| 5* |  | Консоль реанимационная одноплечевая шарнирная без электропривода |  |  | 12 |  |  |  | МУЗ ГКБ№ 4, г. Пермь, ул. Ким, 2 |
| Должность:______________ _________________________ __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпись,МП |  | Ф.И.О. |  |  |
| Приложение № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предметное предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участника размещения заказа:_________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предлагаемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лот № 1 Консоль реанимационная одноплечевая шарнирная без электропривода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Параметры и условия |  |  | Требование |  |  |  | Предлагаемые параметры и условия |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
|  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование, модель |  |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения |  |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 3 | Год выпуска |  |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение |  |  | Наличие |  |  |  | от _________№________, сроком действия до ________________________ |  |
| 5 | Сертификат |  |  | Наличие |  |  |  | от _________№________, сроком действия до ________________________ |  |
| 6 | Гарантия не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 7 | Инструктаж специалистов на рабочем месте |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 8 | Инструкция на русском языке |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплектация на одну консоль: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Материал изготовления рабочего блока |  |  | Гальванизированная сталь |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.2 | Требования к покрытию |  |  | III класс ГОСТ 9.032. Поверхности устойчивы к воздействию дезинфекционных моющих растворов, используемых в соответствии с ОСТ 42-21-2. |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.3 | Высота, мм |  |  | не менее 2000 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Длина плеча консоли (мм) |  |  | 700 - 900 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.5 | Угол поворота плеча вокруг центральной оси |  |  | не менее 300º |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.6 | Угол поворота рабочего блока вокруг цетральной оси |  |  | не менее 300º |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.7 | Колличество плеч |  |  | 1 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.8 | газовые клапаны (кислород) |  |  | 2 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.9 | газовые клапаны (воздух) |  |  | 2 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.10 | газовые клапаны (закись азота) |  |  | 1 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.11 | газовые клапаны (углекислый газ) |  |  | 1 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.12 | Газовые штекеры (кислород) |  |  | 2 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.13 | Газовые штекеры (воздух) |  |  | 2 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.14 | Газовые штекеры (закись азота) |  |  | 1 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.15 | Газовые штекеры (углекислый газ) |  |  | 1 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.16 | Стандарт газовых клапанов и штекеров |  |  | DIN |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.17 | Подаваемые медицинские газы |  |  | кислород, сжатый воздух, закись азота, углекислый газ |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.18 | Колличество приборных полок |  |  | 1 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.19 | Габариты приборной полки (мм) |  |  | не менее 400х400х60 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.20 | Максимальная нагрузка на полку (кг) |  |  | не менее 30 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.21 | Колличество электрических розеток |  |  | 12 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.22 | Суммарная мощность электроаппаратуры, подключаемой к розеткам консоли должна быть (не более), кВт |  |  | 4 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.23 | Клеммы заземления |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Автомат защиты на 16А |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Индикатор наличия электропитания |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Клемма зануления |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Напряжение электрической сети, подводимой к консоли (однофазное) |  |  | 220 В, 50 Гц |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.28 | Количество рельсов для крепления навесного оборудования |  |  | 2 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.29 | Габариты рельсов для крепления навесного оборудования (длина - ширина - толщина ) мм |  |  | 400-30-10 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 1.30 | Монтажный комплект |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 67 | Описание |  |  | Система с адсорбером для детей и адсорбером для взрослых для подачи дыхательной смеси во время анестезии. Возможность работы по полузакрытому, закрытому, полуоткрытому/открытому контуру. Подходит для низкопоточной анестезии. |  |  |  | Указать параметры |  |
| 68 | Встроенное газоотсасывающее устройство для отвода уходящих газов |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 69 | Электронный ротаметр на 3 газа (кислород, закись азота, воздух) |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 70 | Мониторинг потока свежей смеси |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 71 | Система защиты от гипоксической смеси при скорости потока проходящего газа О2, N2O, AIR менее 0,1 л/мин |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 72 | Отображение расхода газов за время операции |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 73 | Поглотитель: 900 г натронной извести |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 74 | Габаритные размеры не более, мм |  |  | 560х520х1325 |  |  |  | Указать параметры |  |
| 75 | Вес не более, кг |  |  | 75 |  |  |  | Указать параметры |  |
| Должность:______________ ______________ __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись,МП |  |  | Ф.И.О |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____________

на поставку консолей реанимационных одноплечевых шарнирных

без электропривода

г. Пермь                                                                                            «         » ___________2008 года

МУЗ ГКБ № 4, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главного врача Тришкина Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Конкурсной комиссии  от  "_____" ____________ 2008г. (протокол № ___)   заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1 ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ, товары и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять их и оплатить.

1.2 Наименования, цена, количество товаров, сроки поставки, сроки гарантии, сроки выполнения вспомогательных услуг и место поставки предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Качество и комплектность товара

2.1 Поставляемый  товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по комплектности - требованиям, указанным в Приложении № 2 к Контракту.

2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке для всех товаров, в том числе импортного происхождения).

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться  с  момента ввода товара  в эксплуатацию, зафиксированного датой акта ввода товара в эксплуатацию.

2.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач  или иных несоответствий условиям Контракта и спецификации при приемке, монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 30 (тридцати) дней  исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

3.Тара, упаковка и маркировка

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Сроки и порядок поставки

4.1 Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации к Контракту, с момента подписания Контракта. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2 Товар поставляется ЗАКАЗЧИКУ по накладной. Поставка оформляется актом сдачи-приемки. ЗАКАЗЧИК осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 рабочих дней с момента получения извещения ПОСТАВЩИКА о готовности товара к отгрузке. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество, качество и комплектность, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта сдачи-приемки.

4.5. ЗАКАЗЧИК может в одностороннем порядке  до момента поставки товара путем направления письменного уведомления  в адрес ПОСТАВЩИКА внести изменения в контракт в части места доставки товара.

4.6. Товар, не соответствующий по комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

4.7. Не позже дня, следующего за днем подписания акта ввода товара в эксплуатацию, ПОСТАВЩИК оформляет с  ЗАКАЗЧИКОМ акт сверки задолженности. ЗАКАЗЧИК заверяет оформленный акт сверки задолженности в течение 3 (трех) рабочих дней и возвращает его ПОСТАВЩИКУ.

4.8. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по настоящему Контракту (полностью или в отношении соответствующей части товара) с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

5. Вспомогательные услуги

5.1. ПОСТАВЩИКОМ должны быть осуществлены  в пятидневный срок после поставки товара его монтаж, установка, пусконаладочные работы, инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика и ввод товара в эксплуатацию. Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом, подписываемым сторонами.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании конкурса, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

6.2. Цена включает все расходы по поставке товаров ЗАКАЗЧИКУ и выполнению вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

6.3. ЗАКАЗЧИК оплатит поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары по утвержденной  спецификации путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 дней после получения комплекта документов в следующем составе: счета-фактуры, накладной, акта сверки задолженности между ПОСТАВЩИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ, акта сдачи-приемки товара, акта ввода товара в эксплуатацию.

7.Ответственность

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Контракта ПОСТАВЩИК:

7.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Контрактом сроки, просрочку выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

7.2.3. За поставку товара с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего Контракта, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара.

7.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Расторжение Контракта в силу невыполнения его условий

8.1 Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Заключительные положения

9.1. Изменение условий Контракта  возможны только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения № 1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к Контракту.

9.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего Контракта решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но  с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течении 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

9.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

9.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

9.6. К настоящему Контракту прилагается:

9.6.1. Приложение № 1 - Спецификация на поставку медицинского оборудования.

9.6.2. Приложение № 2 - Технические характеристики поставляемого оборудования

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:                                                                                         ПОСТАВЩИК:

МУЗ ГКБ №4______________________

Адрес:                                                           	                                       Адрес:

Телефон:

Банковские реквизиты:                                                                        Банковские реквизиты:

Главный врач МУЗ ГКБ №4

________________ Д.В. Тришкин                                                       ______________

М.П.                                                                                                           М.П.

«_____»______________ 2008 г.			                             «_____»______________ 2008 г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2008 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик ____________________________________

Место поставки: МУЗ ГКБ № 4, г. Пермь, ул. Ким, 2.    Цена контракта _______________________

| №п/п | Наименование оборудования | Тип/ модель | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт | Сумма, руб. | Срок поставки, (дата) | Срок выполнения вспомогательных услуг, дни | Срок гарантии, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                           ___________________________

(м.п.)	                                                                                            (м.п.)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________2008 г.

Технические характеристики поставляемого оборудования

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                           ___________________________

(м.п.)	                                                                                            (м.п.)