Приложение № 2

к извещению № Кт001-06/02

от 06 февраля 2008 г.

| Шунтирующая система для лечения гидроцефалии с клапаном с плоским дном стандартного размера ,среднего давления |  |
| --- | --- |
| Клапан с плоским дном, для установки на кость черепа | наличие |
| Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной | наличие |
| Уровень давления, мм H20 | 70, +/- 10 |
| Высота профиля клапана не более, мм | 7,6 |
| Длина (без коннекторов) не более, мм | 40 |
| Ширина не более, мм | 12,1 |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Коды указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Вентрикулярный катетер | наличие |
| Вентрикулярный катетер не менее, см | 14 |
| Вентрикулярный катетер внутренний/внешний диаметр, мм | 1,4/2,7 |
| Наличие маркеров длины | наличие |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |
| Перитонеальный катетер | наличие |
| Перитонеальный катетер с открытым концом внутренний/внешний диаметр, мм | 1,0/2,2 |
| Перитониальный катетер с открытым концом длиной не менее, см | 120 |
| Импрегнация барием | наличие |
| Стерильная упаковка | наличие |
| Количество | 10 шт. |

| Шунтирующая система для лечения гидроцефалии с клапаном с плоским дном стандартного размера ,среднего давления с антисифоном |  |
| --- | --- |
| Клапан с плоским дном, для установки на кость черепа | наличие |
| Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной | наличие |
| Интегрированное антисифонное устройство с пружиной, рубиновым шариком и двумя путями для оттока ликвора | наличие |
| Уровень давления, мм H20 | 70, +/- 10 |
| Высота профиля клапана не более, мм | 7,6 |
| Длина с коннекторами не более, мм | 59,6 |
| Ширина не более, мм | 12,1 |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Коды указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Вентрикулярный катетер | наличие |
| Вентрикулярный катетер не менее, см | 14 |
| Вентрикулярный катетер внутренний/внешний диаметр, мм | 1,4/2,7 |
| Наличие маркеров длины | наличие |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |
| Перитонеальный катетер | наличие |
| Перитонеальный катетер с открытым концом внутренний/внешний диаметр, мм | 1,0/2,2 |
| Перитониальный катетер с открытым концом длиной не менее, см | 120 |
| Импрегнация барием |  |
| Стерильная упаковка | наличие |
| Количество | 2 шт. |

| Шунтирующая система для лечения гидроцефалии с клапаном с плоским дном стандартного размера ,среднего давления с катетерами пропитанными антибиотиками |  |
| --- | --- |
| Клапан с плоским дном, для установки на кость черепа | наличие |
| Механизм клапана с рубиновым шариком, рубиновым хомутом и стальной пружиной | наличие |
| Уровень давления, мм H20 | 70, +/- 10 |
| Высота профиля клапана не более, мм | 7,6 |
| Длина (без коннекторов) не более, мм | 40 |
| Ширина не более, мм | 12,1 |
| Резервуар для взятия проб ликвора и инъекций лекарственных средств | наличие |
| Коды указывающие направление тока ликвора и градацию по давлению | наличие |
| Вентрикулярный катетер пропитанный антибиотиками | наличие |
| Вентрикулярный катетер не менее, см | 14 |
| Вентрикулярный катетер внутренний/внешний диаметр, мм | 1,4/2,7 |
| Пропитка катетера 0,15% Клиндамицина и 0,054% Рифампицина, выделение антибиотиков в течение 28 дней после имплантации | наличие |
| Наличие маркеров длины | наличие |
| Угловая клипса с отверстиями для крепления | наличие |
| Перитонеальный катетер пропитанный антибиотиками | наличие |
| Перитонеальный катетер с открытым концом внутренний/внешний диаметр, мм | 1,0/2,2 |
| Перитониальный катетер с открытым концом длиной не менее, см | 120 |
| Пропитка катетера 0,15% Клиндамицина и 0,054% Рифампицина, выделение антибиотиков в течение 28 дней после имплантации | наличие |
| Импрегнация барием | наличие |
| Стерильная упаковка | наличие |
| Количество | 10 шт. |