Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 14 от 13.02.2008 г.

Техническое задание

на портативный пульсоксиметр AUTOCORR PLUS 3404 или эквивалент

| 1 | Наименование | Указать |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | От _______ № _______, сроком действия до___________ |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | От _______ № _______, сроком действия до___________ |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
| 7 | Портативный монитор пульсоксиметрии | Указать |  |
| 8 | Монитор проводит непрерывное измерение значений SpO2, частоты пульса и отображает на дисплее | Наличие |  |
| 9 | Монитор предназначен для использования в машинах скорой помощи и для внутрибольничной транспортировки пациентов. | Наличие |  |
| 10 | Мониторируемые параметры измерений: |  |  |
| 11 | SpO2 | Наличие |  |
| 12 | ЧСС | Наличие |  |
| 13 | Диапазон измерений SpO2 не уже, % | 0-100 |  |
| 14 | Точность измерений: |  |  |
| 15 | В диапазоне 70 -100% не более,% | ± 2 |  |
| 16 | В диапазоне 50-69% не более,% | ± 3 |  |
| 17 | Диапазон ЧСС не уже, уд / мин | 35- 250 |  |
| 18 | Усреднение: за 4,8 или 16 ударов пульса (по выбору пользователя) | Наличие |  |
| 19 | Сигнал сопровождения пульса: Точность сигнала меняется пропорционально изменению значения SpO2 | Наличие |  |
| 20 | Возможность регулировки громкости сигнала | Наличие |  |
| 21 | Насыщение пульса: |  |  |
| 22 | Диапазон измерений не уже, уд/ мин. | 30-254 |  |
| 23 | Дисплей: 10-ти сегментный, столбцовый индикатор | Наличие |  |
| 24 | Частота пульса: |  |  |
| 25 | Диапазон измерений не уже, уд/ мин. | 30-254 |  |
| 26 | Точность измерений в диапазоне 30-254 уд/мин не более, % | ± 2 |  |
| 27 | Усреднение: за 8 или 16 секунд (по выбору пользователя) | Наличие |  |
| 28 | Тренды: |  |  |
| 29 | Параметры: SpO2, ЧСС | Наличие |  |
| 30 | Интервал не более, сек | 30 |  |
| 31 | Емкость не менее, час | 21 |  |
| 32 | Питание: |  |  |
| 33 | Сетевой адаптер | Наличие |  |
| 34 | Входное напряжение: 230 В (переменное), 50-60ц | Наличие |  |
| 35 | Выходное напряжение: 12 В (постоянное), 1 А с изоляцией на 4 кВ | Наличие |  |
| 36 | Батарея: Максимальное время работы при полной зарядке не менее, час | 1,5 |  |
| 37 | Вес не более, кг | 2,3 |  |
| 38 | Габариты не более, мм | 254х89х14 |  |
| 39 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 40 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
| 41 | Количество, компл. | 3 |  |
| 42 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
| 43 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |

________________________		_________________		________________

(наименование поставщика)		         (подпись)		         (Ф.И.О.)

МП