РАЗЪЯСНЕНИЕ

по документации открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку

магниторезонансного томографа

(извещение № 168 К от 28.12.2007)

Вопрос: В разделе «Радиочастотная электроника» в пункте «мощность усилителя» указано требование «не менее, 5 кВт». Таким образом, возникает требование ТЗ, по которому чем больше мощность усилителя, тем лучше. Однако, при увеличении мощности передатчика, пропорционально увеличивается количество энергии, воздействующей на организм пациента, что может привести к ухудшению качества изображения вследствие повышения температуры тела и стимулирования периферической нервной системы. Также большая мощность ведет к повышению SAR-индекса (индекса радиочастотной  накачки пациента), что затрудняет проведение МР исследования, а в ряде случаев делает его невозможным.

Является ли формулировка «не менее, 5 кВт в разделе «Радиочастотная электроника» в пункте «мощность усилителя» действительным требованием конкурсной документации или имеет место опечатка, а требование данного пункта должно быть изложено как «не более 5 кВт»?

Ответ: большинство фирм-производителей используют системы мощности 4,0 – 5,0 кВт в отличие от других производителей, которые используют РЧ системы  меньшей мощностью  (например,  2,5 кВт), уже не соответствующие современным технологиям.

Из электроники известно, что любой РЧ-передатчик  работает лучше в режиме менее максимальной мощности, т.е. если для передатчика  с максимальной мощностью 2,5 кВт эта величина является верхним пределом, в котором возможны собственные частотные помехи, эта же частота для передатчика мощностью 5,0 кВт является оптимальной рабочей, без дополнительных шумов.

Мощность  РЧ-сигнала не является константой, а по всей сути вариабельна при разных типах исследований. РЧ-система с низкой мощностью практически постоянно работает на пределе и преждевременно изнашивается, в то время как для РЧ-системы 5,0 кВт тот же частотный диапазон является средним, и поэтому сама система служит долговременно, являясь безвредной для пациента, что должно подтверждаться документами,  которые необходимо представить в конкурсную комиссию.

И.о.главного врача 						Я.Н.Заморяхина