## Лист1
Приложение № 2
к извещению № 5 от 19.02.08г о проведении запроса котировок от
Технические требования и спецификация поставки
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
Стерилизатор паровой
1 | Общие требованя
1.1 | Наименование | Указать
1.2 | Модель | Указать
1.3 | Производитель, страна происхождения | Указать
1.4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Указать | № от___до____
1.5 | Регистрационное свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Указать | № от___до____
2 | Технические характеристики
2.1 | Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, Мпа (кгс/см2), не более | 0,22 (2,2)
2.2 | Напряжение тока, В | 380
2.3 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 10
2.4 | Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм | 400_+4
2.5 | Объем парогениратора, л | 25
2.6 | Управление автоматическое | наличие
2.7 | Управление ручное | наличие
2.8 | Количество режимов стерилизации | 2
3 | Параметры первого режима стерилизации
3.1 | Рабочее давление, Мпа (кгс/см2) | 0,21_+0,01 (2,1_+0,1)
3.2 | Температура, 0С | 134_+1
3.3 | Время стерилизациинной выдержки, мин | 5_+1
4 | Параметры воторого режима стерилизации
4.1 | Рабочее давление, Мпа (кгс/см2) | 0,11_+0,01 (1,1_+0,1)
4.2 | Температура, 0С | 121_+1
4.3 | Время стерилизациинной выдержки, мин | 20_+2
5 | Габаритные размеры стерилизатора, мм: | 1230*720*1365
6 | Объем стерилизационной камеры, дм3 (л) | 100
7 | Масса, кг | 210
8 | Гарантийное обслуживание в течение | 12 месяцев
9 | Инструкция по применению на русском языке | наличие
10 | Сумма единиц
11 | Итого сумма