## №6
Приложение № 2 к Извещению о проведении
запроса котировок № 4 от "19" февраля 2008г.
Техническое задание систем для транспедикулярной фиксации позвоночника
№ поз. | Характеристики | Требуемые параметры и условия | Предлогаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
Система транспедикулярной фиксации позвоночника
1 | Наименование |  | указать
2 | Производитель, страна происхождения |  | указать
3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №__ сроком действия _____
4 | Сертификат соответствия | Наличие | №__ сроком действия _____
5 | Год выпуска, не ранее: | 2007 | указать
6 | Область применения | Конструкции для коррекции и фиксации позвоночника при травмах позвоночника методом сегментарной трансляции, редукции, деротации | указать
1.1 | Винт моноаксиальный в сборе с гайкой
1.1.1 | Расстояние между нижней и верхней кромкой головки винта, не более мм | 15.4
1.1.2 | Материал изготовления конструкции - титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V | наличие
1.1.3 | Цветовая маркировка производителя путем анодизации поверхности имплантатов. | наличие
1.1.4 | Наличие заводской литерной маркировки | наличие
1.1.5 | Головка «камертонного типа» | наличие
1.1.6 | Самонарезающаяся коническая компрессирующая резьба в части находящейся в ножке позвонка, с отводом костной стружки | наличие
1.1.7 | Самонарезающаяся широколопастная резьба для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке. | наличие
1.1.8 | Угол кончика винта для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга, град | 60
1.1.9 | Диаметр винтов, не более мм | 5,6,7
1.1.10 | Размеры головки винта, не более мм: высота/ длина/ ширина | 9,8/8,2/12,6
1.1.11 | Длина винтов,не более мм | 35,40,45,50
1.1.12 | Четыре отверстия для крепления монтажных инструментов во время операции. | наличие
1.1.13 | Гайка фиксирующая в сборе с винтом | наличие
1.1.14 | Отрицательный угол вкручивания гайки | наличие
1.1.15 | Внутреннее посадочное гнездо под отвертку-шестигранник. | наличие
1.2 | Винт мультиаксиальный в сборе с гайкой
1.2.1 | Расстояние между нижней и верхней кромкой головки винта, не более мм | 15.4
1.2.2 | Материал изготовления конструкции - титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V | наличие
1.2.3 | Цветовая маркировка производителя путем анодизации поверхности имплантатов. | наличие
1.2.4 | Наличие заводской литерной маркировки | наличие
1.2.5 | Головка «камертонного типа» | наличие
1.2.6 | Самонарезающаяся коническая компрессирующая резьба в части находящейся в ножке позвонка, с отводом костной стружки | наличие
1.2.7 | Самонарезающаяся широколопастная резьба для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке. | наличие
1.2.8 | Угол кончика винта для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга, град | 60
1.2.9 | Диаметр винтов, не более мм | 5,6,7
1.2.10 | Размеры головки винта не более мм: высота/ длина / ширина | 15,2/8,2/13
1.2.11 | Длина винтов,не более мм | 35,40,45,50
1.2.12 | Четыре отверстия для крепления монтажных инструментов во время операции. | наличие
1.2.13 | Степени свободы вращения, не менее, град | 56
1.2.14 | Угол вкручивания винта к оси стержня, не менее, град | 28
1.2.15 | Гайка фиксирующая в сборе с винтом | наличие
1.2.16 | Отрицательный угол вкручивания гайки | наличие
1.2.17 | Внутреннее посадочное гнездо под отвертку-шестигранник. | наличие
1.3 | Стяжка поперечная
1.3.1 | Два крючка захвата | наличие
1.3.2 | длина балки,мм | 30-50
1.3.3 | Длина балки,мм | 50-70
1.3.4 | Длина балки,мм | 70-90
1.3.5 | Возможность установки стяжки на дистракцию и контракцию | наличие
1.3.6 | пазы крепления монтажного инструмента для установки стяжки. | наличие
1.3.7 | Наличие стопорной гайки-звёздочки на поперечной стяжке | наличие
1.3.8 | Разборная | наличие
1.4 | Стержень
1.4.1 | Поверхность стержня, гладкая | наличие
1.4.2 | Шестиугольный кончик для деротации | наличие
1.4.3 | диаметр,мм | 5.5
1.4.4 | длина, мм | 510
1.5. | Стержень динамический
1.5.1 | Поверхность стержня, гладкая | наличие
1.5.2 | Шестиугольный кончик для деротации | наличие
1.5.3 | Встроенный амортизирующий сердечник в виде пружины, окруженной прозрачным силиконовым материалом | наличие
1.5.4 | диаметр, не более мм | 5.5
1.5.5 | Длина динамического сердечника стержня для фиксации L5-S1 , не более мм | 10
1.5.6 | Длина динамического сердечника стержня для фиксации L1-L5, не более мм | 15
1.5.7 | Возможность тримминга | наличие
1.6 | Набор вспомогательных хирургических инструментов
| Область применения | Многофункциональный набор вспомогательных хирургических инструментов используется для установки шейных пластин, транспедикулярных винтов, поясничных пластин и поясничных межтеловых импактируемых кейджей. | указать
1.6.1 | Универсальная рукоятка для сменных инструментов, шт | 2
1.6.2 | Шило для грудного и поясничного отделов позвоночника ,шт | 1
1.6.3 | Педикулярный кривой распатор ,шт | 1
1.6.4 | Импактор крючков/ Отвертка для стандартных транспедикулярных винтов,шт | 1
1.6.5 | Отвертка для многоосевых транспедикулярных винтов ,шт | 1
1.6.6 | Удерживающий рукав отвертки ,шт | 1
1.6.7 | Универсальный инструмент для дистракции, контракции, изгибания и моделирования стержня "ин-ситу"шт | 1
1.6.8 | Винтовые вставки в универсальный инструмент типа ,шт | 2
1.6.9 | Отвертка для затягивания фиксирующей гайки,шт | 1
1.6.10 | Опорный держатель имплантата при затягивании фиксирующей гайки,шт | 1
1.6.11 | Отвертка для жесткого затягивания фиксирующей гайки типа "Горизонт"/ гайки поперечной стяжки типа "Горизонт",шт | 2
1.6.12 | Отвертка для вентральных болтов ,шт | 1
1.6.13 | Контракционный вал ,шт | 1
1.6.14 | Контракционный крюк,шт | 1
1.6.15 | Вал для установки поясничных межтеловых имплантатов (кейджей) ,шт | 1
1.6.16 | Кусачки стержня,шт | 1
1.6.17 | Контейнер для имплантатов и инструментов ,шт | 1
1.6.18 | Крышка контейнера ,шт | 1
_________ __________________ ________________
Должность Подпись м.п. ФИО

## №5
Приложение № 5
Таблица цен
Наименование участника размещения заказа________________________
№ поз. | Наименование | Ед. изм.(компл./шт./уп.) | Кол-во | Цена за единицу | Цена контракта | Получатель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Система транспедикулярной фиксации позвоночника | компл. | 20 | - |  | МУЗ МСЧ №11, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а
1.1 | винт моноаксиальный в сборе с гайкой | шт. | 56
1.2 | винт мультаксиальный в сборе с гайкой | шт. | 24
1.3 | стяжка поперечная | шт. | 20
1.4 | стержень | шт. | 8
1.5 | стержень динамический | шт. | 4
_________________ ___________________ ________________
подпись,МП | Должность Подпись м.п. ФИО

## №4
Приложение № 4
Технические характеристики закупаемой продукции
№ поз. | Характеристики | Параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Система для транспедикулярной фиксации позвоночника | наличие
| Область применения | Конструкции для коррекции и фиксации позвоночника при травмах позвоночника методом сегментарной трансляции, редукции, деротации
1.1 | Винт моноаксиальный в сборе с гайкой
1.1.1 | Расстояние между нижней и верхней кромкой головки винта, не более мм | 15.4
1.1.2 | Материал изготовления конструкции - титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V | наличие
1.1.3 | Цветовая маркировка производителя путем анодизации поверхности имплантатов. | наличие
1.1.4 | Наличие заводской литерной маркировки | наличие
1.1.5 | Головка «камертонного типа» | наличие
1.1.6 | Самонарезающаяся коническая компрессирующая резьба в части находящейся в ножке позвонка, с отводом костной стружки | наличие
1.1.7 | Самонарезающаяся широколопастная резьба для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке. | наличие
1.1.8 | Угол кончика винта для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга, град | 60
1.1.9 | Диаметр винтов, не более мм | 5,6,7
1.1.10 | Размеры головки винта, не более мм: высота/ длина/ ширина | 9,8/8,2/12,6
1.1.11 | Длина винтов,не более мм | 35,40,45,50
1.1.12 | Четыре отверстия для крепления монтажных инструментов во время операции. | наличие
1.1.13 | Гайка фиксирующая в сборе с винтом | наличие
1.1.14 | Отрицательный угол вкручивания гайки | наличие
1.1.15 | Внутреннее посадочное гнездо под отвертку-шестигранник. | наличие
1.2 | Винт мультиаксиальный в сборе с гайкой
1.2.1 | Расстояние между нижней и верхней кромкой головки винта, не более мм | 15.4
1.2.2 | Материал изготовления конструкции - титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V | наличие
1.2.3 | Цветовая маркировка производителя путем анодизации поверхности имплантатов. | наличие
1.2.4 | Наличие заводской литерной маркировки | наличие
1.2.5 | Головка «камертонного типа» | наличие
1.2.6 | Самонарезающаяся коническая компрессирующая резьба в части находящейся в ножке позвонка, с отводом костной стружки | наличие
1.2.7 | Самонарезающаяся широколопастная резьба для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке. | наличие
1.2.8 | Угол кончика винта для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга, град | 60
1.2.9 | Диаметр винтов, не более мм | 5,6,7
1.2.10 | Размеры головки винта не более мм: высота/ длина / ширина | 15,2/8,2/13
1.2.11 | Длина винтов,не более мм | 35,40,45,50
1.2.12 | Четыре отверстия для крепления монтажных инструментов во время операции. | наличие
1.2.13 | Степени свободы вращения, не менее, град | 56
1.2.14 | Угол вкручивания винта к оси стержня, не менее, град | 28
1.2.15 | Гайка фиксирующая в сборе с винтом | наличие
1.2.16 | Отрицательный угол вкручивания гайки | наличие
1.2.17 | Внутреннее посадочное гнездо под отвертку-шестигранник. | наличие
1.3 | Стяжка поперечная
1.3.1 | Два крючка захвата | наличие
1.3.2 | длина балки,мм | 30-50
1.3.3 | Длина балки,мм | 50-70
1.3.4 | Длина балки,мм | 70-90
1.3.5 | Возможность установки стяжки на дистракцию и контракцию | наличие
1.3.6 | пазы крепления монтажного инструмента для установки стяжки. | наличие
1.3.7 | Наличие стопорной гайки-звёздочки на поперечной стяжке | наличие
1.3.8 | Разборная | наличие
1.4 | Стержень
1.4.1 | Поверхность стержня, гладкая | наличие
1.4.2 | Шестиугольный кончик для деротации | наличие
1.4.3 | диаметр,мм | 5.5
1.4.4 | длина, мм | 510
1.5. | Стержень динамический
1.5.1 | Поверхность стержня, гладкая | наличие
1.5.2 | Шестиугольный кончик для деротации | наличие
1.5.3 | Встроенный амортизирующий сердечник в виде пружины, окруженной прозрачным силиконовым материалом | наличие
1.5.4 | диаметр, не более мм | 5.5
1.5.5 | Длина динамического сердечника стержня для фиксации L5-S1 , не более мм | 10
1.5.6 | Длина динамического сердечника стержня для фиксации L1-L5, не более мм | 15
1.5.7 | Возможность тримминга | наличие
1.6 | Набор вспомогательных хирургических инструментов
| Область применения | Многофункциональный набор вспомогательных хирургических инструментов используется для установки шейных пластин, транспедикулярных винтов, поясничных пластин и поясничных межтеловых импактируемых кейджей.
1.6.1 | Универсальная рукоятка для сменных инструментов, шт | 2
1.6.2 | Шило для грудного и поясничного отделов позвоночника ,шт | 1
1.6.3 | Педикулярный кривой распатор ,шт | 1
1.6.4 | Импактор крючков/ Отвертка для стандартных транспедикулярных винтов,шт | 1
1.6.5 | Отвертка для многоосевых транспедикулярных винтов ,шт | 1
1.6.6 | Удерживающий рукав отвертки ,шт | 1
1.6.7 | Универсальный инструмент для дистракции, контракции, изгибания и моделирования стержня "ин-ситу"шт | 1
1.6.8 | Винтовые вставки в универсальный инструмент типа ,шт | 2
1.6.9 | Отвертка для затягивания фиксирующей гайки,шт | 1
1.6.10 | Опорный держатель имплантата при затягивании фиксирующей гайки,шт | 1
1.6.11 | Отвертка для жесткого затягивания фиксирующей гайки типа "Горизонт"/ гайки поперечной стяжки типа "Горизонт",шт | 2
1.6.12 | Отвертка для вентральных болтов ,шт | 1
1.6.13 | Контракционный вал ,шт | 1
1.6.14 | Контракционный крюк,шт | 1
1.6.15 | Вал для установки поясничных межтеловых имплантатов (кейджей) ,шт | 1
1.6.16 | Кусачки стержня,шт | 1
1.6.17 | Контейнер для имплантатов и инструментов ,шт | 1
1.6.18 | Крышка контейнера ,шт | 1

## №3
Приложение № 3
Техническое задание
Лоты, отмеченные значком* имеют приложение "Технические характеристики закупаемой продукции"
№ поз. | Наименование | Ед. изм.(компл./шт./уп.) | Кол-во | Начальная (максимальная)цена контракта | Получатель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Система для транспедикулярной фиксации позвоночника | компл. | 20 | 1200000 | МУЗ МСЧ №11, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а
1.1* | винт моноаксиальный в сборе с гайкой | шт. | 56
1.2* | винт мультаксиальный в сборе с гайкой | шт. | 24
1.3* | стяжка поперечная | шт. | 20
1.4* | стержень | шт. | 8
1.5* | стержень динамический | шт. | 4
1.6* | Набор вспомогательных хирургических инструментов | шт. | 1