# Техническое задание к конкурсу:
УЗИ сканер для палатных отделений

| Название |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  |  |  |  |  |  |  |
| Фирма – производитель |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Технические характеристики |  | Требуемый параметр |  |  | Соответствие (да/нет) |  |
|  | Общие требования |  |  |  |  |  |  |
|  | Ультразвуковая система, соответствующая настоящим техническим требованиям, зарегистрированная и имеющая разрешение Министерства здравсоцразвития РФ к применению на территории РФ | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Ультразвуковая система, должна соответствовать Международному стандарту IEC 601-1 и/или Российским стандартам ГОСТ Р 50444 (1992), ГОСТ R 50267.01 | Наличие |  |  |  |  |  |
|  | Основные области клинического использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Акушерство и гинекология |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Кардиология |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Неврология |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Травматология и ортопедия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Урология |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Эндокринология |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Ангиология |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Педиатрия и неонаталогия |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Основные характеристики ультразвуковой системы |  |  |  |  |  |  |
|  | Число приемо-передающих цифровых, не менее |  | 1024 |  |  |  |  |
|  | Полностью цифровой преобразователь (бит), не менее |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Динамический диапазон (Дб), не менее |  | 170 |  |  |  |  |
|  | Одновременное использование фокусных зон, не менее |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Количество карт псевдоокрашивания, не менее |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Динамическая апертура |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Динамический фильтр |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Блок параллельной обработки сигнала |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Блок квадрантной обработки сигнала |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Блок предусиления сигнала в датчиках |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Частота кадров в В-режиме, кадров/сек, не менее |  | 390 |  |  |  |  |
|  | Независимое изменение угла сканирования - град. |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Глубина изображения, см, не менее |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Увеличение изображения в реальном времени, не менее |  | 8 раз |  |  |  |  |
|  | Одновременный вывод на экран, изображений, не менее |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Импульсно-волновой Допплер |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | PRF для импульсно-волнового Допплера, КГц |  | 1,3 – 12, 5 |  |  |  |  |
|  | Режим HPRF |  | Возможность |  |  |  |  |
|  | НPRF для импульсно-волнового Допплера, КГц |  | 5,8 – 15, 8 |  |  |  |  |
|  | Число цветовых карт для импульсно-волнового Допплера, не менее |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Количество фильтров, не менее |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Размер контрольного объема, мм, не хуже |  | 1-20 |  |  |  |  |
|  | Диапазон изменения контрольного объема, мм |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Максимально измеряемая скорость, м/сек, не менее |  | 5,5 |  |  |  |  |
|  | Независимое изменение угла сканирования - град. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Постоянно-волновой Допплер |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | PRF для постоянно-волнового Допплера, КГц |  | 4,0 – 47, 6 |  |  |  |  |
|  | Число цветовых карт для постоянно-волнового Допплера, не менее |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Количество фильтров, не менее |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Максимально измеряемая скорость, м/сек, не менее |  | 19,0 |  |  |  |  |
|  | Цветовой Допплер |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | PRF для цветового Допплера, КГц |  | 1,3 – 12, 5 |  |  |  |  |
|  | Число карт для цветового Допплера, не менее |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Независимое изменение угла сканирования - (град.) |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Частота кадров в режиме цветового Допплера, кадров/сек, не менее |  | 370 |  |  |  |  |
|  | Энергетический Допплер |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Число цветовых карт для энергетического Допплера, не менее |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Направленная цветовая ангиография |  | Возможность |  |  |  |  |
|  | Представление информации в В-режиме, M-режиме, D-режиме, В/В, В/М. В/D, В/С, В/С/D |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Предустановочные параметры для различных видов и областей исследований, не менее |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Сложносоставное многолучевое сканирование с оценкой пространственной и частотной составляющих в реальном времени |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Модуль цифровой оптимизации изображения |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Программа оптимизации изображения по акустическим свойствам тканей в В-режиме |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Тканевая гармоника |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Программирование протокола обследования |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Цветовая недопплеровская визуализация кровотока в В-режиме – улучшенный динамический поток |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Тканевой допплер |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Модуль синхронизации ЭКГ |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Автоматическое измерение сердечного выброса |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Автоматическое очерчивание эндокарда |  | Возможность |  |  |  |  |
|  | Контрастная эхография с высоким механическим индексом |  | Возможность |  |  |  |  |
|  | Контрастная эхография с низким механическим индексом |  | Возможность |  |  |  |  |
|  | Количественная оценка временного распределения контраста |  | Возможность |  |  |  |  |
|  | Панорамное сканирование |  | Возможность |  |  |  |  |
|  | Телемедицина |  | Возможность |  |  |  |  |
|  | Количество одновременно подключаемых датчиков |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Количество паркинговых портов для датчиков, не менее |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Типы датчиков поддерживаемых системой |  |  |  |  |  |  |
|  | Конвексные |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Секторные фазированные электронные |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Линейные |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Комбинированные ректовагинальные |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Мультиплановые транспищеводные |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Интраоперационные датчики вертикального и горизонтального типа |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Биопсийные датчики с прямым пункционным каналом |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Биплановые датчики |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Датчики для 4D реконструкции в реальном времени |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Карандашные датчики |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Секторный фазированный датчик |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот МГц |  | 2.0-3.7 |  |  |  |  |
|  | Угол обзора град. |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Число элементов |  | 64 |  |  |  |  |
|  | Поддержка импульсно-волнового Допплеровского режима |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка постоянно-волнового Допплеровского режима |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка цветового Допплеровского режима |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима тканевой гармоники |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима контрастной тканевой гармоники |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима тканевого Допплера |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка направленной цветовой ангиографии |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Конвексный датчик |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот МГц |  | 3.0-6.0 |  |  |  |  |
|  | Радиус, мм, не менее |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Угол обзора град. |  | 70 |  |  |  |  |
|  | Число элементов, не менее |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Глубина визуализации, мм, не менее |  | 240 |  |  |  |  |
|  | Поддержка импульсно-волнового Допплеровского режима |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка цветового Допплеровского режима |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима тканевой гармоники |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима контрастной тканевой гармоники |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима тканевого Допплера |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка направленной цветовой ангиографии |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима улучшенного динамического потока |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Линейный датчик |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Число элементов, не менее |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот МГц |  | 6.0-12.0 |  |  |  |  |
|  | Апертура, мм, не менее |  | 56 |  |  |  |  |
|  | Изменение угла сканирования - град. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Поддержка импульсно-волнового Допплеровского режима |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка цветового Допплеровского режима |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима контрастной тканевой гармоники |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима тканевого Допплера |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка направленной цветовой ангиографии |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима улучшенного динамического потока |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Секторный фазированный датчик |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Диапазон частот МГц |  | 3.7-6.0 |  |  |  |  |
|  | Угол обзора град. |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Число элементов |  | 64 |  |  |  |  |
|  | Поддержка импульсно-волнового Допплеровского режима |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка постоянно-волнового Допплеровского режима |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка цветового Допплеровского режима |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима тканевой гармоники |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима контрастной тканевой гармоники |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка режима тканевого Допплера |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Поддержка направленной цветовой ангиографии |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Характеристики монитора |  |  |  |  |  |  |
|  | Цветной TFT плоский монитор |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Диагональ, дюймов, не менее |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Количество градаций серого, не менее |  | 256 |  |  |  |  |
|  | Регулировка поворота, градусов, не менее |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Регулировка наклона, градусов, вперед/назад, не менее |  | 10/40 |  |  |  |  |
|  | Регулировка движения монитора в вертикальной плоскости, см, не менее |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Архивация изображений |  |  |  |  |  |  |
|  | Встроенная рабочая станция для архивации и обработки изображений |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Кинопетля, кадров, не менее |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Запись на встроенный магнитооптический дисковод |  | Возможность |  |  |  |  |
|  | Запись на встроенный DVD/CD-RW дисковод |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Возможность подключения к сети INTERNET(DICOM) |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | USB порты, с возможностью сохранения данных, на флэш-карту, не менее |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Ч/б термовидеопринтер (1 шт) с 6 рулонами бумаги |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Габариты |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота, мм, не более |  | 1380 |  |  |  |  |
|  | Ширина, мм, не более |  | 500 |  |  |  |  |
|  | Глубина, мм, не более |  | 800 |  |  |  |  |
|  | Вес, кг, не более |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Характеристика электропитания |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение 220 В/50 Гц. |  | Наличие |  |  |  |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более |  | 1100 |  |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания (UPS) |  | Возможность |  |  |  |  |
|  | Прочие условия |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантия на всю систему не менее одного года с момента монтажа, но не более 18 месяцев с момента поставки |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Инструкция пользователя на русском языке |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России |  |  | Наличие |  |  |  |
|  | Санитарно-эпидемиологичекое заключение Минздрава России |  |  | Наличие |  |  |  |