Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 14  от «17»   марта   2008 г.

# Техническое задание

на поставку аппаратуры для электроимпульсной терапии

для МУЗ г. Перми «Пермская городская станция скорой медицинской помощи»

1. Наименование аппаратуры: Дефибриллятор Минидеф 3 или эквивалент.

2. Технические характеристики:

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величины параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 1.2. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 1.3. | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| 1.4. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.5. | Количество | 4 комплекта |
| 1.6. | Срок гарантии | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1. | Габариты | не более 90*255*260 мм |
| 2.2. | Вес без батареи | не более 3 кг. |
| 2.3. | Режим работы: - ручной - синхронизированный - асинхронизированный | Наличие Наличие Наличие |
| 2.4. | Уровни энергии в диапазоне | не уже 5 - 360 Дж |
| 2.5. | Количество уровней энергии | не менее 10 |
| 2.6. | Время зарядки до 360 Дж | не более 8 сек |
| 2.7. | Работа от аккумулятора | Наличие |
| 2.8. | Автоматическое самотестирование с обнаружением ошибок | Наличие |
| 2.9. | Функции тестирования: - авто тест - тест дефибриллятора - тест аккумулятора | Наличие Наличие Наличие |
| 2.10. | Индикаторы: - выключение/включение прибора - выбранный уровень энергии (зеленый) - уровень накопленной энергии (красный) - окончание зарядки - уровень заряда батареи - ритм QRS в синхронизированном режиме | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |