Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

| Высокочастотный электрохирургический аппарат аргонусиленной коагуляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
|  | Общие требования |  |  |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | Указать №, срок действия |
| 4 | Сертификат Госстандарта России | Наличие | Указать №, срок действия |
|  | Технические характеристики |  |  |
| 1 | Параметры электропитания: |  |  |
|  | - Напряжение сети, В | 220 |  |
|  | - Ток, частота, Гц | 50 |  |
| 2 | Номинальная выходная мощность не менее, Вт. | 140 |  |
| 3 | Вес блока управления не более, кг. | 6,5 |  |
| 4 | Год выпуска не ранее | 2007 |  |
| 5 | Гарантия на блок управления | Не менее 3 лет |  |
|  | Специальные требования |  |  |
| 1 | Два монополярных режима и один биполярный режим: | Наличие |  |
|  | - монополярное резание с коагуляцией без аргона; |  |  |
|  | - форсированная аргоноплазменная коагуляция – при воздействии факелом аргоновой плазмы происходит жёсткая коагуляция тканей на глубину 3,0 мм без карбонизации с возможностью выполнения резания с одновременной коагуляцией тканей в среде аргона или без аргона |  |  |
|  | - биполярная коагуляция. |  |  |
| 2 | Монополярное резание с коагуляцией без аргона | Наличие |  |
| 3 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом, Вт | 120 |  |
| 4 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), В | 1400 |  |
| 5 | Форсированная глубокая аргоноплазменная коагуляция | Наличие |  |
| 6 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом, Вт | 140 |  |
| 7 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), не менее, В | 7000 |  |
| 8 | Биполярная коагуляция | Наличие |  |
| 9 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 500 Ом, Вт | 100 |  |
| 10 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), не менее В | 500 |  |
| 11 | Рабочая частота разомкнутой цепи во всех режимах не более, кГц | 350 |  |
| 12 | Максимальное значение мощности для поджигания факела аргоновой плазмы в режиме аргоноплазменной коагуляции при нагрузочном сопротивлении 500 Ом, Вт | 140 |  |
| 13 | В режиме аргоноплазменной коагуляции возможность включать и отключать подачу аргона | Наличие |  |
| 14 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи плёночно-контактных кнопок | Наличие |  |
| 15 | Независимая плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией | Наличие |  |
| 16 | Диапазон плавной регулировки расхода аргона: От 0,5 л/мин до 8,0 л/мин. | Наличие |  |
| 17 | Сохранение в памяти последних установленных рабочих режимов и выходных мощностей | Наличие |  |
| 18 | Активация монополярных режимов двухклавишной педалью | Наличие |  |
| 19 | Активация монополярных режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие |  |
| 20 | Активация биполярного рабочего режима одноклавишной биполярной педалью | Наличие |  |
| 21 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие |  |
| 22 | Уровень безопасности |  |  |
|  | - Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р50267.2 (МЭК 601-2-2) | Наличие |  |
|  | - Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление) | Наличие |  |
| 23 | Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие |  |
| 24 | Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие |  |
| 25 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
| 1 | ВЧ электрохирургический блок с аргонусиленной коагуляцией, 140 Вт; выход "Ассистент"; моно: СМЕСЬ, СПРЕЙ (Ar), ФУЛЬГУР (Ar), ПУЛЬС (Ar); биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки | Наличие |  |
| 2 | Педаль двухклавишная | Наличие |  |
| 3 | Педаль одноклавишная биполярная | Наличие |  |
| 4 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины (240 х 170 мм, 408 см кв.) | Наличие |  |
| 5 | Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие |  |
| 6 | Баллон для аргона, 5 л, заправленный | Наличие |  |
| 7 | Редуктор для аргона | Наличие |  |
| 8 | Шланг высокого давления (1 м) | Наличие |  |
| 9 | Столик аппаратный с приспособлением для крепления баллонов | Наличие |  |
| 10 | Комплект ЗИП (гаечные ключи) | Наличие |  |
| 11 | Держатель монополярных электродов для аргоноплазменной коагуляции | Наличие |  |
| 12 | Электрохирургическая ручка для аргонусиленной коагуляции с кнопками управления, длина кабеля 3,5 м, многоразовая | Наличие |  |
| 13 | Два держателя биполярных инструментов, электродов-пинцетов (длина кабеля 3 м) | Наличие |  |
| 14 | Кабель для подключения монополярных инструментов для аргоноплазменной коагуляции (длина кабеля 3 м) | Наличие |  |
| 15 | Монополярный инструмент, электрод-нож для держателя ЕН362 | Наличие |  |
| 16 | Монополярный инструмент, электрод-игла для держателя ЕН362 | Наличие |  |
| 17 | Монополярный инструмент, электрод-нож для аргоноплазменной коагуляции и хирургии (длина 160 мм) | Наличие |  |
| 18 | Монополярный инструмент, электрод-нож для аргоноплазменной коагуляции и хирургии изогнутый (длина 160 мм) | Наличие |  |
| 19 | Монополярный инструмент, электрод-нож для аргоноплазменной коагуляции и хирургии (длина 80 мм) | Наличие |  |
| 20 | Монополярный инструмент: два электрода для аргоноплазменной коагуляции (длина 160 мм, прямой факел) | Наличие |  |
| 21 | Монополярный инструмент: два электрода для аргоноплазменной коагуляции изогнутый (длина 160 мм, прямой факел) | Наличие |  |
| 22 | Монополярный инструмент: два электрода для аргоноплазменной коагуляции (длина 80 мм, прямой факел) | Наличие |  |
| 23 | Биполярный пинцет прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм) | Наличие |  |
| 24 | Биполярный пинцет загнутый (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм) | Наличие |  |
| 25 | Биполярный пинцет прямой (длина 250 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм) | Наличие |  |
| 26 | Биполярный пинцет байонетный прямой (длина 230 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм) | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
| 1 | Наладка, ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
| 2 | Обучение работе на аппарате специалистов в ЛПУ пользователя | Наличие |  |
| 3 | Обучающие видеоматериалы | Наличие |  |
| 4 | Инструкция пользователя (паспорт) на русском языке | Наличие |  |
| 5 | Стоимость за комплект, в том числе расхода на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб. |  | Указать |
| 6 | Сумма, руб. |  | Указать |