Приложение №1

к муниципальному контракту

№ __  от «___» __________2008 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик

Место поставки: МУЗ ГКБ № 7 , 614010, г.Пермь, ул. Г. Хасана, 24

Цена контракта

| №п/п | Наименование оборудования | Тип/ модель | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт | Сумма, руб. | Срок поставки, (дата) | Срок выполнения вспомогательных услуг, дни | Срок гарантии, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова	                           ___________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ __  от «___» __________2008 г

Технические характеристики поставляемого оборудования

ЛАМИНАРНЫЙ БОКС БАВп-01-«Ламинар-С» - 1,2 код 220.120

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | г. Миасс |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Стандартное исполнение: |  |  |
| 7 | Ламинарный бокс на подставке | Наличие |  |
| 8 | Наклонное переднее стекло | Наличие |  |
| 9 | 2 встроенные розетки | Наличие |  |
| 10 | Выдвижной УФО рабочей камеры | Наличие |  |
| 11 | Подсветка рабочей камеры | Наличие |  |
| 12 | Плоская секционная съемная столешница из нержавеющей стали | Наличие |  |
| 13 | Закаленные фронтальное (поднимающееся) и боковые стекла | Наличие |  |
| 14 | Система управления: |  |  |
| 15 | Шильд-панель с ж/к экраном, индицирующим включение систем изделия | Наличие |  |
| 16 | Таймер работы УФО рабочей камеры | Наличие |  |
| 17 | Счетчик наработки УФО | Наличие |  |
| 18 | Часы, технологический таймер | Наличие |  |
| 19 | Система автоматического поддержания потока воздуха | Наличие |  |
| 20 | Технические характеристики: |  |  |
| 21 | Внешние габариты ламинарного бокса, без подставки мм (Ш*Г*В) | 1170*740*1305 |  |
| 22 | Габариты рабочей камеры ламинарного бокса, мм (Ш*Г*В) | 1105*610*680 |  |
| 23 | Количество ступеней фильтрации | 2 |  |
| 24 | Класс фильтра НЕРА по ГОСТ Р 51251-99 | Н14 |  |
| 25 | Класс чистоты воздуха рабочей зоны ламинарного бокса по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (по частицам 0,5 мкм) | 5ИСО |  |
| 26 | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм, % | 99,9995 |  |
| 27 | Класс защиты ламинарного (согласно классификации ВОЗ) | IIA |  |
| 28 | Степень рециркуляции, % | 72 |  |
| 29 | Скорость воздушного потока, м/с | 0,4±10% |  |
| 30 | Потребляемая мощность, Вт | 300 |  |
| 31 | Уровень звуковой мощности ламинарного бокса, не более, дБА | 55…57 |  |
| 32 | Освещенность рабочей зоны ламинарного бокса, Лк | 1000 |  |
| 33 | Мощность лампы УФО, Вт | 30 |  |
| 34 | Производительность по поступающему в рабочую камеру воздуху, м3/час | 800 |  |
| 35 | Общая производительность ламинарного бокса, м3/час | 1015 |  |
| 36 | Масса ламинарного бокса, кг. | 160 |  |
| 37 | Цена ед., руб. | Указать |  |
| 38 | Количество | 1 |  |
| 39 | Цена лота (контракта), руб. | Указать |  |
| 40 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 41 | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Указать |  |
| 42 | Срок поставки в течение 5 дней после заключения договора | Указать |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова	                           ___________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)