## Лист1
Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 10 от «2» апреля 2008 г.
Техническое задание
Оборудование для клинико-диагностической лаборатории
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Гематологический анализатор | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационноеудостоверение МЗ РФ | Указать | № от___до____
5 | Технические характеристики:
6 | Методы определения гемоглобина:
7 | фотометрия | Наличие
8 | Подсчет и определение размеров клеток:
9 | кондуктометрия | Наличие
10 | Реагентная система:
11 | открытая | Наличие
12 | дискретная (разбавитель и лизирующий подключаются на борт) | Наличие
13 | Дилютер:
14 | встроенный | Наличие
15 | Добавление лизирующего реагента автоматическое | Наличие
16 | Исследуемые параметры:
17 | лейкоциты + дифференциация на 3 субпопуляции | Наличие
18 | эритроциты | Наличие
19 | тромбоциты | Наличие
20 | гемоглобин | Наличие
21 | гематокрит | Наличие
22 | средный объем эритроцита | Наличие
23 | среднее содержание гемоглобина в эритроците | Наличие
24 | средняя концентрация гемоглобина в эритроците | Наличие
25 | ширина распределения эритроцитов | Наличие
26 | коэффициент вариации объема эритроцитов | Наличие
27 | средный объем тромбоцита | Наличие
28 | тромбокрит | Наличие
29 | ширина распределения тромбоцитов | Наличие
30 | гистограммы распределения по объему эритроцитов | Наличие
31 | гистограммы распределения по объему лейкоцитов | Наличие
32 | гистограммы распределения по объему тромбоцитов | Наличие
33 | Коэффициент вариации:
34 | WBC не хуже, % | 3 | Указать параметры
35 | RBC не хуже, % | 3 | Указать параметры
36 | HGB не хуже, % | 2 | Указать параметры
37 | MCV не хуже, % | 1 | Указать параметры
38 | PTL не хуже, % | 6 | Указать параметры
39 | Производительность не менее, проб/час | 30 | Указать параметры
40 | Объем пробы:
41 | цельной крови не более, мкл | 20 | Указать параметры
42 | цельной крови в режиме измерения из разведенияне не более, (кровь, мкл / разбавитель, мл) | 20 / 6 | Указать параметры
43 | Встроенная система контроля качества | Наличие
44 | Объем памяти результатов с гистограммами не менее, измерений | 10000 | Указать параметры
45 | Автоматическое устранение засоров и повтор измерения | Наличие
46 | Контроль остаточного объема реагентов | Наличие
47 | Пользовательское меню русифицированное | Наличие
48 | Встроенная клавиатура не менее, клавиш | 18 | Указать параметры
49 | Вывод результатов:
50 | дисплей | Наличие
51 | встроенный принтер | Наличие
52 | Жидкокристаллический дисплей:
53 | размер не менее, дюймов | 7.5 | Указать параметры
54 | разрешение не менее, точек | 640х480 | Указать параметры
55 | Возможность подключения сканера бар-кодов | Наличие
56 | Интерфейсы:
57 | для внешней клавиатуры PS/2 | Наличие
58 | параллельный порт для внешнего принтера и дисковода | Наличие
59 | последовательный порт RS-232 (2 порта) | Наличие
60 | Размеры не более, мм | 390х330х440
61 | Вес не более, кг | 18
62 | Комплектация расходными материалами:
63 | Система взятия крови (К3-ЭДТА с клапанной крышкой) не менее, шт. | 100 | Указать количество
64 | Капилляр MiniCollect c К3-ЭДТА не менее, шт. | 100 | Указать количество
65 | Изотонический разбавитель не менее, л | 20 | Указать количество
66 | Лизирующий раствор не менее, л | 1 | Указать количество
67 | Очищающий раствор не менее, л | 5 | Указать количество
68 | Раствор для срочной очистки не менее, л | 1 | Указать количество
69 | Контрольная кровь/низкие значения не менее, мл | 2.5 | Указать количество
70 | Контрольная кровь/нормальные значения не менее, мл | 2.5 | Указать количество
71 | Контрольная кровь/высокие значения не менее, мл | 2.5 | Указать количество
72 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
73 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Приложить
74 | Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие
75 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие
76 | Гарантия не менее, мес | 12 | Указать параметры
77 | Год выпуска не ранее | 2007 | Указать параметры
78 | Цена, руб |  | Указать
79 | Количество, шт. | 1 | Указать
80 | Сумма по позиции, руб. |  | Указать