Приложение № 2

К Извещению о проведении запроса котировок

№ 14 от 08 апреля 2008г.

Техническое задание

Оборудование для клинико-диагностической лаборатории.

| № п/п | Наименование оборудования/спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стерилизатор паровой горизонтальный круглый |  | указать |
| 1.1 | Модель |  | указать |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения |  | указать |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие | указать №, срок действия |
| 1.4 | Сертификат соответствия | наличие | указать №, срок действия |
| 1.5 | Фирма производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории г. Перми - представить адрес сервисного центра, номер, срок действия лицензии на техническое обслуживание. | наличие | указать №, срок действия |
| 1.6 | Инструкция на русском языке | наличие |  |
| 1.7. | Гарантия не менее, мес. | 12 | указать параметры |
| 1.8. | Год выпуска не ранее | 2007 | указать параметры |
| 1.9. | Монтаж, пусконаладочные работы | наличие |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Полуавтоматическое управление с защитой от перепадов напряжения питающей сети и отключения напряжения | наличие |  |
| 2.2 | Объем стерилизационной камеры, не менее, л | 100 | указать параметры |
| 2.3 | Габаритные размеры стерилизатора (длина, ширина, высота), мм | 1170х604х1465 | указать параметры |
| 2.4 | Мощность, кВт | 14 | указать параметры |
| 2.5. | Материал стерилизационной камеры из нержавеющей стали | наличие |  |
| 2.6 | Диаметр стерилизационной камеры, мм | 400 | указать параметры |
| 2.7 | Напряжение питания | 380 В | указать параметры |
| 2.8. | Точность поддержания стерилизационной температуры | ± 2о С | указать параметры |
| 2.9 | Коррозионностойкий материал трубок контактирующих с жидкостями и паром | наличие |  |
| 2.10 | Внешние поверхности из нержавеющей стали толщиной 1 мм | наличие | указать параметры |
| 2.11 | Возможность установки времени и температуры стерилизации: |  | указать параметры |
|  | 1 Режим 1320 С–20мин–0,2 МПа | наличие |  |
|  | 2 Режим 1200С–45мин–0,1МПа | наличие |  |
| 2.13 | Индикация: |  |  |
|  | -давление; | наличие |  |
|  | -уровень воды в водопаровой камере | наличие |  |
| 2.14 | Режимы предварительной продувки | наличие |  |
| 2.15 | Система безопасности: |  |  |
|  | -система аварийного отключения при снижении уровня воды или отклонении от установленных параметров; | наличие |  |
|  | -ручной выключатель аварийной системы | наличие |  |
| 2.16 | Режим вакуумной сушки стерилизуемой продукции | наличие |  |
| 2.17 | Встроенный парогенератор | наличие |  |
| 3. | 3.Комплектация |  |  |
| 3.1 | Стерилизационные коробки для продукции с фильтрами КСК -18, шт. | 4 |  |
| 3.2 | Парогаситель | 1 |  |
| 3.3 | Подставка под биксы | 1 |  |
| 3.4 | Запасные части | наличие |  |
|  | Цена за 1 шт. |  |  |
|  | Количество шт. | 1 |  |
|  | Сумма: |  |  |