Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от «8»  апреля 2008 г.

- Техническое задание

Комплекс аппаратно-программный

Прибор должен соответствовать МЭК 601-1 и/или ГОСТ Р, иметь регистрационное удостоверение Минздрава России на применение в медицинской практике, сертификат соответствия требованиям нормативно-технических документов.

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |
| А | Регистрационное свидетельство Минздрава России | наличие |  |
| В | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |  |
| I. Функциональные требования к комплексу |  |  |  |
| 1. | Общие требования | наличие |  |
| 1.1. | Программное обеспечение всех модулей, входящих в комплекс, должно обеспечивать: - однотипный интерфейс, органы управления - единую базу данных исследований. - режим электронной истории болезни пациента. - формирование отчетных протоколов в режиме предварительного просмотра печати | наличие наличие наличие наличие |  |
| 1.2. | Выполнение исследований по методикам: - ЭКГ покоя, - Ритмография, - Нагрузочные пробы ЭКГ, - Реография, - Спирография, - Фонокардиография | наличие наличие возможность наличие наличие возможность |  |
| 1.3. | Использование универсального блока усилителей | наличие |  |
| 1.4. | Возможность произвольно формировать комплекты исследований с последующим расширением. | наличие |  |
| 2. | Функциональные требования к диагностическим модулям | наличие |  |
| 2.1. | ЭКГ покоя | наличие |  |
|  | - Количество синхронно регистрируемых отведений - Частота дискретизации, Гц - Подавление синфазной помехи, не менее, dB - Анализ QT-интервалов - Автоматическое распознавание и измерение амплитуд, длительностей и форм элементов ЭКГ сигнала - Автоматическая постановка развернутого текстового синдромального заключения | 12 500 100 наличие наличие наличие |  |
| 2.2. | Ритмография | наличие |  |
|  | - Длительность записи, R-R интервалов, не менее | 500 |  |
|  | - Запись дыхательной волны | наличие |  |
|  | - Просмотр записи в режиме суперимпозиции - Возможность проведения функциональных проб с анализом переходного процесса - Анализ нарушений ритма по скатерграмме - Анализ баланса ВНС по волновой структуре | наличие наличие наличие наличие |  |
| 2.3. | Спирография | наличие |  |
|  | - Диапазон измерения скорости воздушного потока , л/сек | от 0,25 до 12 |  |
|  | - Пределы относительной погрешности измерения расхода в диапазоне от 0,25 до 1 л/сек от 1 до 12 л/сек | от - 7 до + 7 % от - 5 до + 5% |  |
|  | -Пределы допускаемой относительной погрешности объема диапазоне от 1 до 10 л % | от +5 до – 5% |  |
|  | - Диапазон измерения дыхательного объема, л | от 1 до 10 |  |
|  | - Выполнение основных дыхательных проб: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МОД, МВЛ | наличие |  |
|  | - Проведение скринг-маневра (одновременное выполнение ЖЕЛ и ФЖЕЛ ) | наличие |  |
|  | - Функциональные пробы ( бронхолитическая, ацетилхолино вая, холодовая ) | наличие |  |
|  | - Должные величины для взрослого и детского возраста | наличие |  |
|  | - Вывод на экран спирограммы, пневмотахограммы и кривой « петля-объем» в реальном времени | наличие |  |
|  | - Автоматический расчет должных величин | наличие |  |
|  | - Автоматическая оценка фактических данных с должными | наличие |  |
|  | - Автоматическое заключение | наличие |  |
|  | - Диаграмма результатов исследования, для визуального контроля | наличие |  |
|  | - Печать протокола исследования на одном листе формат А4 | наличие |  |

| II. Дополнительные условия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Документация на русском языке | наличие |  |
| 2 | Гарантийное обслуживание, месяцев, не менее | 12 |  |
| 3 | Возможность проведения пусконаладочных работ | наличие |  |
| 4 | Возможность обучения медицинского персонала | наличие |  |