Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16 от «08»  апреля 2008 г.

Техническое задание

СИСТЕМА СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ и АД

| № п/п |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |  |
| А |  | Регистрационное свидетельство Минздрава России | Наличие |  |
| Б |  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| В |  | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |  |
| 1. Суточное мониторирование ЭКГ |  |  |  |  |
| 1.1 | Регистратор ЭКГ |  |  |  |
|  | Количество непрерывно регистрируемых отведений, не менее |  | 3 |  |
|  | Регистрация ИВР |  | Наличие |  |
|  | Кнопка отметчика событий |  | Наличие |  |
|  | ЖК экран |  | Наличие |  |
|  | Самотестирование монитора с отображением информации на ЖК индикаторе (аккумулятор, память, параметры текущих режимов) |  | Наличие |  |
| 1.2 | Запись ЭКГ без потери данных |  | Наличие |  |
| 1.3 | Время записи, часов |  | 24 |  |
| 1.4 | Тип памяти - твердотельная |  | Наличие |  |
| 1.5 | Частотный диапазон каналов ЭКГ, Гц, не хуже |  | 0,05-40 |  |
|  | Частотный диапазон канала регистрации ИВР, Гц, не хуже |  | 0,05-526 |  |
| 1.6 | Разрядность АЦП, не менее |  | 10 |  |
| 1.7 | Частота дискретизации, Гц, не менее |  | 500 |  |
| 1.8 | Время считывания суточной записи с использованием USB порта ПК, не более |  | 8 минут. |  |
| 1.9 | Связь с компьютером при оснащении пациента |  | Беспроводная |  |
| 1.10 | Размеры, мм, не более |  | 75 х 55 х 16 |  |
| 1.11 | Вес с элементом питания, грамм, не более |  | 80 |  |
| 1.12 | Зарядка аккумулятора без вынимания из корпуса регистратора |  | Наличие |  |
| 1.13 | Время непрерывной работы от одной зарядки аккумулятора, дней, не менее |  | 5 |  |
| 1.14 | Кабель отведений с усилителями ЭКГ сигнала |  | Наличие |  |
| 2 | Требования к программному обеспечению анализа ЭКГ |  |  |  |
| 2.1 | Режим оснащения пациента: |  |  |  |
|  | Контроль качества наложения электродов по трем каналам. |  | Наличие |  |
|  | Возможность измерения параметров ЭКГ сигнала с помощью интерактивных инструментов |  | Наличие |  |
|  | Возможность задания параметров ИКС для последующего анализа. |  | Наличие |  |
|  | Отображение информации о пациенте, номере оснащаемого монитора и дате исследования. |  | Наличие |  |
|  | Возможность дистанционного перевода монитора в режим записи. |  | Наличие |  |
| 2.2 | Обработка ЭКГ |  |  |  |
|  | Автоматический анализ ЭКГ по одному, двум или трем отведениям |  | Наличие |  |
|  | Отображение динамического спектра разброса R-R интервалов |  | Наличие |  |
|  | График тренда ЧСС |  | Наличие |  |
|  | График изменения сегмента ST по трем каналам |  | Наличие |  |
|  | График изменения интервалов QT по трем каналам |  | Наличие |  |
|  | График типов базового ритма |  | Наличие |  |
|  | Автоматическое распознавание комплексов QRST на ЭКГ записи. Возможность ручной коррекции распознавания: вставка, удаление, переименование. |  | Наличие |  |
|  | Автоматическая цветовая маркировка меток (текстовых/графических) типов циклов на ЭКГ записи. |  | Наличие |  |
|  | Автоматическая классификация комплексов по типам циклов. Возможность просмотра отобранных комплексов в нормальном, расширенном и многооконном режимах Возможность ручной коррекции типа цикла. |  | Наличие |  |
|  | Цветовая кодировка ЭКГ с дифференциацией цвета для нормальных комплексов, предсердных аритмий, желудочковых аритмий, недифференцированных комплексов, артефактов. |  | Наличие |  |
|  | Автоматический «шаблонный анализ» - разбивка кардиоциклов на кластеры. Возможность детального просмотра выбранного шаблона. Возможность ручной коррекции состава шаблона. Возможность смены классификации всего выбранного шаблона. |  | Наличие |  |
| 2.3 | Анализ сегмента ST: |  |  |  |
|  | Стандартный анализ изменения уровня и наклона сегмента ST с построением трендов по трем каналам. |  | Наличие |  |
|  | Определение наклона сегмента ST на расстоянии 20 и 40/60/80 мсек. (по выбору) для всех каналов. |  | Наличие |  |
|  | Построение трендов значительных изменений (депрессия/элевация) наклона сегмента ST. |  | Наличие |  |
|  | Возможность верификации данных анализа сегмента ST с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи. |  | Наличие |  |
| 2.4 | Анализ интервала QT: |  |  |  |
|  | Стандартный анализ изменения интервала QT с построением трендов и гистограмм распределения по трем каналам |  | Наличие |  |
|  | Расчет и построение тренда и гистограммы дисперсии QT. |  | Наличие |  |
|  | Расчет и построение трендов корригированных интервалов QT. |  | Наличие |  |
|  | Возможность просмотра изменения интервала QT в каждом канале отдельно |  | Наличие |  |
|  | Возможность верификации данных анализа интервала QT с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи. |  | Наличие |  |
| 2.5 | Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР), |  |  |  |
|  | Анализ параметров ВСР во временной области: - Ритмограмма. - Расчет параметров: MEAN, SDNN, SDANN, RMSSD, SDSD, NN50, pNN50. |  | Наличие |  |
|  | Анализ параметров ВСР в частотной области: - Гистограмма спектрального распределения вариабельности RR-интервалов. - Скаттерграмма. - Хаосграмма. |  | Наличие |  |
|  | Расчет всех параметров ВСР на произвольных участках суточной записи. |  | Наличие |  |
| 2.6 | Анализ работы ИКС: |  |  |  |
|  | Первоначальное указание типа ИКС. |  | Наличие |  |
|  | Автоматическое распознавание импульсов ИКС. |  | Наличие |  |
|  | Возможность ре-анализа работы ИКС без пересчета всей записи. |  | Наличие |  |
| 2.7 | Возможность настройки параметров анализа: коррекция времени начала записи, дневные часы, интервалы для анализа, распределение пауз. |  | Наличие |  |
| 2.8 | Формирование итогового документа по заданному шаблону |  | Наличие |  |
| 2.9 | Графическое и табличное представление основных расчетных параметров анализа ЭКГ. Возможность автоматического переноса любых фрагментов ЭКГ , выбранных графиков и таблиц в итоговый документ. |  | Наличие |  |
| 2.10 | Расширенные возможности по форматированию текста итогового документа: - Наличие встроенного редактора. - Возможность работы с внешним редактором |  | Наличие |  |
| 2.11 | Возможность динамической «связки» окон обзо ра для быстрого перехода и сравнения различ ных параметров. |  | Наличие |  |
| 2.12 | Интеграция программного модуля ЭКГ с модулем АД для проведения бифункционального исследования . |  | Наличие |  |
| 3. | Мониторирование АД (Регистратор и ПО) |  |  |  |
| 3.1 | Вес, грамм, не более |  | 160 |  |
| 3.2 | Габариты, мм, не более |  | 135 х 75 х 25 |  |
| 3.3 | Диапазон измерения, мм рт. ст., |  | 25-280 |  |
| 3.4 | Точность измерения, не хуже |  | ±3 мм |  |
| 3.5 | Метод измерения |  | Осциллометрический |  |
| 3.6 | Дисплей ЖКИ для индикации: - результатов измерения -состояния аккумуляторов -сервисные функции |  | Наличие |  |
| 3.7 | Длительность мониторирования, не менее |  | 72 часов |  |
| 3.8 | Максимальное программируемое число измерений, не менее |  | 500 |  |
| 3.9 | Независимость результатов измерения от климатических условий |  | Наличие |  |
| 3.10 | Автоматическое определение типа манжеты (педиатрическая/большая) |  | Наличие |  |
| 3.11 | Энергонезависимая память для хранения данных |  | Наличие |  |
| 3.12 | Дублирующая система клапанов и процессора |  | Наличие |  |
| 3.13 | Функция внеплановового пуска и остановки измерения |  | Наличие |  |
| 3.14 | Передача данных на ПК при разгрузке монитора АД |  | Беспроводная |  |
| 3.15 | Хранение осциллограмм по каждому измерению в памяти |  | Наличие |  |
| 3.16 | Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения – ночного, дневного, специальных периодов и интервалов |  | Наличие |  |
| 3.17 | Визуализация параметров: - суточного профиля АД, трендов среднего и пульсового АД, ЧСС - отображение границ норм АД - средних значений АД и ЧСС на выделенном интервале - гистограмм суточного и распределения систолических и диастолических значений АД. |  | Наличие |  |
| 3.18 | Анализ вариабельности АД с графической интерпретацией |  | Наличие |  |
| 3.19 | Анализ утренней динамики АД по результатам оценки значений и скорости подъема АД. |  | Наличие |  |
| 3.20 | Параметры суточного профиля АД: Суточный индекс (степень ночного снижения) |  | Наличие |  |
| 3.21 | Хронобиологический анализ ( САД, ДАД и СрАД ) . Корреляционный анализ : Коэффициент корреляции Линейная регрессия |  | Наличие |  |
| 3.22 | Динамика (сравнительный анализ исследований одного пациента): Выбор любого исследования для сравнения. Визуальное (графическое) сравнение трендов АД Численное и графическое сравнение основных параметров АД. Сравнение заключений исследований |  | Наличие |  |
| 3.23 | Таблицы с расчетными статистическими параметрами: Общая (со словесной интерпретацией результатов) Статистика за сутки. Статистика за день. Статистика за ночь. Статистика на спец. интервале. Нагрузка давлением. |  | Наличие |  |
| 3.24 | Формирование итогового документа по заданному шаблону. Возможность печать только определенных пунктов отчета по выбору. |  | Наличие |  |
| 3.25 | Интеграция модуля АД с модулем ЭКГ для проведения бифункционального исследования |  | Наличие |  |
| 4. Дополнительные условия |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Возможность обновления программного обеспечения | Наличие |  |
| 4.2 |  | Поддержка сетевых решений | Наличие |  |
| 4.3 |  | Сопроводительная документация (руководство пользователя, инструкция по медицинскому применению) на русском языке | Наличие |  |
| 4.5 |  | Гарантийное обслуживание, месяцев с момента поставки, не менее | 12 |  |
| 4.6 |  | Возможность обучение персонала | Наличие |  |
| 4.7 |  | Возможность проведения пусконаладочных работ | Наличие |  |