- Приложение № 2

к  Извещению о проведении запроса котировок

№ЗК18-04/08-автоклав от 09.04.2008г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ___________________________________________________________

Место нахождения _____________________________________________________________

- Почтовый адрес___________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа  ___________________________________________________

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует _______________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес места жительства ________________________________________________________

Паспортные данные____________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для инд. предпринимателей)__________________________

ИНН, банковские реквизиты ___________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

- Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 6»

Изучив направленное Вами Извещение № ЗК18-04/08-автоклав от «09» апреля 2008г. о проведении запроса котировок цен, _____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

предлагает осуществить поставку следующего товара:

____________________________________________________________________________

(наименование, характеристики, количество (объем) товаров)

_______________________________________________________________________________________ в соответствии с Приложением к котировочной заявке  «Технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования».

Предлагаемая цена контракта _________________________ рублей включает _____________________________________________________________________________.

все затраты на поставку, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала, гарантию, налоги, сборы и иные обязательные платежи

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется, в случае признания победителем в запросе котировки, поставить товар  на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место поставки товара _________________________________________________________

срок поставки ________________________________________________________________

срок ввода в эксплуатацию _____________________________________________________

условия оплаты товара _________________________________________________________

________________________________      __________________     ______________________

(должность)                                                                           (подпись)                                           (расшифровка подписи)

- МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

- Приложение к котировочной заявке

- Технические характеристики  предлагаемого к поставке оборудования

______________________________________________________

(наименование товара)

| # Характеристики | # Требуемые значения характеристик | # Предлагаемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| ### 1. Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, мПа (кгс/см2) | ### 0,22 (2,2) |  |
| ### 2. Ток | ### переменный, трехфазный |  |
| ### 3. Частота, Гц | ### 50 |  |
| ### 4. Напряжение, В | ### 380+10% |  |
| ### 5. Потребляемая мощность, кВт, не более | ### 10 |  |
| ### 6. Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм | ### 400+4 |  |
| ### 7. Количество режимов стерилизации | ### 4 |  |
| ### 8. Параметры первого режима стерилизации: ### рабочее давление, мПа (кгс/см2), температура, 0С время стерилизационной выдержки, мин | 0,21+0,01 (2,1+0,1) 134+1 5+1 |  |
| ### 9. Параметры второго режима стерилизации: ### рабочее давление, мПа (кгс/см2), температура, 0С время стерилизационной выдержки, мин | 0,11+0,01 (1,1+0,1) 121+1 20+2 |  |
| ### 10. Параметры третьего режима стерилизации: ### рабочее давление, мПа (кгс/см2), температура, 0С ### время стерилизационной выдержки, мин | 0,20+0,02 (2,0+0,2) 132+2 ### 20+2 |  |
| ### 11. Параметры четвертого режима стерилизации: ### рабочее давление, мПа (кгс/см2), температура, 0С ### время стерилизационной выдержки, мин | 0,11+0,02 (1,1+0,2) 120+2 ### 45+3 |  |
| ### 12. Объем парогенератора, л | ### 25 |  |
| ### 13. Управление | ### автоматическое, ручное |  |

| ### 14. Габаритные размеры, мм: - глубина - ширина - высота | 1200+10 720+10 1360+10 |  |
| --- | --- | --- |
| ### 15. Масса, кг, не более | ### 180 |  |
| ### 16. Норма расхода воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки, не более, л | ### 100 |  |
| ### 17. Средняя наработка на отказ, не менее, циклов | ### 3000 |  |
| ### 18. Установленный срок службы, не менее, лет | ### 5 |  |
| ### 19. Средний срок службы, не менее, лет | ### 10 |  |
| ### 20. Объем стерилизационной камеры, л | ### 100 |  |
| ### 21. Применяемые стерилизационные коробки | ### КФ-18 или КСК-18 |  |
| ### 22. Параметры присоединяемой водопроводной сети: - наружный диаметр трубы - давление, мПа (кгс/см2), не менее - требования к используемой воде | 1/2 0,25 (2,5) ГОСТ Р 51232 и ГОСТ 6709 |  |
| ### 23.Год выпуска | не ранее 2007г. |  |
| ### 24.Гарантийный срок эксплуатации | не менее 1 года с даты введения в эксплуатацию |  |

Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, соответствует ГОСТам _______________ и иной нормативно-технической документации, имеет комплект сопроводительных документов на русском языке.

2. Вспомогательные услуги

В пятидневный срок со дня поставки товара будут осуществлены монтаж, установка, пусконаладочные работы и ввода оборудования в эксплуатацию,  инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика.

________________________________      __________________     ______________________

(должность)                                                                           (подпись)                                           (расшифровка подписи)

- МП