Приложение  № 1

к  Извещению о проведении запроса котировок

ЗК 18-04/08 –автоклав от 09.04.2008г.

Требования к закупаемому оборудованию

1. Технические характеристики  закупаемого оборудования

Стерилизатор паровой (автоклав)

| # Характеристики | # Требуемые значения # характеристик |
| --- | --- |
| ### 1. Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, мПа (кгс/см2) | ### 0,22 (2,2) |
| ### 2. Ток | ### переменный, трехфазный |
| ### 3. Частота, Гц | ### 50 |
| ### 4. Напряжение, В | ### 380+10% |
| ### 5. Потребляемая мощность, кВт, не более | ### 10 |
| ### 6. Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм | ### 400+4 |
| ### 7. Количество режимов стерилизации | ### 4 |
| ### 8. Параметры первого режима стерилизации: ### рабочее давление, мПа (кгс/см2), температура, 0С время стерилизационной выдержки, мин | 0,21+0,01 (2,1+0,1) 134+1 5+1 |
| ### 9. Параметры второго режима стерилизации: ### рабочее давление, мПа (кгс/см2), температура, 0С время стерилизационной выдержки, мин | 0,11+0,01 (1,1+0,1) 121+1 20+2 |
| ### 10. Параметры третьего режима стерилизации: ### рабочее давление, мПа (кгс/см2), температура, 0С ### время стерилизационной выдержки, мин | 0,20+0,02 (2,0+0,2) 132+2 ### 20+2 |
| ### 11. Параметры четвертого режима стерилизации: ### рабочее давление, мПа (кгс/см2), температура, 0С ### время стерилизационной выдержки, мин | 0,11+0,02 (1,1+0,2) 120+2 ### 45+3 |
| ### 12. Объем парогенератора, л | ### 25 |
| ### 13. Управление | ### автоматическое, ручное |
| ### 14. Габаритные размеры, мм: - глубина - ширина - высота | 1200+10 720+10 1360+10 |
| ### 15. Масса, кг, не более | ### 180 |
| ### 16. Норма расхода воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки, не более, л | ### 100 |
| ### 17. Средняя наработка на отказ, не менее, циклов | ### 3000 |
| ### 18. Установленный срок службы, не менее, лет | ### 5 |
| ### 19. Средний срок службы, не менее, лет | ### 10 |
| ### 20. Объем стерилизационной камеры, л | ### 100 |
| ### 21. Применяемые стерилизационные коробки | ### КФ-18 или КСК-18 |
| ### 22. Параметры присоединяемой водопроводной сети: - наружный диаметр трубы - давление, мПа (кгс/см2), не менее - требования к используемой воде | 1/2 0,25 (2,5) ГОСТ Р 51232 и ГОСТ 6709 |
| ### 23.Год выпуска | не ранее 2007г. |
| ### 24.Гарантийный срок эксплуатации | не менее 1 года с даты введения в эксплуатацию |

Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, соответствовать ГОСТам и иной нормативно-технической документации, иметь комплект сопроводительных документов на русском языке.

2. Вспомогательные услуги

Поставщиком в пятидневный срок со дня поставки товара должны быть осуществлены монтаж, установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию,  инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика.