Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прикроватный монитор жизненно важных функций пациента для проведения длительного мониторинга в стационаре и во время транспортировки «Argus LCM plus A» - неонатальный

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 6 | Группы пациентов | Взрослые, дети, новорожденные |  |
| 7 | Экран |  |  |
| 8 | Цветной жидкокристаллический экран с подсветкой | Наличие |  |
| 9 | диагональ | Не менее 27 см. |  |
| 10 | разрешение | Не менее 800*600 точек |  |
| 11 | скорость | 12,5/25/50 мм/с |  |
| 12 | Управление | Функциональные клавиши |  |
| 13 | Термопринтер | 1 шт. |  |
| 14 | ЭКГ |  |  |
| 15 | Диапазон измерения ЧСС | 20-250 уд/мин |  |
| 16 | Защита от дефибрилляции | Наличие |  |
| 17 | чувствительность | 5/10/20/40 мм/мВ |  |
| 18 | Частота дискретизации | 1000Гц |  |
| 19 | Одновременная синхронная регистрация сигналов со всех электродов | Наличие |  |
| 20 | Кабель пациента | 3-10-проводный |  |
| 21 | Возможность подключения: | 3-х, 5-и и 10-жильных кабелей |  |
| 22 | Выбор отведения: | Все 12 отведений (при подключении 10-тижильного кабеля) |  |
| 23 | Определение пейсмейкера | ≥2 мВ/≥0,1 мВ |  |
| 24 | Диагностически значимое качество ЭКГ-кривой на экране (как на экране электрокардиографа) | Наличие |  |
| 25 | Фильтры: | Наличие |  |
| 26 | Диагностический | 0,06-150 Гц |  |
| 27 | Мониторинговый | 1-40 Гц с защитой от электромагнитных воздействий |  |
| 28 | Артефактный | Сочетание диагностического и мониторингового фильтров |  |
| 29 | Дыхание |  |  |
| 30 | Метод измерения | ЭКГ (импедансный) |  |
| 31 | Частота дискретизации | 50 Гц |  |
| 32 | Диапазон измерений ЧДД | Апноэ, 0-200 дыханий/мин. |  |
| 33 | Цифровое представление ЧД | Наличие |  |
| 34 | Графическое представление ЧД | Наличие |  |
| 35 | Пульсоксиметрия | Masimo |  |
| 36 | Диапазон измерения | 0-100% |  |
| 37 | разрешение | 1% |  |
| 38 | точность | 70-100%±2 единицы |  |
| 39 | Цифровое представление на экране (%) | Наличие |  |
| 40 | Графическое представление | Наличие |  |
| 41 | Неинвазивное измерение АД |  |  |
| 42 | Метод измерения | осциллометрический |  |
| 43 | Диапазон измерения | 15-300 мм рт.ст. |  |
| 44 | Автоматическое и ручное измерение | наличие |  |
| 45 | Скорость дефляции | 3-9 мм рт.ст. |  |
| 46 | Цифровое представление на экране | наличие |  |
| 47 | Температура |  |  |
| 48 | Способ измерения | Ректальный (возможность подключения кожного и ушного датчика) |  |
| 49 | Диапазон измерения | 15-45°С |  |
| 50 | Частота измерения | 1 в секунду |  |
| 51 | точность | ±0,1°С |  |
| 52 | Тренды |  |  |
| 53 | память | Не менее 24 часов |  |
| 54 | Представление на экране | Графическое и табличное |  |
| 55 | Тревоги |  |  |
| 56 | Физиологические (все показатели, кроме температуры) | Наличие |  |
| 57 | технические | Наличие |  |
| 58 | Индикация тревог | Звуковая, визуальная |  |
| 59 | Уровни тревог | Верхний, нижний, свободно устанавливаемый |  |
| 60 | Подавление тревоги | Стандартно на 3 минуты или на определенный промежуток |  |
| 61 | Источник питания |  |  |
| 62 | Возможность работы от сети и встроенного аккумулятора (не менее 1,5 ч) | Наличие |  |
| 63 | Размеры | Не более 290*275*180 мм |  |
| 64 | Вес | Не более 5 кг. |  |
| 65 | Русификация прибора | Наличие |  |
| 66 | интерфейс | RS-232 |  |
| 67 | Стандартные принадлежности для взрослых | Наличие |  |
| 68 | Кабель ЭКГ 3-х проводный | Наличие |  |
| 69 | Одноразовые электроды 1 уп. | наличие |  |
| 70 | Манжета НИАД для взрослых (25-35 см) | Наличие |  |
| 71 | Кабель НИАД 3,5 м | Наличие |  |
| 72 | Кабель SpO2 | Наличие |  |
| 73 | Датчик-прищепка SpO2 для взрослых многоразовый | Наличие |  |
| 74 | Температурный датчик (эзофагеальный или ректальный) | наличие |  |
| 75 | Сетевой кабель | Наличие |  |
| 76 | Кабель заземления | Наличие |  |
| 77 | Руководство пользователя на русском языке (при поставке) | Наличие |  |
| 78 | Принадлежности для новорожденных | Наличие |  |
| 79 | Кабель ЭКГ 3-х проводный неонатальный | Наличие |  |
| 80 | Одноразовые электроды (3 шт./уп.) | 50 уп. |  |
| 81 | Соединительная трубка для НИАД 1,75 м |  |  |
| 82 | Манжета НИАД неонатальная (7.2-10.7см) | Наличие |  |
| 83 | Манжета НИАД неонатальная (5.9-8.7см) | Наличие |  |
| 84 | Многоразовый датчик для пульсоксиметрии MASIMO™ (1-30кг.) | наличие |  |
| 85 | Одноразовые фиксаторы для датчика (100 шт./уп.) | Наличие |  |
| 86 | Температурный датчик ректальный | Наличие |  |
| 87 | Гарантийное обслуживание в течение 1 года | Наличие |  |
| 88 | Постгарантийное сервисное обслуживание | Наличие |  |
| 89 | Цена за ед., руб. | Указать |  |
| 90 | Кол-во, шт. | 1 |  |
| 91 | Сумма, руб. | Указать |  |

Лампа для проведения фототерапии «FTL/AMELUX» (фирма  «AMEDA/ARDO», Швейцария)

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Нz, 220-230 V | Наличие |  |
| 7 | Основные компоненты оборудования: |  |  |
| 8 | 4 флуоресцентных лампы голубого света (435 нм) мощностью 18 Вт | Наличие |  |
| 9 | 2 флуоресцентных лампы дневного света мощностью 18 Вт | Наличие |  |
| 10 | Срок работы ламп: не менее 2000 часов | Наличие |  |
| 11 | Защитный кожух для ламп | Наличие |  |
| 12 | Переключатель белый/голубой свет | Наличие |  |
| 13 | Таймер с установкой нуля (терапевтический) | Наличие |  |
| 14 | Таймер общего времени работы, 0-99999 часов | Наличие |  |
| 15 | Мобильная стойка на 3 антистатических колесах (2 с блокировкой) | Наличие |  |
| 16 | Угол поворота: 180°, не менее | Наличие |  |
| 17 | Освещенность (в диапазоне 400-500 нм, на расстоянии 450 мм от лампы): | Наличие |  |
| 18 | 4 голубых лампы + 2 белых: 16,50 Вт/м² | Наличие |  |
| 19 | 6 голубых ламп: 18,90 Вт/м² | Наличие |  |
| 20 | Максимальная освещенность в терапевтическом диапазоне (для кроваток, закрытых пластиковым колпаком, или инкубаторов): 56-64 Вт/м²нм | Наличие |  |
| 21 | Максимальная освещенность в терапевтическом диапазоне (для кроваток не закрытых пластиковым колпаком, или инкубаторов): 62-68 Вт/м²нм | Наличие |  |
| 22 | Площадь освещения на расстоянии 45 см не менее: 30х60 см (1800 см²) | Наличие |  |
| 23 | Минимальное расстояние между лампой и поверхностью, на которой лежит ребенок: не менее 45 см | Наличие |  |
| 24 | Размер лампового блока: 47х40х9 см | Наличие |  |
| 25 | Высота (от нижнего края модуля, регулируемая): 115-155 см | Наличие |  |
| 26 | Высота основания: 7,5 см | Наличие |  |
| 27 | Расположение электрических компонентов системы в основании | Наличие |  |
| 28 | Вес: 17,8 кг (с мобильным основанием) | Наличие |  |
| 29 | Потребляемая мощность: 180 Вт, не более | Наличие |  |
| 30 | Класс защиты: I, уровень защиты: тип В | Наличие |  |
| 31 | Классификация согласно MDD 93/42: класс 2А | Наличие |  |
| 32 | Соответствие стандарту: СЕ 0123, в соответствии с MDD 93/42 ЕЕС | Наличие |  |
| 33 | Соответствие спецификациям: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-2-50 | Наличие |  |
| 34 | Комплектация: | Наличие |  |
| 35 | Защитные очки для фототерапии (комплект из 3-8 штук разного размера) – 5 комплектов | Наличие |  |
| 36 | Наличие полного запасного комплекта ламп (4 синих и 2 белых) | Наличие |  |
| 37 | Дополнительные условия: |  |  |
| 38 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |  |
| 39 | Доставка, установка и подготовка к работе у конечного пользователя | Наличие |  |
| 40 | Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок | Наличие |  |
| 41 | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года | Наличие |  |
| 42 | Срок поставки в течение 5 дней после заключения муниципального контракта | Указать |  |

Керамический обогреватель на мобильной стойке с электрической подсветкой (источник лучистого тепла). Модель «MNC» (фирма «AMEDA/ARDO», Швейцария)

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Комплект оборудования предназначен для выхаживания новорожденных в условиях палат интенсивной терапии родильных домов и детских больниц, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных | Наличие |  |
| 7 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Нz, 220-230 V | Наличие |  |
| 8 | Основные компоненты оборудования: |  |  |
| 9 | Общая характеристика открытой реанимационной системы |  |  |
| 10 | Мобильное основание: | Наличие |  |
| 11 | На 4-х антистатических колесах с антистатическим покрытием (2 с блокировкой) | Наличие |  |
| 12 | Керамический нагреватель: | Наличие |  |
| 13 | Наличие поворотного устройства вокруг вертикальной оси с углом поворота + 60º | Наличие |  |
| 14 | Интенсивность нагрева: 2х352 Вт | Наличие |  |
| 15 | Мощность излучения IR (800 – 12000 нм): 17,6 мкВ/см² | Наличие |  |
| 16 | Мощность излучения IRА (800 – 1400 нм): 0,007 мкВ/см² | Наличие |  |
| 17 | Время прогрева согласно IEC – 45 минут | Наличие |  |
| 18 | Встроенная низковольтовая лампа местного освещения до 1000 люкс, 12 В, 50 Вт, 40° | Наличие |  |
| 19 | Двухцветный индикатор мощности нагрева | Наличие |  |
| 20 | Наличие защитной сетки, предупреждающей касание медицинским персоналом нагревательного элемента | Наличие |  |
| 21 | Контрольный блок: | Наличие |  |
| 22 | Ручной контроль мощности нагрева | Наличие |  |
| 23 | Регулировка нагрева в ручном режиме в диапазоне 50 – 100% (6 положений) | Наличие |  |
| 24 | Сигналы тревоги: | Наличие |  |
| 25 | Нарушение электроснабжения | Наличие |  |
| 26 | Высокая температура (мощность нагрева более 50% в течение более 15 минут) | Наличие |  |
| 27 | Громкость сигнала тревоги: 70 ДБелл (на расстоянии 3 м) | Наличие |  |
| 28 | Общие параметры: | Наличие |  |
| 29 | Класс защиты: I уровень защиты: тип В | Наличие |  |
| 30 | Размер нагревателя: 25х71-80 см, вес 7,8 кг | Наличие |  |
| 31 | Размер мобильного основания: 70-10-60 см | Наличие |  |
| 32 | Высота общая (регулируемая): 152-157-162-167 см | Наличие |  |
| 33 | Масса: 27 кг | Наличие |  |
| 34 | Минимально допустимое расстояние до ребенка: 66 см | Наличие |  |
| 35 | Клиренс: 16 см | Наличие |  |
| 36 | Потребление энергии: 980 ВА | Наличие |  |
| 37 | Условия внешней среды: 18-30ºС, 30-75% относительной влажности | Наличие |  |
| 38 | Соответствие стандартам: | Наличие |  |
| 39 | СЕ 0123, в соответствии с MDD 93/42 ЕЕС | Наличие |  |
| 40 | Дополнительные условия: | Наличие |  |
| 41 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |  |
| 42 | Доставка, установка и подготовка к работе у конечного пользователя | Наличие |  |
| 43 | Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок | Наличие |  |
| 44 | Гарантийное обслуживание в течение не менее 1 года | Наличие |  |
| 45 | Срок поставки в течение 5 дней после заключения муниципального контракта | Указать |  |

ЗАКАЗЧИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова

(м.п.)