Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 38 от 16.04.2008 г.

Техническое задание

на монитор пациента прикроватный переносной

| № п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Год выпуска | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от _________№________, сроком действия до ____________________ |
| 5 | Сертификат | Наличие | от _________№________, сроком действия до ____________________ |
| 6 | Гарантия не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |
| 7 | Инструктаж специалистов на рабочем месте | Наличие |  |
| 8 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Монитор пациента | Наличие |  |
| 7.1 | Назначение | Универсальный монитор пациента предназначен для применения в условиях отделения реанимации, анестезиологии, интенсивной терапии и в каретах «скорой помощи». Подходит для новорожденных, детей и взрослых, снабжен трехуровневой системой тревог. | Указать параметры |
| 8 | Параметры дисплея | Разрешение 800 х 600, 8 форм волн, до 5 кривых на дисплее, функция заморозки петель | Указать параметры |
| 9 | Канал измерения ЭКГ: |  |  |
| 9.1 | Режим 5 отведений | R, L, F, N, C или RA, LA, LL, RL, V. Выбор отведений: I, II, III, avR, avF, V | Указать параметры |
| 9.2 | Режим 3 отведения | КбА или RA, LA,LL. Выбор отведений: I, II, III | Указать параметры |
| 9.3 | Усиление | x 2.5 мм/mV, x 5.0 мм/mV, x 10 мм/mV, x 20 мм/mV, авто | Указать параметры |
| 10 | Канал измерения SpO2: |  |  |
| 10.1 | Диапазон измерения не уже, % | 0 ~ 100 | Указать параметры |
| 10.2 | Диапазон сигнализации не уже, % | 0 ~ 100 | Указать параметры |
| 10.3 | Разрешение | ±2% (0%~100% SpO2) | Указать параметры |
| 10.4 | Точность | ±3% (35%~69% SpO2) | Указать параметры |
| 10.5 | Интервал актуализации не более, сек | 1 | Указать параметры |
| 10.6 | Время задержки сигнализации | Наличие | Указать параметры |
| 10.7 | Частота пульса, диапазон измерения и сигнализации в диапазоне не уже, ударов в мин (bpm) | 15~350 | Указать параметры |
| 10.8 | Разрешение не менее | 1 bpm | Указать параметры |
| 10.9 | Точность не менее | ± 1 bpm | Указать параметры |
| 10.10 | Время задержки сигнализации не более, сек | 10 | Указать параметры |
| 11 | Канал измерения Температуры: |  |  |
| 11.1 | Количество каналов измерения не менее | 2 | Указать параметры |
| 11.2 | Диапазон измерения и сигнализации не уже, % | 0 ~ 50 | Указать параметры |
| 11.3 | Разрешение не менее | 0.1 ° С | Указать параметры |
| 11.4 | Точность не менее | ± 0.1 ° С | Указать параметры |
| 11.5 | Интервал актуализации не менее (сек) | 1-2 | Указать параметры |
| 11.6 | Самопроверка каждые не менее (мин) | 5-10 | Указать параметры |
| 12 | Канал измерения NIBP: |  |  |
| 12.1 | Метод | осциллометрический | Указать параметры |
| 12.2 | Режим | ручной, Авто, СТАТ | Указать параметры |
| 12.3 | Диапазон измерения в АВТО режиме: не менее (мин) | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 | Указать параметры |
| 12.4 | Период измерения в СТАТ режиме не менее (мин) | 5 | Указать параметры |
| 12.5 | Диапазон частоты пульса не менее (bpm) (ударов в мин) | 40 ~ 240 | Указать параметры |
| 12.6 | Тип сигнализации SYS, DIA, MEAN | SYS, DIA, MEAN | Указать параметры |
| 12.7 | Режим для взрослых, не менее: | SYS 30-275 (мм Hg)/DIA 10-220 (мм Hg)/MEAN 20-235 (мм Hg) | Указать параметры |
| 12.8 | Режим для детей | SYS 30-235 (мм Hg)/DIA 10-220 (мм Hg)/MEAN 20-225 (мм Hg) | Указать параметры |
| 12.9 | Режим для новорожденных: | SYS 30-135 (мм Hg)/DIA 10-110 (мм Hg)/MEAN 20-125 (мм Hg) | Указать параметры |
| 12.10 | Давление: |  |  |
| 12.11 | Максимальная Ошибка Среднего мм Hg | ± 5 | Указать параметры |
| 12.12 | Максимальное Стандартное отклонение ммHg | ± 8 | Указать параметры |
| 12.13 | Защита от избыточного давления: |  | Указать параметры |
| 12.14 | Режим для взрослых мм Hg | 315±15 | Указать параметры |
| 12.15 | Режим для детей мм Hg | 255±10 | Указать параметры |
| 12.16 | Режим для новорожденных мм Hg | 170±15 | Указать параметры |
| 13 | Интерфейс | Возможность присоединения к центральной системе мониторинга через сеть производителя таким образом, чтобы образовать сетевую систему мониторинга. Наличие | Указать параметры |
| 13.1 | Порты интегрируемых модулей | ЭКГ, РЕСП, SpO2, NIBP, ТЕМП, IBP, CO, CO2 | Указать параметры |
| 13.2 | Гнездо принтера на правой стороне | Наличие |  |
| 13.3 | Установка данных о пациенте | отдел, № кровати, имя, дата, вес, рост, дата рождения, кровь, тип, пол, № пациента, врач. | Указать параметры |
| 13.4 | Расчет дозы лекарственного препарата. | Наличие |  |
| 13.5 | Управление монитором осуществляется | посредством манипулятора типа шаттл и 6 функциональных клавиш | Указать параметры |
| 13.6 | Режим ПОМОЩЬ: помощь пользователю в режиме он-лайн. | Наличие |  |
| 14 | Сигнализация: |  |  |
| 14.1 | Световая и звуковая индикация работы и тревог, отображение тревог на дисплее. | Наличие | Указать параметры |
| 14.2 | Регулировка громкости | 3 звуковых режима для аварийной сигнализации | Указать параметры |
| 14.3 | Светоиндикаторы на передней панели аппарата | 2 | Указать параметры |
| 14.4 | Индикатор СИГНАЛИЗАЦИИ | Наличие |  |
| 14.5 | Независимый аккумулятор | Наличие |  |
| 14.6 | Время работы от аккумулятора не менее, час | 2 | Указать параметры |
| 14.7 | Габаритные размеры не более, мм | 318 х 152 х 264 | Указать параметры |
| 14.8 | Вес не более, кг | 5,5 | Указать параметры |
| 14.9 | Электропитание | 100/250 (V)AC, 50/60 Гц | Указать параметры |
| 15 | Тренды: |  |  |
| 15.1 | 72-часовой тренд данных всех параметров | Наличие | Указать параметры |
| 15.2 | Хранение результатов измерений 500 NIBP | Наличие | Указать параметры |
| 15.3 | Хранение результатов 6-ти событий аварийного состояния | Наличие | Указать параметры |
| 16 | Графическое изображение трендов: |  |  |
| 16.1 | Последний 1-часовой тренд показывается каждые 1 или 5 секунд. | Наличие | Указать параметры |
| 16.2 | Последний 72-часовой тренд показывается каждые 1, 5 или 10 минут | Наличие | Указать параметры |
| 17 | Расчет доз лекарственных веществ | Наличие |  |
| 17.1 | Наличие Таблицы титрования для лекарственного препарата | Наличие | Указать параметры |
| 17.2 | Отображение на экране параметров | количество лекарственного препарата объем жидкости; доза/мин: доза лекарственного препарата; скорость потока; скорость капельного введения; вес пациента | Указать параметры |
| 17.3 | Расчет дозы лекарственного препарата по массе пациента и названию лекарства | Наличие |  |
| 17.4 | Расчет доз лекарственных веществ для | аминофиллина,добутамина,допамина,эпинефрина,гепарина,изупрела,лидокаина,ниприда,нитрогилцерина,питоцина. Кроме этого лекарство А, лекарство В, лекарство С, лекарство D, лекарство Е | Указать параметры |
| 17.5 | Возможность модификации калькулятора для других препаратов | Наличие |  |
| 17.6 | Применяемые для расчета формулы | Концентрация = Количество/Объем, , Длительность = Количество/Доза, Доза = Норма х концентрация | Указать параметры |
| 17.7 | Режимы мониторирования | Хирургия, Диагностика, Монитор | Указать параметры |
|  | Количество | 5 |  |
|  | Цена за единицу товара, руб. |  |  |
|  | Сумма контракта, руб. |  |  |

_______________________		_________________		___________________

(наименование поставщика)		         (подпись)			          (Ф.И.О.)

МП