## техзадание 4
Приложение №4
Техническое задание документации об аукционе
Лот №1 Система видеоэндоскопическая с принадлежностями (импортного производства)
№ | Характеристики | Параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Наименование, модель
2 | Производитель, страна происхождения
3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
4 | Сертификат соответствия | Наличие
5 | Год выпуска, не ранее 2007г. | Указать
6 | Гарантийное обслуживание не менее 12мес с момента ввода в эксплуатацию | Наличие. Указать параметры
7 | Спецификация и технические данные:
8 | Цифровая видеокамера | Наличие.
9 | Размер чипа - не более ½ дюйма | Наличие. Указать параметры
10 | Разрешение линий по горизонтали не менее 480 гориз.линий | Наличие. Указать параметры
11 | Чувствительность к световому потоку не более 0,7 люкс | Наличие. Указать параметры
12 | Автоматический контроль освещенности | Наличие
13 | Соотношение сигнал/шум не более 50 дБ | Наличие. Указать параметры
14 | Число пикселов не менее 752х582 | Наличие. Указать параметры
15 | Срабатывание диафрагмы (диапазон) 1/50-1/100000 сек | Наличие. Указать параметры
16 | Электропитание 100-240 В, 50/60 Гц | Наличие. Указать параметры
17 | Головка видеокамеры (габариты) не более 40х30х60мм | Наличие. Указать параметры
18 | Головка видеокамеры (вес) не более 135 г | Наличие. Указать параметры
19 | Объектив к цифровой видеокамере с фокусным расстоянием не менее 28мм | Наличие. Указать параметры
20 | Световод универсальный Ø 4,8 мм, длина не менее 2300 мм | Наличие. Указать параметры
21 | -Адаптер световода к осветителю | Наличие 1 шт
22 | -Адаптер световода к телескопу | Наличие 1 шт
23 | Источник света | Наличие, 1 шт.
24 | Мощность источника не менее 50 Вт | Наличие. Указать параметры
25 | Цветовая температура не менее 5200К | Наличие. Указать параметры
26 | Срок службы лампы не менее 3600 часов | Наличие. Указать параметры
27 | Вес прибора, не более 9,5кг. | Наличие. Указать параметры
28 | Световой кабель, размер M, тип plug , не менее 3 м | Наличие. Указать параметры
29 | Видеомонитор ЖК с диагональю не менее – 19" | Наличие. Указать параметры
30 | Угол обзора, по вертикали/горизонтали - не менее 170о/170о | Наличие. Указать параметры
31 | Системы цвета – NTSC/PAL | Наличие
32 | Разрешение не менее 1024х768 точек | Наличие. Указать параметры
33 | Наличие видеовходы/выходы: DVI, S-VHS, SxVGA | Наличие
34 | Потребление энергии - не более 120 VA | Наличие. Указать параметры
35 | Размеры монитора, не менее 430х386х95мм | Наличие. Указать параметры
36 | Вес прибора, не более 8кг | Наличие. Указать параметры
37 | Лапароскоп 10 мм, 30°, автоклавируемый | Наличие. Указать параметры
38 | угол поля зрения не менее 75° | Наличие. Указать параметры
39 | рабочая длина не менее 330мм | Наличие. Указать параметры
40 | Лазерная сварка или клеевое крепление защитной линзы на дистальном конце | Наличие. Указать параметры
41 | Инсуффлятоp: | Наличие, 1 шт.
42 | Используемый газ – СО2 | Наличие
43 | Диапазон регулируровки давления в пределах, не менее: от 3-25 мм Рт.ст., с шагом 1 мм Рт.ст. | Наличие
44 | Возможность сохранение настроек | Наличие
45 | Диапазон регулируровки скорости потока в диапазоне не менее 1 - 35 л/мин | Наличие. Указать параметры
46 | Цифровая индикация | Наличие
47 | Возможность управления газообменом с помощью педали | Наличие
48 | Шланг высокого давления (DIN) для инсуфлятора | Наличие, 1 шт.
49 | Баллон газовый для СО2 (пустой) DIN 0.75л | Наличие, 2 шт.
50 | уровень шума менее 40 дБ | Наличие. Указать параметры
51 | LPS-система, позволяющая работать в режиме сверхнизкого давления для предотвращения развития подкожной энфиземы | Наличие
52 | вес не более 8 кг | Указать параметры
53 | Комплект: основной блок, сетевой шнур, шланг для инсуффляции LL, соединительная трубка высокого давления, 1м, игла Вереша высокого потока рабочая длина не менее 120мм., набор гаечных ключей. | Наличие
54 | Передвижная рабочая станция из высокопрочного пластика | Наличие, 1 шт.
55 | Наличие не менее 4х полок для оборудования | Наличие. Указать параметры
56 | Наличие не менее 4х антистатических колес со стопором | Наличие. Указать параметры
57 | Диаметр колес - не менее 100мм | Наличие. Указать параметры
58 | Наличие выдвижной полки для клавиатуры | Наличие
59 | Наличие держателя для ЖК монитора | Наличие
60 | Наличие держателя для гибких эндоскопов | Наличие
61 | Наличие трансформатора, не менее чем на 6 розеток 220В с общим тумблером | Наличие. Указать параметры
62 | Размеры тележки (ШхГхВ мм), не более 645х650х1161мм. (без монитора) | Наличие. Указать параметры
63 | Аппарат для аспирации/ирригации | Наличие. Указать параметры
64 | Потребляемая мощность - не более 150VA | Наличие. Указать параметры
65 | Уровень шума - не более 70дБ | Наличие. Указать параметры
66 | Вес не более 8 кг | Наличие. Указать параметры
67 | Давление при ирригации, не менее 1200 мБар, скорость, не менее 1600 мл/мин | Наличие. Указать параметры
68 | Давление при аспирации, не менее 660 мБар, скорость не менее 1350 мл/мин | Наличие. Указать параметры
69 | Управление с помощью педали и пульта на рукоятке | Наличие
70 | Набор трубок к аквапуратору | Наличие, 2 шт.
71 | Электрохирургический генератор | Наличие.
72 | Электрохирургический генератор, с возможностью трех типов вмешательств: монополярный, биполярный, воздействие в физрастворе | Наличие, 1 шт.Указать параметры
73 | Глубина (длина) 39,5 см не более | Наличие. Указать параметры
74 | Высота 13,0 см не более | Наличие. Указать параметры
75 | Вес 6,8 кг не более | Наличие. Указать параметры
76 | Наличие ручки для переноски коагулятора при транспортировке | Наличие
77 | Подбор мощности вращающимися регуляторами с минимальным шагом 1 Вт. | Наличие
78 | Максимальная мощность 300 Вт | Наличие. Указать параметры
79 | Постоянство подачи максимальной мощности 300 вт в диапазоне 200-1600 Ом. | Наличие. Указать параметры
80 | Возможность использования монополярной педали как биполярной | Наличие
81 | Максимальный диапазон колебаний напряжения в сети переменного тока на входе 170-300 В | Наличие
82 | Возможность перепрограммировать режим контактной монополярной коагуляции , при неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор. Три варианта пикового напряжения: 660В; 1100В; 3500В. | Наличие. Указать параметры
83 | Возможность перепрограммировать режим безконтактной монополярной коагуляции, при неизменной максимальной мощности изменяются пиковое напряжение и крест-фактор | Наличие. Указать параметры
84 | Характеристики генератора
85 | Номинальная частота 393 кГц в режиме резания и контактной коагуляции; 470 кГц при бесконтактной и биполярной коагуляции. | Наличие
86 | Не подверженность влияниям электромагнитной интерференции (IEC 61000-4-2). Активное подавление токов утечки. Активное подавление искрообразования. | Наличие
87 | Постоянный мониторинг сопротивления тканей больного в операционном поле через активный электрод | Наличие
88 | Подбор мощности в ваттах (основной регулируемый пользователем параметр отражающийся на дисплеях) | Наличие
89 | Автоматический контроль выходной мощности коагулятора на уровне, установленном хирургом, несмотря на меняющееся сопротивление тканей больного | Наличие
90 | Мониторинг эффективности контакта двухсекционного REM-нейтрального электрода - для исключения ожогов от нейтрального электрода. | Наличие
91 | Параметры, в которых система слежения за контактом нейтрального электрода с больным (система REM) должны быть в пределах от 5 ом до 135 ом | Наличие
92 | Адаптивность системы мониторинга нейтрального электрода к сопротивлению тканей конкретного больного. | Наличие
93 | Автоматическое самотестирование частей прибора. Наличие более 150 кодов ошибки для сервисного обслуживания. | Наличие
94 | Сохранение в памяти коагулятора - последние настройки генератора и другая сервисная информация, 20 последних кодов ошибки, обнаруженных генератором, количества и сроки активаций каждого режима, мощность, использованная на каждом из режимов, общее время активации генератора, калибровочные настройки. | Наличие
95 | Возможность работы с аргонплазменной приставкой в традиционной и эндохирургии, эндоскопии | Наличие
96 | Возможность синхронной работы с дымоотсосом. Дымоотсос в момент активации коагулятора забирает весь дым из операционного поля | Наличие
97 | Ээлектрохирургическая ручка для резания\коагуляции одноразовая (не менее 50 шт.) | 1 кор
98 | Электрод монополярный-скальпель (не менее 150 шт) | 1 кор
99 | Все приборы и инструменты должны быть полностью функционально совместимы друг с другом | Наличие
Лот № 2 Аппарат рентгеновский медицинский со штативом типа С-дуга
№ | Характеристики | Параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение на рентгеновские аппараты | Наличие
7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
8 | Аппарат рентгеновский медицинский со штативом типа С-дуга | Наличие
9 | Общая характеристика
10 | Импульсная цифровая рентгеноскопия | Наличие
11 | Одиночная импульсная рентгеноскопия (моментальный снимок) | Наличие
12 | Постоянная цифровая скопия | Наличие
13 | Расстояние фокус рентгеновской трубки – входная плоскость УРИ в диапазоне 890-950 мм | Наличие. Указать параметры
14 | Свободное пространство (расстояние между внешней поверхностью моноблока и УРИ) в диапазоне 590 - 740 мм | Наличие. Указать параметры
15 | Глубина С-дуги (расстояние между линией, соединяющей центр моноблока и УРИ и максимально удаленной точкой на внутренней стороне С-дуги) не менее 660 мм | Наличие. Указать параметры
16 | Вертикальное моторизованное перемещение штатива не менее 420 мм | Наличие. Указать параметры
17 | Вращение штатива вокруг горизонтальной оси в пределах не менее ± 270 град | Наличие. Указать параметры
18 | Повороты плоскости штатива вокруг вертикальной оси в пределах не менее ± 12,0 град | Наличие. Указать параметры
19 | Горизонтальное движение штатива С-ДУГА в пределах не менее 190 - 200 мм | Наличие. Указать параметры
20 | Орбитальный поворот в пределах не менее -90/+15 град | Наличие. Указать параметры
21 | Кассетодержатель для кассет формата 24х30 см | Наличие
22 | Цифровая система в формате «промышленный ПК» | Наличие
23 | Интегрированное с тележкой для мониторов исполнение цифровой системы (не в виде отдельного офисного компьютера) | Наличие
24 | Влагозащищенная клавиатура | Наличие
25 | Смарт фильтр | Наличие
26 | Буквенно-цифровая клавиатура | Наличие
27 | Ввод текста с датой, временем, именем пациента | Наличие
28 | Непрерывная и пульс флюороскопия | Наличие
29 | Работа в снимочном режиме на УРИ | Наличие
30 | Функция субтракционной ангиографии | Наличие
31 | Функция маршрутизации (road-mapping) | Наличие
32 | Функция кино-петли | Наличие
33 | Инверсия право/лево | Наличие
34 | Функции обработки изображения в режиме он-лайн: | Наличие
35 | Позитив/негатив | Наличие
36 | Контрастирование и усиление краев (гладкий, нормальный, острый) | Наличие
37 | Цифровое изменение яркости и контраста | Наличие
38 | Гамма-коррекция | Наличие
39 | Увеличение изображения не менее, кратности 2 | Наличие. Указать параметры
40 | Мозаичное представление не менее 16 изображений на мониторе | Наличие. Указать параметры
41 | Вывод изображений в формате DICOM на CD | Наличие
42 | Количество сохраняемых на жестком диске изображений не менее 20 000 | Наличие. Указать параметры
43 | DICOM интерфейс к внешней информационной системе | Наличие
44 | Пульт дистанционного управления системой (инфракрасный) | Наличие
45 | Мощность , не менее 5 кВт | Наличие. Указать параметры
46 | Частота высоковольтного преобразования, не менее 40кГц | Наличие. Указать параметры
47 | Теплоёмкость моноблока, не менее 800 000 тепловых единиц | Наличие. Указать параметры
48 | Диапазон рабочих значений высокого напряжения в пределах не менее 40 - 120кВ | Наличие. Указать параметры
49 | Максимальный ток при рентгенографии не менее 90мА | Наличие. Указать параметры
50 | Максимальный ток при флюороскопии не менее 12мА | Наличие. Указать параметры
51 | Диапазон экспозиций не менее 250мАс | Наличие. Указать параметры
52 | Режим пульс-флюоро с возможностью выполнения 1 кадра в секунду, в 2 секунды, в 3 секунды и в 5 секунд. | Наличие
53 | Номинальный диаметр рентгеновского электронно-оптического преобразователя не менее 23см | Наличие. Указать параметры
54 | Количество полей, не менее 3 | Наличие. Указать параметры
55 | Размеры рабочих полей, не менее 215/160/120мм | Наличие. Указать параметры
56 | Разрешение по центру выходного окна РЭОП, не менее 48/56/64 п.л./см | Наличие. Указать параметры
57 | Преобразование аналогового сигнала в цифровой, не менее 12бит | Наличие. Указать параметры
58 | Система запоминания предпоследних кадров на втором мониторе, не менее 48 | Наличие. Указать параметры
59 | Медицинские электроннолучевые мониторы на тележке, не менее 2 | Наличие. Указать параметры
60 | - размер по диагонали не менее, дюймов 17" | Наличие. Указать параметры
61 | - частота развертки не менее 100Гц | Наличие. Указать параметры
62 | Рентгеновская трубка с вращающимся анодом | Наличие
63 | Номинальный размер фокусного пятна:
64 | - малый фокус, не более 0,3мм | Наличие. Указать параметры
65 | - большой фокус, не более 0,6мм | Наличие. Указать параметры
66 | Рабочая мощность фокусов:
67 | - малый фокус, не менее 5кВт | Наличие. Указать параметры
68 | - большой фокус, не менее 17кВт | Наличие. Указать параметры
69 | Теплоемкость анода не менее 200 000 тепловых единиц | Наличие. Указать параметры
70 | Глубинная диафрагма | Наличие.
71 | Ирисовая диафрагма | Наличие
72 | Параллельные шторки | Наличие
73 | Массогабаритные характеристики модуля:
74 | Максимальная ширина аппарата не более 800 мм | Указать параметры
75 | Масса аппарата (без тележки для мониторов) не более 310 кг | Указать параметры
76 | Система предотвращения наезда на кабели | Наличие
77 | Набор стерильных покрытий | Наличие
78 | Устройство для введения контрастного вещества на пьедестале | Наличие
79 | Головка устройства одношприцевая | Наличие
80 | Объемом шприцов, не менее 200мл | Указать параметры
81 | Скорость заполнения шприца контрастом вперед или назад в диапазоне не уже 5 - 10мл/сек. | Указать параметры
82 | Скоростей введения контраста - не менее 3 | Наличие
83 | от 0,2-0,3 до 8-10 мл/с, с шагом 0,1 мл | Наличие
84 | от 10 до 50 мл/с с шагом 1 мл | Наличие
85 | от 10 до 59 мл/мин, мл/час с шагом 1 мл | Наличие
86 | Объем вводимого контраста в диапазоне, не уже 1-200мл | Наличие. Указать параметры
87 | Шаг введения контраста - 1мл | Наличие. Указать параметры
88 | Количество запоминаемых протоколов однофазных инъекций не менее 49шт. | Наличие. Указать параметры
89 | Количество запоминаемых протоколов мультифазных инъекций не менее 33шт. | Наличие. Указать параметры
90 | Количество фаз инъекций 4 | Наличие. Указать параметры
91 | Время Ускорения/убывания инъекции в диапазоне не менее 0-9,1 сек | Наличие. Указать параметры
92 | Шаг регулировки времени Ускорения/убывания инъекции 0,1сек | Наличие. Указать параметры
93 | Шаг регулировки объема инъекции 0,1мл. | Наличие. Указать параметры
94 | Задержка сканирования в диапазоне не менее 0-99,1сек. | Наличие. Указать параметры
95 | Шаг регулировки задержки сканирования 0,1сек. | Наличие. Указать параметры
96 | Программируемый лимит давления для 200 мл шприцов в диапазоне 689-6895кПа | Наличие. Указать параметры
97 | Автоматическая остановка введения | Наличие
98 | Механическая остановка введения | Наличие
99 | Выбранный объем перед каждой следующей инъекцией 4мл. | Указать параметры
100 | Подогреватель контраста | Наличие
101 | Температура подогрева контраста 37°С | Указать параметры
102 | Вес не более 97кг. | Наличие. Указать параметры
103 | Сменные шприцы объемом 200мл. | Наличие. Указать параметры
104 | Шприц-колба не менее 100шт. | Наличие. Указать параметры
105 | Трубка для наполнения шприц-колбы контрастным веществом, не менее 100шт. | Наличие. Указать параметры
106 | Соединительная магистраль высокого давления, не менее 100шт. | Наличие. Указать параметры
107 | Руководство оператора на русском языке | Наличие
108 | Гарантийное обслуживание не менее 12 мес с момента ввода в эксплуатацию | Наличие. Указать параметры