## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению о запросе котировок цен № 49 от 10.04.08г.
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
Камера мультиформатная, прямой термографической печати
1 | Наименование оборудования |  | Указать
2 | Модель |  | Указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
6 | Подробное техническое описание и руководство пользователя на русском языке. | Наличие
7 | Количество размеров пленки в прямом доступе, не менее, форматов | 2 | Указать параметры
8 | Печать всех стандартных форматов, не менее, форматов | 5 | Указать параметры
9 | Печать плёнки форматов: 8х10дюймов, 10х12дюймов, 11х14дюймов, 14х14дюймов, 14х17дюймов | Наличие | Указать форматы
10 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый не менее | 2 | Указать параметры
11 | Печать на пленке без использования химреактивов | Наличие
12 | Качество разрешения печати не менее, линий на мм | 12.8 | Указать параметры
13 | Контрастное разрешение, не менее, бит | 12 бит | Указать параметры
14 | Разрешение не менее, dpi | 320 | Указать параметры
15 | Технология печати – прямая цифровая термографическая | Наличие
16 | Производительность: печать пленки форматом 14х17 дюймов, не менее снимков в час | 75 | Указать параметры
17 | Производительность: печать пленки форматом 11х14 дюймов, не менее снимков в час | 86 | Указать параметры
18 | Производительность: печать пленки форматом 8х10 дюймов, не менее снимков в час | 140 | Указать параметры
19 | Получение первого снимка форматом 14х17дюймов не более, сек | 77 | Указать параметры
20 | Получение первого снимка форматом 8х10дюймов не более, сек | 57 | Указать параметры
21 | Протокол подключения и обмена DICOM | Наличие
22 | Количество подключений напрямую, без сети не менее | 3 | Указать параметры
23 | Количество подключений, не менее | 256 | Указать параметры
24 | Отсутствие расхода пленки на ежедневную калибровку печатающего устройства | Наличие
25 | Емкость жесткого диска не менее, Гбайт | 18 | Указать параметры
26 | Потребляемая мощность не менее, Вт | 250 | Указать параметры
27 | Вес не более, кг | 90 | Указать параметры
28 | Уровень шума при работе не более, Дб | 62 | Указать параметры
29 | Уровень шума в ждущем режиме не более, Дб | 53 | Указать параметры
30 | Плёнка для прямой термопечати форматом 14х17 дюимов, не менее 1 коробки | Наличие
31 | Загрузка плёнки на свету, без дополнительной защиты каждого листа пленки | Наличие
32 | Тип применяемой плёнки - нечувствительная к свету | Наличие
33 | Сохранность изображения при дневном свете без потери его качества не менее, часов | 24 | Указать параметры
34 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие
35 | Срок годности пленки от момента изготовления не менее, лет | 3 | Указать параметры
36 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Наличие | Указать

## Лист2
Приложение 1
Техническое задание
к извещению о запросе котировок цен № 49 от 18.04.08г.
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
| Камера мультиформатная, прямой термографической печати | 1шт.
1 | Наименование оборудования |  | Указать
2 | Модель |  | Указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | Указать
4 | Лицензия на деятельность , связанную с источниками ионизирующего излучения | Наличие
5 | Подробное техническое описание и руководство пользователя на русском языке. | Наличие
6 | Количество размеров пленки в прямом доступе, не менее, форматов | 2 | Указать параметры
7 | Печать всех стандартных форматов, не менее, форматов | 5 | Указать параметры
8 | Печать плёнки форматов: 8х10дюймов, 10х12дюймов, 11х14дюймов, 14х14дюймов, 14х17дюймов | Наличие | Указать форматы
9 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый не менее | 2 | Указать параметры
10 | Печать на пленке без использования химреактивов | Наличие
11 | Качество разрешения печати не менее, линий на мм | 12.8 | Указать параметры
12 | Контрастное разрешение, не менее, бит | 12 бит | Указать параметры
13 | Разрешение не менее, dpi | 320 | Указать параметры
14 | Технология печати – прямая цифровая термографическая | Наличие
15 | Производительность: печать пленки форматом 14х17 дюймов, не менее снимков в час | 75 | Указать параметры
16 | Производительность: печать пленки форматом 11х14 дюймов, не менее снимков в час | 86 | Указать параметры
17 | Производительность: печать пленки форматом 8х10 дюймов, не менее снимков в час | 140 | Указать параметры
18 | Получение первого снимка форматом 14х17дюймов не более, сек | 77 | Указать параметры
19 | Получение первого снимка форматом 8х10дюймов не более, сек | 57 | Указать параметры
20 | Протокол подключения и обмена DICOM | Наличие
21 | Количество подключений напрямую, без сети не менее | 3 | Указать параметры
22 | Количество подключений, не менее | 256 | Указать параметры
23 | Отсутствие расхода пленки на ежедневную калибровку печатающего устройства | Наличие
24 | Емкость жесткого диска не менее, Гбайт | 18 | Указать параметры
25 | Потребляемая мощность не менее, Вт | 250 | Указать параметры
26 | Вес не более, кг | 90 | Указать параметры
27 | Уровень шума при работе не более, Дб | 62 | Указать параметры
28 | Уровень шума в ждущем режиме не более, Дб | 53 | Указать параметры
29 | Плёнка для прямой термопечати форматом 14х17 дюимов, не менее 1 коробки | Наличие
30 | Загрузка плёнки на свету, без дополнительной защиты каждого листа пленки | Наличие
31 | Тип применяемой плёнки - нечувствительная к свету | Наличие
32 | Сохранность изображения при дневном свете без потери его качества не менее, часов | 24 | Указать параметры
33 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие
34 | Срок годности пленки от момента изготовления не менее, лет | 3 | Указать параметры
35 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Наличие | Указать
36 | Максимальная цена контракта | 400000
37 | Пуско - наладочные работы | Наличие
38 | Срок поставки | в течение 3 дней со дня подписания муниципального контракта
| Главный врач | М.М.Падруль