|  | 1 | Наименование | Указать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Сертификат об утверждении типа средств измерний | Наличие |  |
|  | 7 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермской области | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
|  | 8 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 9 | Анализатор биохимический полуавтоматический | Наличие |  |
|  | 10 | Тип системы | Открытая, для любых методик и реактивов |  |
|  | 11 | Установка фильтров | Автоматическая |  |
|  | 12 | Кюветы: наливные, объём мл, | 0,5 – 1 |  |
|  | 13 | Температура термостатирования°C : | 37 ± 0,2 |  |
|  | 14 | Термостат встроенный, на 2 места, | Наличие |  |
|  | 15 | Методы измерения: |  |  |
|  | 16 | Конечная точка | Наличие |  |
|  | 17 | Кинетика | Наличие |  |
|  | 18 | дифференциальный метод | Наличие |  |
|  | 19 | Методы расчёта: по стандарту, по фактору, | Наличие |  |
|  | 20 | Память, методик | 30 |  |
|  | 21 | Клавиатура 4 функциональные клавиши | Наличие |  |
|  | 22 | Дисплей ЖК, 32 символа | Наличие |  |
|  | 23 | Принтер внешний | Наличие |  |
|  | 24 | Интерфейс RS-232 | Наличие |  |
|  | 25 | Габариты см не более, | 28 x 21 x 9 |  |
|  | 26 | Вес кг, не более, | 3, 8 |  |
|  | 27 | Комплект поставки: анализатор – 2шт, кювета, полистирол, 10х10х45 мм 100шт – 2 компл, внешний принтер А4 – 2шт | Наличие |  |
|  | 28 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | 29 | Гарантийный период месяцев, не менее | 12 |  |
|  | 30 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 31 | Количество, компл. | 2 |  |
|  | 32 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 11 от «22» апреля_ 2008 г.