|  | 1 | Наименование | Указать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермской области | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
|  | 7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 8 | Спектрофотометр цифровой | Наличие |  |
|  | 9 | Система открытая, для любых методик и реактивов | Наличие |  |
|  | 10 | Ручная установка длины волны | Наличие |  |
|  | 11 | Механический переключатель режимов | Наличие |  |
|  | 12 | Диапазон измерения нм | 300 - 1000 |  |
|  | 13 | Точность установки длины волны при 365-546 нм, не менее | ±2 |  |
|  | 14 | Шкала длины волны нм не более | 2 |  |
|  | 15 | Спектроскоп –дифракционная решетка с частотой линий/мм не менее | 1200 |  |
|  | 16 | Точность фотометра % | ±2 |  |
|  | 17 | Источник света Криптоновая лампа с линзой, 5В, 1А | Наличие |  |
|  | 18 | Срок работы лампы часов, не менее | 2000 |  |
|  | 19 | Рассеяние пучка света не более 0,5% коэффициента светопропускания при 340 нм | Наличие |  |
|  | 20 | Диапазоны фотометрических режимов: |  |  |
|  | 21 | Коэффициент светопропускания %(Т)не менее | 0~110.0 |  |
|  | 22 | Абсорбция (А) | 0~1.999 |  |
|  | 23 | Концентрация (С1), (С2) | 0~9.99 |  |
|  | 24 | Концентрация (С3) | 0~1999 |  |
|  | 25 | Ширина полосы светопропускания во всем диапазоне, нм не более | 10 |  |
|  | 26 | Питание 90-240 АС, 50-60Гц, 15 Вт | Наличие |  |
|  | 27 | Аналоговый выход | Наличие |  |
|  | 28 | Объем пробы мл, не более | 1,0 |  |
|  | 29 | Возможность объема пробы при измерении в микрокюветах(10 х 4 х 45 мм ), мл не более | 0,5 |  |
|  | 30 | Работа в стандартных кюветах 10 х 10 х 45; круглых пробирках (внутренний диаметр 10 мм , внешний диаметр 12 мм , длина 105 мм ) | Наличие |  |
|  | 31 | Штатив для пробирок (12 х 10 х 105) | Наличие |  |
|  | 32 | Дисплей цифровой , красный люминесцентный 3 ½ цифры, | Наличие |  |
|  | 33 | Детектор кремниевый фотодиод | Наличие |  |
|  | 34 | Рабочая температура градусов от, | + 10 до + 40 |  |
|  | 35 | Габариты не более, мм | 270 х 285 х 155 |  |
|  | 36 | Вес кг, не более | 4,7 |  |
|  | 37 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | 38 | Гарантийный период месяцев, не менее | 12 |  |
|  | 39 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 40 | Количество, компл. | 2 |  |
|  | 41 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 11 от «22» апреля_ 2008 г