Приложение №2

к извещению №72 от 24 апреля 2008 года

Требования и характеристики

| № п. | № п/п. | Требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 7 | Планшетный иммуноферментный анализатор | Наличие |
|  | 8 | Производительность (время считывания одного планшета) не более, сек | 5 |
|  | 9 | Фильтры не менее : | 4 |
|  | 10 | 405 нм | Наличие |
|  | 11 | 450 нм | Наличие |
|  | 12 | 492 нм | Наличие |
|  | 13 | 630 нм | Наличие |
|  | 14 | Диапазон шкалы измерений не менее, ОП | 0 - 3,500 |
|  | 15 | Методы измерения: |  |
|  | 16 | одноволновое | Наличие |
|  | 17 | двухволновое | Наличие |
|  | 18 | Методы расчета: |  |
|  | 19 | оптическая плотность | Наличие |
|  | 20 | по одному калибратору | Наличие |
|  | 21 | по Cut-off | Наличие |
|  | 22 | по калибровочной кривой: |  |
|  | 23 | кусочно-линейная | Наличие |
|  | 24 | линейная | Наличие |
|  | 25 | экспоненциальная | Наличие |
|  | 26 | логарифмическая регрессия | Наличие |
|  | 27 | кубическая сплайн-функция | Наличие |
|  | 28 | Возможность задания различных тестов на одном планшете не менее | 12 |
|  | 29 | Память: |  |
|  | 30 | программ не менее | 200 |
|  | 31 | результатов по образцам пациентов не менее | 10000 |
|  | 32 | Встроенный шейкер: |  |
|  | 33 | скорость встряхивания не менее, уровней | 3 |
|  | 34 | диапазон времи встряхивания не менее, сек | 0 - 60 |
|  | 35 | Отображение и ввод данных на: | Наличие |
|  | 36 | сенсорный ЖК-дисплей (размер 5,7", разрешение 320х240) | Наличие |
|  | 37 | указатель для ввода данных (стилус) | Наличие |
|  | 38 | подключение манипулятора "мышь" | Возможность |
|  | 39 | функция "журнал регистрации событий" | Наличие |
|  | 40 | Внешний принтер | Наличие |
|  | 41 | Последовательный порт RS-232 | Наличие |
|  | 42 | Размеры не более, см | 45х33х14 |
|  | 43 | Вес не более, кг | 10 |
|  | 44 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | 46 | Количество, компл. | 1 |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |
|  | 7 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 8 | Автоматический промыватель для микропланшет | Наличие |
|  | 9 | Режимы промывки: |  |
|  | 10 | придонная | Наличие |
|  | 11 | с переполнением | Наличие |
|  | 12 | с замачиванием | Наличие |
|  | 13 | с встряхиванием | Наличие |
|  | 14 | Режим перекрестной аспирации | Наличие |
|  | 15 | Типы промываемых планшет: |  |
|  | 16 | 96-луночные | Наличие |
|  | 17 | 384-луночные | Наличие |
|  | 18 | Время встряхивания не менее, сек | 0-10 |
|  | 19 | Шаг времени встряхивания не более, сек | 1 |
|  | 20 | Время аспирации не менее, сек | 0-10 |
|  | 21 | Шаг времени аспирации не более, сек | 1 |
|  | 22 | Время замачивания не менее, сек | 0-1000 |
|  | 23 | Шаг времени замачивания не более, сек | 10 |
|  | 24 | Скорость встряхивания не менее, уровней | 3 |
|  | 25 | Погрешность дозирования для 300 мкл не более, % | 5 |
|  | 26 | Число программ промывки не менее | 50 |
|  | 27 | Число циклов в каждой программе промывки не менее | 8 |
|  | 28 | Количество режимов промывки для каждого цикла не менее | 20 |
|  | 29 | Число программируемых типов планшет не менее | 20 |
|  | 30 | Промывочная насадка 8-канальная | Наличие |
|  | 31 | Возможность установки промывочной насадки 12-канальной | Наличие |
|  | 32 | Возможность установки промывочной насадки 16-канальной | Наличие |
|  | 33 | Датчик положения промывочной насадки | Наличие |
|  | 34 | Дозируемый объем не уже, мкл | 50-2000 |
|  | 35 | Шаг дозируемого объема не более, мкл | 50 |
|  | 36 | Остаточный объем в лунке не более, мкл | 1 |
|  | 37 | Число скоростей наполнения не менее | 3 |
|  | 38 | Число скоростей аспирации не менее | 3 |
|  | 39 | Автоматическая переодическая самопромывка системы | Наличие |
|  | 40 | Количество каналов для промывочных и ополаскивающих растворов не менее | 8 |
|  | 41 | Количество емкостей для растворов и отходов не менее | 4 |
|  | 42 | Жидкокристалический дисплей с подсветкой не менее, символов | 2х16 |
|  | 43 | Ввод данных: |  |
|  | 44 | встроенная клавиатура не более, клавиш | 5 |
|  | 45 | Прозрачная брызгозащитная крышка | Наличие |
|  | 46 | Последовательный порт RS-232 | Наличие |
|  | 47 | Размеры не более, см | 25х50х25 |
|  | 48 | Вес не более, кг | 7 |
|  | 49 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | 51 | Количество, компл. | 1 |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 7 | Автоматический термошейкер | Наличие |
|  | 8 | Типы используемых планшет: |  |
|  | 9 | 96-луночные с плоским дном | Наличие |
|  | 10 | 96-луночные с круглым дном | Наличие |
|  | 11 | 96-луночные с V-образным дном | Наличие |
|  | 12 | Количество позиций для 96-луночных планшет не менее | 2 |
|  | 13 | Диапазон регулировки температуры не менее, °С | 25-60 |
|  | 14 | Шаг регулировки температуры не более, °С | 0,1 |
|  | 15 | Диапазон регулировки скорости не менее, об./мин | 100-1100 |
|  | 16 | Врема разогрева термоблока до 37°С не более, мин | 15 |
|  | 17 | Таймер в диапазоне не менее, мин | 0-999 |
|  | 18 | Размеры не более, см | 27х31х12 |
|  | 19 | Вес не более, кг | 8 |
|  | 20 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | 22 | Количество, компл. | 1 |
| 4 | 1 | Цена контракта, руб. | Указать |

Заказчик				                                        	               Поставщик

__________________/Я.В. Калина/                                                                   _________________  /