Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт №К-72

на поставку комплекта оборудования для иммуноферментной лаборатории

г. Пермь				                                                                                            «     » _________ 2008 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 6», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Калиной Янины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Котировочной комиссии (протокол №______ от ______________) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить комплект оборудования для лаборатории иммуноферментного анализа для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 6»  (далее товар) в соответствии со спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик получить и оплатить его на условиях, предусмотренных контрактом.

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Принять товар по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 111 в соответствии со спецификацией.

2.1.2. Оплатить товар в соответствии с п.3 настоящего контракта.

2.2. Поставщик обязуется:

2.2.1. Передать товар в собственность Заказчику в течение 30 дней со дня подписания контракта по адресу Заказчика: г.Пермь, ул. Куйбышева, 111.

3. Стоимость товара и порядок расчетов

3.1 Цена товара определяется в соответствии с котировочной заявкой Поставщика и составляет ______________________________________________________________ руб.

Предоплата  производится безналичным путем в размере 30% от стоимости товара в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта. Окончательный расчет поставленной продукции будет производиться безналичным перечислением денежных средств в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания акта приема-передачи товара, товарных накладных, счета – фактуры, акта ввода в эксплуатацию.

3.2. Цена товара остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой, разгрузкой и сборкой товаров в их конечном пункте назначения

4. Сроки и условия поставки

4.1. Товар должен быть поставлен  Заказчику в полном объёме согласно спецификации в течение 30 дней со дня подписания контракта.

4.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.4. Товар поставляется Заказчику до места его расположения (г. Пермь, ул. Куйбышева, 111). При осуществлении приемки товара Заказчик обязан его осмотреть, проверить количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ. Датой поставки товара считается дата подписания акта сдачи - приёмки товара.

4.5. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать техническим условиям, другой нормативно-технической документации и требованиям, указанным в прилагаемой к контракту спецификации.

4.6. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям  контракта Заказчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 2 (двух) дней доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

4.7. При завершении поставки товара (части товара) оформляется акт сдачи – приемки товара, подписанный Заказчиком и Поставщиком, с приложением к нему отчетных документов, в том числе накладной, счета-фактуры и т.д.

4.8. Заказчик имеет право на проведение контроля (без каких-либо дополнительных затрат с его стороны) и (или) испытаний товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся контролю или испытаниям, не будет соответствовать заявленным требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями без каких - либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5. Требования к упаковке.

5.1. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

5.2. Товар, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара).

5.3. В случае если товар поставляется в возвратной таре, возврат тары производится в течение 15 дней с момента получения Товара за счет средств Поставщика и его транспортом.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему контракту товар полностью соответствует действующим стандартам, требованиям и спецификации поставки товара. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей Товара относящиеся к нему документы: техническую документацию, сертификат качества изготовителя, документы на гарантийное обслуживание и т.п. Вид документа и его содержание определяются стандартом конкретного товара. Поставщик при поставке товара берет на себя обязательства гарантийного обслуживания на два года с момента поставки товара.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1%, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта и возместить причиненные в результате этого убытки.

7.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик обязан уплатить Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств от цены контракта.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как долгосрочных, так и краткосрочных как-то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, блокадные ограничения. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

9. Дополнительные условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

9.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом.

9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.6. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, один экземпляр - Поставщику, два экземпляра - Заказчику. Спецификация является неотъемлемой частью муниципального контракта.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 6»

ИНН 5904155504/КПП 590401001

614111, г. Пермь, ул. Куйбышева.111 тел./факс: (342) 245-04-73

Р/с ОМС 40404810300000030083 в РКЦ г. Перми

Р/с Пл. 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской обл. г.Пермь

БИК ОМС 045744000 / Пл 045773001

ПОСТАВЩИК –

Заказчик				                                        	               Поставщик

__________________/Я.В. Калина/                                                                   _________________  /                               /

Приложение №1

к муниципальному контракту №К-72

Спецификация

| № п. | № п/п. | Требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 7 | Планшетный иммуноферментный анализатор | Наличие |
|  | 8 | Производительность (время считывания одного планшета) не более, сек | 5 |
|  | 9 | Фильтры не менее : | 4 |
|  | 10 | 405 нм | Наличие |
|  | 11 | 450 нм | Наличие |
|  | 12 | 492 нм | Наличие |
|  | 13 | 630 нм | Наличие |
|  | 14 | Диапазон шкалы измерений не менее, ОП | 0 - 3,500 |
|  | 15 | Методы измерения: |  |
|  | 16 | одноволновое | Наличие |
|  | 17 | двухволновое | Наличие |
|  | 18 | Методы расчета: |  |
|  | 19 | оптическая плотность | Наличие |
|  | 20 | по одному калибратору | Наличие |
|  | 21 | по Cut-off | Наличие |
|  | 22 | по калибровочной кривой: |  |
|  | 23 | кусочно-линейная | Наличие |
|  | 24 | линейная | Наличие |
|  | 25 | экспоненциальная | Наличие |
|  | 26 | логарифмическая регрессия | Наличие |
|  | 27 | кубическая сплайн-функция | Наличие |
|  | 28 | Возможность задания различных тестов на одном планшете не менее | 12 |
|  | 29 | Память: |  |
|  | 30 | программ не менее | 200 |
|  | 31 | результатов по образцам пациентов не менее | 10000 |
|  | 32 | Встроенный шейкер: |  |
|  | 33 | скорость встряхивания не менее, уровней | 3 |
|  | 34 | диапазон времи встряхивания не менее, сек | 0 - 60 |
|  | 35 | Отображение и ввод данных на: | Наличие |
|  | 36 | сенсорный ЖК-дисплей (размер 5,7", разрешение 320х240) | Наличие |
|  | 37 | указатель для ввода данных (стилус) | Наличие |
|  | 38 | подключение манипулятора "мышь" | Возможность |
|  | 39 | функция "журнал регистрации событий" | Наличие |
|  | 40 | Внешний принтер | Наличие |
|  | 41 | Последовательный порт RS-232 | Наличие |
|  | 42 | Размеры не более, см | 45х33х14 |
|  | 43 | Вес не более, кг | 10 |
|  | 44 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | 46 | Количество, компл. | 1 |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |
|  | 7 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 8 | Автоматический промыватель для микропланшет | Наличие |
|  | 9 | Режимы промывки: |  |
|  | 10 | придонная | Наличие |
|  | 11 | с переполнением | Наличие |
|  | 12 | с замачиванием | Наличие |
|  | 13 | с встряхиванием | Наличие |
|  | 14 | Режим перекрестной аспирации | Наличие |
|  | 15 | Типы промываемых планшет: |  |
|  | 16 | 96-луночные | Наличие |
|  | 17 | 384-луночные | Наличие |
|  | 18 | Время встряхивания не менее, сек | 0-10 |
|  | 19 | Шаг времени встряхивания не более, сек | 1 |
|  | 20 | Время аспирации не менее, сек | 0-10 |
|  | 21 | Шаг времени аспирации не более, сек | 1 |
|  | 22 | Время замачивания не менее, сек | 0-1000 |
|  | 23 | Шаг времени замачивания не более, сек | 10 |
|  | 24 | Скорость встряхивания не менее, уровней | 3 |
|  | 25 | Погрешность дозирования для 300 мкл не более, % | 5 |
|  | 26 | Число программ промывки не менее | 50 |
|  | 27 | Число циклов в каждой программе промывки не менее | 8 |
|  | 28 | Количество режимов промывки для каждого цикла не менее | 20 |
|  | 29 | Число программируемых типов планшет не менее | 20 |
|  | 30 | Промывочная насадка 8-канальная | Наличие |
|  | 31 | Возможность установки промывочной насадки 12-канальной | Наличие |
|  | 32 | Возможность установки промывочной насадки 16-канальной | Наличие |
|  | 33 | Датчик положения промывочной насадки | Наличие |
|  | 34 | Дозируемый объем не уже, мкл | 50-2000 |
|  | 35 | Шаг дозируемого объема не более, мкл | 50 |
|  | 36 | Остаточный объем в лунке не более, мкл | 1 |
|  | 37 | Число скоростей наполнения не менее | 3 |
|  | 38 | Число скоростей аспирации не менее | 3 |
|  | 39 | Автоматическая переодическая самопромывка системы | Наличие |
|  | 40 | Количество каналов для промывочных и ополаскивающих растворов не менее | 8 |
|  | 41 | Количество емкостей для растворов и отходов не менее | 4 |
|  | 42 | Жидкокристалический дисплей с подсветкой не менее, символов | 2х16 |
|  | 43 | Ввод данных: |  |
|  | 44 | встроенная клавиатура не более, клавиш | 5 |
|  | 45 | Прозрачная брызгозащитная крышка | Наличие |
|  | 46 | Последовательный порт RS-232 | Наличие |
|  | 47 | Размеры не более, см | 25х50х25 |
|  | 48 | Вес не более, кг | 7 |
|  | 49 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | 51 | Количество, компл. | 1 |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 7 | Автоматический термошейкер | Наличие |
|  | 8 | Типы используемых планшет: |  |
|  | 9 | 96-луночные с плоским дном | Наличие |
|  | 10 | 96-луночные с круглым дном | Наличие |
|  | 11 | 96-луночные с V-образным дном | Наличие |
|  | 12 | Количество позиций для 96-луночных планшет не менее | 2 |
|  | 13 | Диапазон регулировки температуры не менее, °С | 25-60 |
|  | 14 | Шаг регулировки температуры не более, °С | 0,1 |
|  | 15 | Диапазон регулировки скорости не менее, об./мин | 100-1100 |
|  | 16 | Врема разогрева термоблока до 37°С не более, мин | 15 |
|  | 17 | Таймер в диапазоне не менее, мин | 0-999 |
|  | 18 | Размеры не более, см | 27х31х12 |
|  | 19 | Вес не более, кг | 8 |
|  | 20 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | 22 | Количество, компл. | 1 |
| 4 | 1 | Цена контракта, руб. | Указать |

Заказчик				                                                    	               Поставщик

__________________/Я.В. Калина/                                                                        _________________  /                               /