| Кардиомонитор для холтеровского мониторирования ЭКГ |  |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие скртифицированных производителем инженеров по данному виду техники (приложить документы) | Наличие |
| Наличие у сервисного центра разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Функциональные требования |  |
| Суточное мониторирование ЭКГ |  |
| Монитор ЭКГ | наличие |
|  Количество непрерывно регистрируемых каналов ЭКГ | 3 |
| Время записи, часов | 24 |
|  Разрядность АЦП, не менее | 10 |
|  Частота дискретизации, Гц, не менее | 500 |
|  Время считывания суточной записи с регистратора ЭКГ с использованием USB порта ПК, не более, минут | 10 |
|  Размеры, мм, не более | 80 х 60 х 16 |
|  Вес с элементом питания, не более, грамм, | 80 |
|  Связь монитора с персональным компьютером в режиме оснащения по беспроводному каналу Bluetooth | наличие |
|  Подзарядка аккумулятора , без извлечения его из корпуса. | наличие |
|  Дисплей ЖКИ для индикации: -состояния аккумуляторов -сервисные функции | наличие |
|  Фиксирование событий пациентом с помощью нажатия кнопки на корпусе регистратора | наличие |
|  Кабель отведений с усилителями ЭКГ | наличие |
|  Работа с одноразовыми электродами | наличие |
| Программное обеспечение |  |
|  Эффективные алгоритмы фильтрации | наличие |
|  Выбор масштабов представления данных, вплоть до отображения суточного тренда ЧСС и смещения ST в пределах одного экрана | наличие |
|  Отображение динамического спектра разброса R-R интервалов | наличие |
|  Произвольный выбор канала для проведения автоматического анализа | наличие |
|  Одновременный анализ морфологии по 3-м регистрируемым каналам. | наличие |
|  Автоматическое выделение основных ритмов | наличие |
|  Выделение желудочковых и наджелудочковых экстрасистол, их классификация по основным типам. Возможность корректировки типа каждого цикла. | наличие |
|  Анализ вариабельности сердечного ритма, включающий ее фрагментарную оценку с возможностью сравнения фрагментов. Построение трендов показателей вариабельности | наличие |
|  Сохранение ST-эпизодов для отчета. | наличие |
| Формирование итогового отчета: | наличие |
| - по заданному шаблону. | наличие |
| - включение в отчет произвольного количества фрагментов ЭКГ | наличие |
| Гарантийное обслуживание, месяцев, не менее | 24 |