| Транспортный аппарат ИВЛ с лярингоскопом,интубационными трубками,маской |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие скртифицированных производителем инженеров по данному виду техники (приложить документы) | Наличие |
| Наличие у сервисного центра разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Транспортный портативный аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых, детей и новорожденных со встроенной функцией PEEP | Наличие |
| Возможность транспортировать на ИВЛ новорожденных | Наличие |
| Возможность крепить аппарат на спинку кровати с помощью специального крепежа | Наличие |
| Аппарат сделан из ударопрочного металла с технологией устойчивости к вибрации | Наличие |
| Режимы вентиляции: |  |
| IPPV ( вентиляция по объему) | наличие |
| CPAP | наличие |
| Неинвазивная с помощью носовых канюль у новорожденных и маски у детей и взрослых | наличие |
| AUT + AST (Вспомогательная с триггером) | наличие |
| PSV (PRESS. SUPPORT)поддержка давлением | наличие |
| APNEA BACK-UP (вентиляция Апноэ с возвратом в режим IPPV) | наличие |
| PEEP с регулятором и мониторингом | наличие |
| Основные параметры: |  |
| Контроль | электронный |
| Генератор потока - система Вентури | соответствие |
| Триггер по давлению | наличие |
| Регулятор электронный сенсорный | наличие |
| Уровень регулирования чувствительности триггера: | от -1 до -6см Н2О |
| FiO2 ( содердание О2 в смеси)регулируется переключателем | 50 % или 100 % ( 21% при работе от воздуха) |
| Частота дыхания, не уже | 5- 70 вдохов\мин |
| Дыхательный объем(регулируется) | наличие |
| Минимальный не более | 15 мл |
| Максимальный не менее | 3000мл |
| Вентиляция с поддержкой давлением PSV (PRESS. SUPPORT) | от 0 (SPONT) до 50 см Н2О |
| Минутный объем , не менее | От 1 до 16 литров/мин |
| Соотношение Вдох:Выдох (I:E) | 1:1,5 |
| Инспираторное время | 40% от дых цыкла |
| Инспираторная пауза | Автоматическая установка в режиме PSV |
| PEEP | 0-20 мм Hg |
| Предельное давление | Регулируется от 0 до 50 смН2О |
| Кривая вдоха | прямая или восходящяя(PSV) |
| Наличие аварийного клапана забора воздуха для дыхания через аппарат в отсутствии приводящего газа | наличие |
| Подключение увлажнителя | наличие |
| Мониторинг |  |
| Давление в дыхательном цикле пациента | наличие |
| Бронхоманометр механический от -20 до 80 см H2O | наличие |
| Сигнализация: |  |
| Цветоиндикаторы на каждый | Наличие |
| Звуковые сигналы на каждый | Наличие |
| Кнопка временного подавления сигнализации | Наличие |
| Низкий уровень зарядки батареи | Наличие |
| Отсутствие или низкий уровень подачи газа | Наличие |
| Высокое или низкое давление в дыхательных путях | Наличие |
| Апноэ | Наличие |
| Нарушение подачи электропитания | Наличие |
| Параметры питания |  |
| Встроенная батарея (Свинцовая, перезаряжаемая) время автономной работы не менее | 6 часов |
| Пневмопривод от сжатого воздуха или кислорода | наличие |
| Расход на пневмоопривод не более | 1 л/ минуту |
| Давление приводящего газа ( кислород или воздух) | 2,8-6 атм |
| Возможность работы без кислорода на сжатом воздухе | наличие |
| Электропитание |  |
| 220 В 50 ¸ 60 Гц | Наличие |
| 12 В постоянного тока( автомобильная сеть) | Наличие |
| Потребляемая мощность | 0.02 А 220 V / 0.4 А 12 V |
| мощность, не более | 4.5 Вт |
| Вес, не более | 3,5 кг |
| Размеры, не более | 23 x 15 x 13 (Д x В x Ш) см |
| Принадлежности в комплекте: |  |
| Контур пациента универсальный, многоразовый и одноразовый с клапаном PEEP на каждый аппарат | наличие обоих |
| Кабель для питания от бортовой сети 12В | наличие |
| Сетевой кабель от 220 В | наличие |
| Шланг кислорода (4 м) | наличие |
| Ручка для переноски и фиксации аппарата ИВЛ на кровати | наличие |
| Ручка для фиксации аппарата ИВЛ на кровати или рельсе | наличие |
| Встроенная батарея на 6 часов работы | наличие |
| Редуктор давления О2 | наличие |
| Баллон кислородный (2,5,7,10 л) | наличие |
| Увлажнитель с креплением на рельсу | наличие |
| Дыхательный монитор | возможность |
| Комплект дыхательных масок | наличие |
| Увлажнитель F&P 850 в комплекте с камерой | возможность |
| Держатель алюминевый(стойка транспортировочная) для аппарата ИВЛ с местом для 2 л баллона для размещения в машине или каталке | наличие |
| Держатель для надежной фиксации аппарата на полку машины СМП с возможностью мгновенного отсоединения одним рычагом | наличие |
| Батарея внешняя (9 часов), дополнительная к внутренней | возможность |
| Ларингоскоп в комплекте | наличие |
| Средство для дезинфекции Амфолизин Бэйзик (20 л.р.р.) | наличие |
| Стойка для транспортировки на 4 или 5 колесах с корзиной | возможность |
| Комплект интубационных трубок | наличие |