| Электрокоагулятор |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Максимальная выходная мощность не менее | 400 Вт |
| Несущая частота I , не менее | 400 кГц, |
| Несущая частота II, не менее | 500 кГц |
| Вторичная частота , не боле | 33 кГц |
| Класс защиты, не ниже | Класс 1, тип CF |
| Не менее 6 монополярных режимов и 1 биполярный режим: | Наличие |
| Монополярное чистое резание (Pure Cut) | Наличие |
| Монополярное резание с коагуляцией (Blend I ) | Наличие |
| Монополярное резание с коагуляцией (Blend II ) | Наличие |
| Монополярное резание с коагуляцией (Blend III ) | Наличие |
| Монополярная контактная коагуляция (Contact) | Наличие |
| Монополярная бесконтактная коагуляция (Spray) | Наличие |
| Биполярная коагуляция (Bipolar) | Наличие |
| Монополярное чистое резание (Pure Cut) | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 400 Вт |
| Амплитудный фактор | 1,6 |
| Монополярное резание с коагуляцией (Blend I ) | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 250 Вт |
| Амплитудный фактор | 2,0 |
| Монополярное резание с коагуляцией (Blend II ) | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 200 Вт |
| Амплитудный фактор | 2,2 |
| Монополярное резание с коагуляцией (Blend III ) | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 150 Вт |
| Амплитудный фактор | 2,4 |
| Монополярная контактная коагуляция (Contact) | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 120 Вт |
| Амплитудный фактор | 3,3-1,5 |
| Монополярная бесконтактная коагуляция (Spray) | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 100 Вт |
| Амплитудный фактор | 4,5 |
| Биполярная коагуляция (Bipolar) | Наличие |
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 100 Ом | 99 Вт |
| Амплитудный фактор | 1,5 |
| Функция автоматического выключения подачи электротока при завершении процесса биполярной коагуляции | Наличие |
| Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи сенсорных контактных кнопок | Наличие |
| Кнопки управления покрыты влагоустойчивой прозрачной пленкой | Наличие |
| Независимая плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией в Вт | Наличие |
| Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей | Наличие |
| Активация монополярных рабочих режимов двухклавишной педалью | Наличие |
| Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие |
| Активация режима биполярной коагуляции одноклавишной биполярной педалью | Наличие |
| Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие |
| Встроенный вентилятор охлаждения | Наличие |
| Позолоченные трехштырьковые монополярные штекеры | Наличие |
| Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие |
| Габариты (ширина х глубина х высота), не более | 330 х 455 х 150 мм |
| Параметры электропитания: |  |
| - Номинальное напряжение | 220 В |
| - Номинальная частота | 60 Гц |
| Потребление энергии | 1200 ВА ± 10% |