### СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента				Главный врач МУЗ МСЧ№3

внутреннего аудита и

экономики отраслей					_____________А.С. Буторин

муниципального хозяйства

«____»_______________2008 г.

_____________ А.А. Баландина

«____»_____________2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку магнитно-резонансного томографа

для муниципального учреждения здравоохранения

администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

г. Пермь, 2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Законодательное регулирование ……………………………………………………………...3

2. Заказчик ………………………………………………………………………………………   3

3. Порядок предоставления  документации об аукционе, разъяснений положений

документации об аукционе и внесение в нее изменений    …………………………………… 3

4. Предмет аукциона ………………………………………………………………………… … .4

5. Место, условия и сроки поставки товара …………………………………………………     4

6. Требования к предмету аукциона (товару) ………………………………………………… .4

7. Затраты на участие в открытом аукционе …………………………………………………  .5

8. Начальная (максимальная) цена контракта ………………………………………………… 5

9. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») …  5

10. Формирование цены контракта ……………………………………………………………..5

11. Источник финансирования заказа …………………………………………………………..5

12. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта

и расчетов с поставщиками ..……………………………………………………………………5

13. Порядок применения официального курса иностранной валюты

к рублю Российской Федерации ………………………………………………………………..5

14. Форма, сроки и порядок оплаты товара ………………………………………………… ...5

15. Требования к участникам размещения заказа ……………………………………………..5

16. Требования к форме и содержанию заявки на участие в аукционе ……………………. .6

17. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе ………7

18. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе ……………………………………8

19. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе ……8

20. Место, день, время и порядок проведения аукциона ……………………………………. 9

21. Заключение муниципального контракта ………………………………………….… …  10

22. Отказ от заключения контракта ……………………………………………………….… . 11

23. Исполнение муниципального контракта …………………… ……………………… …  11

- Обеспечение заявки на участие в аукционе ………………………………………….12

25.  Обеспечение исполнения муниципального контракта ……………………………… ....12

26. Преимущества (преференции) учреждениям уголовно-исправительной

системы и организациям инвалидов  …………………………………………………………14

27. Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона …….14

28. Приложения к документации об аукционе ……………………………………………….14

-  Приложение № 1 «Заявка на участие в аукционе» ……………………………………..15

- Приложение № 2 «Сведения об участнике размещения заказа» ……………………….16

- Приложение № 3 «Техническое задание» ……………………………………………….17

- Приложение № 4 «Предметное предложение» ……………………………………   ….20

- Приложение № 5 «Проект муниципального контракта» …………………………..…  24

- Законодательное регулирование

  - Открытый аукцион проводится в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в действующей редакции;

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»;

  - Во всех вопросах, не оговоренных в тексте настоящей документации,  участники размещения заказа, заказчик и аукционная комиссия будут руководствоваться положениями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 № 53-ФЗ и от 24.07.2007 № 218-ФЗ).

  - Извещение об аукционе, документация об аукционе, возможные изменения извещения, изменения и разъяснения документации об аукционе, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол аукциона размещаются заказчиком на официальном сайте www.gorodperm.ru.

- Заказчик

  - Заказчиком является муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми «Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3), 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а, permmsh3@mail.ru,  т\ф (342) 268-00-45.

- Порядок предоставления документации об аукционе, разъяснений положений  документации об аукционе и внесение в нее изменений

  - Документация об аукционе предоставляется заказчиком без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе  предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а, канцелярия, в рабочие дни с 9 час. 00 мин.  до 12 час. 00 мин. (время местное), с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  (время местное), суббота, воскресенье – выходные дни.

Контактный телефон: (342) 257-06-12

E-mail: permmsh3@mail.ru

  - С 30 апреля 2008 г. по 14 мая 2008 г. любой участник размещения заказа вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений  документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее 14 мая 2008 г.

  - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений  документации об аукционе не должно изменять ее суть.

  - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение 1 (одного) дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение 2 (двух)  рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

  - Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение  документации об аукционе заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений  документации об аукционе.

- Предмет аукциона

  - Право заключения  муниципального контракта на поставку магнитно-резонансного томографа для муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми «Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3).

- Место, условия и сроки поставки товара

  - Место поставки: МУЗ МСЧ № 3 (614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11а, 9-ти этажный корпус, 1 этаж).

  - Условия поставки:

    - кроме поставки медицинского оборудования необходимо выполнение вспомогательных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала;

    - поставка товара осуществляется транспортом Поставщика;

    - риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

  - Срок поставки: 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания муниципального контракта. Датой поставки товара считается дата в товарной накладной с отметкой получателя о дате получении товара и о его соответствии требованиям муниципального контракта и  приложений к контракту (спецификация на поставку медицинского оборудования (Приложение № 1 к контракту) и технические характеристики поставляемого оборудования (Приложение № 2 к контракту).

- Требования к предмету аукциона (товару)

Магнитно-резонансный томограф  в количестве 1 (одного) комплекта должен соответствовать следующим требованиям:

  - год выпуска: не ранее 2008 г.;

  - техническим и функциональным характеристикам, указанным в Приложении № 3 к документации об аукционе;

  - срок гарантии: не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию;

  - объем гарантии должен распространяться на весь товар и составлять 100 (сто) процентов;

  - поставляемый товар по качеству должен соответствовать действующим на момент поставки государственным стандартам (Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России – Регистрационное свидетельство МЗ России, Сертификат Госстандарта России);

  - поставляемый товар по безопасности должен соответствовать действующим на момент поставки государственным стандартам (Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

6.7 товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

6.8 упаковка и маркировка ящиков, а также документация  внутри и вне их     должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

- Затраты на участие в открытом аукционе

  - Участники размещения заказа несут все расходы по подготовке и подаче заявок на участие в аукционе, МУЗ МСЧ № 3  не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов открытого аукциона.

- Начальная (максимальная) цена контракта

  - Начальная (максимальная) цена контракта – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

- Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»)

  - Шаг аукциона – 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- Формирование цены контракта

  - Цена включает  в себя непосредственно стоимость товара, упаковку и маркировку международного стандарта, страховые платежи, транспортировку до места поставки, гарантийное обслуживание не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию; выполнение вспомогательных услуг, НДС,  таможенные пошлины,  налоги,  сборы и другие обязательные платежи,  прочие расходы Поставщика, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

- Источник финансирования заказа

  - Источник финансирования заказа - средства бюджета города Перми.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками

  - При формировании цены контракта и расчетов с поставщиками используется валюта – российский рубль.

- Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

  - Официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара

  - Форма оплаты – безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

  - Срок и порядок оплаты – 100 (сто) процентная оплата по факту поставки товара, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления следующих документов: счета, счета-фактуры, товарной накладной, акта приема-сдачи товара, акта ввода в эксплуатацию.

- Требования к участникам размещения заказа

  - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель.

  - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

    - соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов (наличие лицензии на техническое обслуживание медицинской техники);

    - непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

    - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

    - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

    - отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа, подавших заявку на участие в аукционе.

- Требования к форме и содержанию заявки на участие в аукционе

  - Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе, оформленную по установленной форме (Приложение № 1 к документации об аукционе) в письменной форме. Подача заявки на участие в аукционе в электронном виде не предусмотрена.

  - Заявка на участие в аукционе должна содержать:

    - Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) сведения об участнике размещения заказа, оформленные по установленной форме (Приложение № 2 к документации об аукционе);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

г)  документ, подтверждающий внесение денежных средств  в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;

    - «Предметное предложение», оформленное по установленной форме (Приложение № 4 к документации об аукционе), которое должно соответствовать техническому заданию по объему, техническим и функциональным характеристикам (Приложение № 3 к документации об аукционе).

    - Копии документов: сертификата Госстандарта России на поставляемое оборудование, регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Регистрационное свидетельство МЗ России) на поставляемое оборудование, санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  на поставляемое оборудование поставляются  вместе с оборудованием.

  - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении  предмета аукциона.

  - Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник размещения заказа и заказчик должны быть написаны на русском языке.

  - Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. Заказчик вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.

  - Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию аукционной комиссией представленных документов, в связи с чем, такой участник размещения заказа может быть не допущен до аукциона.

16.7  Копии прилагаемых документов (за исключением копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003 г. № 65-ст. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения,   например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

  - Все документы, входящие в заявку на участие в аукционе,  должны быть прошиты в один том, пронумерованы сквозной нумерацией, должны быть подписаны  участником размещения заказа или  лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии). Указанное требование должно быть выполнено способом, исключающим возможность изменения заявки на участие в аукционе путем изъятия или внесения документов.

  - Никакие исправления в составе заявки на участие в аукционе не допускаются, кроме тех, которые парафированы участником размещения заказа.

  - Неполное предоставление документов или предоставление документов с заведомо недостоверной информацией, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, является основанием отклонения заявки на участие в аукционе.

- Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе

  - Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 30 апреля 2008 г. до 10 час. 00 мин. (время местное) 20 мая 2008 г. подать заявку на участие в аукционе в конверте, маркированном надписью «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право заключения муниципального контракта на поставку магнитно-резонансного томографа для  муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми «Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3) в срок и по форме,  установленным   документацией об аукционе.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении данного аукциона по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а, канцелярия, контактный телефон: (342) 257 06 12.

Срок подачи заявок на открытый аукцион с 30 апреля 2008 г. по 20 мая 2008 г. до 10 час. 00 мин. (время местное), ежедневно в рабочие дни с 9 час.00 мин.  до 12 час. 00 мин., с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  (время местное), суббота, воскресенье – выходные дни.

  - По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием времени и даты ее получения.

  - Заявки, поступившие после 10 час. 00 мин. (время местное) 20 мая 2008 года не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

  - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик   обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику  уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

- Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

  - Место, день, время начала рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а,

20 мая  2008 года в 10 час 00 мин. (время местное).

19.2 Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки  таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе  участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать  сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru).

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе,   подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе,   принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

  - Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десять) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

- Место, день, время и порядок проведения аукциона

  - Место проведения аукциона: г. Пермь, ул. Ленина,23, Малый зал 29 мая  2008 г. в 14 час 00  мин. (время местное).

  - В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

20.3 Регистрация участников аукциона начинается за 15  минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

20.4  Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона, которые  признаны участниками аукциона.

20.5   «Шаг аукциона» установлен в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении отрытого аукциона, на «шаг аукциона». В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта  ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

20.6  Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта  и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

20.7  Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

20.8   При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

20.9  Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

20.10  Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона, также любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме  обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

21. Заключение муниципального контракта

  - Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта является спецификация на поставку медицинского оборудования (Приложение № 1 к контракту) и технические характеристики поставляемого оборудования (Приложение № 2  к контракту).

  - Победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение №5 документации об аукционе) с приложениями к нему (спецификация на поставку медицинского оборудования, технические характеристики поставляемого оборудования) в срок не более 12 (двенадцати)  дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

22. Отказ от заключения контракта

22.1  После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.2  В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 22.1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

- Исполнение муниципального контракта

23.1. При исполнении муниципального контракта поставщик обязан предоставить следующие копии документов: сертификата Госстандарта России на поставляемое оборудование, регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Регистрационное свидетельство МЗ России) на поставляемое оборудование, санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  на поставляемое оборудование, в противном случае товар  заказчиком не будет принят.

  - При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- Обеспечение заявки на участие в аукционе

24.1  Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной)  цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

а) участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение 5 (пяти) рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

б) победителю аукциона - в течение 5 (пяти) рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

в) участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

г) участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение 5 (пяти) рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

24.2  Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

получатель – МУЗ МСЧ № 3  ИНН/КПП   5904081524/590401001

Департамент финансов администрации города Перми (МСЧ № 3 л/с 04920010444)

РКЦ г.Перми сч. 40302810900000000007  БИК 045744000

Платежное поручение  с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение № 84 А)»  При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать наименование аукциона.

В случае непредоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

25.  Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере  1 (одного) процента от   цены контракта.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)  в размере обеспечения исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно

Если победителем или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

получатель – МУЗ МСЧ № 3   ИНН/КПП   5904081524/590401001

Департамент финансов администрации города Перми (МСЧ № 3 л/с 04920010444)

РКЦ г.Перми сч. 40302810900000000007  БИК 045744000

В назначении платежа указать: «Обеспечение  исполнения  муниципального контракта  (извещение № 84 А)».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушение сроков  поставки товара полностью или в части товара, нарушение сроков  выполнения вспомогательных услуг; устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка)

- несоответствие качества товара требованиям, предусмотренным контрактом;

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность поставщика, которая не должна быть меньше 1 (одного) процента от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

а) заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту      (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

б) копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 15 (пятнадцать) дней больше  срока окончания исполнения  муниципального контракта.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований,  противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающего полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть не менее 1 (одного) процента от цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 (пятнадцать) дней больше  срока исполнения муниципального контракта. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается поставщику после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 5 (пяти) банковских дней.

В случае нарушения поставщиком  существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

- Преимущества (преференции) учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов

26.1 При проведении данного открытого аукциона преимущества (преференции) учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов не предоставляются.

27.    Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения аукциона

27.1  Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

28.   Приложения к документации об аукционе

- Заявка на участие в аукционе установленной формы (Приложение № 1).

- Сведения об участнике размещения заказа установленной формы (Приложение № 2).

- Техническое задание (Приложение № 3).

- Предметное предложение (Приложение № 4).

- Проект муниципального контракта (Приложение № 5).

Приложение № 1

к документации об аукционе

- Заявка на участие в аукционе

Главному врачу

МУЗ МСЧ №3

А.С. Буторину

«_______________________________________________________________________»,

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку магнитно-резонансного томографа для муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми «Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3), предлагает поставить товар, предусмотренный документацией об аукционе в количестве ______________ (указать количество цифрами и прописью) комплект(ов), состоящий(их) из оборудования, насадок и других комплектующих элементов, перечисленных в Предметном предложении, по цене, установленной в ходе процедуры проведения аукциона, но не более начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренной документацией об аукционе, на следующих условиях:

- срок поставки товара _______________________________ (указать количество цифрами и прописью) календарных дней с момента заключения муниципального контракта;

- срок предоставления вспомогательных услуг ______________________ (указать количество цифрами и прописью) рабочих дней с момента поставки;

- срок гарантии _______________ (указать количество цифрами и прописью) месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

- объем гарантии на весь товар ______________ (указать цифрами и прописью) %;

- год выпуска предлагаемого к поставке товара _______________ (указать цифрами) год,

и обязуется в случае признания победителем аукциона и заключения муниципального контракта, осуществить поставку товаров, предусмотренных муниципальным контрактом.

«_______________________________________________________________________»

(наименование участника размещения заказа)

обязуется:

- выполнять правила и условия проведения аукциона;

- в случае признания победителем аукциона:

в течение 12 (Двенадцати) дней, но не ранее чем через 10 (Десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона заключить муниципальный контракт на условиях, изложенных в документации об аукционе. по цене, предложенной представителем «______________________________________________________________». в ходе проведения аукциона.

- в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта:

в течение 3 (Трех) дней заключить муниципальный контракт на условиях, изложенных в документации об аукционе по цене, предложенной представителем «____________________________________________________________________________». в ходе проведения аукциона.

Приложения:

- Сведения об участнике размещения заказа

- Документ,  подтверждающий обеспечение заявки на участие в аукционе.

- Выписка (копия выписки) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

- Предметное предложение

- Копия сертификата соответствия

- Копия регистрационного удостоверения

- Копия санитарно-эпидемиологического заключения

- Копия лицензии на  техническое обслуживание  медицинской техники.

_________________________		_________________			_____________

(Должность)					(Подпись) 				(Ф. И. О.)

- Приложение № 2

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа

Для юридических лиц:

| Фирменное наименование (наименование) организации |  |
| --- | --- |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона (с кодом города) |  |

- Для индивидуальных предпринимателей:

| - Фамилия, Имя, Отчество |  |
| --- | --- |
| - Паспортные данные |  |
| - Сведения о месте жительства |  |
| - Номер контактного телефона (с кодом города) |  |

_________________________		_________________			_____________

(Должность)					(Подпись) 				(Ф. И. О.)

- Приложение № 3

к документации об аукционе

Техническое задание

| № п/п | Описание требований | Технические требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Магнитно-резонансный томограф |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Регистрационное свидетельство МЗ России) | Наличие |
|  | Сертификат Госстандарта России | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Наличие |
| 1 Общие требования |  |  |
| 1.1 | Клиническое применение | Голова, тело, суставы, конечности, центральная нервная система, васкулярные исследования, интервенционные процедуры. |
| 1.2 | Требование к электропитанию | 220 В, 1 фаза |
| 1.3 | Максимальное потребление электроэнергии, не более | 8 кВА |
| 1.4 | Среднее потребление электроэнергии, не более | 3 кВт |
| 1.5 | Возможность размещения в помещении, не более | 25 кв.м |
| 2 Гентри / Магнит |  |  |
| 2.1 | Рабочая напряженность поля, Т, не менее | 0,2 |
| 2.2 | Тип магнита | Постоянный, Открытый |
| 2.3 | Размеры Гентри\магнита, мм, (ширина, длина, высота) не более | 2240х1710х1460 |
| 2.4 | Стол пациента, мм (ширина, длина, высота), не более | 860х2250х660 |
| 2.5 | Вес магнита, не более | 8 000 кг |
| 2.6 | Нагрузка на пол в месте установки Гентри\магнита, кг\м2, не более | 3 000 кг\м2 |
| 2.7 | Система охлаждения томографа | Воздушная |
| 2.8 | Граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита, не более, м |  |
|  | X: лево/право | 1,3/1,3 |
|  | Y: вперёд/назад | 1,4/1,4 |
|  | Z: вверх/вниз | 2,0/1,2 |
| 2.9 | Поле зрения, см, не менее | от 5 до 35 |
| 2.10 | Шаг изменения поля зрения, см, не более | 1 |
| 2.11 | Типовая гомогенность поля при среднеквадратичном методе измерения на 35 см, не менее, частей на млн. | 5 |
| 2.12 | Автоматическое шиммирование поля после размещения нового пациента | Наличие |
| 2.13 | Апертура: |  |
|  | по вертикали, см, не менее | 38 |
|  | по ширине, см, не менее | 100 |
|  | Угол раскрытия магнита с фронтальной (передней) стороны, не менее | 230 о |
|  | Возможность доступа с четырёх сторон | Наличие |
| 2.14 | Модуль комфорта пациента: |  |
|  | двустороннее переговорное устройство | Наличие |
|  | Боковой и консольный ввод пациента в магнит | Наличие |
| 3 Стол пациента |  |  |
| 3.1 | Конструкция, позволяющая как боковой, так и консольный ввод пациента в магнит | Наличие |
| 3.2 | Движения стола: |  |
|  | Возможность продольного ввода в магнит | Наличие |
|  | Возможность поперечного ввода в магнит | Наличие |
| 4 Система обработки и отображения данных |  |  |
| 4.1 | Центральный процессор: |  |
|  | - разрядность компьютерного слова, бит, не менее | 64 |
|  | - оперативная память, Гбайт, не менее | 2 |
| 4.2 | Ёмкость диска, количество изображений на матрице 256х256, не менее | 50000 |
| 4.3 | DVD архив, количество изображений на матрице 256х256, не менее | 60000 |
| 4.4 | Матрица реконструкции, пикселей, не менее | 1024х1024 |
| 4.5 | Время реконструкции изображения с форматом 256х256, сек, не более | 0,05 |
| 4.6 | Параллельное выполнение процедур исследования, реконструкции, архивирования, фильмирования и сетевого обмена | Наличие |
| 4.7 | Сетевой протокол DICOM (печать) | Наличие |
| 4.8 | Цветной монитор LCD высокого разрешения 1280х1024 точки, клавиатура, мышь | Наличие |
| 5 Градиентная система |  |  |
| 5.1 | Амплитуда поля, мТ/м, не менее | 15 |
| 5.2 | Скорость нарастания градиента, мТ/м/мсек, не менее | 30 |
| 5.3 | Система охлаждения градиентов | Воздушная |
| 6 Радиочастотная система |  |  |
| 6.1 | Цифровой синтезатор и передатчик радиочастоты | Наличие |
| 6.2 | Мощность усилителя, кВт, не менее | 5,0 |
| 6.3 | Уровень шума, не более | 0,3 дБ |
| 7 Катушки |  |  |
| 7.1 | Интегрированная в гентри передающая катушка | Наличие |
| 7.2 | Гибкая катушка для тела среднего размера | Наличие |
| 7.3 | Гибкая катушка для тела большого размера | Наличие |
| 7.4 | Катушка для головы | Наличие |
| 7.5 | Катушка для колена | Наличие |
| 7.6 | Катушка для суставов и шеи | Наличие |
| 7.7 | Катушка для височно-нижнечелюстного сустава | Наличие |
| 8 Параметры сбора данных |  |  |
| 8.1 | Матрица сбора данных, пикселей, не менее | 1024 х 512 |
| 8.2 | Частотное кодирование, единиц, не менее | От 64 до 512 |
| 8.3 | Фазовое кодирование, единиц, не менее | От 64 до 512 |
| 8.4 | Минимальная толщина среза при двумерном сканировании, мм, не более | 2,0 |
| 8.5 | Минимальная толщина среза при трёхмерном сканировании, мм, не более | 0,5 |
| 8.6 | Максимальное количество срезов в многосрезовом режиме, не менее | 256 |
| 8.7 | Максимальное количество эхо в режиме мультиэхо, не менее | 4 |
| 9 Интегрированный программный пакет |  |  |
| 9.1 | Интерактивная подготовка сканирования посредством графического позиционирования среза по ссылочным изображениям | Наличие |
| 9.2 | Программы для общей радиологии и сосудистых исследований: |  |
|  | - 2D многослойное сканирование | Наличие |
|  | - 3D объёмная визуализация с использованием до 64 срезов | Наличие |
|  | - 2D/ЗD градиентное/полевое и спин эхо | Наличие |
|  | - Инверсия восстановление | Наличие |
|  | - 2D/ЗD время пролётная ангиография | Наличие |
|  | - методика многослойного сканирования под несколькими произвольными углами | Наличие |
| 9.3 | Программы скоростных методов исследования: |  |
|  | - 2D/ЗD быстрое градиентное эхо | Наличие |
|  | - скоростная техника быстрое спин эхо | Наличие |
|  | - с длиной эхо шлейфа, единиц, не менее | 256 |
| 9.4 | Программы для обработки сосудистых исследований, включая задание пользователем: |  |
|  | - объёмов интереса, углов, наклонов, вращения | Наличие |
|  | - пороговых значений | Наличие |
|  | - проекций с максимальной и минимальной интенсивностью пикселей | Наличие |
| 9.5 | Программа коррекции интенсивности сигнала поверхностной катушки | Наличие |
| 9.6 | Программа 2D/3D фазоконтрастной ангиографии с улучшенным качеством изображения сосудов без введения контрастного вещества | Наличие |
| 9.7 | Программа для использования контрастных веществ | Наличие |
| 9.8 | Методика дифференцирования жира и воды на изображениях | Наличие |
| 9.9 | Программы адаптивной цифровой синхронизации: |  |
|  | - по ЭКГ сигналу | Наличие |
|  | - по периферическому пульсу | Наличие |
|  | - дыхательная синхронизация | Наличие |
| 10 Комплектация аппарата и дополнительные условия |  |  |
| 10.1 | Радиочастотная защита помещения | Наличие |
| 10.2 | Система кондиционирования помещения | Наличие |
| 10.3 | Источник бесперебойного питания для всей системы | Наличие |
| 10.4 | Принтер сухой печати с DICOM интерфейсом и расходными материалами (не менее 500 листов 35х43 см) | Наличие |
| 10.5 | Дополнительная русифицированная рабочая станция с 3D обработкой и возможностями создания радиологической информационной системы на основе использования протокола DICOM 3.0. | Наличие |
| 10.5.1 | Система обработки и отображения данных с цветным монитором не менее 21” | Наличие |
| 10.6 | Требования к специализированному программному обеспечению для обработки изображений: |  |
| 10.6.1 | Русифицированная радиологическая информационная система на основе использования протокола DICOM 3.0. | Наличие |
| 10.6.2 | Мультимодальный и единый для всех систем медицинской визуализации (КТ, МРТ, рентген, УЗИ, ангиографическое оборудование, гамма-камеры, сетевые рабочие станции и др.) интерфейс пользователя, позволяющий принимать изображения с других систем медицинской визуализации (МРТ, рентген, УЗИ, гамма-камеры, сетевые рабочие станции и др.) и манипулировать ими в процессе проведения исследований. | Наличие |
| 10.6.3 | Радиологическая информационная система обеспечивает высокоуровневую интеграцию с системой передачи, хранения, распределения, манипулирования и документирования данных пациента и изображений. | Наличие |
| 10.6.4 | Возможность просмотра и анализа медицинских изображений в различных режимах, в том числе с одновременной визуализацией выбранных изображений различных серий. | Наличие |
| 10.6.5 | Возможность обработки медицинских изображений, в том числе: изменение яркости и контрастности; изменение масштаба (увеличение и уменьшение); линейные и объёмные измерения; выделение зон интереса с расчётом их параметров; сравнительная оценка нескольких зон интереса в том числе на различных изображениях; фильтрация; исследования изображений в режиме "кино"; межкадровая обработка; нанесение на изображения поясняющих надписей и меток; построение гистограммы распределения плотности изображений в выбранной области. | Наличие |
| 10.6.6 | Возможность MPR-реконструкции изображений по заданным профилям. | Наличие |
| 10.6.7 | Возможность 3-х мерной визуализации выбранной серии изображений | Наличие |
| 10.6.8 | Возможность экспорта изображений в различные форматы: DICOM, BMP, JPG, TIFF, AVI. | Наличие |
| 10.6.9 | Возможность записи результатов исследований на DVD/CD диск одновременно с русифицированной программой просмотра, обеспечивающей полнофункциональный просмотр, анализ и обработку изображений. | Наличие |
| 10.6.10 | Возможность документирования результатов исследований на лазерном или DICOM принтере с формированием проекта печати, позволяющего оптимальным образом скомпоновать подлежащую печати информацию на листе бумаги или плёнки. | Наличие |
| 10.6.11 | Возможность организации и ведения оперативного архива изображений с быстрым доступом к информации, накопленной в течение нескольких лет. | Наличие |
| 10.6.12 | Возможность развертывания и работы базы данных изображений в рамках централизованной системы архивирования клиники. | Наличие |
| 10.6.13 | Возможность контроля текущего состояния диагностического процесса через систему централизованного управления и администрирования медицинской информационной сети. | Наличие |
| 10.6.14 | Возможность дистанционных консультаций (электронный консилиум) между диагностическими и лечебными кабинетами, а также с другими медицинскими центрами с использованием информации из базы данных. | Наличие |
| 10.6.15 | Возможность поддержки функции “DICOM Work list”. | Наличие |
| 10.6.16 | Возможность работы в двухмониторном режиме. | Наличие |
| 10.6.17 | Возможность ведение базы данных радиологической информационной системы на сервере, построенном на базе кластерных решений, и обеспечение обработки запросов пользователей с помощью параллельных алгоритмов обработки информации. | Наличие |
| 10.6.18 | Программное обеспечение для медицинского документооборота в соответствии с российскими стандартами: |  |
|  | - стандартизованное и оптимизированное накопление медицинской информации. | Наличие |
|  | - создание и ведение архива электронных медицинских карт, протоколов обследования пациентов и медицинских изображений. | Наличие |
|  | - создание и ведение атласа электронных медицинских изображений по различным патологиям. | Наличие |
|  | - документирование результатов исследований в виде различных заключений и стандартизированных протоколов (включая расчёт различных клинических параметров) на Windows-принтерах с выдачей высококачественных твёрдых копий медицинских изображений на Windows-принтерах или Dicom-принтерах. | Наличие |
|  | - обработка и получение различных форм статистической отчетности в соответствии с российским законодательством. | Наличие |
|  | - возможность формирования различных формализованных протоколов в целях статистической или научной отчётности. | Наличие |
| 10.7 | Программное обеспечение для печати архива изображений на стандартной бумаге (80 г/м2) с фотокачеством, на серийном лазерном принтере | Наличие |
| 10.8 | Диапазон фотопечати, точек на дюйм (dpi), не менее | 600-2400 |
| 10.9 | Серийный лазерный принтер | Наличие |
| 10.10 | Немагнитная каталка. | Наличие |
| 10.11 | Портативный металлодетектор | Наличие |
| 10.12 | Документация на русском языке | Наличие |
| 10.13 | Наличие лицензированной сервисной службы в России | Наличие |

Приложение № 4

к документации об аукционе

Предметное предложение

| № п/п | Описание требований | Технические требования | Предлагаемые характеристики (заполняются участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Магнитно-резонансный томограф | Указать полное наименование оборудования, модель |
|  | Производитель, страна происхождения |  | Указать наименование производителя, страну происхождения |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Регистрационное свидетельство МЗ России) | Наличие | Указать №, дату выдачи |
|  | Сертификат Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Наличие | Указать №, дату выдачи |
| 1 Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Клиническое применение | Голова, тело, суставы, конечности, центральная нервная система, васкулярные исследования, интервенционные процедуры. | Указать области применения |
| 1.2 | Требование к электропитанию | 220 В, 1 фаза | Указать параметры |
| 1.3 | Максимальное потребление электроэнергии, не более | 8 кВА | Указать параметры |
| 1.4 | Среднее потребление электроэнергии, не более | 3 кВт | Указать параметры |
| 1.5 | Возможность размещения в помещении, не более | 25 кв.м | Указать параметры |
| 2 Гентри / Магнит |  |  |  |
| 2.1 | Рабочая напряженность поля, Т, не менее | 0,2 | Указать параметры |
| 2.2 | Тип магнита | Постоянный, Открытый | Указать тип магнита |
| 2.3. | Размеры Гентри\магнита, мм, (ширина, длина, высота) не более | 2240х1710х1460 | Указать размеры |
| 2.4 | Стол пациента, мм (ширина, длина, высота), не более | 860х2250х660 | Указать размеры |
| 2.5 | Вес магнита, не более | 8 000 кг | Указать вес |
| 2.6 | Нагрузка на пол в месте установки Гентри\магнита, кг\м2, не более | 3 000 кг\м2 | Указать параметры нагрузки |
| 2.7 | Система охлаждения томографа | Воздушная | Указать тип системы |
| 2.8 | Граница линии 5 Гаусс от изоцентра магнита, не более, м |  |  |
|  | X: лево/право | 1,3/1,3 | Указать параметры |
|  | Y: вперёд/назад | 1,4/1,4 | Указать параметры |
|  | Z: вверх/вниз | 2,0/1,2 | Указать параметры |
| 2.9 | Поле зрения, см, не менее | от 5 до 35 | Указать параметры |
| 2.10 | Шаг изменения поля зрения, см, не более | 1 | Указать размер шага |
| 2.11 | Типовая гомогенность поля при среднеквадратичном методе измерения на 35 см, не менее, частей на млн. | 5 | Указать параметры |
| 2.12 | Автоматическое шиммирование поля после размещения нового пациента | Наличие | Указать наличие |
| 2.13 | Апертура: |  |  |
|  | по вертикали, см, не менее | 38 | Указать параметры |
|  | по ширине, см, не менее | 100 | Указать параметры |
|  | Угол раскрытия магнита с фронтальной (передней) стороны, не менее | 230 о | Указать угол |
|  | Возможность доступа с четырёх сторон | Наличие | Указать наличие |
| 2.14 | Модуль комфорта пациента: |  |  |
|  | двустороннее переговорное устройство | Наличие | Указать наличие |
|  | боковой и консольный ввод пациента в магнит | Наличие | Указать наличие |
| 3 Стол пациента |  |  |  |
| 3.1 | Конструкция, позволяющая как боковой, так и консольный ввод пациента в магнит | Наличие | Указать наличие |
| 3.2 | Движения стола: |  |  |
|  | Возможность продольного ввода в магнит | Наличие | Указать наличие |
|  | Возможность поперечного ввода в магнит | Наличие | Указать наличие |
| 4 Система обработки и отображения данных |  |  |  |
| 4.1 | Центральный процессор: |  |  |
|  | - разрядность компьютерного слова, бит, не менее | 64 | Указать параметры |
|  | - оперативная память, Гб, не менее | 2 | Указать параметры |
| 4.2 | Ёмкость диска, количество изображений на матрице 256х256, не менее | 50000 | Указать количество изображений |
| 4.3 | DVD архив, количество изображений на матрице 256х256, не менее | 60000 | Указать количество изображений |
| 4.4 | Матрица реконструкции, пикселей, не менее | 1024х1024 | Указать параметры |
| 4.5 | Время реконструкции изображения с форматом 256х256, сек, не более | 0,05 | Указать параметры |
| 4.6 | Параллельное выполнение процедур исследования, реконструкции, архивирования, фильмирования и сетевого обмена | Наличие | Указать параллельно выполняемые процедуры |
| 4.7 | Сетевой протокол DICOM (печать) | Наличие | Указать наличие |
| 4.8 | Цветной монитор LCD высокого разрешения 1280х1024 точки, клавиатура, мышь | Наличие | Указать наличие оборудования, тип монитора, параметры разрешения |
| 5 Градиентная система |  |  |  |
| 5.1 | Амплитуда поля, мТ/м, не менее | 15 | Указать параметры |
| 5.2 | Скорость нарастания градиента, мТ/м/мсек, не менее | 30 | Указать параметры |
| 5.3 | Система охлаждения градиентов | Воздушная | Указать тип системы |
| 6 Радиочастотная система |  |  |  |
| 6.1 | Цифровой синтезатор и передатчик радиочастоты | Наличие | Указать наличие |
| 6.2 | Мощность усилителя, кВт, не менее | 5,0 | Указать параметры |
| 6.3 | Уровень шума, не более | 0,3 дБ | Указать параметры |
| 7 Катушки |  |  |  |
| 7.1 | Интегрированная в гентри передающая катушка | Наличие | Указать наличие |
| 7.2 | Гибкая катушка для тела среднего размера | Наличие | Указать наличие |
| 7.3 | Гибкая катушка для тела большого размера | Наличие | Указать наличие |
| 7.4 | Катушка для головы | Наличие | Указать наличие |
| 7.5 | Катушка для колена | Наличие | Указать наличие |
| 7.6 | Катушка для суставов и шеи | Наличие | Указать наличие |
| 7.7 | Катушка для височно-нижнечелюстного сустава | Наличие | Указать наличие |
| 8 Параметры сбора данных |  |  |  |
| 8.1 | Матрица сбора данных, пикселей, не менее | 1024 х 512 | Указать параметры |
| 8.2 | Частотное кодирование, единиц, не менее | От 64 до 512 | Указать параметры |
| 8.3 | Фазовое кодирование, единиц, не менее | От 64 до 512 | Указать параметры |
| 8.4 | Минимальная толщина среза при двумерном сканировании, мм, не более | 2,0 | Указать параметры |
| 8.5 | Минимальная толщина среза при трёхмерном сканировании, мм, не более | 0,5 | Указать параметры |
| 8.6 | Максимальное количество срезов в многосрезовом режиме, не менее | 256 | Указать параметры |
| 8.7 | Максимальное количество эхо в режиме мультиэхо, не менее | 4 | Указать параметры |
| 9 Интегрированный программный пакет |  |  |  |
| 9.1 | Интерактивная подготовка сканирования посредством графического позиционирования среза по ссылочным изображениям | Наличие | Указать наличие |
| 9.2 | Программы для общей радиологии и сосудистых исследований: |  |  |
|  | - 2D многослойное сканирование | Наличие | Указать наличие |
|  | - 3D объёмная визуализация с использованием до 64 срезов | Наличие | Указать наличие |
|  | - 2D/ЗD градиентное/полевое и спин эхо | Наличие | Указать наличие |
|  | - Инверсия восстановление | Наличие | Указать наличие |
|  | - 2D/ЗD время пролётная ангиография | Наличие | Указать наличие |
|  | - методика многослойного сканирования под несколькими произвольными углами | Наличие | Указать наличие |
| 9.3 | Программы скоростных методов исследования: |  |  |
|  | - 2D/ЗD быстрое градиентное эхо | Наличие | Указать наличие |
|  | - скоростная техника быстрое спин эхо | Наличие | Указать наличие |
|  | - с длиной эхо шлейфа, единиц, не менее | 256 | Указать параметры |
| 9.4 | Программы для обработки сосудистых исследований, включая задание пользователем: |  |  |
|  | - объёмов интереса, углов, наклонов, вращения | Наличие | Указать наличие |
|  | - пороговых значений | Наличие | Указать наличие |
|  | - проекций с максимальной и минимальной интенсивностью пикселов | Наличие | Указать наличие |
| 9.5 | Программа коррекции интенсивности сигнала поверхностной катушки | Наличие | Указать наличие |
| 9.6 | Программа 2D/3D фазоконтрастной ангиографии с улучшенным качеством изображения сосудов без введения контрастного вещества | Наличие | Указать наличие |
| 9.7 | Программа для использования контрастных веществ | Наличие | Указать наличие |
| 9.8 | Методика дифференцирования жира и воды на изображениях | Наличие | Указать наличие |
| 9.9 | Программы адаптивной цифровой синхронизации: |  |  |
|  | - по ЭКГ сигналу | Наличие | Указать наличие |
|  | - по периферическому пульсу | Наличие | Указать наличие |
|  | - дыхательная синхронизация | Наличие | Указать наличие |
| 10 Комплектация аппарата и дополнительные условия |  |  |  |
| 10.1 | Радиочастотная защита помещения | Наличие | Указать наличие |
| 10.2 | Система кондиционирования помещения | Наличие | Указать наличие |
| 10.3 | Источник бесперебойного питания для всей системы | Наличие | Указать наличие |
| 10.4 | Принтер сухой печати с DICOM интерфейсом и расходными материалами (не менее 500 листов 35х43 см) | Наличие | Указать наличие и количество расходных материалов |
| 10.5 | Дополнительная русифицированная рабочая станция с 3D обработкой и возможностями создания радиологической информационной системы на основе использования протокола DICOM 3.0. | Наличие | Указать наличие |
| 10.5.1 | Система обработки и отображения данных с цветным монитором не менее 21” | Наличие | Указать наличие и размер монитора |
| 10.6 | Требования к специализированному программному обеспечению для обработки изображений: |  |  |
| 10.6.1 | Русифицированная радиологическая информационная система на основе использования протокола DICOM 3.0. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.2 | Мультимодальный и единый для всех систем медицинской визуализации (КТ, МРТ, рентген, УЗИ, ангиографическое оборудование, гамма-камеры, сетевые рабочие станции и др.) интерфейс пользователя, позволяющий принимать изображения с других систем медицинской визуализации (МРТ, рентген, УЗИ, гамма-камеры, сетевые рабочие станции и др.) и манипулировать ими в процессе проведения исследований. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.3 | Радиологическая информационная система обеспечивает высокоуровневую интеграцию с системой передачи, хранения, распределения, манипулирования и документирования данных пациента и изображений. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.4 | Возможность просмотра и анализа медицинских изображений в различных режимах, в том числе с одновременной визуализацией выбранных изображений различных серий. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.5 | Возможность обработки медицинских изображений, в том числе: изменение яркости и контрастности; изменение масштаба (увеличение и уменьшение); линейные и объёмные измерения; выделение зон интереса с расчётом их параметров; сравнительная оценка нескольких зон интереса в том числе на различных изображениях; фильтрация; исследования изображений в режиме "кино"; межкадровая обработка; нанесение на изображения поясняющих надписей и меток; построение гистограммы распределения плотности изображений в выбранной области. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.6 | Возможность MPR-реконструкции изображений по заданным профилям. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.7 | Возможность 3-х мерной визуализации выбранной серии изображений | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.8 | Возможность экспорта изображений в различные форматы: DICOM, BMP, JPG, TIFF, AVI. | Наличие | Указать форматы |
| 10.6.9 | Возможность записи результатов исследований на DVD/CD диск одновременно с русифицированной программой просмотра, обеспечивающей полнофункциональный просмотр, анализ и обработку изображений. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.10 | Возможность документирования результатов исследований на лазерном или DICOM принтере с формированием проекта печати, позволяющего оптимальным образом скомпоновать подлежащую печати информацию на листе бумаги или плёнки. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.11 | Возможность организации и ведения оперативного архива изображений с быстрым доступом к информации, накопленной в течение нескольких лет. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.12 | Возможность развертывания и работы базы данных изображений в рамках централизованной системы архивирования клиники. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.13 | Возможность контроля текущего состояния диагностического процесса через систему централизованного управления и администрирования медицинской информационной сети. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.14 | Возможность дистанционных консультаций (электронный консилиум) между диагностическими и лечебными кабинетами, а также с другими медицинскими центрами с использованием информации из базы данных. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.15 | Возможность поддержки функции “DICOM Work list” | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.16 | Возможность работы в двухмониторном режиме | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.17 | Возможность ведение базы данных радиологической информационной системы на сервере, построенном на базе кластерных решений, и обеспечение обработки запросов пользователей с помощью параллельных алгоритмов обработки информации. | Наличие | Указать наличие |
| 10.6.18 | Программное обеспечение для медицинского документооборота в соответствии с российскими стандартами: |  |  |
|  | - стандартизованное и оптимизированное накопление медицинской информации. | Наличие | Указать наличие |
|  | - создание и ведение архива электронных медицинских карт, протоколов обследования пациентов и медицинских изображений. | Наличие | Указать наличие |
|  | - создание и ведение атласа электронных медицинских изображений по различным патологиям. | Наличие | Указать наличие |
|  | - документирование результатов исследований в виде различных заключений и стандартизированных протоколов (включая расчёт различных клинических параметров) на Windows-принтерах с выдачей высококачественных твёрдых копий медицинских изображений на Windows-принтерах или Dicom-принтерах. | Наличие | Указать наличие |
|  | - обработка и получение различных форм статистической отчетности в соответствии с российским законодательством. | Наличие | Указать наличие |
|  | - возможность формирования различных формализованных протоколов в целях статистической или научной отчётности. | Наличие | Указать наличие |
| 10.7 | Программное обеспечение для печати архива изображений на стандартной бумаге (80 г/м2) с фотокачеством, на серийном лазерном принтере | Наличие | Указать наличие |
| 10.8 | Диапазон фотопечати, точек на дюйм (dpi), не менее | 600-2400 | Указать параметры |
| 10.9 | Серийный лазерный принтер | Наличие | Указать модель |
| 10.10 | Немагнитная каталка | Наличие | Указать наличие |
| 10.11 | Портативный металлодетектор | Наличие | Указать наличие |
| 10.12 | Документация на русском языке | Наличие | Указать наличие |
| 10.13 | Наличие лицензированной сервисной службы в России | Наличие | Указать наличие |

Должность 						(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 5

к документации об аукционе

### ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА №____________

на поставку магнитно-резонансного томографа

г. Пермь                                                                                    « ____» ___________2008 года

Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми «Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3), именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице главного врача Буторина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании протокола  Аукционной комиссии  от  "_____" ____________ 2008 г.  № ___   заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

# 1. Предмет договора.

1.1 ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ товар и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять их и оплатить путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

1.2 Наименование, цена, количество товара, сроки поставки, сроки гарантии, сроки выполнения вспомогательных услуг и место поставки предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта.

2. Качество и комплектность товара.

2.1 Поставляемый  товар по качеству должен соответствовать действующим на момент поставки  государственным стандартам (Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России – Регистрационное свидетельство МЗ России, Сертификат Госстандарта России), а по комплектности - требованиям, указанным в  технических характеристиках поставляемого оборудования (Приложении № 2 к контракту), являющихся неотъемлемой частью контракта..

2.2 ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: копия сертификата Госстандарта России на поставляемое оборудование, копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России (Регистрационное свидетельство МЗ России) на поставляемое оборудование, копия санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на поставляемое оборудование, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке для всех товаров, в том числе импортного происхождения).

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться  с  момента ввода товара  в эксплуатацию, зафиксированного датой акта ввода товара в эксплуатацию.

2.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач  или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке, монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 30 (тридцати) дней  исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2 Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их  должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Сроки и порядок поставки.

4.1 Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в течение срока поставки, указанного в спецификации к контракту, с момента подписания контракта. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и согласия ЗАКАЗЧИКА.

4.2 Товар поставляется ЗАКАЗЧИКУ по товарной накладной. Поставка оформляется актом приема-сдачи. ЗАКАЗЧИК осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 рабочих дней с момента получения извещения ПОСТАВЩИКА о готовности товара к отгрузке. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество, качество и комплектность, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом  ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.4. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания акта приема-сдачи.

4.5. ЗАКАЗЧИК может в одностороннем порядке  до момента поставки товара путем направления письменного уведомления  в адрес ПОСТАВЩИКА внести изменения в контракт в части места доставки товара.

4.6. Товар, не соответствующий по комплектности требованиям, установленным в Приложении № 2 к  контракту, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

4.7. Не позже дня, следующего за днем подписания акта ввода товара в эксплуатацию, ПОСТАВЩИК оформляет с  ЗАКАЗЧИКОМ акт сверки задолженности. ЗАКАЗЧИК заверяет оформленный акт сверки задолженности в течение 3 (трех) рабочих дней и возвращает его ПОСТАВЩИКУ.

4.8. ПОСТАВЩИК считается выполнившим свои обязательства по настоящему контракту (полностью или в отношении соответствующей части товара) с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

5. Вспомогательные услуги.

5.1. ПОСТАВЩИКОМ должны быть осуществлены  в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки товара его монтаж, установка, пусконаладочные работы, инструктаж технического и обслуживающего персонала Заказчика и ввод товара в эксплуатацию. Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом, подписываемым сторонами.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена товара, подлежащего поставке, установленная в ходе процедуры проведения аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

6.2. Цена включает все расходы по поставке товаров ЗАКАЗЧИКУ и выполнению вспомогательных услуг, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

6.3. ЗАКАЗЧИК оплатит поставленные ПОСТАВЩИКОМ товары по утвержденной  спецификации путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 10 (десяти) банковских  дней после получения комплекта документов в следующем составе: счета, счета-фактуры, товарной накладной, акта сдачи-приема, акта ввода в эксплуатацию.

7.Ответственность.

7.1. За нарушение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, в частности:

7.1.1  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта ПОСТАВЩИК:

7.1.1.1. За просрочку поставки товара полностью или в части товара, в установленные настоящим контрактом сроки, просрочку выполнения вспомогательных услуг, устранения недостатков и дефектов выполненных работ;  уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки.

7.1.1.2.. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 (десяти) процентов стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался.

7.1.1.3. За  несоответствие качества товара требованиям, предусмотренным контрактом уплачивает  неустойку в размере 10 (десяти) процентов стоимости товара.

7.2. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Расторжение договора в силу невыполнения его условий.

8.1 Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9. Заключительные положения.

9.1. Изменение условий контракта  возможны только по соглашению сторон (за исключением п.1.2 и приложения № 1 к контракту) путем письменного оформления дополнительного соглашения к контракту.

9.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего контракта решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но  с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 (семи) дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

9.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах,  один экземпляр Поставщику, два экземпляра Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

9.5. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

9.6. К настоящему контракту прилагаются:

9.6.1. Приложение № 1 - спецификация на поставку медицинского оборудования.

9.6.2. Приложение № 2 - Технические характеристики поставляемого оборудования

- Юридические адреса и реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК:                                                                                         ПОСТАВЩИК:

МУЗ МСЧ №3_____________________

Адрес:                                                           	                                       Адрес:

Телефон:

Банковские реквизиты:                                                                        Банковские реквизиты:

# Главный врач МУЗ МСЧ 3

________________А.С. Буторин                                                       ______________

М.П.                                                                                                           М.П.

«_____»______________2008г.			                             «_____»______________2008г.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________200__ г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик ____________________________________

Место поставки: Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми «Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ №3), 614025,  г. Пермь,  ул.Серпуховская, 11 а, тел.\факс (342) 268-00-45

Цена контракта _______________________

| №п/п | Наименование оборудования | Тип/ модель | Сумма, руб. | Срок поставки, (дата) | Срок выполнения вспомогательных услуг, (дни) | Срок гарантии, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                           ___________________________

(м.п.)	                                                                                            (м.п.)

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________200__ г

Технические характеристики поставляемого оборудования

| № п/п | Описание требований | Технические требования |
| --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                           ___________________________

(м.п.)	                                                                                            (м.п.)