## Приложение 3
Приложение № 3
"Предметное предложение" - характеристики и свойства предлагаемого медицинского оборудования и предоставление вспомогательных услуг
Наименование участника размещения заказа:_________________________________
Мобильный компактный литотриптор с рентгеновской и ультразвуковой локализацией и цифровой системой визуализации, управления данными и коммуникацией с другими системами
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | от____№___, сроком действия до______
5 | Сертификат Госстандарта России | Наличие | от____№___, сроком действия до______
6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие | от____№___, сроком действия до______
7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие
8 | Источник ударной волны | Наличие/указать модель и производителя
9 | Запасной источник ударной волны с ресурсом 1000000 импульсов | Наличие/указать модель и производителя
10 | С-дуга | Наличие/указать модель и производителя
11 | Рентгеновский генератор | Наличие/указать модель и производителя
12 | Рентгеновская трубка | Наличие/указать модель и производителя
13 | Специальный принтер | Наличие/указать модель и производителя
14 | Полностью цифровой ультразвуковой сканер с цветным доплером | Наличие/указать модель и производителя
15 | Мобильный процедурно-операционного стол с принадлежностями для литотрипсии и эндоурологии | Наличие/указать модель и производителя
16 | ЭКГ-монитор с триггер-модулем | Наличие/указать модель и производителя
17 | Рабочая станция на базе ПК для работы с изображениями и данными пациентов | Наличие
18 | Клиническое назначение:
19 | Дезинтеграция методом ДЛТ конкрементов во всех отделах мочевыводящего тракта | Наличие
20 | Лечение болезни Пейрони | Наличие
21 | Дезинтеграция методом ДЛТ конкрементов желчного пузыря и желчных протоков, панкреатических конкрементов | Наличие
22 | Ударно-волновая терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата | Наличие
23 | Характеристики ударно-волновой системы:
24 | Источник ударной волны: | Наличие
25 | Электромагнитный принцип генерации ударных волн | Наличие
26 | Фокусировка ударной волны неизнашиваемой силиконовой линзой | Наличие
27 | Проведение лечения без анестезии | Наличие
28 | Диаметр источника ударных волн не менее, мм | 140 | Указать параметр
29 | Угол апертуры не менее, град. | 50 | Указать параметр
30 | Глубина проникновения не менее, мм | 150 | Указать параметр
31 | Количество регулируемых энергетическиих уровней не менее | 9 | Указать параметр
32 | Размер фокуса при средних значениях энергии не более, мм | 110 х 7 | Указать параметр
33 | Максимальное давление в фокусе в диапазоне, мПа | 50 - 60 | Указать параметр
34 | Минимальная эффективная энергия в фокусе Е (12 мм) не более, мДж | 8 | Указать параметр
35 | Максимальная эффективная энергия в фокусе Е (12 мм) не менее, мДж | 60 | Указать параметр
36 | Плотность потока энергии в фокусе регулируется в диапазоне не уже, мДж/мм2 | 0,09 - 0,9 | Указать параметр
37 | Выбор запуска от ЭКГ | Наличие | Указать параметр
38 | Установка частоты импульсов в минуту, в диапазоне не хуже | 60-180 | Указать параметр
39 | Гарантийный ресурс источника ударных волн не менее, импульсов | 1000000 | Указать параметр
40 | Подведение источника ударных волн с помощью водяной подушки, автоматически регулируемой в 5 уровнях | Наличие
41 | Расположение головки на моторизованном изоцентрическом держателе - полудуге, соединенным с рентгеновской С-дугой | Наличие
42 | Моторизованное подведение головки под любым углом | Наличие
43 | Моторизованное изоцентрическое вращение полудуги не менее, град. | 200 | Указать параметр
44 | Моторизованное движение головки вдоль полудуги не менее, град. | 50 | Указать параметр
45 | Моторизованное движение головки по орбитальной оси не менее, град. | 200 | Указать параметр
46 | Моторизованное движение головки по высоте не менее, мм. | 180 | Указать параметр
47 | Моторизованное поперечное движение головки не менее, мм. | 90 | Указать параметр
48 | Моторизованное движение головки по длине не менее, мм. | 100 | Указать параметр
49 | Проведение лечения в положении над столом и под столом в любом положении головки | Наличие
50 | Проведения дробления камней любой локализации в положении больного на спине | Наличие
51 | Дистанционный пульт управления ударными волнами | Наличие
52 | Характеристика системы визуализации
53 | Подвижная С-дуга для рентгеновской локализации | Наличие
54 | Ультразвуковая система локализации | Наличие
55 | Применение ультразвуковой системы локализации в реальном времени с датчиком, расположенным вне ударной головки (ультразвуковые волны проходят вне зоны ударного воздействия) | Наличие
56 | Рентгеновская и система ультразвуковой локализации могут быть применены одновременно, в том числе во время дробления | Наличие
57 | Ультразвуковая и рентгеновская системы могут быть использоваться также для диагностики | Наличие
58 | Рентгеновская локализация:
59 | Моторизованная рентгеновская C-дуга с системой цифровой обработки изображений | Наличие
60 | Локализация производится моторизованным наклоном С-дуги в обе стороны | Наличие
61 | Угол косых проекций | – 30о /+30о | Указать параметр
62 | C-дуга может отводится в боковое положение для проведения эндоурологических вмешательств | Наличие
63 | Компоненты ударно-волновой системы находятся вне центрального рентгеновского луча локализации | Наличие
64 | Ультразвуковая локализация может применяться одновременно с рентгеновской локализацией | Наличие
65 | Отдельный мониторный блок с двумя ж/к цветными плоскими мониторами и интерфейсом пользователя | Наличие
66 | Диагональ каждого Ж/К монитора не менее, дюймов | 19 | Указать параметр
67 | Генератор высокочастотный: | Наличие
68 | Система снабжена высокочастотным генератором мощностью, кВт | 3.5 | Указать параметр
69 | Максимальный ток при флюороскопии, мА | 4 | Указать параметр
70 | Максимальный ток при радиографии, мА | 100 | Указать параметр
71 | Рентгеновский генератор обеспечивает инвертерную технологию | Наличие
72 | Диаметр ЭОП, дюймов | 9 | Указать параметр
73 | Применение импульсной флюороскопии для уменьшения дозы облучения | Наличие
74 | Дозиметр | Наличие
75 | Вращающийся анод | Наличие
76 | Скорость вращения анода, об./мин. | 3000 | Указать параметр
77 | Рентгеновская трубка: | Наличие
78 | Максимальное анодное напряжение, не менеее, kV | 120 | Указать параметр
79 | Максимальный анодный ток при рентгеноскопии в диапазоне, mA | 0,5 - 10 | Указать параметр
80 | Малый фокус не более, мм | 0.3 | Указать параметр
81 | Большой фокус не более, мм | 0.6 | Указать параметр
82 | Угол анода не более, град. | 10 | Указать параметр
83 | Теплорассеивание в диапазоне не уже, Вт | 290-380 | Указать параметр
84 | Внутренняя фильтрация, мм Al | 1.8 | Указать параметр
85 | Дополнительная фильтрация, мм Al | 2.2 | Указать параметр
86 | ССD-камера разрешения, k | 0,5 х 0,5 | Указать параметр
87 | Видеосигнал | 752 х 582 | Указать параметр
88 | Уровень шума, dB | 60 | Указать параметр
89 | Шумопоглащающий фильтр | Наличие
90 | Инверсия изображения (лево/право, верх/низ) | Наличие
91 | Запоминание последнего снимка | Наличие
92 | Принтер прямой термографической печати: | Наличие
93 | Количество размеров пленки в прямом доступе, не менее, форматов | 2 | Указать параметр
94 | Печать всех стандартных форматов, не менее, форматов | 5 | Указать параметр
95 | Печать плёнки форматов: 8х10дюймов, 10х12дюймов, 11х14дюймов, 14х14дюймов, 14х17дюймов | Наличие | Указать форматы
96 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый не менее | 2 | Указать параметр
97 | Печать на пленке без использования химреактивов | Наличие
98 | Качество разрешения печати не менее, линий на мм | 12.8 | Указать параметр
99 | Контрастное разрешение, не менее, бит | 12 бит | Указать параметр
100 | Разрешение не менее, dpi | 320 | Указать параметр
101 | Технология печати – прямая цифровая термографическая | Наличие
102 | Производительность: печать пленки форматом 14х17 дюймов, не менее снимков в час | 75 | Указать параметр
103 | Производительность: печать пленки форматом 11х14 дюймов, не менее снимков в час | 86 | Указать параметр
104 | Производительность: печать пленки форматом 8х10 дюймов, не менее снимков в час | 140 | Указать параметр
105 | Получение первого снимка форматом 14х17дюймов не более, сек | 77 | Указать параметр
106 | Получение первого снимка форматом 8х10дюймов не более, сек | 57 | Указать параметр
107 | Протокол подключения и обмена DICOM | Наличие
108 | Количество подключений напрямую, без сети не менее | 3 | Указать параметр
109 | Количество подключений, не менее | 256 | Указать параметр
110 | Отсутствие расхода пленки на ежедневную калибровку печатающего устройства | Наличие
111 | Емкость жесткого диска не менее, Гбайт | 18 | Указать параметр
112 | Потребляемая мощность не менее, Вт | 250 | Указать параметр
113 | Вес не более, кг | 90 | Указать параметр
114 | Уровень шума при работе не более, Дб | 62 | Указать параметр
115 | Уровень шума в ждущем режиме не более, Дб | 53 | Указать параметр
116 | Плёнка для прямой термопечати форматом 14х17 дюимов, не менее 1 коробки | Наличие
117 | Загрузка плёнки на свету, без дополнительной защиты каждого листа пленки | Наличие
118 | Тип применяемой плёнки - нечувствительная к свету | Наличие
119 | Сохранность изображения при дневном свете без потери его качества не менее, часов | 24 | Указать параметр
120 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие
121 | Срок годности пленки от момента изготовления не менее, лет | 3 | Указать параметр
122 | Ультразвуковая локализация:
123 | Непосредственный контакт с телом пациента без промежуточных сред | Наличие
124 | Отсутствие повреждающего воздействия ударной волны на датчик | Наличие
125 | Изменение направления ультразвукового сканирования во время дробления без потери терапаевтического фокуса | Наличие
126 | Во время дробления датчик находится вне зоны действия ударных волн | Наличие
127 | Работа УЗ-датчика не влияет на качество ударной волны | Наличие
128 | Постоянный УЗ-контроль точности наведения непосредственно во время дробления | Наличие
129 | Использование изоцентрического кронштейна для ультразвукового датчика | Наличие
130 | Вертикальное движение датчика относительно фокуса, град. | +75 / - 15 | Указать параметр
131 | Горизонтальное вращательное движение относительно фокуса не более, град. | 60 | Указать параметр
132 | Поперечное движение относительно фокуса, мм | 10-140 | Указать параметр
133 | Коаксиальная ротация не менее, град. | 330 | Указать параметр
134 | Ультразвуковой сканер:
135 | Полностью цифровая система на мобильной тележке | Наличие
136 | Регулировка по высоте панели управления и монитора | Наличие
137 | Количество приемопередаточных каналов | 1024 | Указать параметр
138 | Динамический диапазон, dB | 170 | Указать параметр
139 | Режимы B, M, B+M, увеличение | Наличие
140 | Энергетический доплер | Наличие
141 | Кино-повтор не менее, изображений | 3000 | Указать параметр
142 | Разделение экрана на два изображения вертикально и горизонтально | Наличие
143 | Запись и хранение изображений на CD, жесткий диск, и USB | Наличие
144 | Память на жестком диске не менее, ГБ | 30 | Указать параметр
145 | Цветной монитор, SVGA, 75 Гц диагональю не менее, см | 38 | Указать параметр
146 | Изображение перекрестья для фокуса при проведении литотрипсии | Наличие
147 | Функция обработки изображения | Наличие
148 | 2 разъема для датчиков | Наличие
149 | Общая регулировка не менее, фокусных зон | 8 | Указать параметр
150 | Диапазон частот не уже, MHz | 1,9 – 15,0 | Указать параметр
151 | Вес не более, кг | 80 | Указать параметр
152 | Размеры не более, см | 53х78х150 | Указать параметр
153 | Электронный конвексный датчик c адаптером для изоцентрического кронштейна для локализации при проведении литотрипсии и общей диагностики с выбором рабочей частоты 3,5 – 4,3 - 5,0 МГц | Наличие
154 | Пункционная насадка для конвексного датчика | Наличие
155 | Дезинфекция для датчиков и принадлежностей | Наличие
156 | Рабочая станция:
157 | Рабочая станция на базе компьютера для работы с изображениями и данными пациентов, с функцией DICOM подсоединения | Наличие
158 | Полностью русифицированное меню | Наличие
159 | Аппаратное обеспечение:
160 | Процессор Intel P4 не менее, GHz | 3.06
161 | Оперативная память RAM не менее, Mb | 512
162 | Жесткий диск IDE не менее, Gb | 160
163 | Гибкий диск 3,5” 1,44 MB, Сетевой интерфейс Ethernet 100BaseT | Наличие
164 | Интерфейс пользователя клавиатура, трэкбол | Наличие
165 | Двойной ЖК цветной монитор высокого разрешения | Наличие
166 | Размер не менее, дюймов | 19 | Указать параметр
167 | Матрица, пикселей | 1280 x 1024 | Указать параметр
168 | Угол обзора горизонтально и вертикально не менее, град. | 160 | Указать параметр
169 | База данных пациентов с внесения рентгеновских и УЗ изображений, редактирования, поиска и сортировки | Наличие
170 | Запись и архивация изображений через цифровой интерфейс | Наличие
171 | Цифровая память не менее, изображений | 100 000 | Указать параметр
172 | Обработка изображений в реальном времени и из базы данных | Наличие
173 | Экспорт/импорт изображений и данных пациента в формат DICOM 3.0, BMP и JPG | Наличие
174 | Поддержка принтеров DICOM | Наличие
175 | Запись изображений для архивирования на CD и DVD | Наличие
176 | Модуль синхронизации по ЭКГ:
177 | ЭКГ-мониторинг | Наличие
178 | Пуск ударных волн с синхронизацией по ЭКГ | Наличие
179 | ЭКГ-электроды 200 шт | Наличие
180 | Размеры и вес:
181 | Ударно-волновой блок с С-дугой | Наличие
182 | Основание, см | 200 х 76 | Указать параметр
183 | Высота, см | 165 х 185 | Указать параметр
184 | Вес, кг | 550 | Указать параметр
185 | Мониторный блок: | Наличие
186 | Основание, см | 76 х 119 | Указать параметр
187 | Высота, см | 157 | Указать параметр
188 | Вес, кг | 258 | Указать параметр
189 | Стол для пациента:
190 | Транспортабельный, универсальный электроприводной стол | Наличие
191 | Сменные рентгенопрозрачные секции стола из углеродного волокна | Наличие
192 | Свободный доступ к пациенту со всех сторон | Наличие
193 | 2 скорости перемещения для быстрой ориентации и высокоточного позиционирования | Наличие
194 | Компенсируемый по высоте наклон стола | Наличие
195 | Размеры стола: | Наличие
196 | Дека стола, общая длина, мм | 2295 | Указать параметр
197 | Дека стола, общая ширина, мм | 780 | Указать параметр
198 | Высота стола, мм | 730 х 1080 | Указать параметр
199 | Высота при укладке, мм | 730 | Указать параметр
200 | Грузоподъемность, позволяющая использовать стол при лечении крупных пациентов не менее, кг | 180 | Указать параметр
201 | Диапазон регулировки высоты (по оси z) не менее, мм | 350 | Указать параметр
202 | Диапазон продольного перемещения (по оси х) не менее, мм | 350 | Указать параметр
203 | Диапазон продольного перемещения (по оси y) не менее, мм | 200 | Указать параметр
204 | Диапазон наклона стола симметричный в обоих направлениях (ось k)в диапазоне не уже, град. | - 15 / + 15 | Указать параметр
205 | Функция памяти | Наличие
206 | Запоминаемые позиции не менее | 3 | Указать параметр
207 | Размеры стола в основании, мм | 1030 х 680 | Указать параметр
208 | Масса стола: не более, кг | 205 | Указать параметр
209 | Ручной пульт управления для регулировки функций перемещения стола | Наличие
210 | Функции перемещения стола: продольное / трансверсальное / вертикальное / наклон | Наличие
211 | Выбор функции изоцентрического наклона стола | Наличие
212 | Нулевая позиция | Наличие
213 | Выбор низкой/высокой скорости | Наличие
214 | Габаритные размеры, мм | 140 x 60 x 30 | Указать параметр
215 | Принадлежности к столу:
216 | Средняя секция стола с 1 вырезом для литотрипсии и 1 вставкой | Наличие
217 | Ножная секция стола | Наличие
218 | Штатив для инфузионных жидкостей | Наличие
219 | Валик – подголовник | Наличие
220 | Компрессионный ремень | Наличие
221 | Подставка для руки | Наличие
222 | Опоры для ног | Наличие
223 | Сливной комплект с одноразовыми стерильными мешками не менее 120 шт. | Наличие
224 | Педальный переключатель для движения стола по осям x, у, z, k | Наличие
225 | Опоры для плеч | Наличие
226 | Опоры для локтей | Наличие
227 | Дополнительное оборудование и материалы:
228 | Соногель | Наличие
229 | Передвижной рентгенозащитный экран, ширина 1 м | Наличие
230 | Рентгенозащитные фартуки 2 шт. | Наличие
Должность _________________ Подпись____________/______________/ м.п.