## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 40 от 06.05.2008 г.
Техническое задание
на набор имплантатов для эндопротезирования тазобедренного сустава
Характеристики | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3
Наименование | Указать
Производитель, страна происхождения | Указать
Регистрационное удостоверение | Наличие
Сертификат соответствия | Наличие
Инструментальная поддержка на безвозмездной основе и предоставление специфического установочного инструментария для использования с поставляемыми имплантатами для эндопротезирования тазобедренного сустава | Указать спецификацию комплекта
Бесплатное предоставление смежных размеров и замена размеров имплантатов в соответствии с потребностями Заказчика | Наличие
Срок поставки специфического установочного инструментария не более, дней | 2
Срок поставки смежных размеров и замены размеров имплантатов не более, дней | 2
Год выпуска, не ранее: | 4 кв. 2007 года
Ножка:
Материал изготовления | кованый титан (Ti Al6 V4)
Покрытие | плазменное напыление гидроксиапатита по всей длине ножки
Толщина слоя гидроксиапатита по всей длине ножки не менее, микрон: | 155
Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия не менее, Мра | 35
Форма ножки во фронтальной, сагиттальной плоскостях | клиновидная
Форма граней в проксимальном отделе | закругленные
Сечение | Прямоугольное, без воротничка, с горизонтальными ребрами в проксимальной части и дистальными вертикальными углублениями
Длина ножки в диапазоне, мм | 110-190
Шаг увеличения длины ножки не более, мм | 5
Механизм центрации | Самоцентрация в костно-мозговом канале
Наличие стандартного и увеличенного варианта офсета с разницей между стандартным и увеличенным офсетом для каждого размера ножки не более, мм | 7
Размер стандартного офсета в диапазоне, мм | 30,8-53,2
Размер увеличенного офсета в диапазоне, мм | 43,3-58,2
Механизм фиксации | бесцементный типа пресс-фит
Шеечно-диафизарный угол в диапазоне, градусов | 135-136
Конус для посадки головки | 12\14
Количество типоразмеров для стандартного офсета не менее, шт. | 12
Количество типоразмеров для увеличенного офсета не менее, шт. | 8
Чашка:
Материал изготовления | Титановый сплав
Объем | низкопрофильная (меньше полусферы)
Механизм фиксации | бесцементный типа пресс-фит
Количество отверстий под специальные винты не менее, шт. | 3
Механизм фиксации вкладыша | Кольцевой запирательный механизм
Покрытие наружной поверхности чашки | Высокопористое напыление титана, выполненное путем спечения металлических зерен
Размер пор между зернами металла наружной поверхности чашки в диапазоне, микрон | 245-255
Количество типоразмеров не менее, шт. | 12
Механизм дополнительной фиксации чашки | специальные винты
Вкладыш:
Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
Внутренний диаметр не менее, мм | 28
Губа предохраняющая от вывиха не более, градусов | 10
Количество типоразмеров не менее, шт. | 12
Головка:
Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав
Посадочный конус | 12\14
Диаметр головка не более, мм | 28
Количество типоразмеров не менее, шт. | 5
Специальный винт:
Материал изготовления | титан
Диаметр винта не более, мм | 6.5
Длина в диапазоне, мм | от 15 до 60
Шаг не более, мм | 5
Форма выпуска | стерильная
Количество типоразмеров не менее, шт. | 10
Спецификация поставки:
Ножка, шт. | 7
Чашка, шт. | 7
Вкладыш, шт. | 7
Головка, шт. | 7
Специальный винт, шт. | 14
Количество наборов, шт. | 7
Цена за набор, руб.
Максимальная цена контракта, руб.
________________________ | _________________ | ________________
(наименование поставщика) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП