## приложение №4
приложение № 4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Противоожоговая реабилитационная противопролежневая кровать
№ | Характеристика | Требования
1 | Модель
2 | Производитель, страна происхождения
3 | Сертификат соответствия | наличие
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие
5 | лицензия на техническое обслуживание | указать
6 | санитарно-эпидемиологическое заключение | указать
7 | Инструкция на русском языке | наличие
8 | Год выпуска не ранее | 2008г
9 | Основные конструктивные особенности
9.1. | Максимальный вес пациента | 135 -150 кг
9.2. | Регулируемая интенсивность флюидизации | наличие
9.3. | Встроенная система деконтаминации | наличие
9.4. | Модуль дегидратации/осушения воздуха | наличие
9.5. | Воздушная система охлаждения | наличие
9.6. | Регулировка высоты кровати | наличие
9.7. | Защита от перегрузок воздушного компрессора, блока дегидратации и блока нагрева | наличие
9.8. | Система прерывистой флюидизации | наличие
9.9. | Материал емкости флюидизации | нержавеющая сталь
9.10. | Выключатель | ручной и ножной
9.11. | Форма головного и ножного концов кровати | ровный край со скругленными углами для удобства взрослых пациентов
9.12. | Тракционная рама, не менее 4-х точек опоры | наличие
9.13. | Держатель интравенозных емкостей | наличие
10 | Система деконтаминации
10.1. | Возможность проведения деконтаминации наполнителя без его извлечения из кровати | наличие
10.2. | Автоматизация процедуры деконтаминации | наличие
11 | Блок управления
11.1. | Контроль температуры наполнителя кровати (среды микросфер) | 26 - 38°С
11.2. | Точность поддержания температуры среды наполнителя | ± 10С
11.3. | Автоматическое отключение при достижении температуры наполнителя 40°С | наличие
11.4. | Функция СЛР | наличие
11.5. | Возможность проведения прерывистой флюидизации | наличие
11.6. | Регулируемая интенсивность флюидизации | наличие
11.7. | Возможность изменения высоты кровати | наличие
11.8. | Таймер | наличие
12 | Тревоги
12.1. | Сигнал тревоги, звуковой и световой | наличие
12.2. | Тревога при достижениии температуры наполнителя 40°С | наличие
12.3. | Тревога при отклонении температуры наполнителя от установленного значения | наличие
12.4. | Тревожная сигнализация при сбое электропитания | опция
13 | Наполнитель
13.1. | рН наполнителя | 8,5-9,6
13.2. | Диаметр микросфер | 70 -140 мкм
13.3. | Фильтрующая способность простыни (размер ячейки) | 35 - 37 мкм
14 | Размеры и масса кровати
14.1. | Длина кровати | 230-260 см
14.2. | Ширина кровати, не менее | 94 см
14.3. | Высота от пола до края емкости флюидизации | 83 - 113 см, регулируемая
14.4. | Масса кровати без наполнителя | 300 - 400 кг
14.5. | Масса наполнителя | 550-650кг
15 | Система электропитания
15.1. | Сила тока | 6,6 - 8 А
15.2. | Максимальное энергопотребление в рабочем режиме | 1400 -2000 Вт
16 | Параметры окружающей среды
16.1. | Рабочая температура окружающей среды | 15 - 400С
16.2. | Рабочая влажность окружающей среды | 0 - 90%
17 | Комплект поставки
17.1. | 1. Наполнитель из микросфер, не менее | 550 кг
17.2. | 2. Наполнитель из микросфер (дополнит.), не менее | 50 кг
17.3. | 3. Блок дегидратации/охлаждения, встроенный | наличие
17.4. | 4. Система деконтаминации (дезинфекцирования микросфер без их выемки из кровати), встроенная | наличие
17.5. | 5. Плавная регулировка высоты (электрическая), встроенная | наличие
17.6. | 6. Плавная регулировка интенсивности флюидизации (контроль воздушного потока) | наличие
17.7. | 7. Функция прерывистой флюидизации | наличие
17.8. | 8. Тракционная рама с набором принадлежностей | наличие
17.9. | 9. Инфузионая стойка с 4 крючками на каждой | 1 шт.
17.10. | 10. Сито из нержавеющей стали | 1 шт.
17.11. | 11. Резиновый профиль для фиксации фильтрующей простыни и защиты верхних кромок кровати | 1 шт.
17.12. | 12. Специальная фильтрующая простыня | 2 шт.
17.13. | 13. Сменный воздухозаборный фильтр | 2 шт.
17.14. | 14. Воздушный фильтр для конденсора | 2 шт.
17.15. | 15. Кабель электропитания | 1 шт.
17.16. | 16. Ручной выключатель | 1 шт.
17.17. | 17. Ножной выключатель | 1 шт.
17.18. | 18. Температурный датчик | 1 шт.

## приложение №3
приложение № 3
Предметное предложение
Противоожоговая реабилитационная противопролежневая кровать
№ | Характеристика | Требования | Соответствие требованиям
1 | Модель | указать
2 | Производитель, страна происхождения | указать
3 | Сертификат соответствия | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | указать
5 | лицензия на техническое обслуживание | указать
6 | санитарно-эпидемиологическое заключение | указать
7 | Инструкция на русском языке | наличие
8 | Год выпуска | указать
9 | Основные конструктивные особенности
9.1. | Максимальный вес пациента | 135 -150 кг
9.2. | Регулируемая интенсивность флюидизации | наличие
9.3. | Встроенная система деконтаминации | наличие
9.4. | Модуль дегидратации/осушения воздуха | наличие
9.5. | Воздушная система охлаждения | наличие
9.6. | Регулировка высоты кровати | наличие
9.7. | Защита от перегрузок воздушного компрессора, блока дегидратации и блока нагрева | наличие
9.8. | Система прерывистой флюидизации | наличие
9.9. | Материал емкости флюидизации | нержавеющая сталь
9.10. | Выключатель | ручной и ножной
9.11. | Форма головного и ножного концов кровати | ровный край со скругленными углами для удобства взрослых пациентов
9.12. | Тракционная рама, не менее 4-х точек опоры | наличие
9.13. | Держатель интравенозных емкостей | наличие
10 | Система деконтаминации
10.1. | Возможность проведения деконтаминации наполнителя без его извлечения из кровати | наличие
10.2. | Автоматизация процедуры деконтаминации | наличие
11 | Блок управления
11.1. | Контроль температуры наполнителя кровати (среды микросфер) | 26 - 38°С
11.2. | Точность поддержания температуры среды наполнителя | ± 10С
11.3. | Автоматическое отключение при достижении температуры наполнителя 40°С | наличие
11.4. | Функция СЛР | наличие
11.5. | Возможность проведения прерывистой флюидизации | наличие
11.6. | Регулируемая интенсивность флюидизации | наличие
11.7. | Возможность изменения высоты кровати | наличие
11.8. | Таймер | наличие
12 | Тревоги
12.1. | Сигнал тревоги, звуковой и световой | наличие
12.2. | Тревога при достижениии температуры наполнителя 40°С | наличие
12.3. | Тревога при отклонении температуры наполнителя от установленного значения | наличие
12.4. | Тревожная сигнализация при сбое электропитания | опция
13 | Наполнитель
13.1. | рН наполнителя | 8,5-9,6
13.2. | Диаметр микросфер | 70 -140 мкм
13.3. | Фильтрующая способность простыни (размер ячейки) | 35 - 37 мкм
14 | Размеры и масса кровати
14.1. | Длина кровати | 230-260 см
14.2. | Ширина кровати, не менее | 94 см
14.3. | Высота от пола до края емкости флюидизации | 83 - 113 см, регулируемая
14.4. | Масса кровати без наполнителя | 300 - 400 кг
14.5. | Масса наполнителя | 550-650кг
15 | Система электропитания
15.1. | Сила тока | 6,6 - 8 А
15.2. | Максимальное энергопотребление в рабочем режиме | 1400 -2000 Вт
16 | Параметры окружающей среды
16.1. | Рабочая температура окружающей среды | 15 - 400С
16.2. | Рабочая влажность окружающей среды | 0 - 90%
17 | Комплект поставки
17.1. | 1. Наполнитель из микросфер, не менее | 550 кг
17.2. | 2. Наполнитель из микросфер (дополнит.), не менее | 50 кг
17.3. | 3. Блок дегидратации/охлаждения, встроенный | наличие
17.4. | 4. Система деконтаминации (дезинфекцирования микросфер без их выемки из кровати), встроенная | наличие
17.5. | 5. Плавная регулировка высоты (электрическая), встроенная | наличие
17.6. | 6. Плавная регулировка интенсивности флюидизации (контроль воздушного потока) | наличие
17.7. | 7. Функция прерывистой флюидизации | наличие
17.8. | 8. Тракционная рама с набором принадлежностей | наличие
17.9. | 9. Инфузионая стойка с 4 крючками на каждой | 1 шт.
17.10. | 10. Сито из нержавеющей стали | 1 шт.
17.11. | 11. Резиновый профиль для фиксации фильтрующей простыни и защиты верхних кромок кровати | 1 шт.
17.12. | 12. Специальная фильтрующая простыня | 2 шт.
17.13. | 13. Сменный воздухозаборный фильтр | 2 шт.
17.14. | 14. Воздушный фильтр для конденсора | 2 шт.
17.15. | 15. Кабель электропитания | 1 шт.
17.16. | 16. Ручной выключатель | 1 шт.
17.17. | 17. Ножной выключатель | 1 шт.
17.18. | 18. Температурный датчик | наличие
_______________________ ______________________ _______________________
Должность подпись Ф.И.О.
М.П.