Приложение №1

к муниципальному контракту

№ __  от «___» __________2008 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик

Место поставки: МУЗ ГКБ № 7 , 614010, г.Пермь, ул. Г. Хасана, 24

Цена контракта :

| №п/п | Наименование оборудования | Тип/ модель | Цена за ед., руб. | Кол-во, шт | Сумма, руб. | Срок поставки, (дата) | Срок выполнения вспомогательных услуг, дни | Срок гарантии, мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова	                           ___________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ __  от «___» __________2008 г

Технические характеристики поставляемого оборудования

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стол операционный импортный |  |  |
| 1 | Общая характеристика |  |  |
| 2 | Предназначен для проведения хирургических операций в гинекологии | наличие |  |
| 3 | Технические данные |  |  |
| 4 | Поверхность стола четырехсекционная | наличие |  |
| 5 | Размеры секций стола |  |  |
| 6 | головная секция размером | 240*450мм |  |
| 7 | спинная секция размером | 540*450мм |  |
| 8 | тазовая секция размером | 440*450мм |  |
| 9 | ножная секция размером | 620*200мм |  |
| 10 | Матрас четырехсекционный: | наличие |  |
| 11 | Толщина матраса, не уже | 30мм |  |
| 12 | Полукруглый вырез в тазовой секции | наличие |  |
| 13 | Разделенная ножная секция | наличие |  |
| 14 | Вертикальные перемещения стола выполняются с помощью гидравлической системы | наличие |  |
| 15 | Стандартная нагрузка на стол в диапазоне, не уже | 0-100кг |  |
| 16 | Дополнительное увеличение нагрузки на стол при помощи регулировки в диапазоне, не уже: | 100-150кг |  |
| 17 | Изменения и регулировки секций столешницы выполняются с помощью механического привода | наличие |  |
| 18 | Регулировка посадки основания стола | наличие |  |
| 19 | Регулировка скорости опускания столешницы | наличие |  |
| 20 | Основание и колонна защищены от коррозии нержавеющей сталью | наличие |  |
| 21 | Рентген-прозрачная поверхность стола по всей длине | наличие |  |
| 22 | Боковые рельсы для крепления принадлежностей на спинной, тазовой и ножной секциях | наличие |  |
| 23 | Ротация столешницы в горизонтальной плоскости, не менее: | 360° |  |
| 24 | Регулировка высоты: |  |  |
| 25 | минимальная высота в диапазоне, не шире | 750-755мм |  |
| 26 | максимальная высота в диапазоне, не шире | 1000-1005мм |  |
| 27 | Размеры столешницы: |  |  |
| 28 | длина в диапазоне, не более: | 1900-1910мм |  |
| 29 | ширина в диапазоне, не более: | 440-450мм |  |
| 30 | Положения по Тренделенбургу, не менее | ±25° |  |
| 31 | Почечная позиция: не менее | 115° |  |
| 32 | Опускание спинной секции в диапазоне, не шире | -0 до -8° |  |
| 33 | Подъем спинной секции, не менее | +90° |  |
| 34 | Боковой наклон:, не менее | ±20° |  |
| 35 | Опускание ножной секции: не менее | -90° |  |
| 36 | Подъем ножной секции: не менее | +15° |  |
| 37 | Отведение ножной секции в горизонтальной плоскости, не менее | 90° |  |
| 38 | Плоскость для установки рентгеновской кассеты (комплект для всех секций) | возможность установки по всей длине стола |  |
| 39 | Масса стола, в диапазоне не шире, | 185кг-190кг |  |
| 40 | Масса стола с аксессуарами, в диапазоне не шире, | 220кг-225кг |  |
| 41 | Необходимые принадлежности |  |  |
| 42 | Рамка для анестезиологической ширмы | 1 шт. |  |
| 43 | Опора для руки | 2 шт. |  |
| 44 | Опора боковая | 2 шт. |  |
| 45 | Опора плечевая | 2 шт. |  |
| 46 | Воронка | 1 шт. |  |
| 47 | Опора подколенная | 2 шт. |  |
| 48 | Опора для ног | 2 шт. |  |
| 49 | Замки для крепления стандартных принадлежностей | 1 к-т. |  |
| 50 | Ремень для фиксации | 1 шт. |  |
| 51 | Опора головная U-образная | 1 к-т. |  |
| 52 | Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства |  |  |
| 53 | Обучение мед. персонала на рабочем месте | соответствие |  |
| 54 | Гарантийный период на систему | 18 месяцев |  |
| 55 | Документы |  |  |
| 56 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 57 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  |
| 58 | Инструкция на русском языке | наличие |  |
| 59 | Срок поставки | наличие |  |
| 60 | Количество, шт. | 1 стол |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                    ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «ГКБ №7»

___________________ Л.В.Полякова	                           ___________________

(м.п.)	                                                                                                                 (м.п.)