Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№30 от 22 мая 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Облучатель фототерапевтический (на светодиодах) ОФН-02 или эквивалент

Количество – 7 (семь) штук

Предназначение: сокращение сроков лечения и выхаживания новорожденных с желтухой, снижение процента заболеваний и осложнений, связанных с гипербилирубинемией.

Применение: в палатах интенсивной терапии, отделениях патологии новорожденных, отделениях неотложной и лечебной педиатрии.

Облучатель состоит из блока источника света на основе светодиодов и мобильной стойки (прибор может быть установлен прямо на инкубатор или может быть закреплен на мобильной стойке).

Технические параметры и требования к комплектации

| Наименование параметра (лист № 1) | Диапазон значений |
| --- | --- |
| Источника света | сверх яркие светодиоды узкого спектра |
| Срок службы светодиодов, часов, не менее | 50 тыс. |
| Полезная площадь облучения, мм, не менее | 300 х 220 |
| Угол поворота облучателя, не менее | ±90° |
| Спектральный диапазон светового излучения, нм | 450-500 |
| Время установления рабочего режима, секунд, не более | 10 |
| Максимальная спектральная плотность мощности излучения на расстоянии 460 мм от защитного стекла, (мкВт/см2·нм) | 40 |
| Время непрерывной работы, часов, не менее | 72 |
| Габариты |  |
| Размеры облучателя, мм, не более | 270*410*120 |
| Высота стойки, мм | 1320-1670 |
| Масса, кг, без стойки, не более | 2 |
| Масса, кг, со стойкой, не более | 10,5 |
| Гарантийный срок, месяцев, не менее | 24 |
| Параметры питающей сети | 220/230 В, 50±0,5 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |

Главный врач МУ ГДКБ № 13                                                                                О.Г.Токмакова