## Лист1
Приложение № 1
Технические требования и спецификация поставки
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
Настольная проявочная машина
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Сертификат Госстандарта РФ | Указать | № от___до____
5 | Регистрационное удостоверение | Указать | № от___до____
6 | Технические характеристики:
7 | Работа проявочной машины должна проходить в автономном режиме: | Наличие
8 | - без наличия водопровода | Наличие
9 | - без наличия канализации | Наличие
10 | Подготовка машины к работе должна проводиться с помощью одной кнопки. | Наличие
11 | Подача химреактивов в проявочную машину должна производиться самотёком без наличия компенсационных и циркулирующих насосов. | Наличие
12 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа и воды должны быть не менее, литров | 5 | Указать параметры
13 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа должны устанавливаться на верхней крышке аппарата для наглядного контроля расхода химреактивов и воды. | Наличие
14 | Ванночки для проявления пленки с проявителем, с фиксажом и водой должны иметь емкость не более, литров | 0.9 | Указать параметры
15 | Поддержание стабильного значения температуры проявителя и фиксажа в ванночках, которая должна быть не менее, 0С | 34 | Указать параметры
16 | Точность регулировки температуры проявителя и фиксажа в диапазоне не более, град | 0.5 | Указать параметры
17 | Время обработки плёнки не более, сек | 125 | Указать параметры
18 | Обновление химреактивов в машине должно быть автоматическим без ручной подкачки растворов. | Наличие
19 | Сушка пленки в машине должна производиться с помощью инфракрасного света. | Наличие
20 | Наличие переключателя для установки режима сушки: | Наличие
21 | - многопозиционный | Наличие
22 | - 6-ти уровневый | Наличие
23 | Максимальная ширина проявляемой пленки не менее см. | 36 | Указать параметры
24 | Выделение тепла при работе машины при 4-ом уровне сушки не более, кДж/сек) | 0.58 | Указать параметры
25 | Наличие нагревательных тенов в рабочих ванночках проявителя и фиксажа. | Наличие
26 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
27 | Инструкция на русском языке | Наличие
28 | Год выпуска не ранее 2007г. | Указать
29 | Гарантийный период 12 мес. | Наличие | Указать параметры
30 | Комплект рентгенографических кассет | Наличие | Указать марку и производителя
31 | с 2 гадолиниевыми (зеленочувствительными) экранами с чувствительностью не менее 400ед. по международной классификации, | Наличие | Указать параметры
32 | с 2 замковыми устройствами | Наличие | Указать параметры
33 | с магнитным механизмом прижимом пленки к экранам без поролона | Наличие
34 | с идентификационным окном, | Наличие
35 | с рельефной меткой для определения наличия пленки внутри кассеты | Наличие
36 | кассета 18х24см не менее, штук | 1 | Указать количество
37 | кассета 24х30см не менее, штук | 1 | Указать количество
38 | кассета 30х40см не менее, штук | 1 | Указать количество
39 | Проявитель для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки одного производителя с проявочной машиной, набор | 1 | Указать количество
40 | Набор для приготовления рабочего раствора проявителя должен состоять из компонентов, не менее | 3 | Указать параметры
41 | Набор состоит из: 2 канистры по 5 л концентрата "А", 2 канистры по 0,5 л концентрата "В", 2 канистры по 0,5 л концентрата "С" | Наличие
42 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, не менее литров | 40 | Указать параметры
43 | Для проявки 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется не более 0,5 л. готового раствора | Наличие
44 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом не менее 4-недель без потери свойств | Наличие
45 | Фиксаж (закрепитель) для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки одного производителя с проявочной машиной, набор | 1 | Указать количество
46 | Набор для приготовления рабочего раствора фиксажа (закрепителя) должен состоять из компонентов, не менее | 2 | Указать параметры
47 | Набор состоит из: 2 канистры по 5 л концентрата "А", 2 канистры по 1,25 л концентрата "В" | Наличие
48 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, не менее, литров | 40 | Указать параметры
49 | Для закрепления 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется не более 0,75 л. готового раствора | Наличие
50 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом не менее 4-недель без потери свойств | Наличие