## Лист1
Приложение № 1
Техническое задание
Тромбомиксер с термостатом
№ | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Термостат для хранения тромбоцитов
2 | Модель | Указать | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать
5 | Сертификат соответствия | Наличие | Указать
6 | Гарантийное обслуживание не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие | Указать
7 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Указать
8 | Технические характеристики
9 | Возможность размещения в термостате тромбомиксера | имеется | Указать
10 | Количество мешков не менее | 48 | Указать
11 | Корпус | Сталь с эпоксидным покрытием | Указать
12 | Изоляция | Вспененный полиуретан | Указать
13 | Толщина изоляции не менее | 5 см | Указать
14 | Внутренняя отделка | Нержавеющая сталь (18/19 AISI 304) | Указать
15 | Контроль температуры не более | 22°С +/- 1°С | Указать
16 | Регистратор температуры | Наличие | Указать
17 | Независимый температурный датчик | Наличие | Указать
18 | Стеклянная дверь | Наличие | Указать
19 | Стекло тройное | Наличие | Указать
20 | Охлаждающая система с электронным управлением | Наличие | Указать
21 | Нагревающая система с электронным управлением | Наличие | Указать
22 | Габаритные размеры не более | 92 x 61 х 61 см | Указать
23 | Напряжение | 220-230 В | Указать
24 | Рабочая частота | 1/50-60 Гц | Указать
25 | Наименование | Тромбомиксер линейный для 48 мешков | Указать
26 | Модель |  | Указать
27 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать
28 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать
29 | Сертификат соответствия | Наличие | Указать
30 | Гарантийное обслуживание не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 12 мес. | Указать
31 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Указать
32 | Технические характеристики
33 | Тип | Линейный | Указать
34 | Размеры не более | 35,6х44х38 см | Указать
35 | Вместимость не менее | 48 контейнеров | Указать
36 | Вместимость каждой полки не более | До 6 контейнеров | Указать
37 | Вес не более | 24 кг | Указать
38 | Частота покачивания полок не менее | 56 циклов в мин. | Указать
39 | Съёмные сетчатые выдвижные полки для контейнеров любого размера | Наличие | Указать
40 | Материал | Хромированная сталь | Указать
41 | Визуальная и звуковая сигнализация | Наличие | Указать
42 | Электропитание | 200В, 50Гц, 15 Ват | Указать