Приложение  № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 46 от 02.06.2008 г.

Техническое задание

на поставку стентов для эндопротезирования пищеварительного тракта

| № п/п | Наименование оборудования, требование к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара (потребительским свойствам) | Предлагаемые параметры и условия | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стент пищеводный Boubella (модификация HV) без антирефлюксного клапана или эквивалент: 1. Производитель, страна происхождения 2. Год выпуска 3. Регистрационное удостоверение 4. Сертификат соответствия 5. Стент должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 6. Должен быть саморасправляющийся. 7. Цельноплетеный, отсутствие сегментов и связок между сегментами. 8. Материал стента: нитинол. 9. Покрытие стента: гофрированный полиэтилен. 10.Стент и система доставки должна обладать высокой гибкостью и достаточной расширяющей силой. 11.Гибкость тела стента - 80 градусов. 12. Общая длина стента - 110 мм. 13. Диаметр стента – 20 мм. 7.Стент состоит из: 7.1.Воронкообразной горловины, диаметром 25 мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволоки диаметром не более 0,25 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1.Диаметр верхнего края горловины 25 мм. 7.1.2.Диаметр нижнего края горловины 20 мм. 7.1.3.Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2.Антимиграционный воротник, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.3.2.Стент имеет три рентгенконтрастные золотых маркера. 7.3.3.Нижний край стента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1.Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2.Диаметр футляра 28F в дистальной части и диаметр футляра 20F в проксимальной части. 3.Длина футляра 75 см. 4.В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5.В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6.Длина оливы 38 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. И распадаться на 2 независимых блока (система доставки «Ракета») 7.Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. |  | Шт. | 2 |  |  |
| 2 | Стент пищеводный Boubella (модификация HV) без антирефлюксного клапана или эквивалент: 1. Производитель, страна происхождения 2. Год выпуска 3. Регистрационное удостоверение 4. Сертификат соответствия 5. Стент должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 6. Должен быть саморасправляющийся. 7. Цельноплетеный, отсутствие сегментов и связок между сегментами. 8. Материал стента: нитинол. 9. Покрытие стента: гофрированный полиэтилен. 10. Стент и система доставки должна обладать высокой гибкостью и достаточной расширяющей силой. 11. Гибкость тела стента - 80 градусов. 12. Общая длина стента - 135 мм. 13. Диаметр стента – 20 мм. 7.Стент состоит из: 7.1.Воронкообразной горловины, диаметром 25 мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволоки диаметром не более 0,25 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1.Диаметр верхнего края горловины 25 мм. 7.1.2.Диаметр нижнего края горловины 20 мм. 7.1.3.Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2.Антимиграционный воротник, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.3.2.Стент имеет три рентгенконтрастные золотых маркера. 7.3.3.Нижний край стента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1.Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2.Диаметр футляра 28F в дистальной части и диаметр футляра 20F в проксимальной части. 3.Длина футляра 75 см. 4.В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5.В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6.Длина оливы 38 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. И распадаться на 2 независимых блока (система доставки «Ракета») 7.Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. |  | Шт. | 2 |  |  |
| 3 | Стент пищеводный Boubella-E без антирефлюксного клапана или эквивалент: 1. Производитель, страна происхождения 2. Год выпуска 3. Регистрационное удостоверение 4. Сертификат соответствия 5. Стент должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 6.Должен быть саморасправляющийся, не укорачивающийся при расправлении. 7.Сегменты должны иметь зигзагообразное плетение, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки. 8.Должен обладать высокой расширяющей силой. 9.Гибкость тела стента - 80 градусов. 10. Общая длина стента - 120 мм. 7.Стент состоит из: 7.1.Горловины, длиной 20мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволоки диаметром не более 0,30 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1.Диаметр верхнего края горловины 30 мм. 7.1.2.Диаметр нижнего края горловины 22 мм. 7.1.3.Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2.Антимиграционного сегмента, длиной 30 мм, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.2.1.Диаметр верхнего края антимиграционного сегмента 22 мм. 7.2.2.Диаметр средней части антимиграционного сегмента 29 мм. 7.2.3Диаметр нижнего края антимиграционного сегмента 20 мм. 7.3.Четырех центральных сегментов, покрытых с двух сторон полиэтиленом, связанных между собой полиэстеровыми нитями. 7.3.1.Диаметр центральных сегментов 20 мм. 7.3.2.Первый центральный сегмент имеет три рентгенконтрастных золотых маркера. 7.3.3.Нижний край последнего центрального сегмента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1.Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2.Диаметр футляра 28 F в дистальной части и диаметр футляра 20 F в проксимальной части. 3.Длина футляра 75 см. 4.В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5.В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6.Длина оливы 28 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. 7.Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. |  | Шт. | 1 |  |  |
| 4 | Стент пищеводный Boubella-E без антирефлюксного клапана или эквивалент: 1. Производитель, страна происхождения 2. Год выпуска 3. Регистрационное удостоверение 4. Сертификат соответствия 5. Стент должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 6.Должен быть саморасправляющийся, не укорачивающийся при расправлении. 7.Сегменты должны иметь зигзагообразное плетение, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки. 8.Должен обладать высокой расширяющей силой. 9.Гибкость тела стента - 80 градусов. 10. Общая длина стента - 135 мм. 7.Стент состоит из: 7.1.Горловины, длиной 20мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволки диаметром не более 0,30 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1.Диаметр верхнего края горловины 30 мм. 7.1.2.Диаметр нижнего края горловины 22 мм. 7.1.3.Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2.Антимиграционного сегмента, длиной 30 мм, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.2.1.Диаметр верхнего края антимиграционного сегмента 22 мм. 7.2.2.Диаметр средней части антимиграционного сегмента 29 мм. 7.2.3Диаметр нижнего края антимиграционного сегмента 20 мм. 7.3.Четырех центральных сегментов, покрытых с двух сторон полиэтиленом, связанных между собой полиэстеровыми нитями. 7.3.1.Диаметр центральных сегментов 20 мм. 7.3.2.Первый центральный сегмент имеет три рентгенконтрастных золотых маркера. 7.3.3.Нижний край последнего центрального сегмента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1.Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2.Диаметр футляра 28 F в дистальной части и диаметр футляра 20 F в проксимальной части. 3.Длина футляра 75 см. 4.В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5.В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6.Длина оливы 28 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. 7.Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. |  | Шт. | 2 |  |  |
| 5 | Стент пищеводный Boubella-E без антирефлюксного клапана или эквивалент: 1. Производитель, страна происхождения 2. Год выпуска 3. Регистрационное удостоверение 4. Сертификат соответствия 5. Стент должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 6.Должен быть саморасправляющийся, не укорачивающийся при расправлении. 7.Сегменты должны иметь зигзагообразное плетение, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки. 8.Должен обладать высокой расширяющей силой. 9.Гибкость тела стента - 80 градусов. 10. Общая длина стента - 165 мм. 7.Стент состоит из: 7.1.Горловины, длиной 20мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволки диаметром не более 0,30 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1.Диаметр верхнего края горловины 30 мм. 7.1.2.Диаметр нижнего края горловины 22 мм. 7.1.3.Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2. Антимиграционного сегмента, длиной 30 мм, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.2.1. Диаметр верхнего края антимиграционного сегмента 22 мм. 7.2.2. Диаметр средней части антимиграционного сегмента 29 мм. 7.2.3. Диаметр нижнего края антимиграционного сегмента 20 мм. 7.3. Четырех центральных сегментов, покрытых с двух сторон полиэтиленом, связанных между собой полиэстеровыми нитями. 7.3.1. Диаметр центральных сегментов 20 мм. 7.3.2. Первый центральный сегмент имеет три рентгенконтрастных золотых маркера. 7.3.3. Нижний край последнего центрального сегмента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1. Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2.Диаметр футляра 28 F в дистальной части и диаметр футляра 20 F в проксимальной части. 3. Длина футляра 75 см. 4. В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5. В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6. Длина оливы 28 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. 7. Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. |  | Шт. | 3 |  |  |
| 6 | Стент пищеводный Boubella-E с антирефлюксным клапана или эквивалент: 1. Производитель, страна происхождения 2. Год выпуска 3. Регистрационное удостоверение 4. Сертификат соответствия 5. Стент должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 6.Должен быть саморасправляющийся, не укорачивающийся при расправлении. 7.Сегменты должны иметь зигзагообразное плетение, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки. 8.Должен обладать высокой расширяющей силой. 9. Гибкость тела стента - 80 градусов. 10. Общая длина стента - 135 мм. 7.Стент состоит из: 7.1.Горловины, длиной 20мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволки диаметром не более 0,30 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1.Диаметр верхнего края горловины 30 мм. 7.1.2.Диаметр нижнего края горловины 22 мм. 7.1.3.Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2.Антимиграционного сегмента, длиной 30 мм, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.2.1.Диаметр верхнего края антимиграционного сегмента 22 мм. 7.2.2.Диаметр средней части антимиграционного сегмента 29 мм. 7.2.3Диаметр нижнего края антимиграционного сегмента 20 мм. 7.3.Четырех центральных сегментов, покрытых с двух сторон полиэтиленом, связанных между собой полиэстеровыми нитями. 7.3.1.Диаметр центральных сегментов 20 мм. 7.3.2.Первый центральный сегмент имеет три рентгенконтрастных золотых маркера. 7.3.3.Нижний край последнего центрального сегмента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1.Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2.Диаметр футляра 28 F в дистальной части и диаметр футляра 20 F в проксимальной части. 3.Длина футляра 75 см. 4.В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5.В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6.Длина оливы 28 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. 7.Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. |  | Шт. | 2 |  |  |
| 7 | Стент пищеводный Boubella-E с антирефлюксным клапаном или эквивалент: 1. Производитель, страна происхождения 2. Год выпуска 3. Регистрационное удостоверение 4. Сертификат соответствия 5. Стент должен быть стерильным. Срок годности не менее 3 лет 6.Должен быть саморасправляющийся, не укорачивающийся при расправлении. 7.Сегменты должны иметь зигзагообразное плетение, изготовленные из нержавеющей стальной проволоки. 8.Должен обладать высокой расширяющей силой. 9.Гибкость тела стента - 80 градусов. 10. Общая длина стента - 165 мм. 7.Стент состоит из: 7.1.Горловины, длиной 20мм, изготовленной из нержавеющей стальной проволоки диаметром не более 0,30 мм, покрытой с двух сторон полиэтиленом. 7.1.1.Диаметр верхнего края горловины 30 мм. 7.1.2.Диаметр нижнего края горловины 22 мм. 7.1.3.Верхний край горловины должен иметь стальную нить с петлей и золотым маркером, позволяющая сузить верхний край горловины при необходимости удаления стента. 7.2.Антимиграционного сегмента, длиной 30 мм, имеющего ромбовидную форму, покрытого с двух сторон полиэтиленом. 7.2.1. Диаметр верхнего края антимиграционного сегмента 22 мм. 7.2.2. Диаметр средней части антимиграционного сегмента 29 мм. 7.2.3. Диаметр нижнего края антимиграционного сегмента 20 мм. 7.3. Четырех центральных сегментов, покрытых с двух сторон полиэтиленом, связанных между собой полиэстеровыми нитями. 7.3.1. Диаметр центральных сегментов 20 мм. 7.3.2. Первый центральный сегмент имеет три рентгенконтрастных золотых маркера. 7.3.3. Нижний край последнего центрального сегмента снабжен стальной нитью с петлей и золотым маркером, позволяющим сузить диаметр центрального сегмента при необходимости удаления стента. Система доставки стента состоит из: 1. Футляра из политетрафлуорэтилена с опорной рукояткой. 2.Диаметр футляра 28 F в дистальной части и диаметр футляра 20 F в проксимальной части. 3. Длина футляра 75 см. 4. В футляр должен быть вставлен поршень с рабочей рукояткой. 5. В поршень должен быть вставлен стержень с рентгенконтрастной оливой на дистальном конце и рукояткой на проксильном. 6. Длина оливы 28 мм. Диаметр оливы 9,3 мм. Олива должна отделяться от стержня. 7. Стержень должен иметь сквозное центральное отверстие для проводника 0,89 мм. |  | Шт. | 4 |  |  |
|  | Максимальная цена контракта, руб. |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

________________ 		_________________		_______________

(должность)			      (подпись)			       (Ф.И.О.)

МП