Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№8 от 2 июня 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Поз.№ 1 |  | # Наименование оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Термостат электрический суховоздушный |  |
| Модель |  | ТС—80 или эквивалент |  |
| Количество |  | 6 шт. |  |
| Назначение |  |  |  |
| Термостат предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях. Термостат обеспечивает непрерывное измерение температуры в рабочей камере и её визуальную индикацию |  |  |  |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ 15150 и имеет соответствующий сертификат МЗ РФ. |  |  |
| 1.2 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50 +/- 0,5 Hz, 220-230 V |  |  |
| 2 | Техническая характеристика оборудования |  |  |
| 2.1 | Максимальный температурный диапазон тестирования, град.С |  | от t окр. до +60 |
| 2.2 | Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объёма от заданной при установившемся тепловом режиме. град.С, не более |  |  |
|  | От +25 до + 45 град.С включительно |  | От -1 до +1 |
|  | От +45 до + 60 град.С |  | От -2 до +1 |
| 2.3 | Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочей камеры от средней, град. С |  | +/- 0,4 |
| 2.4 | Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин., не более |  | 120 |
| 2.5 | Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, час, не менее |  | 500 |
| 2.6 | Потребляемая мощность термостата, В*А, не более |  | 250 |
| 2.7 | Размеры рабочей камеры, мм, не менее |  |  |
|  | - длина |  | 396 |
|  | - ширина |  | 393 |
|  | - высота |  | 496 |
| 2.8 | Габаритные размеры термостата, мм, не более |  |  |
|  | - длина |  | 525 |
|  | - ширина |  | 521 |
|  | - высота |  | 721 |
| 2.9 | Объём камеры, литров, не менее |  | 80 |
| 2.10 | Масса термостата, кг, не более |  |  |
|  | - без принадлежностей |  | 45 |
|  | - с принадлежностями и ЗИП |  | 50 |
| 2.11 | Камера термостата выполнена из нержавеющей стали |  |  |
| 2.12 | Камера оснащена подсветкой и вентилятором |  |  |
| 2.13 | Средний срок службы, лет, не менее |  | 10 |
| 2.14 | Срок гарантии, месяцев, не менее |  | 12 |

| Поз.№2 |  | # Наименование оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий |  |  |
| Модель |  | ТСО - 1/80 СПУ или эквивалент |  |  |
| Количество |  | 1 шт. |  |  |
| Назначение |  |  |  |  |
| Термостат предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях. Термостат обеспечивает получение и поддержание необходимой температуры в рабочей камере, не зависящей от температуры окружающей среды, её непрерывное измерение и визуальную индикацию |  |  |  |  |
| 1 | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ 15150 и имеет соответствующий сертификат МЗ РФ. |  |  |  |
| 1.2 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |  |
| 2 | Техническая характеристика оборудования |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный температурный диапазон тестирования, град. С |  |  | от +5 до +60 |
| 2.2 | Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объёма, расположенной не ближе 50 см от стенок камеры, от заданной при установившемся тепловом режиме. град.С, не более |  |  | от -1,5 до +1,5 |
| 2.3 | Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин., не более |  |  | 180 |
| 2.4 | Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, час, не менее |  |  | 500 |
| 2.5 | Потребляемая мощность термостата, В*А, не более |  |  | 250 |
| 2.6 | Размеры рабочей камеры, мм, не менее |  |  |  |
|  | - длина |  |  | 395 |
|  | - ширина |  |  | 390 |
|  | - высота |  |  | 490 |
| 2.7 | Габаритные размеры термостата, мм, не более |  |  |  |
|  | - длина |  |  | 625 |
|  | - ширина |  |  | 530 |
|  | - высота |  |  | 935 |
| 2.8 | Объём камеры, литров, не менее |  |  | 80 |
| 2.9 | Масса термостата, кг, не более |  |  | 70 |
| 2.10 | Камера термостата выполнена из нержавеющей стали |  |  |  |
| 2.11 | Камера оснащена подсветкой и вентилятором |  |  |  |
| 2.12 | Средний срок службы, лет, не менее |  |  | 10 |
| 2.13 | Срок гарантии, месяцев, не менее |  |  | 12 |

Главный врач МУЗ ДГБ № 20                                                                                А.М.Гулин