Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№10 от 4 июня 2008 г.

|  | Наименование оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Открытая реанимационная система с сервоконтролем температурного режима с комплектом принадлежностей для проведения интенсивной терапии новорожденным и детям младшего возраста |  |  |
| Модель или аналог |  | "AMENIC E-SERVO" или аналог |  |
| Количество |  | 1 шт. |  |
| Назначение |  |  |  |
| Комплект оборудования предназначен для выхаживания новорожденных и детей младшего возраста в условиях отделений и палат реанимации и интенсивной терапии. |  |  |  |
| 1 | Общие требования |  |  |
|  | Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующий сертификат соответствия и регистрационное свидетельство МЗ РФ. |  |  |
|  | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатации |  |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |
| 2 | Характеристика основных компонентов оборудования: |  |  |
| 2.1 | Открытая ренимационная система – базовый модуль |  |  |
| 2.1.А | Характеристика основных компонентов открытой реанимационной системы |  |  |
|  | Мобильное основание: |  |  |
|  | На 4-х антистатических колесах (2 с блокировкой), защищенное противоударными накладками |  | Наличие |
|  | Наличие не менее 4 креплений для подвешивания полок, инфузионной стойки и других принадлежностей |  | Наличие |
|  | Встроенная тумба для хранения рабочих принадлежностей, с наличием не менее 2 выдвижных ящиков |  | Наличие |
|  | Наличие ручек для передвижения открытой реанимационной системы |  | Наличие |
|  | Манипуляционный стол с матрасом: |  |  |
|  | Размеры стола, не менее |  | 760 х 600 мм |
|  | Плавная регулировка положения Транделенбурги/Фоулера в дипазоне, не менее |  | 10о |
|  | Рентгенопрозрачное основание |  | Наличие |
|  | Лоток для установки рентгеновских кассет с метками |  | Наличие |
|  | 4 боковых прозрачных ограждения с метками для установки рентгеновских кассет, откидывающиеся вниз для полного доступа к пациенту |  | Наличие |
|  | Наличие матраса пропускающего рентгеновское излучение: - размеры матраса, не менее - толщина матраса, не менее |  | 600 х 500 мм; 30 мм |
|  | Кварцевый нагреватель: |  |  |
|  | Наличие поворотного устройства вокруг вертикальной оси с углом поворота, не менее |  | 60 градусов |
|  | Интенсивность нагрева, не менее |  | 500 Вт |
|  | Мощность излучения IR (800-12000 нм); 32 мкВ/см2 |  | Наличие |
|  | Мощность излучения IRА (800-1400 нм); 1,073 мкВ/см2 |  | Наличие |
|  | Встроенная низковольтовая лампа освещения до 1000 люкс, 12В, мощностью, не менее |  | 50 Вт |
|  | Наличие защитной сетки, предупреждающей касание медицинским персоналом нагревательного элемента |  | Наличие |
|  | Контрольный блок, встроенный в вертикальную стойку системы: |  |  |
|  | Наличие двух режимов работы: ручного и автоматического (по сервоконтролю температуры кожи ребенка) |  | Наличие |
|  | Автоматическая самодиагностика в течение 15 сек. после включения) |  | Наличие |
|  | Диапазон отображения температуры |  | 0,0-99,9 оС |
|  | Регулировка нагрева в ручном режиме в диапазоне, не менее |  | 0-100% |
|  | Регулировка желаемой температуры кожи ребенка в автоматическом режиме в дипазоне 34о – 37,9оС, с точностью, не менее |  | 0,1оС |
|  | Жидкокристаллический дисплей температуры |  | Наличие |
| 2.1.Б | Сигналы тревоги: |  |  |
|  | Нарушение электроснабжения |  | Наличие |
|  | Неисправность предохранителя |  | Наличие |
|  | Неподключен температурный датчик |  | Наличие |
|  | Неисправность кожного датчика |  | Наличие |
|  | Отклонение от установленной температуры кожи пациента +- 0,8 оС |  | Наличие |
|  | Повышение температуры ребенка (39,0-39,5 оС) |  | Наличие |
| 2.1.В | Общие параметры: |  |  |
|  | Класс защиты : 1, уровень защиты : тип BF |  | Наличие |
|  | Размеры, не более |  | 75х120х195 см |
|  | Расстояние между матрасом и нагревателем, не более |  | 800 мм |
|  | Потребление энергии, не более |  | 1450 Вт |
|  | Клиренс 16 см |  | Наличие |
|  | Вес, не более |  | 115 кг |
| 3 | Дополнительные принадлежности: |  |  |
|  | Кожный температурный датчик, не менее |  | 1 шт |
|  | Полка для мониторов, не менее |  | 2 шт |
|  | Система кислородной терапии, состоящая из: кислородный флуометр-дозиметр, увлажнитель кислорода, шланг кислородный высокого давления, эжекционный аспиратор |  | Наличие |

Главный врач  МУЗ ДГБ № 20                                         Гулин А.М.