## Лист3
Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 11 от 4 июня 2008 г.
Техническое задание
Керамический обогреватель на мобильной стойке с электрической подсветкой (источник лучистого тепла).
Модель «MNC» (фирма «AMEDA/ARDO», Швейцария) или эквивалент
Количество единиц |  | 5
№ п/п | Требования | Параметры и условия
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
5 | Сертификат соответствия | Наличие
Общие требования
6 | Комплект оборудования предназначен для выхаживания детей младшего возраста в условиях палат реанимации и интенсивной терапии детских больниц.
7 | Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Нz, 220-230 V | Наличие
Общая характеристика
8 | Мобильное основание: | Наличие
9 | На 4-х антистатических колесах с антистатическим покрытием (2 с блокировкой) | Наличие
10 | Керамический нагреватель: | Наличие
13 | Наличие поворотного устройства вокруг вертикальной оси с углом поворота + 60º | Наличие
14 | Интенсивность нагрева: 2х352 Вт | Наличие
15 | Мощность излучения IR (800 – 12000 нм): 17,6 мкВ/см² | Наличие
16 | Мощность излучения IRА (800 – 1400 нм): 0,007 мкВ/см² | Наличие
17 | Время прогрева согласно IEC – 45 минут | Наличие
18 | Встроенная низковольтовая лампа местного освещения до 1000 люкс, 12 В, 50 Вт, 40° | Наличие
19 | Двухцветный индикатор мощности нагрева | Наличие
20 | Наличие защитной сетки, предупреждающей касание медицинским персоналом нагревательного элемента | Наличие
21 | Контрольный блок: | Наличие
22 | Ручной контроль мощности нагрева | Наличие
23 | Регулировка нагрева в ручном режиме в диапазоне 50 – 100% (6 положений) | Наличие
24 | Сигналы тревоги: | Наличие
25 | Нарушение электроснабжения | Наличие
26 | Высокая температура (мощность нагрева более 50% в течение более 15 минут) | Наличие
27 | Громкость сигнала тревоги: 70 ДБелл (на расстоянии 3 м) | Наличие
28 | Общие параметры: | Наличие
29 | Класс защиты: I уровень защиты: тип В | Наличие
30 | Размер нагревателя: 25х71-80 см, вес 7,8 кг | Наличие
31 | Размер мобильного основания: 70-10-60 см | Наличие
32 | Высота общая (регулируемая): 152-157-162-167 см | Наличие
33 | Масса: 27 кг | Наличие
34 | Минимально допустимое расстояние до ребенка: 66 см | Наличие
36 | Потребление энергии: 980 ВА | Наличие
37 | Условия внешней среды: 18-30ºС, 30-75% относительной влажности | Наличие
38 | Соответствие стандартам: | Наличие
39 | СЕ 0123, в соответствии с MDD 93/42 ЕЕС | Наличие