## Лист1
Приложение №2
Высокочастотный электрохирургическй аппарат
Аппарат предназначен для проведения резания и коагуляции тканей во время хирургических операций, манипуляций, вмешательств в общей хирургии, кардиохирургии, урологии, онкологии, торакальной хирургии, абдоминальной хирургии, сосудистой хирургии, эндоскопии, лапароскопии, гинекологии.
Техническое задание
№ | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра и комплектации по ТЗ | Соответствие
1.Общие требования
1.1 | Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России | Наличие
1.2 | Наличие сертификата Госстандарта России | Наличие
1.3 | Наличие авторизации на данный проект с указанием моделей оборудования | Наличие
1.4 | Параметры электропитания:
| - Номинальное напряжение | 220 В
| - Номинальная частота | 60 Гц
1.5 | Потребление энергии | 1200 ВА ± 10%
1.6 | Максимальная выходная мощность | не менее 400 Вт
1.7 | Несущая частота | 400 кГц, 500 кГц
1.8 | Вторичная частота | 33 кГц
1.9 | Класс защиты | Класс 1, тип CF
1.10 | Гарантийный срок | Не менее 1 года
1.11 | Габариты (ширина х глубина х высота) | 330 х 455 х 150 мм
1.12 | Вес | Не более 13 кг
2. Специальные требования
2.1 | 6 монополярных режимов и 1 биполярный режим: | Наличие
Монополярное чистое резание (Pure Cut)
Монополярное резание с коагуляцией (Blend I )
Монополярное резание с коагуляцией (Blend II )
Монополярное резание с коагуляцией (Blend III )
Монополярная контактная коагуляция (Contact)
Монополярная бесконтактная коагуляция (Spray)
Биполярная коагуляция (Bipolar)
2.1.1 | Монополярное чистое резание (Pure Cut) | Наличие
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 400 Вт
| Амплитудный фактор | 1,6
2.1.2 | Монополярное резание с коагуляцией (Blend I ) | Наличие
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 250 Вт
| Амплитудный фактор | 2,0
2.1.3 | Монополярное резание с коагуляцией (Blend II ) | Наличие
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 200 Вт
| Амплитудный фактор | 2,2
2.1.4 | Монополярное резание с коагуляцией (Blend III ) | Наличие
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 150 Вт
| Амплитудный фактор | 2,4
2.1.5 | Монополярная контактная коагуляция (Contact) | Наличие
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 120 Вт
| Амплитудный фактор | 3,3-1,5
2.1.6 | Монополярная бесконтактная коагуляция (Spray) | Наличие
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом | 100 Вт
| Амплитудный фактор | 4,5
2.1.7 | Биполярная коагуляция (Bipolar) | Наличие
| Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 100 Ом | 99 Вт
| Амплитудный фактор | 1,5
2.2 | Функция автоматического выключения подачи электротока при завершении процесса биполярной коагуляции | Наличие
2.3 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи контактных кнопок | Наличие
2.4 | Независимая плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией в Вт | Наличие
2.5 | Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей | Наличие
2.6 | Активация монополярных рабочих режимов двухклавишной педалью | Наличие
2.7 | Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления (2 выхода на панели аппарата) | Наличие
2.8 | Активация режима биполярной коагуляции одноклавишной биполярной педалью | Наличие
2.9 | Аутобиполярная функция | Наличие
2.10 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие
2.11 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие
3. Спецификация
3.1 | Генератор электрохирургический, 400 Вт, моно- биполярный. | 1
3.2 | Переключатель педальный биполярный | 1
3.3 | Переключатель педальный монополярный | 1
3.4 | Электрод пациента двухсекционный, без кабеля, одноразовый | 250
3.5 | Кабель для двухсекционного электрода пациента, длина 3 м | 5
3.6 | Держатель монополярных электродов (электрохирургическая ручка для резания\коагуляции, электрод-скальпель, кабель 5 м, многоразовая) | 2
3.7 | Электрод монополярный (скальпель, стандартный, многоразовый) | 5
3.8 | Электрод монополярный (игла, стандартный, многоразовый) | 5
3.9 | Электрод монополярный (шарик, 3 мм, стандартный, многоразовый) | 5
3.10 | Электрод монополярный (шарик, 5 мм, стандартный, многоразовый) | 5
3.11 | Электрод монополярный (скальпель, удлиненный, многоразовый) | 5
3.12 | Электрод монополярный (игла, удлиненный, многоразовый) | 5
3.13 | Кабель для биполярной коагуляции (для подключения биполярных пинцетов, двухштырьковый коннектор, многоразовый, 5 м) | 2
3.14 | Инструмент биполярный (пинцет изолированный, прямой, 180 мм, ширина браншей 1,0 мм) | 2
4.Дополнительные требования
4.1 | Наладка, ввод в эксплуатацию | Наличие
4.2 | Обучение работе на аппарате специалистов в ЛПУ пользователя | Наличие
4.3 | Инструкция пользователя (паспорт) на русском языке | Наличие
4.4 | Стоимость за комплект, в том числе расхода на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб. |  | Указать
4.5 | Сумма, руб. |  | Указать
4.6 | Год выпуска | Не ранее 2007года