Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

| КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ БОС ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ДЕТСКИЙ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
|  | 1. Требования к документации. |  |  |
| 1.1. | Наименование | Указать |  |
| 1.2. | Модель | Указать |  |
| 1.3. | Свидетельство об официальной регистрации программ для ЭВМ. | Наличие | Указать №, срок действия |
| 1.4. | Сертификат соответствия на продукцию в соответствии с приложением. | Наличие | Указать №, срок действия |
| 1.5. | Регистрационное удостоверение на изделие медицинской техники с приложением. | Наличие | Указать №, срок действия |
| 1.6. | Cанитарно-эпидемиологическое заключение о разрешении к применению оборудования в медицинской практике. | Наличие | Указать №, срок действия |
| 1.7. | Копия договора с аккредитованным центром, осуществляющим поверку средств измерения. | Наличие |  |
| 1.8. | Паспорта и руководства по эксплуатации на предлагаемые приборы. | Наличие |  |
| 1.9. | Учебный план подготовки специалистов. | Наличие |  |
| 1.10. | Сведения об укомплектованности штатов сервисного подразделения. | Наличие |  |
|  | 2. Решаемые лечебно-диагностические и оздоровительные задачи. | Наличие |  |
| 2.1. | Диагностика функционального состояния тазового дна. | Наличие |  |
| 2.2. | Лечение пациентов со следующими патологиями: |  |  |
| 2.2.1. | Опущение органов малого таза | Наличие |  |
| 2.2.2. | Недержание кала и запоров у детей и взрослых. | Наличие |  |
| 2.2.3. | Различные виды недержания мочи у взрослых и детей, в т.ч. энурез. | Наличие |  |
|  | 3. Требования к функциональным возможностям. |  |  |
| 3.1. | Требования к функциональным возможностям оборудования. Поставляемое медицинское оборудование для комплекса аппаратно-программного БОС профилактики и лечения сексологических, урологических и проктологических заболеваний должно обладать следующими функциональными возможностями (подтверждается приложением образцов паспортов и руководств по эксплуатации на оборудование): |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечивать проведение диагностических и лечебных сеансов с использованием метода биологической обратной связи. | Наличие |  |
| 3.1.2. | Обеспечивать режимы диагностики: |  |  |
|  | - диагностика работы мышц тазового дна. | Наличие |  |
|  | - диагностика работы луковично-пещеристой мышцы. | Наличие |  |
| 3.1.3. | Обеспечивать режим БОС – тренинга: |  |  |
|  | - ЭМГ - БОС - тренинг по интенсивности сокращений и напряжений, выбранной группы мышц или мышцы. Требуемый режим выбирается инструктором или врачом. | Наличие |  |
|  | - ЭМГ – БОС - тренинг по Джекобсону по прогрессивной интенсивности сокращений и напряжений выбранной группы мышц или мышцы. | Наличие |  |
| 3.1.4. | Обеспечивать сигналы обратной связи в виде: |  |  |
|  | - Мультимедийных слайдов с музыкальным сопровождением. Чередование иллюстраций должно происходить при успешном выполнении задания по алгоритмам на основании выбранного БОС – тренинга. | Наличие |  |
|  | - Сложения мозаики. Проигрывание выбранных музыкальных сюжетов, чередование полученных картинок должно происходить при успешном выполнении задания по алгоритмам на основании выбранного БОС – тренинга. | Наличие |  |
|  | - Проигрывания видеосюжета. При невыполнении требований выбранного БОС тренинга изображение должно исчезнуть. Видеоматериалы должны быть загружены в систему и не требовать установки их с дополнительных носителей в ходе подготовки к БОС тренингу. | Наличие |  |
| 3.2. | Требования к функциональным возможностям программного обеспечения. Программное обеспечение должно выполнять следующие функции (подтверждается приложением образца руководства пользователя на программное обеспечение): |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечивать регистрацию ЭМГ по двум каналам, ЧСС и паттерн дыхания. | Наличие |  |
| 3.2.2. | На основании снимаемых сигналов рассчитывать следующие параметры: |  |  |
|  | - максимальную амплитуду ЭМГ-сигнала; | Наличие |  |
|  | - минимальную амплитуду ЭМГ-сигнала; | Наличие |  |
|  | - среднюю (интегрированную) амплитуду ЭМГ-сигнала. | Наличие |  |
| 3.2.3. | На основании снимаемых и рассчитываемых параметров обеспечивать БОС тренинг по указанным выше алгоритмам. | Наличие |  |
| 3.2.4. | Сохранять карточки пользователей и результаты, полученные в ходе каждого сеанса. | Наличие |  |
| 3.2.5. | На основе результатов БОС тренинга строить отчеты о ходе проведения сеансов и динамики всего курса лечения. При этом, по желанию инструктора или врача, результаты должны отображаться как в графическом виде - графиков и гистограмм, так и в цифровом виде - сводной таблицы с данных. | Наличие |  |
| 3.2.6. | Осуществлять вывод на печать результатов сеансов и суммарных отчетов всего курса лечения. | Наличие |  |
| 3.2.7. | Обеспечивать изменение условий проведения сеанса, время, режимы работ и т.д. без прерывания хода тренировки. | Наличие |  |
| 3.2.8. | Отслеживать качество установки электродов. | Наличие |  |
| 3.2.9. | Позволять проводить БОС тренинг в автоматическом режиме без корректировки условий проведения сеанса инструктором или врачом. | Наличие |  |
|  | 4. Общие требования к оборудованию и программному обеспечению. |  |  |
| 4.1. | Количество компьютеризированных приборов - не менее одного. | Наличие |  |
| 4.2. | Суммарная пропускная способность не менее 1-го человека одновременно. | Наличие |  |
|  | 5. Требования к техническим характеристикам оборудования. |  |  |
| 5.1. | Число одновременно работающих каналов | не менее 2 |  |
| 5.2. | Число снимаемых параметров | не менее 2 (ЭМГ, ЧСС) |  |
| 5.3. | Параметры канала измерения ЧСС: |  |  |
|  | диапазон входных напряжений, мВ | 0,2–5,0 |  |
|  | диапазон измерения ЧСС , 1/мин | 30 – 200 |  |
|  | абсолютная погрешность измерения ЧСС , 1/мин | не более ± 1 |  |
| 5.4. | Параметры электромиографического канала (ЭМГ): |  |  |
|  | диапазон входных напряжений, мкВ | 3 – 500 |  |
|  | относительная погрешность измерения напряжений в диапазоне 10-60 мкВ ,% | не более ± 10 |  |
|  | входной импеданс, Мом | не менее 2,5 |  |
|  | коэффициент ослабления синфазных сигналов, дБ | не менее 100 |  |
|  | напряжение шумов, приведенных ко входу, мкВ | не более 3 |  |
|  | неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне частот от 0,5 до 30 Гц, % | не более ± 30 |  |
|  | относительная погрешность измерения интервалов времени в диапазоне интервалов от 0,1с до 1,0 с , % | не более ± 1 |  |
| 5.5. | Параметры канала измерения частоты дыхания: |  |  |
|  | диапазон измерения частоты дыхания , 1/мин | 0 – 30 |  |
|  | абсолютная погрешность измерения частоты дыхания в диапазоне 0 – 30 1/мин , 1/мин | не более ± 1 |  |
| 5.6. | Тип подключения с ЭВМ | RS 232 |  |
| 5.7. | Время непрерывной работы, ч | не менее 8 |  |
|  | 6. Требования к рискам. |  |  |
|  | Предлагаемые в составе комплекса аппаратно-программного БОС приборы должны соответствовать специальным требованиям по безопасности использования (подтверждается образцами паспортов и регистрационными удостоверениями): |  |  |
| 6.1. | По виду климатического исполнения оборудование должно соответствовать классу УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. | Наличие |  |
| 6.2. | По безопасности оборудование должно относится к изделиям класса II тип ВF по ГОСТ Р 50267.0-92 | Наличие |  |
| 6.3. | По последствиям отказа в процессе использования оборудование должно относится к классу В по РД 50–707. | Наличие |  |
| 6.4. | По характеру воспринимаемых механических воздействий оборудование должно относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444. | Наличие |  |
| 6.5. | Класс в зависимости от потенциального риска применения – 2б ГОСТ Р 51609. | Наличие |  |
|  | 7. Комплектация оборудования. |  |  |
| 7.1. | Прибор. | Наличие |  |
| 7.2. | Датчики ЭМГ с предварительным усилителем и электродами. | Наличие |  |
| 7.3. | Датчики ЧД с предварительным усилителем и электродами. | Наличие |  |
| 7.4. | Датчики ЧСС с предварительным усилителем и электродами. | Наличие |  |
| 7.5. | Блок питания. | Наличие |  |
| 7.6. | Кабель для связи с ПК. | Наличие |  |
| 7.7. | Ремень крепления датчика ЧСС. | Наличие |  |
| 7.8. | Ремень крепления датчиков ЭМГ. | Наличие |  |
| 7.9. | Датчики ЭМГ ректальные и вагинальные | Наличие |  |
| 7.10. | Поверхностные одноразовые электроды | Наличие |  |
| 7.11. | Электропроводный гель для установки датчиков ЭМГ. | Наличие |  |
| 7.12. | Паспорт и руководство по эксплуатации на прибор. | Наличие |  |
| 7.13. | Инсталляционный диск программного обеспечения. | Наличие |  |
| 7.14. | Диски с дополнительными видео материалами. | Наличие |  |
| 7.15. | Руководство пользователя для программного обеспечения. | Наличие |  |
| 7.16. | Паспорт и руководство по эксплуатации на прибор. | Наличие |  |
| 7.17. | Свидетельство о поверке прибора. | Наличие |  |
| 7.18. | Методика поверки прибора. | Наличие |  |
| 7.19. | Упаковка. | Наличие |  |
|  | 8. Требования к обслуживанию. |  |  |
|  | Для аппаратно-программного комплекса требуется: |  |  |
| 8.1. | Наличие у поставщика документированных инструкций на приемо-сдаточные испытания, пусконаладочные работы, предпродажной подготовки и сервисного обслуживания оборудования. | Наличие |  |
| 8.2. | Наличие у поставщика договора с аккредитованным центром, осуществляющим поверку средств измерения (подтверждается приложением договора). | Наличие |  |
| 8.3. | Гарантия на оборудование не менее 24 месяцев. | Наличие |  |
| 8.4. | Срок технического обслуживания оборудования не менее 5 лет. | Наличие |  |
| 8.5. | Бесплатное обновление программного обеспечения в течение гарантийного срока эксплуатации. | Наличие |  |
|  | 9. Требования к обучению персонала. |  |  |
|  | Для подготовки персонала, работающего с комплексом аппаратно-программным БОС, необходимо выполнение следующих требований: |  |  |
| 9.1. | Поставщик должен иметь лицензированный курс по обучению специалистов БОС; или иметь договор с организацией (образовательным учреждением), имеющей лицензию на право подготовки (переподготовки) специалистов БОС (подтверждается наличием лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении и учебным планом подготовки специалистов). | Наличие |  |
| 9.2. | Курс должен иметь опыт подготовки не менее 3-х лет. | Наличие |  |
|  | 10. Дополнительные условия |  |  |
| 10.1. | Наладка, ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
| 10.2. | Цена товара, в том числе расхода на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |  | Указать |