| Стерилизатор паровой (автоклав) |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Параметры и условия | Требование |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Механизм закрывания крышки | прижимной |
| Материал наружных панелей | нерж. сталь SUS304 |
| Толщина материала наружных панелей, не менее | 1 мм |
| Материал камеры | нерж. сталь |
| Толщина материала камеры, не менее | 2,5 мм |
| Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | наличие |
| Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие |
| Материал крышки камеры | нерж. сталь |
| Толщина материала крышки камеры, не менее | 10 мм |
| Термозащитный кожух на крышке | наличие |
| Материал термозащитного кожуха | нерж. сталь |
| Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром | нерж. сталь |
| Габариты: |  |
| Объем стерилизационной камеры, не более | 124 л |
| Минимальный объем стерилизационной камеры | 86 л |
| Размеры стерилизационной камеры, не менее, мм (диаметр х глубина) | 350х730 |
| Внешние размеры, не более, мм (ДхШхВ) | 1200х800х1600 |
| Высота загрузки, мм | 700-800 |
| Вес , не более, кг | 250 |
| Напряжение питания | 380В |
| Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара, не менее | 14 |
| Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки | наличие |
| Система охлаждения сброса пара | наличие |
| Управление и режимы: |  |
| Управление | полуавтоматическое |
| Стандартные режимы: |  |
| - 1 (температура-давление-время) | 132°С – 0,2 МПа – 20 мин. |
| - 2 (температура-давление-время) | 120°С – 0,11 МПа – 45 мин. |
| Точность поддержания стерилизационной температуры | ±2°С |
| Режим предварительной продувки | наличие,гравитационная |
| Режим вакуумной сушки стерилизуемых изделий | наличие, за счет конденсатора |
| Остаточная влажность стерильных текстильных материалов | не более 3% |
| Система безопасности: |  |
| Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе | наличие |
| Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе | наличие |
| Гарантийное обслуживание не менее 12 мес с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |