| Стерилизатор сухожаровой |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 |
| Наименование | Указать |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| Наличие сервисного центра на территории Пермского края | Наличие |
| Наличие скртифицированных производителем инженеров по данному виду техники (приложить документы) | Наличие |
| Наличие у сервисного центра разрешения на право обслуживания данного вида техники (приложить документы) | Наличие |
| Общая характеристика |  |
| Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки всевозможного медицинского инструмента и материалов, устойчивых к воздействию высоких температур | наличие |
| Технические данные |  |
| Объем стерилизуемого материала в диапазоне не менее, литров | 86 -124 |
| Внешняя поверхность | Оцинкованный стальной лист |
| Материал окраски | полиакрил |
| Внутренние поверхности | Нержавеющая сталь |
| Тип стали | SUS304 |
| Смотровое окно | Усиленное стекло |
| Габариты окна не менее | 140мм *350 мм |
| Механизм предотвращения перегрева | встроенный позистор |
| вентилятор (внутренний) | вентилятор Sirocco |
| Двигатель вентилятора, выходная мощность, не более: | 12 вт |
| вентилятор (внешний) | Пропеллерный вентилятор |
| Мощность нагревательного элемента, не более: | 1,2 кВт |
| Жидкокристаллический дисплей установки параметров: | наличие |
| Точность установки t : | +/- 1 ° C |
| Равномерность t в каждой точке пространства камеры: | +/- 4° С (при 200°) |
| Диапазон регулирования температуры: | ± 4° C |
| Время нагрева стерилизатора до максимальной температуры , не более мин: | 70 |
| Время охлаждения до температуры 80° С не более, мин. | 35 |
| Задаваемые температурные режимы: | от 40° С до 200° С |
| Диапазон температуры в камере | Комнатная температура +5 градусов до 200 градусов С |
| Таймер на базе микрокомпьютера | наличие |
| Наличие звукового сигнала при отклонении от заданных значений режимов работы | наличие |
| Наличие функций самопроверки и защиты при отклонениях в температурных режимах и работе аппарата | наличие |
| Наличие независимого температурного дачика, регистрирующего отклонения температуры от нормальной или заданной | наличие |
| Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более: | ±5° С |
| Наличие энергонезависимой памяти для хранения параметров режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы | наличие |
| Графическая регистация температуры | наличие |
| Возможность передачи информации через порт RS232 | наличие |
| Наличие функции принудительного охлаждения посредством дополнительного контура охлаждения | наличие |
| Объём не более | 140 л |
| Питание: | ~220±10% В, 50 Гц |
| Габаритные размеры, мм, не более: |  |
| ширина | 780 |
| глубина | 795 |
| высота | 930 |
| Внутренние размеры стерилизационн камер, мм, не более: |  |
| ширина | 650 |
| глубина | 600 |
| высота | 750 |
| Гарантийный период на систему | 1 год |