## Лист1
Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок
№28 от 06 июня 2008г.
Техническая характеристика
камеры дезинфекционной (1шт)
Назначение | предназначена для дезинфекции и дезинсекции одежды, белья, обуви, постельных принадлежностей, книг и архивной документации по паровоздушному и пароформалиновому методам. Предназначена для применения в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.
Сертификат | наличие
Регистрационное удостоверение | наличие
Собственный источник пара | наличие
Камера | из нержавеющей стали
Управление камерой | полуавтоматическое и ручное
Питание от сети | переменный трехфазный ток
Напряжение, В | 220 или 380
Частота, Гц | 50
Объем камеры, м3. | 1.89
Внутренний размер, мм
длина | 1310
ширина | 710
высота | 1950
Габаритные размеры, мм
длина | 1390
ширина | 995
высота | 2150
Масса, кг | не более 700
Потребляемая мощность, кВт | не более 12,5
Год выпуска | не ранее 2008г.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации с паспортом | наличие
Срок гарантийного обслуживания на месте эксплуатации | 2 года
Средний срок службы камеры | не менее 8 лет
Пусконаладочные работы | наличие
Техническая характеристика
камеры дезинфекционной (1шт)
Назначение | предназначена для дезинфекции и дезинсекции одежды, белья, обуви, постельных принадлежностей, книг и архивной документации по паровоздушному и пароформалиновому методам. Предназначена для применения в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях.
Сертификат | наличие
Регистрационное удостоверение | наличие
Собственный источник пара | наличие
Управление камерой | полуавтоматическое и ручное
Питание от сети | переменный трехфазный ток
Напряжение, В | 220 или 380
Частота, Гц | 50
Объем камеры, м3. | 1.89
Внутренний размер, мм
длина | 1310
ширина | 710
высота | 1950
Габаритные размеры, мм
длина | 1390
ширина | 995
высота | 2150
Масса, кг | не более 700
Потребляемая мощность, кВт | не более 12
Год выпуска | не ранее 2008г.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации с паспортом | наличие
Срок гарантийного обслуживания на месте эксплуатации | 2 года
Средний срок службы камеры | не менее 5 лет
Пусконаладочные работы | наличие
Главный врач МУЗ "МСЧ №11" | _____________________ С.Н.Гринберг