Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 28  от «07» июня  2008г.

Техническое задание на поставку комплекса для регистрации и обработки   биосигналов (ЭЭГ) с принадлежностями «Нейрон-Спектр» (или эквивалент)

| Наименование и количество поставляемого товара |  | Технические и функциональные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | комплекс для регистрации и обработки биосигналов (ЭЭГ) с принадлежностями |
| Модель |  | «Нейрон-Спектр» (или эквивалент) |
| Количество (шт.) |  | 1 |
| Тип прибора |  | Компьютерный |
| Назначение прибора |  | Электроэнцефалографические исследования |
| Регистрационное удостоверение РФ (условие контракта) |  | Наличие |
| Сертификат соответствия РФ (условие контракта) |  | Наличие |
| Количество одновременно регистрируемых монополярных ЭЭГ-отведений: |  | 32 |
| Возможность предъявления результатов в произвольно сконструированном монополярном или биполярном монтаже, содержащем до 64 цифровых отведений |  | Наличие |
| Возможность изменения монтажа после регистрации ЭЭГ |  | Наличие |
| Индикация на передней панели качества установки электродов по измерению импеданса |  | Наличие |
| Кнопка запуска режима измерения импеданса на передней панели |  | Наличие |
| Возможность использовать в качестве референтного электрода любой электрод, запись биполярных отведений без установки дополнительных референтных электродов |  | Наличие |
| Построение трендов по параметрам: компоненты спектра, индексы ЭЭГ, амплитудные параметры сигналов, кардиоинтервалы, количество и амплитуда феноменов эпилептиформной активности |  | Наличие |
| Возможность дистанционного наблюдения за процессом регистрации ЭЭГ по сети. |  | Наличие |
| Возможность задания различных параметров регистрации для каждого канала |  | Наличие |
| Контроль качества установки заземляющего электрода |  | Наличие |
| Возможность присоединения стандартной электродной шапочки |  | Наличие |
| Возможность работы в неэкранированном помещении |  | Наличие |
| Фотостимулятор на сверхмощных светодиодах |  | Наличие |
| Автоматическое построение карт: распределения по скальпу амплитуды ЭЭГ, максимальной мощности спектра, максимальной амплитуды спектра, средней мощности спектра, средней амплитуды спектра, полной мощности спектра, полной амплитуды спектра, мгновенной мощности спектра, мгновенной амплитуды спектра, асимметрии спектров, количества спайков, количества острых волн, амплитуды спайков, амплитуды острых волн, |  | Наличие |
| Возможность автоматического и визуального сравнения результатов функциональных проб |  | Наличие |
| Виды математического анализа: амплитудный, спектральный, периодометрический |  | Наличие |
| Исследование спонтанной активности мышц при поверхностном и игольчатом отведении |  | Возможность |
| Исследование интерференционной кривой при тоническом напряжении мышц при поверхностном и игольчатом отведении |  | Возможность |
| Исследование скорости распространения возбуждения по двигательным волокнам, с автоматическим расчетом резидуальной латентности |  | Возможность |
| Исследование скорости распространения возбуждения по чувствительным волокнам (антидромная и ортодромная методики) |  | Возможность |
| Исследование F-волны |  | Возможность |
| Исследование H-рефлекса |  | Возможность |
| Исследование Н-рефлекса при парной стимуляции |  | Возможность |
| Исследование мигательного рефлекса |  | Возможность |
| Декремент-тест (ритмическая стимуляция) |  | Возможность |
| Стимуляция по произвольно заданному алгоритму любой длительности |  | Возможность |
| Исследование потенциалов двигательной единицы |  | Возможность |
| Анализ вариабельности ритма сердца в соответствии с международным стандартом 1996 года с автоматическим расчетом показателей R-R min, R-R max, RRNN, SDNN, RMSSD, pNN50, HF norm, CV, TP, VLF, LF, HF, LF norm, HF norm, LF/HF, %VLF, %LF, %HF |  | Возможность |
| Подключение прибора к компьютеру |  | USB |
| Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер |  | Наличие |
| Операционная система |  | Windows XP |
| Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования |  | Наличие |
| Встроенный редактор протокола обследования |  | Наличие |
| Автоматическая генерация протокола обследования (основные результаты исследования и словесное описание) с возможностью дальнейшего редактирования |  | Наличие |
| Встроенная поддержка Интернета (телемедицина) |  | Наличие |
| Количество каналов ЭЭГ |  | 32 |
| Количество полиграфических каналов |  | 4 |
| Количество каналов ЭКГ |  | 1 |
| Количество каналов регистрации частоты дыхания |  | 1 |
| Количество каналов постоянного тока |  | 2 |
| Канал SpO2 |  | Возможность |
| Параметры ЭЭГ-каналов: |  |  |
| Чувствительность |  | 1  1000 мкВ/мм |
| Диапазон измерения напряжения |  | 5  500 мкВ |
| Нижняя граница полосы пропускания |  | 0.05, 0.5, 0.7, 1.5, 2.0, 10 Гц |
| Верхняя граница полосы пропускания |  | 15, 35, 75, 100, 150, 200 Гц |
| Частота квантования |  | до 2000 Гц |
| Разрядность АЦП |  | 16 |
| Ослабление синфазного сигнала |  | не менее 110 дБ |
| Подавление частоты сети режекторным фильтром |  | 40 дБ |
| Уровень внутренних шумов, приведенных ко входу |  | не более 0.3 мкВ |
| Входное сопротивление |  | не менее 200 МОм |
| Параметры полиграфических каналов: |  |  |
| Частота квантования на канал |  | до 40000 Гц |
| Нижняя граница полосы пропускания |  | 0.02 ÷ 3000 Гц |
| Верхняя граница полосы пропускания |  | 10 ÷ 10000 Гц |
| Чувствительность |  | 10  10000 мкВ/мм |
| Диапазон измерения напряжения |  | 0.5  100 мВ |
| Канал SpO2 |  |  |
| Диапазон измерения |  | 0%  100% |
| Каналы постоянного тока |  |  |
| Полоса пропускания |  | 0  300 Гц |
| Диапазон измерения напряжения |  | -3  +3 В |
| Характеристики фотостимулятора: |  |  |
| Максимальная яркость на одну сторону |  | 16000  1600 кд/м2 |
| Длительность стимула |  | 1  60 (2 50)* мс |
| Частота стимуляции |  | 1.0  50 (0.5  50)* Гц |
| Левая / правая / двухсторонняя стимуляция |  | есть |
| Характеристики фоностимулятора |  |  |
| Уровень стимуляции |  | 0  115 дБ |
| Частота стимуляции |  | 1.0  50 (0.5  50)* Гц |
| Частотная стимуляция: |  |  |
| Тон |  | 100  3000 Гц |
| Длительность тоновых импульсов |  | 1  500 мс |
| Импульсная стимуляция: |  |  |
| Длительность импульсов |  | 100  5000 мкс |
| Левая / правая / двухсторонняя стимуляция |  | есть |
| Сжатие/разрежение |  | есть |
| Контралатеральное шумовое маскирование |  | есть |
| Класс защиты |  | II, тип BF |
| Комплект поставки: |  |  |
| блок электроэнцефалографа |  | Наличие |
| напольная стойка для медицинских приборов |  | Наличие |
| светодиодный фотостимулятор |  | Наличие |
| комплект электродов и кабелей для регистрации ЭЭГ: |  |  |
| мостиковый электрод ЭЭГ |  | 32 шт. |
| ушной электрод ЭЭГ |  | 3 шт. |
| кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ |  | 32 шт. |
| шлем для крепления электродов ЭЭГ – 3 шт. (размеры: 42-48, 48-54, 54-62) |  | 3 шт. |
| электродная шапочка для регистрации 32-канальной ЭЭГ (Россия) (типоразмер 54-58) |  | 1 шт. |
| электродная шапочка для регистрации 32-канальной ЭЭГ (Россия) (типоразмер 58-62) |  | 1 шт. |
| специальная игла для заполнения электродов гелем |  | 1 шт. |
| электродный гель (250 г) |  | 1 шт. |
| программное обеспечение «Нейрон-Спектр» для регистрации, амплитудного, спектрального, корреляционного и когерентного анализа, топографического картирования и хранения ЭЭГ |  | Наличие |
| BrainLoc 6.0 программа пространственной локализации источников патологической активности в структурах головного мозга при эпилепсии, травмах, инсультах, опухолях |  | Наличие |
| сетевой развязывающий трансформатор «ТМ-630» |  | Наличие |
| Компьютер уровня: Core II Duo/ОЗУ 1 Гб/HDD 80 Гб/CD-DWD-RW/ЖК-монитор 19" |  | Наличие |
| принтер лазерный НР-1018 |  | Наличие |
| компьютерная стойка |  | Наличие |
| руководство по эксплуатации |  | Наличие |
| руководство пользователя |  | Наличие |
| методические указания |  | Наличие |
| паспорт |  | Наличие |
| сумка для переноски |  | Наличие |
| Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию |  | 24 месяца |